## APTEKA 1-119
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowa | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Fartuch foliowy cienki wiązany w pasie i na szyi | szt. | 35000
2 | Czepek operacyjny damski typu beret okrągły, po obwodzie ściągany nieuciskającą gumką, wykonany z niepodrażniającej włókniny, przepuszczający powietrze, średnica czepka typu beret około 56 cm, gramatura 23g/m2, produkt niesterylny, bez substancji alergizujących. | szt. | 35000
3 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wiązany na troki, całość czepka wykonana z włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 26 g/m2, dodatkowo w przedniej części wszyty jest potnik. Denko czepka perforowane. Produkt niesterylny, bez lateksu i innych składników uczulających. | szt. | 18000
4 | Maska chirurgiczna z trokami do wiązania wykonana z trójwarstwowej lub czterowarstwowej włókniny, pozbawiona mikrowłosków, bezwonna. Zamawiający wymaga maski chirurgicznej zgodnie z normą EN 14683 typ II z filtracją (barierą przepuszczalności bakterii) na poziomie nie niższym niż 98%, pakowane po 50 szt w kartoniku w sposób umożliwiający łatwe wyjęcie z opakowania pojedynczej sztuki. | szt. | 80000
5 | Rekawice foliowe jednorazowego użytku.Rozmiary: XS, S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie x 100 szt. | op. | 200
6 | Ochraniacze jednorazowe foliowe na obuwie z gumką, op. = 100 par. | op. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 2 - Pojemniki i worki | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Pojemnik wielokrotnego użytku 1000 ml, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, z certyfikowaną skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszania na aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 st. C. | szt. | 6
2 | Pojemnik wielokrotnego użytku 2000 ml, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, z certyfikowaną skalą pomiarową, o okrągłym kształcie przystosowanym do zawieszania na aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 st. C. | szt. | 50
3 | Wieszak ścienny aluminiowy kompatybilny z pojemnikiem zewnętrznym typu Serres. | szt. | 80
4 | Zawór odcinający próżnię montowany bezpośrednio na pojemnik zewnętrzny. | szt. | 35
5 | Wkłady workowe 1000 ml jednorazowego użytku o spłaszczonym kształcie na odsysaną wydzielinę z pokrywą typu serres z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny, z króćcem obrotowym, kompatybilne z poz. 1. | szt. | 200
6 | Wkłady workowe 2000 ml jednorazowego użytku na odsysaną wydzielinę z pokrywą typu Serres z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny, z króćcem obrotowym. | szt. | 2000
7 | Wkład workowy 2000 ml j. u. wykonany z polietylenu, bez zawartości PCV, z jedynie dwona króćcami na pokrywie wkładu o różnej średnicy tj. pacjent oraz ssanie (próżnia), uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w karnister, funkcja samozasysania, możliwość użycia mniejszych wkładów w większych karnistrach, posiadający filtr hydrofobowy antybakteryjny. Zamawiający dopuszcza również wkłady workowe 2000 ml j. u. na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą pasującą do posiadanego karnistra typu Serres, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadajace w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec. | szt. | 4000
8 | Dren łączący sterylny do przerywanego odsysania z łącznikiem do cewnika 200 cm x 6 mm. | szt. | 5000
9 | Uchwyt aluminiowy do szyny Modura kompatybilny z pojemnikiem zewnętrznym typu Serres. | szt. | 6
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 3- Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Uchwyt do sterylizacji do lamp operacyjnych serii Medi Led | szt. | 60
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 4 - Sprzęt medyczny | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Podkład jednorazowy celulozowy, gofrowany, biały, dwuwarstwowy, klejony w rolce o rozm: szer 50 cm, perforacja co 35 cm, dł. rolki 50 mb | rolki | 1000
2 | Podkłady jednorazowe papierowe dwuwarstwowe wraz z warstwą folii zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 51 m x 50 cm koloru białego / 1 rolka = 80 szt / | rolki | 350
3 | Podkłady jednorazowe dwuwarstwowe wraz z warstwą folii zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 51 m x 50 cm koloru zielonego i niebieskiego / 1 rolka = 80 szt. / | rolki | 1900
4 | Słuchawki lekarskie dwustronne | szt. | 5
5 | Promiennik do lamp bakteriobójczych typ "Philips" TUV 30W czas stosowania 8000 godz. dł. palnika 90 cm | szt. | 10
6 | Kaczka dla dorosłych wielorazowa | szt. | 190
7 | Basen dla dorosłych wielorazowy | szt. | 25
8 | Żel do abrazacji naskórka | szt. | 6
9 | Preparat do utrwalania materiału cytologicznego typu Cytofix butelka - 150 ml | szt. | 20
10 | Żel USG w butelce z aplikatorem, pojemność 0,5 l | szt. | 700
11 | Żel do USG typu Aquasonic 100 poj. 5 litrów, pojemnik zaopatrzony w dozownik | szt. | 4
12 | Żel do USG typu Aquasonic 100 poj. 150 ml, pojemnik zaopatrzony w dozownik | szt. | 6
13 | Miski nerkowe z tworzywa o długości 20 cm | szt. | 100
14 | Kubki z dziubkiem tzw. pojniki | szt. | 300
15 | Pojemniki plastikowe z uchwytem i z zakrętką o pojemności min. 2 litry do dobowej zbiórki moczu z dodatkowym portem bocznym do pobierania próbek moczu | szt. | 10
16 | Elektrody klamrowe do badań EKG dla dorosłych ( 1 kpl. = 4 sztuki ) | komplet | 4
17 | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych, piankowa, wielkość 43 x 46, z żelem stałym, do badania spoczynkowego, prób wysiłkowych, monitorowania i diagnozowania / o kształcie owalnym / | szt. | 14000
18 | Elektrody EKG przedsercowe przyssawkowe dla dorosłych wielokrotnego użytku | szt. | 20
19 | Pas do EKG dla dorosłych gumowy o rozm: szer. 10 cm, dł. 150 cm | szt. | 10
20 | Zatyczki do cewników niesterylne zatyczki do cewników niesterylne | szt. | 50
21 | Osłonki medyczne na głowicę dopochwową USG (prezerwatywy bez zbiornika) | szt. | 480
22 | Torba na wymiociny, pojemność 1500 ml, zaopatrzona we wkład absorbujący wilgoć i zapach. Opakowanie x 50 szt. | szt. | 5000
23 | Kieliszki do leków jednorazowe plastikowe 30 ml z podziałką co 1 ml. Opakowanie x 75szt. | op. | 1350
24 | Stazy do pobierania krwi z zaciskaczem | szt. | 100
25 | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku, instrukcja obsługi nadrukowana na opakowanie. Opakowanie/rolki x 25 szt. | op. | 1000
26 | Zestaw do lewatyw jednorazowego użytku niesterylny | szt. | 800
27 | Szpatułki drewniane niesterylne. Opakowanie x 100 szt. | op. | 1000
28 | Wieszak do zawieszenia standartowych worków na mocz, pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek, specjalne umocowanie zapobiega załamaniu się drenu. | szt. | 1300
29 | Szorty do kolonoskopii jednorazowego użytku, z rozcięciem w częsci tylnej, wykonane z włókniny polipropylenowej, kolor granatowy, gramatura 40g/m2, rozmiar uniwersalny | szt. | 6000
30 | Majtki flizelinowe jednorazowe nieprzeźroczyste (dopuszczalne kolory: biały, kremowy, beżowy, jasny niebieski, jasny zielony, granatowy) rozmiar S, M, L, XL, XXL dla pacjenta na czas zabiegu operacyjnego op = 50 szt. | op. | 200
31 | Tacka na leki | szt. | 10
32 | Termometry lekarskie elektroniczne | szt. | 300
Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych końcówkach, krawędziach, twarde i sztywne z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz przekłucia bądź przecięcia. Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Kolor niebieski.
33 | Pojemnik o pojemności 2 L | szt. | 1500
34 | Pojemnik o pojemności 5 L | szt. | 2300
35 | Szczoteczki do rurek tracheostomijnych | szt. | 50
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 5 - Elektrody EKG -1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Elektroda EKG do prób wysiłkowych i długookresowego monitorowania: 1. Żel ciekły 2. Okrągła, średnica minimum 48 mm 3. Zminimalizowane artefakty ruchowe dzięki złączu przesuniętemu względem czujnika elektrody 4. Podkład z gąbki 5. Biokompatybilność materiału klejącego i żelu potwierdzona deklaracją producenta. 6. Karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne. 7. Opakowanie maks. 25 sztuk | szt. | 8000
2 | Elektroda EKG do długookresowego monitorowania, telemetrii i monitorowania metodą Holtera: 1. Żel ciekły 2. Średnica nie mniejsza niż 55 mm 3. Złącze przesunięte względem czujnika elektrody - zabezpieczenie przed występowaniem artefaktów ruchowych 4. Podkład z przepuszczającego powietrze i pot, mikroporowatego materiału 5. Biokompatybilność materiału klejącego i żelu potwierdzona deklaracją producenta 6. Karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne 7. Opakowanie maks. 25 sztuk | szt. | 8000
3 | Pokrowce jednorazowa do holtera (Opakowanie x 50 szt.) | op. | 40
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 6 -Akcesoria EKG-1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Żel przewodzący do elektrod SIGNAGEL tuba 250 g | szt. | 12
2 | Żel peelingujący do przygotowania skóry typu NuPrep, 114 g, tubka, 3 szt. | op. | 4
3 | Pasta ścierna typu NuPrep 114 g | szt. | 2
4 | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, typu Dantec DCN, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCN37, niebieska, 37 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm2, Opakowanie x 25 szt. | op. | 4
5 | Jednorazowa nieżelelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, powierzchnia czynna 7 x 4 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, 50 szt. | op. | 4
6 | Korki filcowe, średnica 7 mm, długość 7,5 mm. Opakowanie x 100 szt. | op. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 7 - Kabel pacjenta do EKG -1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Kabel pacjenta do aparatu EKG firmy ASPEL GOLD 3 ASCORD | szt. | 6
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 8 - Kabel pacjenta do EKG -2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Kabel pacjenta do aparatu EKG firmy COMEN | szt. | 6
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 9 - Kable pacjenta do Holtera | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Kabel pacjenta do aparatu EKG-HOLTER firmy MORTARA H 3+ | szt. | 6
2 | Kabel pacjenta do aparatu EKG-HOLTER firmy MORTARA H 12+ | szt. | 6
3 | Kabel pacjenta do aparatu EKG firmy MORTARA ELI 280 | szt. | 6
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 10-Mankiety ciśnieniowe | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera BOSSO TM 2430 | szt. | 6
2 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera SCHILLER | szt. | 6
3 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera MOBIL-o-GRAPH | szt. | 6
4 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera BTL | szt. | 6
5 | Kabel pacjenta BTL 08 EKG-kabel do testów wysiłkowych | szt. | 6
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 11- Elektrody EKG -2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Elektroda blaszkowa pod pas dla dorosłych, okrągła. Komplet x 6 szt. przedsercowe do pasa EKG | szt. | 20
2 | Elektroda silikonowa -węglowa typu Technomex | szt. | 20
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 12- Akcesoria EKG -2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Opaska do elektrod ASTAR 60 x 10 cm | szt. | 20
2 | Pasy rzepowe do elektrod ASTAR 40 x 10 cm | szt. | 10
3 | Podkład wiskozowy 10 x 10 typu Astar | szt. | 12
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 13 - Higiena pacjenta | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Myjka niepodfoliowana wykonana z włókniny igłowanej wodnie w rozmiarze min. 22 x 16 cm, nienasączana środkami myjącymi. Opakowanie jednostkowe zawierające 50 sztuk. | op. | 150
2 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12 cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2015 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie x 24 szt. | op. | 300
3 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18 cm, długość części czyszczącej 2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. | op. | 20
4 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 cm (±2 mm), długość części gąbkowej 2,5 cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. | op. | 20
5 | Ręczniki niejałowe wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Wysoka gramatura - 50 g zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miekkie i wytrzymałe. Rozmiar 70 x 40 cm. Opakowanie foliowe x 50 szt. | op. | 180
6 | Podkład ochronny w rolce (nieprzemakalny) rolka 50-51 cm x 50 m | rolka | 4000
7 | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 540 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112 szt. | op. | 2
8 | Maski jednorazowe chirurgiczne wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażone w sztywnik. Wiązane na troki, zewnętrzna część posiadająca kolorowe nadruki przyjazne dzieciom, op. 50 szt. | op. | 10
9 | Maski jednorazowe chirurgiczne hipoalergiczne wykonane z min. trzech warstw włóknin (w częściach zewnętrznych z celulozy), wyposażone w sztywnik. Wiązane na troki, mocowane na szerszej częsci maski, nie zawierające barwników, op. 1 szt. | op. | 600
10 | Czepek jednorazowy (z gumką) typu beret z kolorowymi nadrukami, przyjazne dzieciom, op. 100 szt. | op. | 6
11 | Ochraniacze jednorazowe foliowe na obuwie z gumką, op. = 100 par. | op. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 14- Odzież ochronna | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Niesterylna koszula operacyjna wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw krótki. Wiązana na troki przy szyi i w pasie. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie x 10 szt. | op. | 100
2 | Komplet operacyjny - Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny typu SMS o gram 45g/m2 . Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy, z tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Zgodny z normą PN EN 13795. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem. Kolor niebieski i zielony. Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL | komplet | 15000
3 | Prześcieradło flizelinowe niejałowe o gramaturze 35g/m2, wymiary 210 x 80 cm. Opakowanie x 30 szt. | op. | 1000
4 | Podkład jednorazowy niejałowy 200-210 x 150-160 cm, 35 g/m², z 3 warstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS. Opakowanie x 20 szt. | op. | 600
5 | Podkład higieniczny chłonny. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa. W wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar 60 x 60 cm, masa podkładu min. 65 g, chłonność nie mniej niż 1400 g wg ISO 11948-1. Opakowanie x 30 sztuk. | op. | 50
6 | Podkład higieniczny chłonny. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Rozmiar 60 x 90 cm Opakowanie x 30 sztuk. | op. | 250
7 | Prześcieradło na pokrycie stołu operacyjnego wykonane z laminatu BTBS o gramaturze 39g/m2, wymiary 220 x 90 cm, prześcieradło wzmocnione, niepalne zgodnie z PN EN 12952, antystatyczne, odporne na zrywanie wzdłuż min. 36N, wodoodporne na poziomie min. 80 cm H2O, zapewniające dobrą poślizgowość. (Opakowanie x 100 szt.) | op. | 45
8 | Niesterylny fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2. Rękawy proste, długie zakończone gumką. Wiązany na troki przy szyi i w pasie. Opakowanie x 10 szt. | op. | 5000
9 | Komplet pościeli jednorazowej wykonany z włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 35g/m2. Paroprzepuszczalność 3579 g/m2 x 24h, zgodnie z normą PN EN ISO 9073-4, rozmiar: powłoka 200 x 150 cm powłoczka 90 x 75 cm prześcieradło 210 x 150. | komplet | 6000
10 | Maska chirurgiczna, wykonana z trzech warstw włókniny z wkładką modelującą na nos. Posiada elastyczne /rozciągliwe tasiemki o szerokości 1,5 cm do mocowania na uszach. W części centralnej zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy, Maska typu II, zgodna z normą PN-EN 14683:2019, Wewnętrzna warstwa filtracyjna zapewnia skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, Opakowanie kartonik x 50 szt. | op. | 1000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 15- Rękawice diagnostyczne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Rękawice diagnostyczne z miękkiego nitrylu, bezpudrowe z mankietem, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń. Powierzchnia palców rękawic teksturowana, pozostała powierzchnia mikroteksturowana. Grubość ścianki na palcach min.: 0,12; dłoń min.: 0,08; mankiet min.: 0,06 ; AQL nie wyższy niż 1,0, dł. rękawic min. 240 mm. Siła zrywu przed starzeniem 9 N i po starzeniu 8 N. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Rękawice wolne od ftalanów, brak zawartości alergennych protein hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02. Oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD i PPER. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL. Opakowanie x 100 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 15223-1, 2) EN 1041, 3) EN 455 (1-4), 4) EN 420, 5) EN ISO 374-1 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), 6) EN 374-2, 7) ASTM F1671-07 lub EN ISO 374-5 8) EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 14 substancji chemicznych) 9) ASTM D7427, 10) ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych, lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony). | op. | 27000
2 | Rękawice diagnostyczne vinylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, AQL nie wyższy niż 1,5. Każde opakowanie powinno zawierać termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Dostępne w rozmiarach S, M, L, XL. Zarejestrowane jako Wyrób Medyczny. Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Opakowanie x 100 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN ISO 374 (1,2,4,5), 2) EN 16523-1, 3) 2016/425. | op. | 4900
3 | Rękawice wykonane z nitrylu, niesterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, diagnostyczne, długość 280 mm oraz 300 mm (do wyboru), niepowodujące uczuleń. Teksturowane na końcach palców; typowa grubość na palcu min.: 0,14 mm, grubość na dłoni min.: 0,13 mm, grubość na mankiecie min.: 0,11 mm. Rozmiar: S, M, L, XL. AQL nie wyższy niż 1.0. Opakowanie x 100 szt. Rękawice spełniające normy: 1) EN 420, 2) EN 421, 3) EN 455 (1-3), 4) EN ISO 374 (1,2,4,5), 5) EN 16523-1. Dodatkowo: 1) Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o środkach ochrony indywidualnej PPE 2016/425 - kategoria III typ B. 2) Rękawice posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. 3) Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych oraz na przenikanie wirusów. | op. | 1000
4 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia zewnętrzna pokryta polimerem, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana. Długość rękawicy min.: 265 mm, grubość na palcu min.: 0.10 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 10 N oraz min. po starzeniu 9 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Konstrukcja opakowania umożliwiająca pojedyncze wyciąganie rękawic za mankiet. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność MDD/PPER. Oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii. Konstrukcja opakowania umożliwiająca dwa sposoby pobierania rękawic: standardowo poprzez otwór centralny lub pojedynczo za mankiet. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL. Opakowanie x 100 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 15223-1, 2) EN 1041, 3) EN 455 (1-4), 4) EN 420, 5) EN ISO 374-1:2016 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), 6) EN 374-2:2014 7) EN ISO 374-5:2016 lub ASTM F1671-07 8) EN 374-4 (odporność chemiczna min. 4 substancji chemicznych, lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), 9) EN 16523-1 (odporność chemiczna) 10) ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami, min. 15 substancji cytostatycznych, lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony). | op. | 4500
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, długość rękawicy min.: 240 mm, grubość na palcu min.: 0.12 mm, na dłoni min. 0.08 mm oraz na mankiecie min. 0.06 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 9 N oraz min. po starzeniu 8N, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Rękawice wolne od ftalanów, brak zawartości alergennych protein hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02. Oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą ważności i numerem serii. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwytu typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. Rozmiary rękawic: XS, S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie a'200 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 15223-1, 2) EN 1041, 3) EN 455 (1-4), 4) EN 420, 5) EN ISO 374-1, 6) EN 374-2, 7) EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), 8) ASTM F1671-07, 9) EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 14 substancji chemicznych) 11) ASTM D 6978 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych), 12) ASTM D7427. | op. | 500
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 16 - Pojemniki na odpady medyczne oraz do transportu chirurgicznego/histopatologicznego | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych końcówkach, krawędziach, twarde i sztywne z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz przekłucia bądź przecięcia. Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Kolor czerwony.
1 | Pojemnik o pojemności 0,7 L | szt. | 4900
2 | Pojemnik o pojemności 2 L | szt. | 8100
3 | Pojemnik o pojemności 5 L | szt. | 2750
4 | Pojemnik o pojemności 5 L, jednorazowego użycia na odpady medyczne specjalne o kodzie 180108, odpady medyczne o ostrych końcówkach, krawędziach, twarde i sztywne z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz przekłucia bądź przecięcia. Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797). | szt. | 1200
5 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne po amputacji kończyn, zakaźne w kolorze czerwonym, wieko szczelnie zamykające zawartość, wysokość pojemnika ok. 650 mm, średnica ok. 400 mm 60 L zaopatrzony w etykietę z miejscem na umieszczenie kodu zawartości. | szt. | 100
6 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne po amputacji kończyn, zakaźne w kolorze czerwonym, wieko szczelnie zamykające zawartość, wysokość pojemnika ok. 400 mm, średnica ok. 360 mm 30 L zaopatrzony w etykietę z miejscem na umieszczenie kodu zawartości. | szt. | 20
7 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne w kolorze żółtym, wieko czerwone, uszczelka w wieku zapewniająca hermetyczność po zamknięciu zawartośći, wysokość pojemnika ok 62 cm | szt. | 15
Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) z nakrętką na gwint i wkładką, wykonane z wysokiej jakości polietylenu, nieprzeźroczyste np. białe. Odporny na kwasy i zasady, pojemniki posiadają etykietkę umożliwiającą opis: imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta,nr badania, data pobrania. Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) z nakrętką na gwint i wkładką, wykonane z wysokiej jakości polietylenu, nieprzeźroczyste np. białe. Odporny na kwasy i zasady, pojemniki posiadają etykietkę umożliwiającą opis: imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, nr badania, data pobrania.
8 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 70-80 ml | szt. | 1100
9 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 100-120 ml | szt. | 500
10 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 200-250 ml | szt. | 500
11 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 500-600 ml | szt. | 200
12 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 1000-1200 ml | szt. | 50
13 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 2000-2500 ml | szt. | 100
14 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 5000 ml | szt. | 100
Pojemniki do transportu materiału chirurgicznrgo, (histopatologicznego) z przykrywką, szczelnie zamykane na wcisk lub wkęcane, odporne na formalinę, z wysokiej jakości polipropylenu- przeźroczyste, umożliwiające sprawdzenie poziomu płynów w pojemniku bez konieczności otwierania pojemnika) z oznakowaniem dotyczącym substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu),pojemniki posiadają etykietkę umożliwiającą opis: imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta,nr badania, data pobrania.
15 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 15 ml | szt. | 4600
16 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 30 ml | szt. | 100
17 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 50- 60 ml | szt. | 1500
18 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 100-200 ml | szt. | 1200
19 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 500-600 ml | szt. | 100
20 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 1000 ml | szt. | 100
21 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 2000 ml | szt. | 100
22 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 3000 ml | szt. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 17- Koce grzewcze | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Samoogrzewający kocyk, wykonany z włókniny typu SMS. Osiągający temperaturę 42-44 °C po maks. 30 minutach od momentu rozłożenia. Stała temperatura utrzymywana przez min. 9 godzin. Wymiary koca: 152 cm x 92 cm, koc zawiera 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego. (Opakowanie x 10 szt.) | szt. | 35
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 18 - Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Worek jednorazowy, sterylny, do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych do portu 10 mm z tuleją wprowadzającą o długości 330 mm zakończoną uchwytami dla palców oraz przesuwanym trzonkiem do aplikacji worka zakończonym pierścieniem kciukowym, wielkość worka umieszczonego na obręczy 200-250 ml. Uwaga: Zamawiający wymaga aby narzędzie umożliwiało wprowadzenie worka do jamy ciała, pobranie materiału i wyjęcie worka bez użycia dodatkowych narzędzi. Worek ma być przymocowany do trzonka narzędzia tak by stanowił z nim jedno narzędzie i ma umożliwić wydobycie materiału z jamy ciała bez odczepiania worka od trzonka. Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe zawierało opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji. Dostarczany asortyment posiada samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. | szt. | 100
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 19 - Sprzęt laparoskopowy (1) | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER OKIENKOWY FENESTRATED, dł. branszy 20 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
2 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER OKIENKOWY typu ENDO CLINCH, dł. branszy 23 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
3 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 10 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER CLAW, dł. branszy 35 mm, do usuwania pęcherzyka - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
4 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego bez blokady, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu PREPARATOR MARYLAND. Transze karbowane poprzecznie, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
5 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego bez blokady, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu NOŻYCZKI METZENBAUM wygięte - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
6 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne, delikatny typu GRASPER jelitowy typu JOHAN, dł. branszy 40 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
7 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne, delikatny typu GRASPER jelitowy typu CORCE OLMI, dł. branszy 29 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
8 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER typu BABCOCK, dł. branszy 32 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 1
9 | Osłonka narzędzia laparoskopowego 5 mm kompatybilna z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 10
10 | Osłonka narzędzia laparoskopowego 10 mm kompatybilna z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
11 | Elektroda monopolarna, typu "L" (haczyk), średnica 5 mm, dł. 330-340 mm do zabiegów laparoskopowych. | szt. | 5
12 | Igła punkcyjna, laparoskopowa o średnicy igły 1,8 mm, średnicy płaszcza 5 mm, długości 330 mm, z podłączeniem drenu, złączką typu Luer Lock. W komplecie złączka typu Luer Lock męska z króćcem do podłączania drenu silikonowego o średnicy wewn. 6 mm. | szt. | 3
13 | Kaniula trokara 5,5 mm, gładka, metalowa dł. 103 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne, Autoklawowalna. | szt. | 4
14 | Kaniula trokara 11mm, gładka, metalowa dł. 105 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Do każdej kaniuli redukcja 11/5,5 mm z silikonowa zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli. Autoklawowalna. | szt. | 4
15 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5 mm., (1 op. = 10 szt.) | szt. | 3
16 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11 mm. (1 op. = 10 szt.) | szt. | 3
17 | Zawór silikonowy, stożkowy, do kaniuli trokara typu AUK05598, 5,5 mm (zapasowy). (1 op. = 5 szt.) | szt. | 6
18 | Zawór silikonowy, stożkowy, do kaniuli trokara typu AUK11098, 11 mm (zapasowy). (1 op. = 5 szt.) | szt. | 6
19 | Grot "bezpieczny" do kaniuli 5,5 mm, z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany ". Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | szt. | 4
20 | Grot "bezpieczny" do kaniuli 11 mm, z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany ". Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | szt. | 4
21 | Klipsownica stalowa, wielorazowa, z portem do mycia w myjni mechanicznej, obrotowa, do klipsów ML (średnio-dużych), kompatybilna z oferowanymi klipsami. | szt. | 3
22 | Klipsy tytanowe "ML" (średnio-duże) do klipsownicy laparoskopowej Ackermann ML, (1 op. = 120 szt. Pakowane w magazynkach po 6 szt.) | op. | 20
23 | Kabel wysokiej częstotliwości "HF", monopolarny. Kompatybilny do diatermii firmy ERBE dł. 3 m | szt. | 4
24 | Szydło laparoskopowe do zamykania otworów po trokarach z szerokim okienkowym chwytakiem do szwów, do tymczasowego mocowania siatek przepuklinowych, zaopatrywania krwawień powłok brzusznych, szycia przezskórnego, jednorazowego użytku. Średnica kaniuli 14G, długość 150 mm. (1 op. = 10 szt.) | op. | 2
25 | Retraktor laparoskopowy, wewnętrzny, jednorazowego użytku, igła o dł.> 6 cm, nitka trakcyjna - pleciony poliester o dł. 18 cm, silikonowy "guzik", do kaniul > 5 mm, tzw. LIFTER - (1 op. = 5 szt.) | op. | 2
26 | Klipsownica stalowa, do klipsów Ackermann Euroclips M, długość 190 mm, szczęki skośne. | szt. | 2
27 | Klipsy tytanowe w rozmiarze M do klipsownicy Ackermann; | szt. | 480
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 20- Sprzęt laparoskopowy do posiadanej przez Zamawiającego diatermii ERBE VIO300D i 300S, ICC80, oraz diatermii VALLEYLAB | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Elektroda bierna jednorazowa 2-dzielna dla dorosłych z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym, współpracująca z systemem Nessy, wykonana na podłożu z włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń, posiadająca samoprzylepną kontrolkę indentyfikacyjną do wklejania w protokół operacyjny | szt. | 1000
2 | Kabel wielorazowy do wyżej wymienionej elektrody biernej o dł. 5 m do diatermii ERBE VIO300D i 300S, ICC80, Valleylab | szt. | 12
3 | Wielorazowy adapter do diatermii ERBE-ICC 80, wejście od strony instrumentu 3 pin, od strony aparatu standard 1 pin. | szt. | 2
4 | Kleszcze operacyjne typu Bi-Clamp 210, krzywizna - 25 stopni, okładki ze żłobieniem długość 210 mm - do zabiegów w chirurgii otwartej, wielorazowego użytku | szt. | 4
5 | Uchwyt do kleszczyków BiClamp 110 z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, wielorazowego użytku. | szt. | 2
6 | Płaszcz do kleszczyków laparoskopowych i kleszczyków BiClamp LAP, wielorazowego użytku | szt. | 2
7 | Wkład do kleszczyków laparoskopowych BiClamp E, typ Maryland, okładki radełkowane, śr. 5 mm, dł. 340 mm, wielorazowego użytku | szt. | 2
8 | Płaszcz do bipolarnych nożyczek LAP śr. 5 mm, dł. 340 mm, wielorazowego użytku | szt. | 2
9 | Wkład do bipolarnych nożyczek LAP typu Metzenbaum płaszcz śr. 5 mm, dł. 340 mm, wielorazowego użytku | szt. | 2
10 | Płaszcz do laparoskopowych nożyczek bipolarnych Bi Sect Micro, wielorazowego użytku | szt. | 2
11 | Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych Bi Sect Micro, wielorazowego użytku | szt. | 2
12 | Bipolarny kabel przyłączeniowy o długości nie krótszej niż 4 m, wielorazowego użytku | szt. | 8
13 | Jednorazowy sterylny instrument do zamykania dużych naczyń do 7 mm z funkcją przecinania. Instrument o fi 5 mm dł. 20, 23, 45 cm do wyboru przez Zamawiającego. Funkcja koagulacji i cięcia aktywowana z ręki. Instrument współpracujący z diatermią VIO 300D będącą w posiadaniu Zamawiajcego. | szt. | 10
14 | Kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp, typ Meryland, okładki radełkowane, płaszcz fi 5mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o dł. NIE KRÓTSZEJ NIŻ 4 m i wtyczką MF kompletny instrument. Instrument współpracujący z diatermią VIO 300D będącą w posiadaniu Zamawiajcego. | szt. | 2
15 | Pinceta bipolarna typu PREMIUM, prosta, końcówki 1 mm, tępe, wykonane ze stopów nieprzywieralnych, długość 195 mm | szt. | 12
16 | Pinceta bipolarna typu PREMIUM , prosta, końcówki 1 mm, tępe,wykonane ze stopów nieprzywieralnych, długość 200 mm | szt. | 12
17 | Pinceta bipolarna typu Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 195 mm | szt. | 12
18 | Pinceta bipolarna typu Classic, zagięta, końcówki 1,0 mm, tępe, długość 165 mm | szt. | 12
19 | Bipolarny kabel przyłaczeniowy dł. 4 m | szt. | 20
20 | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 120 mm | szt. | 20
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 21 - Sprzęt laparoskopowy (2) | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | WYMIENNY TUBUS METALOWY DO NARZEDZI LAPAROSKOPOWYCH WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 2
2 | WKŁAD ROBOCZY DO NOŻYCZEK TYP METZENBAUM ŚREDNICA 5,0 MM DŁUGOŚĆ 310 MM WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 2
3 | WKŁAD ROBOCZY DO CĄŻKI UNIWERSALNEJ OKIENKOWEJ O ŚREDNICY 5,0 MM I DŁUGOŚCI 310 MM. | szt. | 2
4 | WKŁAD ROBOCZY DO KLESZCZYKÓW TYP MARYLAND ŚREDNICA 5,0 MM DŁUGOŚC 310 MM WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 2
5 | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO, BEZ BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AUTOKLAWOWALNA | szt. | 2
6 | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO Z BLOKADĄ I CZERWONĄ DŹWIGNIĄ KOLANKOWĄ CAŁKOWITEJ DEZAKTYWACJI BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AUTOKLAWOWALNA | szt. | 2
7 | KANIULA INSUFLACYJNA TYP VERESS DŁUGOŚĆ 120 MM WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 2
8 | KLIPSY NACZYNIOWY TYTANOWY PODWIĄZ. MED-LARGE STERYLNY 20 MAG. = 120SZTUK DO KLIPSOWNICY WYPRODUKOWANEJ PRZEZ FIRMĘ AESCULAP. KLIPS O SZEROKOŚCI 8,1 MM WYSOKOŚĆ OTWARTEGO KLIPSA 7,9 MM | op. | 60
9 | ROZTWÓR ZAPOBIEGAJĄCY PAROWANIU OPTYK 1 OPAKOWANIE ZAWIERA 10 SZTUK ŚRODKA. POJEDYNCZA SZTUKA DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. STERYLNA. | op. | 10
10 | WAZ INSUFLACYJNY SILIKONOWY BEZ OPCJI PODGRZEWANIA GAZU AUTOKLAWOWALNY, WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 4
11 | WIELORAZOWY DREN DO INSUFLACJI Z PODGRZEWANIEM GAZU, AUTOKLAWOWALNY | szt. | 4
12 | FILTRY JEDNORAZOWE STERYLNE DO INSUFLATORA PAKOWANE PO 25 SZTUK. | op. | 14
13 | WIELORAZOWY PŁUCZĄCY DREN SILIKONOWY, AUTOKLAWOWALNY DO POMPY WIELOSPECJALISTYCZNEJ Z CZUJNIKIEM | szt. | 10
14 | DREN JEDNORAZOWY NIESTERYLNY DO ODSYSANIA Z FILTREM DO POMPY WIELOSPECJALISTYCZNEJ OPAKOWANIE 10 SZTUK. | op. | 20
15 | INSTRUMENT SSĄCO-PŁUCZĄCY W POSTACI RURKI Z ZAWOREM DWUDROŻNYM DO RGULACJI SSANIA I PŁUKANIA NA KCIUK. ŚREDNICA 5 MM I DŁUGOŚĆ 330 MM WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 2
16 | KABEL MONOPOLARNY DO NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH (WYPRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ AESCUALP) DO DIATERMII FIRMY ERBE ICC WTYK 5 MM. KABEL WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 6
17 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA AUTOKLAWOWALNA, ZGODNA ZE STANDARDEM FULL HD, ADAPTERY DO PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW INNYCH FIRM (MIN. 3), SZFIROWE SZKŁO WKLEJANE ZA POMOCĄ SPECJALNEGO KLEJU DO OBUDOWY, 0 STOPNI, ŚREDNICA 10 MM, DŁUGOŚĆ 33 CM. | szt. | 2
18 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA AUTOKLAWOWALNA, ZGODNA ZE STANDARDEM FULL HD, ADAPTERY DO PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW INNYCH FIRM (MIN. 3), SZFIROWE SZKŁO WKLEJANE ZA POMOCĄ SPECJALNEGO KLEJU DO OBUDOWY, 30 STOPNI, ŚREDNICA 10 MM, DŁUGOŚĆ 33 CM. | szt. | 2
19 | PRZYRZĄD DO USUW. ZSZYWEK WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZE STALI NIERDZWENEJ. | komplet | 4
20 | KLIPSOWNICA POJEDYŃCZA ŚREDNICA 10 MM DŁUGOŚĆ 330 MM, NA KLIPSY ŚREDNIO-DUŻE (MEDIUM-LARGE), NIEROZBIERALNA, WYPOSAŻONA W KANAŁ DO PŁUKANIA, JAK TEŻ OBROTOWĘ RAMIE | szt. | 2
21 | KABEL ŚWIATŁOWODOWY ENDOSKOPOWY ŚREDNICA 4,8 MM DŁUGOŚĆ 3,5 M W OTULINIE ZABEZPIECZAJĄCEJ WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWE PRZED USZKODZENIEM I WEJŚCIEM DO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA FIRMY AESCULAP. ŚWIATŁOWÓD WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 2
22 | REDUKCJA GUMOWA DO TROKARÓW 13/10/5,5 MM, OP. 5 SZT. | op. | 4
23 | PIERSCIEN Z KURKIEM DO INSUFLACJI ŚREDNICA 5,5 MM | szt. | 4
24 | PIERSCIEN Z KURKIEM DO INSUFLACJI ŚREDNICA 10 MM | szt. | 4
25 | PRZEPUSTNICA DO TROAKARÓW ŚREDNICA 5,5 I 7 MM., OP. 20 SZT. | op. | 2
26 | PRZEPUSTNICA DO TROAKARÓW ŚREDNICA 10 I 12,5 MM, OP. 20 SZT. | op. | 2
27 | PRZEPUSTNICA DO TROAKARÓW Z ŚREDNICA 13 MM, OP. 20 SZT. | op. | 2
28 | KLIPSY TYTANOWE O PODWÓJNYCH SZCZĘKACH DO APPENDEKTOMII, X-LARGE (Z) Z HACZYKOWATĄ ZAPINKĄ NA KOŃCU SZCZĘK, 12 KARTRIDŻÓW PO 4 KLIPSY, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ROZMIAR KLIPSA 16,2 MM X 11,5 MM. | op. | 20
29 | KORPUS TROKARA O ŚREDNICY 13 MM | szt. | 2
30 | TUBUS TROKARA O ŚREDNICY 13 MM I DŁUGOŚCI 110 MM Z GWINTEM I. KURKIEM. | szt. | 2
31 | TUBUS TROAKARA O ŚREDNICY 10 MM I DŁUGOŚCI 110 MM METALOWY Z GWINTEM. | szt. | 2
32 | KORPUS TROAKARA O ŚREDNICY 10,0 MM | szt. | 2
33 | TROAKAR BEZPIECZNY ŚREDNICA 10,0 MM | szt. | 4
34 | TUBUS TROAKAR O ŚREDNICY 5,5 MM I DŁUGOŚCI 110 MM METALOWY Z GWINTEM. | szt. | 2
35 | KORPUS TROAKARA O ŚREDNICY 5,5 MM | szt. | 2
36 | TROAKAR BEZPIECZNY ŚREDNICA 5,5 MM | szt. | 4
37 | JEDNORAZOWY ZESTAW DRENÓW PŁUCZĄCYCH Z typ LUER LOCK PAKOWANY STERYLNIE DO POMP PG 145,PG 130 DŁ. 4,5 M ŚR.11 MM. OP. 10 SZT. | op. | 12
38 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592 x 274 x 187 MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIE POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAZONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 2
39 | POKRYWA DO KONTENERA KOMPATYBILNA Z KONTENEREM | szt. | 2
40 | STOJAK DO KONTENERA WYPOSAZONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH | szt. | 2
41 | KOSZ DO JEDNEJ OPTYKI Z DODATKOWYM WSPACIEM DO 340 MM | szt. | 2
42 | KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH AKCESORIÓW | szt. | 2
43 | APLIKATOR DO POJEDYNCZYCH KLIPSÓW TYPU MEDIUM LARGE BRANZA TRZYMAJACA KLIPS LEKKO ODGIETA POD KATEM 25 STOPNI. DŁ. 200 MM. | szt. | 2
44 | APLIKATOR DO POJEDYNCZYCH KLIPSÓW TYPU MEDIUM LARGE BRANZA TRZYMAJACA KLIPS LEKKO ODGIETA POD KATEM 25 STOPNI. DŁ. 280 MM. | szt. | 2
45 | UCHWYT DO ELEKTRODY MONOPOLARNEJ HACZYKOWEJ ROZBIERALNY 2 CZĘŚCIOWY, WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO WYMIENNYCH KOŃCÓWEK TNĄCYCH. DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 330 MM. | szt. | 2
46 | MONOPOLARNA ELEKTRODA TYPU HACZYK W KSZTAŁCIE LITERY "L" W OSŁONIE CERAMICZNEJ, WIELORAZOWEGO UŻYTKU. | szt. | 2
47 | TULEJA TROKARU O ŚREDNICY 5 MM I DŁUGOŚCI 110 MM GŁADKI Z KURKIEM INSUFLACYJNYM, Z DWUCZĘSCIOWYM SYSTEMEM USZCZELEK. | szt. | 8
48 | KOLEC TROKARU STOŻKOWY TĘPY, ŚREDNICA 5 MM, DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 4
49 | TULEJA TROKARU O ŚREDNICY 10 MM I DŁUGOŚCI 110 MM GŁADKI Z KURKIEM INSUFLACYJNYM, Z DWUCZĘSCIOWYM SYSTEMEM USZCZELEK. | szt. | 8
50 | KOLEC TROKARU STOŻKOWY TĘPY, ŚREDNICA 10 MM, DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 4
51 | TULEJA TROKARU O ŚREDNICY 12 MM I DŁUGOŚCI 110 MM GŁADKI Z KURKIEM INSUFLACYJNYM, Z DWUCZĘSCIOWYM SYSTEMEM USZCZELEK. | szt. | 2
52 | KOLEC TROKARU STOŻKOWY TĘPY, ŚREDNICA 12 MM, DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 2
53 | KOMPLETNY ZAWOR DO TROKARU 5 MM. 20 SZT. / OPAK. | op. | 8
54 | KOMPLETNY ZAWÓR DO TROKARU 10 MM Z REDUKCJĄ 10/5 MM. 1 SZT. / OPAK. | szt. | 8
55 | KAPTUR USZCZELKA DO TROKARU 5 MM / OP. 20 SZT. | op. | 4
56 | ZAWÓR Z NACIECIEM KRZYZOWYM DO TROKARU 5 MM, OP. 20 SZT. | op. | 4
57 | KOMPLETNY JEDNORAZOWY ZAWÓR DO TROKARU 5 MM, OP 20 SZT | op. | 2
58 | KOMPLETNY JEDNORAZOWY ZAWÓR DO TROKARU 10 MM, OP 20 SZT. | op. | 2
59 | ZAWÓR Z NACIECIEM KRZYZOWYM DO TROKARU 10 MM, OP. 20 SZT. | op. | 4
60 | KAPTUR USZCZELKA DO TROKARU 10/12 MM, OP. 20 SZT. | op. | 2
61 | USZCZELKA REDUKTOR Z 10/12 MM NA 5 MM OP. 5 SZT. | op. | 8
62 | JEDNORAZOWY KOMPLETNY TROKAR 5 MM, GŁADKI, DŁUGOŚĆ 110 MM, Z ZAWOREM DO INSUFLACJI, OP. 6 SZT. | op. | 2
63 | JEDNORAZOWY KOMPLETNY TROKAR 5 MM, GŁADKI, DŁUGOŚĆ 110 MM, Z ZAWOREM DO INSUFLACJI, OP. 6 SZT. | op. | 2
64 | WIELORAZOWE NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE, KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE. | szt. | 2
65 | WIELORAZOWE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE. | szt. | 2
66 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM. | szt. | 2
67 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE UNIWERSALNE TYPU KROKODYL, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM. | szt. | 2
68 | KONWEKTOR REDUKCJI TROAKARU Z USZCZELIACZEM 10/5 MM | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 22 - Odzież ochronna RTG | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Okulary ochronne RTG, ochrona przednia Pb 0,75 mm | szt. | 4
2 | Fartuchy ochronne RTG | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 23 - Odzież ochronna i zabezpieczająca | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Przyłbice wielorazowego użytku | szt. | 200
2 | Gogle wielorazowego użytku | szt. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 24 - Aparaty medyczne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Ciśnieniomierz automatyczny | szt. | 20
2 | Termometr bezdotykowy | szt. | 20
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 25- Nebulizatory | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Nebulizatory: waga około 1,9 kg * warunki pracy temp.: 10°C÷40°C, wilgotność: 30÷75% * przechowywanie temp.: -40°C÷70°C, wilgotność: 10÷100% * ciśnienie robocze około 0,7 bar, 10 psi * prędkość rozpylania 0,35 ml/min przy otwartej zatyczce * prędkość rozpylania 0,16 ml/min przy zamkniętej zatyczce * regulacja rozpylania w rozpylaczu * wielkość cząsteczek 4,02 / 5,44 / 8,00 µm * frakcja respirabilna odpowiednio 36 / 50 / 64 % * czas pracy przeznaczony do pracy ciągłej * pojemnik na lekarstwo 5 ml * poziom hałasu około 65 dB w odległości 1m | szt. | 10
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 26 - Drobny sprzęt medyczny | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Nerka jednorazowa do maceratora | szt. | 30000
2 | Basen jednorazowy do maceratora | szt. | 1100
3 | Kaczki jednorazowe do maceratora | szt. | 1000
4 | Nocnik dziecięcy jednorazowy do maceratora | szt. | 12000
5 | Test do pH 0-10 moczu op. 100 szt. | op. | 15
6 | Kieliszki jednorazowe sterylne (1 op. = 100 szt.) | op. | 1800
7 | Kubek na kał z łopatką - max. poj. 25 ml, szczelnie zamykany | szt. | 6500
8 | Kubek na mocz zakręcany szczelnie, twist, poj. 60-150 ml średnica górna kubka nie większa niż 65 mm | szt. | 31000
9 | Koc ratunkowy typu Therm Care x 1 szt. | szt. | 50
10 | Szpatułki jednorazowe sterylne (1 op. = 100 szt.) | op. | 50
11 | Paski Beta-Ketonowe do aparatu Optium Xido we krwi op = 10 testów | op. | 20
12 | Paski testowe dwu-parametrowe do oznaczania ciał ketonowych i glukozy w moczu op = 100 testów | op. | 10
13 | Pojemnik na odpady 20 L | szt. | 500
14 | Pojemnik na formalinę typu BiopSafe o pojem. 20 ml. | szt. | 1000
15 | Pojemnik na formalinę typu BiopSafe o pojem. 60 ml. | szt. | 1000
16 | Okulary do fototerapi noworodków z fizeliny lub miękkiego delikatnego nylonu lub z włókniny, jednorazowe | szt. | 170
17 | Pasta typu "Every" do EEG lub żel do EEG op. 160 g niebrudząca/y Zamawiajacy dopuszcza również opakowanie 250 g po warunkiem przeliczenia zgodnie z uwagą pod pakietem | szt. | 200
18 | Sporal S op. 40 krążków | op. | 2
19 | Worek na wymiociny wykonany z PCV o pojemności 1000 ml; dokładna skala pomiarowa co 10 ml do 100 ml oraz co 50 ml od 100 ml do 1000 ml; worek wykonany z przeźroczystego materiałul; wyposażony w wyprofilowany kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną; wyprofilowany kołnierz w kształcie maski z wycięciem umożliwia zamknięcie worka a zastawka uniemożliwia wydostanie się na zewnątrz treści oraz zapachu | szt. | 500
20 | Maska krtaniowa sylikonowa nr. 2 x 1 szt. | szt. | 10
21 | Maska krtaniowa sylikonowa nr. 2,5 x 1 szt. | szt. | 10
22 | Maska krtaniowa sylikonowa nr. 3 x 1 szt. | szt. | 10
23 | Maska krtaniowa sylikonowa nr. 4 x 1 szt. | szt. | 10
24 | Maska krtaniowa sylikonowa nr. 5 x 1 szt. | szt. | 10
25 | Przyrząd do odsysania płynów z podłogi skuteczny w usuwaniu wszelkich płynów z podłóg w trakcie zabiegów chirurgicznych nie przywiera do podłogi dzięki wypustkom na spodniej części talerza ssącego; przyrząd zawiera dren o długości 182 cm, bez lateksu, bez ftalanów, bez PCV; każdy przyrząd wyposażony jest w uchwyt, dostępny również osobno | szt. | 3
26 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (200 x 20) mm | szt. | 120
27 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (230 x 13) mm | szt. | 160
28 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (230 x 15) mm | szt. | 160
29 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (230 x 18) mm | szt. | 160
30 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (260 x 20) mm | szt. | 150
31 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (300 x 20) mm | szt. | 210
32 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (400 x 20) mm | szt. | 110
33 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (420-450 x 20) mm | szt. | 180
34 | Szyna aluminiowa typu Zimmera j.u. (460 x 15) mm | szt. | 140
35 | Szyna KRAMERA j.u. (100 x 10) mm | szt. | 10
36 | Szyna KRAMERA j.u. (80-90 x 10) mm | szt. | 10
37 | Szyna KRAMERA j.u. (80 x 10) mm | szt. | 10
38 | Szyna KRAMERA j.u. (60-70 x -8-10) mm | szt. | 10
39 | Szyna KRAMERA j.u. (60 x 8) mm | szt. | 10
40 | Szyna Brauna w pokrowcu nieprzemakalnym | szt. | 10
41 | Kołnierz ortopedyczny szyjny jednorazowy typ Schantza rozmiar S obwód 30-35 cm wysykość 7,5 cm | szt. | 50
42 | Kołnierz ortopedyczny szyjny jednorazowy typ Schantza rozmiar M obwód 36-41 cm wysokość 7,5 cm | szt. | 50
43 | Kołnierz ortopedyczny szyjny jednorazowy typ Schantza rozmiar L obwód 42-47 cm wysokość 7,5 cm | szt. | 50
44 | Kołnierz ortopedyczny szyjny jednorazowy typ Schantza rozmiar XL obwód 48-53 cm wysokość 7,5 cm | szt. | 50
45 | Wziernik uszny niesterylny dla dorosłych 5,2 mm | szt. | 1000
46 | Wziernik uszny niesterylny dla dzieci 4,6 mm | szt. | 1000
47 | Wziernik uszny niesterylny dla dzieci 3,6 mm | szt. | 1000
48 | Opaski identyfikacyjne: a) dla dzieci i noworodków w kolorze niebieskim i różowym, opaska o długości 16 cm, b) dla dzieci i dorosłych w kolorze białym, opaska o długości 24 cm. Opaski dostępne w wersji z wkładaną karteczką oraz z możliwością opisu bezpośrednio na opasce. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie opaski identyfikacyjnej wyłącznie w wersji zwkładaną karteczką. 1 opakowanie a'100szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru opaski przy składaniu zamówienia. | op. | 250
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 27 - Drobny sprzęt medyczny sterylny -1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm. | szt. | 4
2 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylna. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm. | szt. | 100
3 | Rurka tracheostomijna typu UniPerc wyskalowana, zbrojona rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, zbrojona drutem, z elastycznym, przezroczystym regulowanym kołnierzem z zaciskiem utrzymującym właściwą pozycję, z oznaczeniem rozmiaru na giętkich skrzydełkach, z samoblokującym się mandrynem z otworem na cewnik prowadzący, w zestawie cienkościenna elastyczna kaniula z PTFE, gąbka do czyszczenia kaniuli, miękka opaska mocująca i klin do odłączania rurki. Rozmiary: 7 mm, 8 mm i 9 mm. | szt. | 60
4 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły typu Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, 15Ch zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki typu luer lock 60 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta. | szt. | 100
5 | Silikonowa rurka tracheostomijna z mankietem z pianki poliuretanowej Fome-Cuf Rurka tracheostomijna wykonana z 100% czystego medycznego silikonu, powłoka zmniejszająca przyleganie, łącznik 15mm, mankiet samorozprężalny z pianki poliuretanowej typu Fome-Cuf, elastyczny kołnierz z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz długości rurki, mandryn, w zestawie strzykawka 60 ml z kranikiem, łącznik do automatycznej regulacji ciśnienia, tasiemka do mocowania, klin do rozłączania oraz koreczek, rozmiary od 5,0mm do 9,0mm co 1,0mm | szt. | 10
6 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm | szt. | 10
7 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, z niebieską linią widoczną w Rtg. Posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz balonik kontrolny (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki i rodzaju mankietu, posiadający zawór samouszczelniający z kapturkiem, łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylna, w sztywnym opakowaniu typu blister. Rozmiary: 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm | szt. | 10
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 28 - Akcesoria anastezjologiczne (1) | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Adapter do dróg oddechowych dla noworodków/niemowląt typu Neo-Verso. Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej. (Opakowanie x 20 szt.) | op. | 100
2 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5; 6; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. (Opakowanie x 50 szt.) | op. | 300
3 | Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. System z drenem podłączeniowym i klemą zatrzaskową. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepływu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek typu LUER LOCK. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze. (Opakowanie x 50 szt.) | op. | 250
4 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | szt. | 100
5 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | szt. | 10
6 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozwiarach: 10, 12, 14, 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | szt. | 10
7 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu), dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotną wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 100
8 | Sonda Sengstakena rozmiar CH 16 i CH 18 długość około 100 cm | szt. | 5
9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z końcówką bez kontroli odsysania, sterylny CH - 20, dł. 500 mm do 600 mm | szt. | 10
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 29- Akcesoria mocujące | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki intubacyjnej wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, długość 72 cm z rozcięciem w części dystalnej oraz otworem umożliwiającym przełożenie rurki intubacyjnej. W zestawie rzep samoprzylepny do umocowania wokół rurki. Pakowane pojedynczo | szt. | 200
2 | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki tracheostomijnej wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna + welur), kolor kremowy, dostępne w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i noworodków. Pakowane pojedynczo | szt. | 200
3 | Poliuretanowa podkładka pod rurkę tracheostomijną, nieprzylepna, półprzepuszczalna ochronna warstwa zewnętrzna, zygzakowate nacięcie do prostej wymiany kompresji, rozmiar 9 cm x 10 cm x 0,5 cm, otwór na rurkę 11 mm, pakowana pojedynczo | szt. | 200
4 | Jednoczęściowe okularki do fototerapii, wykonane z poanki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna+ welur), kolor czarno-szary, z dodatkowa opaska mocującą na główce, zapięcie w 2 miejscach, rozmiary S, M, L, pakowane pojedyńczo | szt. | 100
5 | Dwuczęściowe okularki do fototerapii, wykonane z poanki pokrytej delikatnym,przyjaznym dla skóry materiałem (bawełna+ welur), kolor czarno-szary, z dodatkowa opaska mocującą na główce, zapięcie w 2 miejscach, rozmiary S, M, L, pakowane pojedyńczo | szt. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 30 -Uchwyt monopolarny | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Uchwyt monopolarny z nożykiem prostym z przyciskami cięcie /koagulacja, jednorazowy, sterylny, z kablem nie krótszym niż 4,5 m, z wtyczką kompatybilną z diatermią Valleylab, Erbe Vio300D, 300s. Opakowanie jednostkowe ma być zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt, do wklejenia w dokumentację medyczną. | szt. | 2500
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 31 -Zestawy rur do respiratorów | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Oxylog 3000, 3 m | szt. | 100
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dzieci do respiratora Oxylog 3000, 1,9 m | szt. | 100
3 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Oxylog 3000, 1,5 m | szt. | 200
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 32-Akcesoria do kardiomonitorów Minday Bene Vision / Bene View oraz do wideolaryngoskopu King Vision | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Jednorazowe bezklejowe czujniki SpO2 dla noworodków o masie ciała 1,5-5 kg. Opakowanie x 24 szt. | op. | 15
2 | Jednorazowe bezklejowe czujniki SpO2 dla wcześniaków o masie ciała poniżej 1,5 kg. Opakowanie x 24 szt. | op. | 15
3 | Jednorazowe czujniki SpO2 z opaską samoprzylepną dla noworodków o masie ciała powyżej 3 kg oraz dla dorosłych o masie ciała poniżej 40 kg. Opakowanie x 24 szt. | op. | 15
4 | Łyżka do wideolaryngoskopu King Vision a Blade z kanałem rozmiar 3. Opakowanie x 20 szt. | op. | 5
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 33- Linia CO2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Linia do kapnografii 1,8 m z dwiema końcówkami typu luer lock, męski-męski | szt. | 350
3 | Cewnik do podawania tlenu Hamilton-linia CO2 | szt. | 100
3 | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu oraz ramieniem wydechowym przeznaczony dla dzieci i dorosłych do jednorazowego użytku w respiratorach firmy Hamilton Medical. Długośc 180 cm oddechowy | szt. | 450
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 34 - Kołderka | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Kołderka do systemu nieinwazyjnej kontroli hipotermii typu Thermo Vap Universal, 168-180 cm | szt. | 20
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 35 -Zestaw do monitorowania hemodynamicznego typu Pulsoflex | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO; tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/ średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm /średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/ średnica 4F. Tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm /średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawierający nieodkształcającą się prowadnicę, rozszerzadło oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer oraz podwójnego przetwornika do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, zawierającego zestaw płuczący linię dł. 150 cm. przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowo przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów | zest. | 175
2 | Czujnik ProAQT do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna, ciagły trend rzutu serca poprzez standardowy dostęp tętniczy, podłączenie do istniejącego systemu monitorującego ciśnienie krwi, zawierający wskaźnik LED do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika | szt. | 175
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 36 - Sprzęt anestezjologiczny sterylny | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 18G dł. 88 mm z barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 40
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 20G dł. 88 mm z barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 160
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 22G dł. 88 mm z barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 180
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G dł. 120 mm z barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 10
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G dł. 120 mm z barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo rdzeniowego | szt. | 50
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke 25G, 26G, 27G dł. 88 mm z barwnym pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo rdzeniowego. | szt. | 10
7 | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych rozmiar 20G i 22 G. | szt. | 10
8 | Igła jednorazowa typu motylek, z przedłużaczem 30 cm i końcówką typu Luer-lock, sterylna 0,50 mm x 15 mm | szt. | 25
9 | Igła jednorazowa typu motylek, z przedłużaczem 30 cm i końcówką typu Luer-lock, sterylna 0,65 mm x 20 mm | szt. | 25
10 | Igła typu atraucan o dwustrefowym szlifie, minimalizujący otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy, 26G 88 mm dł., z prowadnicą 22G | szt. | 10
11 | Igła do identyfikacji i znieczuleń splotów i nerwów obwodowych o wysokiej echogeniczności ze specjalnym zabezpieczeniem w postaci oznakowani końcówki igły / 20 mm /,kompatybilna z urządzeniem HNS 12 roz. 25G x 2 0,7 x 50 mm, sterylna | szt. | 60
12 | Igła do identyfikacji i znieczuleń splotów i nerwów obwodowych o wysokiej echogeniczności ze specjalnym zabezpieczeniem w postaci oznakowani końcówki igły / 20 mm /, kompatybilna z urządzeniem HNS 12 roz. 22G x 31/8 0,7 x 80 mm, sterylna | szt. | 250
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-metoda Seldingera, dwuświatłowy: igła V zabezpieczająca przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, cewnik 16G /16G /20 cm, prowadnica odporna na zaginanie wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dł. 50 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, kabelek do monitorowania poprawności wkłucia w EKG, bezigłowe dostępy do każdego światła. Sterylny. | zest. | 350
14 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-metoda Seldingera, dwuświatłowy: igła V zabezpieczająca przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, cewnik cewnik o właściwościach bakteriobójczych /powłoka / 16G/16G /20 cm, prowadnica odporna na zaginanie wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dł.50 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, kabelek do monitorowania poprawności wkłucia w EKG, bezigłowe dostępy do każdego światła. Sterylny. | zest. | 40
15 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-metoda Seldingera, trzyświatłowy igła V zabezpieczająca przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, cewnik o właściwościach bakteriobójczych /powłoka / 16G/18G /18 G / 20 cm, prowadnica odporna na zaginanie wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dł. 50 cm rozszerzacz skalpel, strzykawka, kabelek do monitorowania poprawności wkłucia w EKG,bezigłowy dostęp do każdego światła. Sterylny. | zest. | 10
16 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-metoda Seldingera, trzyświatłowy igła V zabezpieczająca przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, cewnik o właściwościach bakteriobójczych /powłoka / 16G/18G/ 18 G / 30 cm, prowadnica odporna na zaginanie wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dł. 50 cm rozszerzacz skalpel,strzykawka, kabelek do monitorowania poprawności wkłucia w EKG, bezigłowy dostęp do każdego światła. Sterylny. | zest. | 10
17 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metoda Seldingera, trzyświatłowy igła V zabezpieczająca przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, cewnik o wysokich przepływach (D 55; M 165; P 165 ml/min.) o właściwościach bakteriobójczych, 16G/12/12G / 20 cm długości, prowadnica odporna na zaginanie wykonana z rdzenia niklowo-tytanowego dł. 50 cm rozszerzacz skalpel, strzykawka,kabelek do monitorowania poprawności wkłucia w EKG, bezigłowy dostęp do każdego światła. Sterylny | zest. | 10
18 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych, do żyły szyjnej 335, z poliuretanu z nitką kontrastu RTG, w skład zestawu wchodzi: cewnik jednokanałowy 1,1x1,7 mm/16G, dł. 32 cm, 44 ml/min. kaniula 1,8 x 2,35 mm/14 G, dł. 5 cm. Sterylny. | zest. | 2
19 | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Mathys'a do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z klatki piersiowej. Zestaw kompletny w jednym opakowaniu. Sklad: kaniula punkcyjna cieńkościenna ze szlifem krótkim 3,35 x 78 mm,cewnik 2,7 x 450 mm widoczny w RTG z zatyczką i folią ochronną dla cewnika,kaniulą nakładaną, podwójną zastawką refluksową, zbiornik 2 L. jednorazową strzykawką o poj. 60 ml i kranik trójdrożny. Sterylny | zest. | 10
20 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18 G - igła Tuohy z nieruchomymi skrzydełkami , cewnik epiduralny ,strzykawka niskociśnieniowa ,filtr przeciwbakteryjny, łącznik zatrzaskowy , samoprzylepny element mocujący filtr z cewnikiem do skóry.Sterylny | zest. | 10
21 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18 G 80 mm - igła Tuohy z nieruchomymi skrzydełkami, cewnik epiduralny 20G z miękką końcwką wymienioną na opakowaniu jednostkowym, strzykawka niskociśnieniowa, filtr przeciwbakteryjny, łącznik zatrzaskowy do mocowania filtra z cewnikiem, samoprzylepny element mocujący filtr z cewnikiem do skóry. Sterylny | zest. | 20
22 | Umocowanie cewnika zewnątrzoponowego do skóry z samoprzylepnym, przezroczystym elementem | szt. | 20
23 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia- pojedynczy. Zestaw wyposażony w igłę zakrzywioną w zbiorniku wyrównawczym, w dwie możliwości przepłukiwania (aktywne skrzydełka i gumowa wypustka), długość całkowita linii 150cm, 2 kraniki trójdrożne, niezdejmowalny koreczek kalibracyjny. Częstotliwość pracy własnej powyżej 1200Hz. Połączenie z kablem interfejsowym- wodoszczelne- pinowe. | szt. | 300
24 | Cewniki silikonowe do przewlekłej dializy otrzewnowej typu Tenckhoffa z dwoma pierscieniami, dł. części zmiennej od 6 do 15 cm, perforowane na dł. od 3 do 7 cm, część podskórna od 3 do 5 cm, dostępny w trzech rozmiarach | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 37 - Drobny sprzęt medyczny sterylny – 2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | System pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, sterylny. | szt. | 50
2 | Cewnik PCV do drenażu klatki piersiowej i opłucnej z trokarem, skalowany co dwa rozmiary, znacznik RTG, sterylny rozm. CH 16, 24 do 36. | szt. | 300
3 | Dren do odsysania pola oper. bez końcówek, sterylny. | szt. | 1300
4 | Butelka do długotrwałego odsysania ran kompatybilna z drenami typu Redon - jednorazowa,sterylna 100-250 ml | szt. | 3800
5 | Butelka do długotrwałego odsysania ran kompatybilna z drenami typu Redon - jednorazowa, sterylna 250-400ml | szt. | 450
6 | Dren typu Redona w rozmiarach 6, 8, 10, 12, 14 CH o długości 700-800 mm, wykonany z poliuretanu, dren wyposażony w potrójny znacznik głębokości, oraz w linię RTG na całej długości. | szt. | 40
7 | Dren perforowany typu Redon roz. 6F do 32F, sterylny /w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu redon ( 6F, 8F; 9F, 10F - dostępny w rozmiarach 50 cm i 70 cm); (12F-32F dostępny w rozmiarach 70 cm) | szt. | 1200
8 | Dren perforowany typu Redon roz. F10 do 32F, sterylny /w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu redon (10F, 12F-32F dostępny w rozmiarach 170 cm) | szt. | 10
9 | Końcówki drenu ssącego, sterylne. | szt. | 100
10 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego. Kateter wykonany jest z przezroczystego materiału co umożliwia obserwację wydzieliny. Istnieje możliwość wyboru wariantu katetera z regulacją siły ssania lub bez regulacji. Rozmiary 24CH-30CH długość 300 cm. Sterylny. | szt. | 1800
11 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego. Kateter wykonany jest z przezroczystego materiału co umożliwia obserwację wydzieliny. Istnieje możliwość wyboru wariantu katetera z regulacją siły ssania lub bez regulacji. Rozmiary 24CH-30CH 210 cm. Sterylny. | szt. | 10
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, w zależności od rodzaju aspirowanej wydzieliny, możliwość doboru cewnika z odpowiednim końcem (otwór centralny i otwory boczne) , wykonany z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację wydzieliny. Rozmiary od 4F do 20 F długość od 40 do 60 cm, sterylne. | szt. | 20000
13 | Zgłębnik żołądkowy rozmiary od 12F-24F dł. 75cm i 100 cm, sterylny | szt. | 2000
14 | Zgłębnik żołądkowy rozmiary od 26 F-32F dł. 75cm i 100 cm, sterylny | szt. | 30
15 | Introduktor z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów, koszulka z zastawką dł. 110 mm, igła angiograficzna 18G, prowadnik 0.035" o dł. 40cm 7F. | szt. | 10
16 | Igła do znieczuleń przewodowych - podpajęczynówkowych Pencil Point - 25 - 26 Ga/90 mm z prowadnicą 21-22 Ga / 30 mm, sterylna | szt. | 50
17 | Igła do znieczuleń przewodowych - podpajęczynówkowych Standard 20, 22, 25 ,26, 27 Ga/90 mm z prowadnicą sterylna | szt. | 2000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 38 - Sprzęt medyczny - "bezpieczna linia" | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem typu Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna.
a | Rozmiar 0,9 x 25 mm, niebieska.Minimalny przepływ 36 ml/min | szt. | 30000
b | Rozmiar 1,1 x 33 mm, różowa.Minimalny przepływ 61 ml/min. | szt. | 8500
c | Rozmiar 1,1 x 25 mm, różowa. Minimalny przepływ 65 ml/min. | szt. | 23000
d | Rozmiar 1,3 x 33 mm, zielona. Minimalny przepływ 103 ml/min | szt. | 9000
e | Rozmiar 1,3 x45 mm, zielona. Minimalny przepływ 96 ml/min | szt. | 1800
f | Rozmiar 1,5 x 45 mm, biała. Minimalny przepływ 128 ml/min | szt. | 100
g | Rozmiar 1,7 x 50 mm, szara. Minimalny przepływ 196 ml/min | szt. | 150
2 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Sterylna.
a | Rozmiar 0,9 x 25 mm, przepływ 35 ml/min | szt. | 200
b | Rozmiar 1,1 x 25 mm, przepływ 65 ml/min. | szt. | 200
c | Rozmiar 1,1 x 32 mm, przepływ 60 ml/min. | szt. | 6000
d | Rozmiar 1,3 x 32 mm, przepływ 105 ml/min | szt. | 1800
e | Rozmiar 1,3 x 45 mm, przepływ 100 ml/min | szt. | 100
3 | Kaniula, neonatologiczna 26G 0,6x19 mm; 24G 0,7x19 mm bez portu bocznego, wykonana z PTFE, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie do naczynia, przepływ 13 ml/min | szt. | 12000
4 | Kaniula 24G x 19 mm bez portu bocznego, wykonana z pouliretanu, Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. 4 paski RTG wtopione w cewnik. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). bezpieczna, przepływ 22 ml/min | szt. | 10000
5 | Kaniula i.v. z cewnikiem wykonanym z biokompatybilnego silikonowanego poliuretanu posiadającego kliniczne badania na zmniejszanie powikłań zakrzepowo-zapalnych (dostarczyć do oferty) w rozmiarach 22G (0,9 x 25 mm) 42 ml/min 20G (1,1 x 32 mm) 67 ml/min 18G (1,3 x 45 mm) 103 ml/min 18G (1,3 x 32 mm) 103 ml/min 17G (1,5 x 45 mm) 133 ml/min 16G (1,8 x 45 mm) 236 ml/min 14G (2,0 x 45 mm) 270 ml/min kaniula ma posiadać 6 markerów RTG wtopionych w strukturę materiału. Port boczny/górny zabezpieczony nieobrotowym korkiem na zawiasie klik-klak w kodzie barwnym odpowiadającym rozmiarowi Gauge kaniuli. Zastawka mechaniczna zapobiegająca wypływowi krwii. Rozmiary: 22-20-18-17-16-14 G do wyboru Zamawiającego. Opakowanie sztywne, typu Tyvek lub równoważne z podaną średnicą, długością kaniuli i prędkością przepływu, numerem katalogowym i numerem serii. | szt. | 55000
6 | Kaniula i.v. bezpieczna, z cewnikiem wykonanym z biokompatybilnego silikonowanego poliuretanu posiadającego kliniczne badania na zmniejszanie powikłań zakrzepowo-zapalnych (dostarczyć do oferty) w rozmiarach: 22G (0,9 x 25 mm) 42 ml/min 20G (1,1 x 32 mm) 67 ml/min 18G (1,3 x 45 mm) 103 ml/min 18G (1,3 x 32 mm) 103 ml/min 17G (1,5 x 45 mm) 133 ml/min 16G (1,8 x 45 mm) 236 ml/min 14G (2,0 x 45 mm) 270 ml/min kaniula ma posiadać 6 markerów RTG wtopionych w strukturę materiału. Port boczny/górny zabezpieczony nieobrotowym korkiem na zawiasie klik-klak w kodzie barwnym odpowiadającym rozmiarowi Gauge kaniuli. Kaniula ma posiadać samoczynną, inicjowaną taśmą, gładką, plastikową blokadę ostrza chroniącą przed ekspozycją na zakłucie, wyposażoną w pochłaniacz kropli krwi wypływu wstecznego zabezpieczający przed ekspozycją na jej rozprysk w postaci systemu mikrokapilar. Rozmiary: 22-20-18-17-16-14 G do wyboru Zamawiającego. Opakowanie sztywne, typu Tyvek lub równoważne z podaną średnicą, długością kaniuli i prędkością przepływu, numerem katalogowym i numerem serii. | szt. | 9000
7 | Kaniula do tętnicy z zaworem odcinającym kulowym przesuwnym przeznaczona jest do wprowadzania do tętnic obwodowych, w celu pobrania krwi na gazometrii lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia, cewnik wykonany z PTFE, skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia 20G 1,1 mm x 45 mm | szt. | 800
8 | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, mozliwość obrotu pokrętła o 360°, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z niezależnie obracająca się osiowo nakrętka typu Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie, wykonane z poliamidu. Wypełnienie 0,26 ml. Oznakowanie kolorystyczne pokrętła (niebieski, czerwony, biały) - do wyboru przez zamawiającego podczas zamawiania) | szt. | 1900
9 | Kranik trójdzielny wykonany z poliwęglanu, posiadający optyczny lub wyczuwalny indykator pozycji otwarty - zamknięty, każde z wejść ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami w celu zapewnienia sterylności kranika po rozpakowaniu. | szt. | 1500
10 | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z przedłużaczem typu Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie, wykonany z poliamidu z przedłużaczem 10 cm wykonanym z Pcv bez zawartości Deph o śred. 4,1/2,5 mm. Wypełnienie 0,77 ml. Sterylny. | szt. | 3500
11 | Rampa trójdrożna płaska, z różnokolorowymi kranikami z wyrażnymi strzałkami wskazującymi kierunek przepływu, posiadajace listwę pozwalającą na umocowanie w uchwycie. Odporność na ciśnienie min. 4 bar. Sterylna, opakowanie folia/papier | szt. | 60
12 | Rampa pięciodrożna płaska, z różnokolorowymi kranikami z wyrażnymi strzałkami wskazującymi kierunek przepływu, posiadajace listwę pozwalającą na umocowanie w uchwycie. Produkt nie może zawierać ftalanów. Odporność na ciśnienie min. 4 bar. Sterylna, opakowanie folia/papier | szt. | 60
13 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych umożliwiający ustawienie przepływu płynu w zakresie od minimalnego do maksymalnego (i na odwrót), również zakres średni, komora kroplowa wyposażona w skrzydełka umożliwiające łatwe wkłucie igły biorczej, regulator przepływu wyposażony w komorę na kolec i uchwyt na podwieszanie drenu podczas przygotowywania zestawu. Produkt nie może zawierać ftalanów. | szt. | 84000
14 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych; przeźroczysty mocny kolec jednokanałowy zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) bez filtra przeciwbakteryjnego zgodnie zaleceniem, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu jeziorka; 200 µm filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o powierzchni 11 cm²; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren 150 cm wyposażony w filtr hydrofobowy zatrzymujący krew lub produkt krwiopochodny na końcu drenu podczas napełniania, sterylny | szt. | 1000
15 | Zestaw do przetoczeń współpracujący z pompą perystaltyczną typu ASCOR, dł. 230 cm (±10cm), długość wkładu silikonowego 22-24 cm | szt. | 1000
16 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 µm filtr płynu; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej z zamontowanym na tym elemencie odpowietrznikiem/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 zabezpieczonym koszulką kontaminacyjną, dolna cześć komory kroplowej elastyczna; stały przepływ kroplowy który zabezpiecza regulator szczelinowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250 ml z funkcją „max”; zacisk przesuwny-odcinający dla krótkich przerw w infuzji umiejscowiony pomiędzy regulatorem a komorą kroplową ; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką zintegrowana z uchwytem o dł. min. 80 mm; końcówka typu luer-lock; długość drenu 150-210 cm. Zestaw bez zawartości DEHP i lateksu potwierdzone fabrycznie nadrukowanymi piktogramami na opakowaniu. Sterylny. | szt. | 2400
17 | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, dostęna w średnicach 20 mm. Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na min. 7 dni lub min. 200 podań/pobrań przeźroczysta obudowa, Opakowanie folia/papier | szt. | 1100
18 | Filtr dla dorosłych do żywienia pozajelitowego na 24 godziny wytrzymałość na ciśnienie do 6 barów, wielkość filtra infuzyjnego 1,2µm, filtr odpowietrzający 0,02 µm oraz przedłużki o dł. 5 i 10cm. | szt. | 600
19 | Filtr dla dzieci i noworodków z membraną zatrzymującą 1,2 µm na 24 godziny wytrzymałość na ciśnienie do 6 barów, wielkość filtra infuzyjnego 1,2µm, filtr odpowietrzający 0,02 µm oraz przedłużki o dł. 5 i 10 cm. Urządzenie przeznaczone jest do usuwania przypadkowych zanieczyszczeń, powietrza, drobnoustrojów oraz większych drobin tłuszczów, które mogą się znajdować w emulsjach lipidowych stosowanych do żywienia pozajelitowego w pediatrii i neonatologii. Sterylna i apirogenna droga przepływu. | szt. | 1100
20 | Bezigłowy port iniekcyjny - pojedynczy o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml zapewnijący wytworzenia tzw. "korka" w cewniku naczyniowym, pakowana pojedynczo , sterylna. | szt. | 7600
21 | Korek do kaniuli typu Luer-Lock dwustronny damsko-męski (pojedynczo pakowany) | szt. | 90000
22 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi z przedłużeniem Y o średnicy wew. 1,3 mm i długości 18 cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Objętość wypełnienia 0,9 ml. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie, długości min. 32 mm, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Przeźroczysta/przezierna obudowa, silikonowana membrana z dobrze widoczna droga przepływu. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów. Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia typu Luer Lock i typu Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany łącznik typu Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. | szt. | 25
23 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z trzema zaworami bezigłowymi z przedłużeniem o średnicy wew. 1,3 mm i długości 20 cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Objętość wypełnienia 1,3 ml. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie, długości min. 32 mm, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Przeźroczysta/przezierna obudowa, silikonowana membrana z dobrze widoczna droga przepływu. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów. Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia typu Luer Lock i typu Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany łącznik typu Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. | szt. | 25
24 | Nasadka kompatybilna z butelką Ecoflac umoizliwiajaca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do butelki oraz podłączenie aparatu do infuzji bez konieczności wyciągania fiolki. | szt. | 100
25 | Rampa trójdrożna wytrzymująca ciśnienie 1200 PSI, wykonana z przezroczystego materiału – Poliamid (PA). Możliwość płynnego ustawienia zaworów (180 stopni). Posiadająca „męski” element lewostronny lub prawostronny. Przezroczysty korpus umożliwiający kontrolę wizualną. Rampa musi posiadać obrotową końcówkę typu luer-lock z adaptorem rotacyjnym. | szt | 600
26 | Igła motylkowa do pobierania krwi typu Vacutainer Push Button z adapterem typu Luer, zaworek bezpieczeństwa do pobierania wielu próbek 0,8x19 mm długość drenu 178 mm | szt | 80
27 | Igła do portów typu Surecan,bezpieczna (graficzne potwierdzenie aktywacji systemu przeciwzakłuciowego), z atraumatycznym szlifem, posiadająca twardą podkładkę z tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej, bez lateksu i DEHP, bezpieczna w środowisku MRI, z oznaczeniem o możliwości poddania skanowaniu pacjenta z zaimplantowaną tego typu igłą (oznaczenie na wyrobie lub opakowaniu), rozmiar do wyboru w momencie składania zamówienia przez zamawiającego | szt | 80
28 | Igła typu Gripper do portów naczyniowych z drenem 20 G x 19 mm | szt. | 40
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 39 - Aparaty medyczne sterylne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Tubusy sigmoidoskopowe jednorazowego użytku. Bez ryzyka zakażenia krzyżowego. Oszczędzają czas, gdyż nie ma potrzeby sterylizacji. Wykonane z przyjaznego pacjentowi termoplastiku. Nie ma uczucia zimna podczas badania jak z użyciem metalowego tubusa. Rurka endoskopowa zbudowana jest z materiału przewodzącego światło. Jasne, jednolite oświetlenie badanego odcinka jelita, zmniejszone odblaski. Dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej jest zaokrąglony. Skala długości na rurce. Długość 250 mm, średnica 20 mm. Rurka sigmoidoskopowa z czarnym wnętrzem dla zmniejszenia odblasków. Opakowanie zawiera 25 szt. | op. | 10
2 | Tubusy anoskopowe z obturatorem śr. 20 mm dł. 85 mm opakowanie 25 szt. do badania diagnostycznego i leczenia chorób odbytu i odbytnicy | op. | 2
3 | Anoskop do diagnostycznych i terapeutycznych anoskopii. Każdy anoskop jest wyposażony w własny obturator i zintegrowane żródło światła LED, przezroczyste tworzywo zapewniające widoczność 360 stopni. Rozmiar 103 mm x 18, 96 mm x 23, 90 mm x 18 Zamawiający będzie dobierał poczas zamówienia. | szt. | 25
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 40 - Strzykawki i przyrządy medyczne sterylne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny | szt. | 1900
2 | Aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak; podwójny krótki kolec przelewowy. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny | szt. | 180
3 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę typu luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; | szt. | 23000
4 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; filtr cząsteczkowy 5 µm; port posiadający końcówkę typu luer-lock; samozamykający się korek portu (niebieski); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny. | szt. | 380
5 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5 um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę typu luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od przyrządu do płynów, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | szt. | 180
6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych, jałowa 50 lub 50/60 ml, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ Luer-Lock, z nacięciem poprzecznym na tłoku, posiadająca czarną niezmywalną skalę, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym grubości ok. 2 mm | szt. | 15000
7 | Strzykawka do pomp infuzyjnych, jałowa 50 lub 50/60 ml, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ Luer-Lock, z nacięciem poprzecznym na tłoku, posiadająca czarną niezmywalną skalę, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym grubości ok. 2 mm, bursztynowa. | szt. | 10000
8 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1 ml. j.u. jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie a 100 szt. | op. | 30
9 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1 ml. j.u. jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka, zaopatrzona w dokładną dobrze widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie a 100 szt. | op. | 2
10 | Dren do przetaczania leków w pompie infuzyjnej objętościowej Infusomat Space z silikonowym elementem kontaktującym się z pompą. Komora kroplowa dł. 9,5 cm i filtrem 15 μm w komorze. Górna część komory przystosowana do czujnika kropli, Dren dł. ok. 250 cm. Opakowanie folia-papier, sterylny | szt. | 180
11 | Dren do przetaczania żywienia pozajelitowego w pompie infuzyjnej objętościowej Infusomat Space z silikonowym elementem kontaktującym się z pompą. Komora kroplowa dł. 9,5 cm i filtrem 15 μm w komorze. Górna część komory przystosowana do czujnika kropli, Dren dł. ok. 250cm. Opakowanie folia-papier, sterylny | szt. | 180
12 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; bursztynowy mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny | szt. | 350
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 41 - Igły, igły bezpieczne sterylne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,33x12 mm; 0,4x18 mm, 0,45x12 mm; 0,45x22 mm; 0,50x19 mm; 0,50x25 mm; 0,60x30 mm; 0,70x30 mm; 0,80x16 mm; 0,80x40 mm; 0,90x40 mm - na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym igły ma znajdować się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO, na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.). Igły ułożone pionowo w opakowaniu. | op. | 1700
2 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar 0,80x50 mm na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym igły ma znajdować się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO, na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Igły ułozone pionowo w opakowaniu. | op. | 4
3 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, 1,1x25 mm; 1,1x40 mm; 1,1x50 mm; 1,2x40 mm - na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Igłu ułozone pionowo w opakowaniu. | op. | 1500
4 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej uzyciu, rozmiary: 0,33x12 mm; 0,45x12 mm; 0,40x20 mm; 0,5x25 mm; 0,6x25 mm; 0,6x30 mm; 0,7x30 mm; 0,8x40 mm; 0,9x40 mm. Opakowanie x 100 szt. | op. | 20
5 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej uzyciu, rozmiary: 1,1x40 mm; 1,2x40 mm 1,2x50 mm. Opakowanie x 100 szt. | op. | 20
6 | Igła j.u. do pobierania leków z fiolek, rozmiar 1,2x30 mm; 1,2x40 mm, z bocznym otworem, z ostrzem typu pencil-pointe, sterylizowana EO, zarejestrowana jako wyrób kl. Is. (opakowanie 100 szt.) | op. | 900
7 | Tępa igła j.u., z wbudowanym filtrem 5µm, do pobierania leków, ścięta centralnie pod kątem ok. 45o, rozm. 18G (1,2x40 mm), sterylizowana EO, zarejestrowana jako wyrób kl. Is (opakowanie 100 szt.) | op. | 4
8 | Igła do pena, jednorazowego użytku, charakteryzująca się szczególną ostrością, w połączeniu z penami insulinowymi służy do podawania insuliny. Posiada nazwę i roziar na pojedynczej sztuce. Rozmiary: 0,33x10 mm; 0,33x12 mm lub 0,33x12,7 mm; 0,30x8 mm (opakowanie 100 szt.) sterylizowane tlenkiem etylenu. Wszystkie igły jednego prodycenta | op. | 100
9 | Kranik trójdrożny typu Luer-Lock jałowy z optycznym identyfikatorem stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej do leków lipidowych, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie x 50 szt. | op. | 30
10 | Korek do venflonu, sterylny, typu Luer-Lock. a 100 szt. | op. | 450
11 | Korek do venflonów sterylny, combi, a 100 szt. | op. | 330
12 | Kranik trójdrożny typu Luer-Lock jałowy, stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem przepływów w pozycji otwarty/zamknięty /następuje lekkie kliknięcie po obróceniu zaworu o 45 stopni. Opakowanie x 50 szt. | op. | 18
13 | Bezigłowy zawór przeznaczony do podawania leków/płynów pasujacy do wszystkich standardowych strzykawek zapewniajacy szczelne zamknięcie, do min. 140 uruchomień w ciagu 7 dni. Nie zawiera PCV oraz lateksu. Objetośc wypełnienia 0,085 ml, przepływ 645 ml/min op. 250 szt. | op. | 40
14 | Bezigłowy port do fiolek - 13 mm. Objętość napełnienia 0,070 ml, materiał nie zawiera ftalanów PCW ani lateksu | szt. | 500
15 | Bezigłowy port do fiolek - 20 mm. Objętość napełnienia 0,070 ml, materiał nie zawiera ftalanów PCW ani lateksu | szt. | 500
16 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer-Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, przeznaczony do leków światłoczułych, zawór wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,35 ml, długość 10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 10
17 | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer-Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,15 ml, długość 10 cm, przepływ 167 ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 300
18 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer-Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, przeznaczony do leków światłoczułych, zawór wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,42 ml, długość 10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 10
19 | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer-Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, przeznaczony do leków światłoczułych, zawór wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,42 ml, długość 10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilośc aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 20
20 | Strzykawka cewnikowa typu JANETA, z dodatkowym łącznikiem, posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, posiada czytelną skale pomiarową, 100 ml | szt. | 4000
21 | Strzykawka cewnikowa typu JANETA, posiada czytelną skale pomiarową 50 ml | szt. | 2200
22 | Cewnik do podania tlenu, typu "wąsy" dla dorosłych, sterylny | szt. | 7000
23 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, sterylny / dł. 150 cm, z końcówką typu Luer-Lock. | szt. | 5500
24 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, sterylny / dł. 150 cm, z końcówką typu Luer-Lock, bursztynowy | szt. | 7500
25 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości min. 6,5 cm wolna od PCV, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, dren min. 150 cm z zakończeniem typu Luer-Lock, zacisk rolkowy z pochewką na kolec komory kroplowej, zabezpieczającą przed zakłuciem, logo producenta na przyrządzie, wolny od ftalanów, opakowanie folia-papier, op = 1 szt | szt. | 200000
26 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. min 9 cm, filtr 200 mikrometrów, wolny od ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym), op = 1 szt | szt. | 40000
27 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i jej preparatów, z pompką. Sterylny. | szt. | 70
28 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa przeźroczysta, w kolorze bursztynowym o długości min. 6,0 cm wolna od PCV, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, dren min. 150 cm wykonany z PVC bez ftalanów w kolorze bursztynowym do leków światłoczułych z zakończeniem typu Luer-Lock, zacisk rolkowy z pochewką na kolec komory kroplowej zabezpieczającą przed zakłuciem, opakowanie folia-papier, op = 1 szt | szt. | 900
29 | Aparat do pompy perystaltycznej / objętościowej / Medima P2 Line S | szt. | 300
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 42 - Zestawy intubacyjne -terapia oddechowa | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką, opakowanie w kształcie wygiecia rurki zachowujace kształt, sterylna nitka Rtg, sterylna nr 6-10 | szt. | 1200
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym, silikonowana, sterylna nr 7-7,5 | szt. | 5
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, silikonowana, sterylna nr 7,5-10,0 | szt. | 90
4 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem uszczelniającym, silikonowana, sterylna nr 8,0-9,0 | szt. | 4
5 | Rurka tracheostomijna z polietylenu sterylna roz. 7, 8 przekrój 11 mm S -70 mm/A bez otworu | szt. | 4
6 | Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, kolorowe oznaczniki rozmiarów, sterylna. Rozm. 2-4 | szt. | 500
7 | Maski tlenowe z drenem dla dorosłych, sterylne lub mikrobiologicznie czyste | szt. | 3300
8 | Maski krtaniowe j.u., sterylne nr 3, nr 4 | szt. | 150
9 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, zawierajacy skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera kompatybilną ze specjalnym wielorazowym peanem, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, sterylny. Rozm. 8,0-9,0 | szt. | 15
10 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z j. nos.Typ IA 90mm P | szt. | 5
11 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z j. nos.Typ IA 90mm L | szt. | 5
12 | System zamknięty do odsysania pacjentów, port dla inhalatorów ciśnieniowych: Do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. | szt. | 25
13 | Prowadnica do rurek intubacyjnych do kształtowania śr. 2,2 mm, 4,0 mm, 5,0mm (min. dł. 40 cm) | szt. | 16
14 | Prowadnica do trudnych intubacji (do ukształtowania) pediatryczna 8 CH, 6Ch dł. 40 cm - sterylna, jednorazowego użytku (op = 5 szt. pakowanych osobno i sterylnie) | op. | 10
15 | Prowadnica do trudnych intubacji (do ukształtowania) pediatryczna 12 CH, 14 CH dł. 65 cm - sterylna, jednorazowego użytku (op = 5 szt. pakowanych osobno i sterylnie) | op. | 16
16 | Rurka trachostomijna noworodkowa 3,0-6,0 typu Shiley bez mankietu z otworem ułatwiającym wprowadzenie rurki, w komplecie abturator oraz taśma mocująca | szt. | 125
17 | Rurka trachostomijna noworodkowa 4,0-6,5 typu Shiley z mankietem z otworem ułatwiającym wprowadzenie rurki, w komplecie abturator oraz taśma mocująca | szt. | 70
18 | Rurka ustno - gardłowa (sterylna) oznakowanie kolorystyczne rozmiarów, rozm. 00÷4 | szt. | 1300
19 | Rurka intubacyjna z mankietem oraz transparentnym, zdejmowalnym łącznikiem 2,5÷4,5 (nr na balonie), duży balonik kontrolny 1-2 cm, znacznik w formie grubego oringu 0,5-1 cm na rurze ułatwiający lokalizację względem laryngoskopu, otwór Marphieggo. | szt. | 300
20 | Rurka intubacyjna z mankietem oraz transparentnym, zdejmowalnym łącznikiem 5÷9,5 (nr na balonie), duży balonik kontrolny 1-2 cm, znacznik w formie grubego oringu 0,5-1 cm na rurze ułatwiający lokalizację względem laryngoskopu, otwór Marphieggo. | szt. | 2350
21 | Rurka intubacyjna bez mankietu ze znacznikiem RTG i znacznikiem na koncu rurki na całym obwodzie 2÷6,5 | szt. | 600
22 | Rurka intubacyjna do podawania surfaktantu 2÷3,5 | szt. | 30
23 | Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, jałowy lub bakteriologicznie czysty z uniwersalnym portem tlenowym, z samozamykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma wykonanymi z celulozy membranami wymiennika, o skuteczności nawilżania 29,2 H2O przy Vt 500 ml, o przestrzeni martwej 10 ml, o oporach przepływu 0,25 cm H2O przy 30 l/min oraz objętości oddechowej Vt 50 ml i wadze 6,3 g | szt. | 250
24 | Rurki intubacyjne zbrojone 3÷4,5 bez mankietu | szt. | 4
25 | Rurki intubacyjne zbrojone 5÷8 z mankietem | szt | 15
26 | Zestaw do szybkiej konikotomi dla dzieci. Metoda jednostopniowa. Zestaw zawierający: igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 2 mm z łącznikiem 15 mm do worka resustacyjnego (respiratora) i łącznikiem typu Luer, stoper kontroli głębokości wkłucia, strzykawkę do kontroli aspiracji gazów, taśmę do umocowania kaniuli | szt. | 4
27 | Łącznik do drenów o średnicy zew. 4-4; 7-7; 10-10, 4-7, 4-10 | szt. | 250
28 | Pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego do stosowania z bronchoskopem o pojemności 70 ml, ze skalą stopniowaną co 1 ml; w zestawie z zakręcaną pokrywką i naklejką do identyfikacji pacjenta, bezlateksowym drenem, sterylny | szt. | 200
29 | Zestaw do transfuzji wymiennej noworodków | szt. | 4
30 | Mała opaska mocująca do rurki tracheostomijnej, zapinana na rzepy, wykonana z gąbczastego materiału (noworodkowa i pediatryczna) | szt. | 200
31 | Dren do podawnia tlenu - nie łamiący się 4-4,5 m, mikrobiologicznie czysty lub sterylny | szt. | 120
32 | Maska tlenowa dla noworodków z drenem 1,8-2,20 m - przeźroczysta | szt. | 80
33 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem 1,8-2,20 m - przeźroczysta | szt. | 2600
34 | Maska tlenowa z drenem 1,8-2,20 m - przeźroczysta | szt. | 600
35 | Maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji. Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rozmiary kodowane kolorystycznie. Przezroczysta konstrukcja maski. Maski pozbawione latexu i DEHP. | szt. | 250
36 | Maska krtaniowa z mankietem niskociśnieniowym z przeźroczystego PCV bez lateksu jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego bezpieczeństwa, ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującym ponadto górny zwieracz przełyku. rozm. 1 do 3 co 0,5 | szt. | 100
37 | Maska krtaniowa silikonowa jednorazowego użytku, z mankietem niskociśnieniowym i przewodem do napełniania w rozm. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, sterylna | szt. | 180
38 | Maska twarzowa, wielorazowa, dla dorosłych, silikonowa, z pompowanym mankietem, przeźroczysta kopuła z nietłukącego się tworzywa, do sterylizacji w autoklawie (temp. 134 stopnie Celsjusza). Bez lateksu, do stosowania z ręcznymi resuscytatorami lub układami oddechowymi aparatów do znieczulenia. Rozmiar 4 ,0 ,5,0 | szt. | 20
39 | Łącznik kątowy z PVC o gładkim świetle typu martwa przestrzeń, spiralne wzmocnienie ścian zapobiegające zamknięcie światła przy wyginaniu lub skręcaniu, podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii o długości 10 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny. | szt. | 200
40 | Nebulizator z maską i drenem 1,8 -2,20 m, pediatryczny i dla dorosłych | szt. | 5000
41 | Nebulizator z ustnikiem i drenem 1,8 -2,20 m, pediatryczny i dla dorosłych | szt. | 250
42 | Zestawy CPAP rozszerzone (zestaw zawierający: kaniule, 2 ramiona wdechowe i wydechowe o średnicy 10 mm oraz długości 120 cm, 2 łączniki kolankowe, 120 cm linię do monitorowania ciśnienia, adapter nawilżacza, czapeczka, taśma do mocowania) System do CPAP roz 1, 2, 3. | szt. | 150
43 | Zestawy CPAP rozszerzony (zestaw zawierający: głowice, maseczkę, czapeczkę). | szt. | 25
44 | Zestawy podstawowe (zestaw zawierający: kaniule, 2 łączniki kolankowe wdechowe i wydechowe, 2 adaptery, czapeczka, taśma do mocowania) Zestaw podstawowy do CPAP 0, 1, 2, 3, 4. | szt. | 50
45 | Zestaw rur oddechowych do respiratora. Posiadajacy grzałkę w drenie na lini wdechowej i wydechowej, dreny odporne na zgniecenia, uszkodzenia, dreny z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, dren proxymalny w obrotowej części Y wejście do podawania surfaktantu, komplet adapterów do różnych typów respiratorów. Grzałka wyposażona w wejscie do podłączenia czujnika termperatur posiadanego przez szpital tj. MR850 Fisher&Paykel. Komora z automatycznym pobieraniem wody z dwoma pływakami zabezpieczajacymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. | szt. | 50
46 | Układ oddechowy anestetyczny olipropylenowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty o długości ramion 60/180 cm, ramię dodatkowe 45/120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, worek oddechowy 2 l. | szt. | 380
47 | Układ oddechowy pediatryczny 15 mm o kompresji długości 1,5-2,2 m lub całkowitej długości 150 cm, z workiem oddechowym 1L z uniwersalnymi mankietami | szt. | 380
48 | Obwód oddechowy pediatryczny 15MM typu Jackskon Rees | szt. | 15
49 | Zgłębnik PUR z prowadnicą oraz łacznikiem, do żywienia dożołądkowego Ch6-60c m, Ch8-110 cm | szt. | 2
50 | Rurka T typu Mapleson | szt. | 2
51 | Klipsy polimerowe do klipsownicy laparoskopowej 5 mm, sterylne, rozmiar ML op = 6 sztuk (tj. 1 kartridż po 6 sztuk) | op. | 5
52 | Wąsy tlenowe pediatryczne i dla dorosłych | szt. | 50
53 | Rury karbowane ø 22 mm do cięcia co 400 mm lub 200 mm op. 50 mb w kolorze błekitnym lub białym | szt. | 4
54 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowymi, silikonowana, bez ftalanów, ze stałym, przezroczystym ruchomym szyldem, dwie tasiemki mocujące w opakowaniu, opakowanie sztywne typu blister rozm. 5,0; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 | szt. | 50
55 | Jednorazowy, układ oddechowy do respiratorów OSIRIS 3 z zastawką wydechową, pakowany pojedynczo. Bez lateksu. Długość przewodu: 1,5 m -1,65. Rurka karbowana z zewnątrz, gładka powierzchnia w środku. Zestaw wyposażony w minimum 3 uchwyty na przewody sterowania zastawką wydechową oraz przewody do pomiaru przepływu. Przewody pomiaru przepływu przeźroczyste, rozróżniane kolorem: kolory zgodne z kolorem króćców przyłączeniowych aparatu OSIRIS 3. Zastawka wydechowa zabezpieczająca przed dostaniem się do obwodu zewnętrznych ciał obcych. KAŻDE OPAKOWANIE POSIADAJĄCE TERMIN WAŻNOŚCI PRODUKTU, NUMER SERYJNY ORAZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. | szt. | 10
56 | Zawór do biopsji jednorazowego użytku model MAJ-210 do bronchoskopu firmy OLYMPUS, (op. x 20 szt.) | op. | 4
57 | Pęseta jednorazowa sterylna dł. min 12 cm, pkowana folia/papier | szt. | 200
58 | Prowadnica do rurek intubacyjnych kształtowalne w roz. 2,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm jednorazowe sterylne. | szt. | 80
59 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, wymiary 15Ch/70 cm,10 Ch/70 cm, 5 Ch/50 cm do wyboru przez Zamawiajacego | szt. | 90
60 | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej i masce krtaniowej, dwuzakresowy (rurka intubacyjna 22-32cm H2O i maska krtaniowa 60-70 cm H2O). | szt. | 10
61 | Jednorazowy filtr wydechowy kompatybilny z respiratorem Bennet 980 wraz z pojemnikiem na skropliny | szt. | 180
62 | Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, 15CH/70 cm, 15CH/80 cm, 15CH/100 cm nie zawierająca lateksu i ftalanow, dostarczana w sztywnym futerale wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | szt. | 10
63 | Przepływowy trenażer objętościowy wdechowy, umożliwiający także ćwiczenia wydechu, oszerokim zakresie przepływu, od 600 do 1200 ml/sek, trzy kolorowo kodowane kulki wykonane z nieklejonego poliproyplenu, w trzech oddzielnych komoach, z zaznaczonym minimalnym przepływem na ścianie każdej z komór odpowiednio 600, 900 i 1200 ml/sek., o zwartej budowie. Obudowa wykonana z polistyrenu odpornego na uszkodzenia, ustnik z polipropylenu połączony z miękkią, elastyczną rurą długości nie mniejszej niż 27,5 cm wykonanej z materiału EVA oraz polietylenu o niskiej gęstości, z portem zabiezpieczonym filtrem wykonanym z poliuretanu zabezpieczającym przed przedostaniem się ciał obcych do dróg oddechowych oraz nie zwiększającym oporów oddechowych, produkt bez zawartości lateksu. Trenażer pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. Do każdego trenażera dołączona instrukcja w języku polskim. | szt. | 80
64 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 tasiemki mocujące. Rozmiary i zakresy dlugosci szyldu: 7,0 mm, dł. 108-133 mm; 8,0 mm dł. 121-149; 9,0 mm dł. 120-154 mm; 10 mm dł. 128-160 mm. Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. | szt. | 40
65 | Łącznik do połączeń drenów silikonowych, schodkowy prosty, 4-10 mm | szt. | 180
66 | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe jednorazowego użytku do rękojeści typu Truphatek MacIntosh rozm. 2, 3, 4, zielony standard ISO, wykonane z tworzywa sztucznego, światłowód zabudowany, łyżka nie powodująca refleksów światła. | szt. | 80
67 | Termometr na podczerwień douszny, wyświetlacz trzykolorowy z funkcją nocnego podświetlenia, pamięć 9 ostatnich pomiarów temperatury, komatybilny zhigienicznymi jednorazowymi nakładkami na termometr ułatwiającymi utrzymać czystość i precyzję pomiarów, zaslanie bateryjne, pamięć 21 ostatnich pomiarów, końcówka dostosowana do kanału usznego noworodka. | szt. | 10
68 | Osłonka pomiarowa jednorazowa do termometru usznego ThermoScan Pro 4000 | szt. | 800
69 | Łącznik do połączeń drenów silikonowych, schodkowy prosty, 4-10 mm | szt. | 100
70 | Laryngoskop jednorazowy z podwójnymi składanymi łyżkami Mc rozmiar 3 i 4 po dwóch stronach, zasilanie bateryjne, wykonany z ABS, trzy rozmiary do wyboru 3/1; 4/1; 4/3. | szt. | 80
71 | Łyżka larngoskopowa jednorazowego użytku wraz z osłoną uchwytu laryngoskopu z kanałem rozmiar 3, łyżka całkowicie przezierna, mikrobiologiczne czysta | szt. | 80
72 | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa typu Macintosh wykonana z medycznej stali nierdzewnej. Rozmiar 1, 2, 3, 4, do wyboru przez Zamawiajacego przy składaniu zamówienią | szt. | 10
73 | Linia do kapnografi, pomiaru CO2 złącze typu luer-lock, długość 3 m, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 80
74 | Sterylna sonda do pomiaru temperatury głębokiej kompatybilna z kardiomonitorami Drager (Infinity Delta XL), umieszczania w przełyku, jamie nosowo-gardłowej lub w odbycie. Gładka powierzchnia poślizgowa zapewnia łatwą aplikację, nie zawiera lateksu. Rozmiary 9,12. Do 100 szt. sond należy dodać 1 kabel przyłączeniowy do monitora | szt. | 50
75 | Aparat do podawania płynów pod ciśnieniem: składajacy się z mankietu w rozmiarach dostosowanych do wkładów o poj. 500 ml, 1000 ml, 300 ml lub 5000 ml, z manometru, gruszki. Wersja bezlateksowa. | szt. | 10
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 43 - Drobny sprzęt medyczny sterylny - 3 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Cewnik urologiczny typu Foley'a lateksowy, pokrywany obustronnie elastomerem silikonowym, dwudrożny, pakowany podwójnie (folia, folia-papier), sterylizowany radiacyjnie CH 12 - CH 24 bal. 5-15 ml | szt. | 3000
2 | Cewnik urologiczny typu Foley'a lateksowy, pokrywany obustronnie elastomerem silikonowym, dwudrożny, pakowany podwójnie (folia, folia-papier), sterylizowany radiacyjnie CH 24 - CH 30 bal. 30-45 ml | szt. | 35
3 | Cewnik urologiczny typu Foley'a lateksowy, pokrywany obustronnie elastomerem silikonowym, trójdrożny, pakowany podwójnie (folia, folia-papier), sterylizowany radiacyjnie CH 20 - CH 22 bal. 30-45 ml | szt. | 15
4 | Cewniki urologiczne typ Nelaton wykonane są z PVC medycznego wysokiej jakości 2 otwory boczne od 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26F 40 cm | szt | 490
5 | Cewnik urologiczny Pezzer'a, blister-pack, sterylny CH 22 - CH 34, min 2-4 otwory drenujące | szt. | 65
6 | Cewnik urologiczny Tiemanna, z dwoma otworami bocznymi, autramatyczne zakończenie, pakowany folia-papier, sterylny, CH 12 - CH 18 | szt. | 80
7 | Cewnik silikonowy zewnętrzny samoprzylepny stosowany u mężczyzn z nietrzymaniem moczu; zawierający klej po stronie wewnętrznej; rozmiar 25 mm - 41 mm typu Ultraflex | szt. | 15
8 | Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny, skala co 100 ml, kranik spustowy obsługiwany jedną ręką, 2l | szt. | 16000
9 | Zgłębnik żołądkowy. Zgłębnik żołądkowy wykonany w 100% z silikonu, długość 30-120 cm, skalowana co 1 cm (numerycznie co 5 cm), z zintegrowaną zatyczką, wzdłuż całego zgłębnika oraz końcówka kontrastująca w RTG, 3 otwory boczne, bez otworu końcowego. Pakowany podwójnie - folia + folia/papier. Rozmiary 6 -20 F | szt. | 50
10 | Dren T-Kehr z workiem zbiorczym. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45 cm. Rozmiary: CH08-CH24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. W skład zestawu wchodzi dren T-Kehr zakończony łącznikiem typu large lock przeznaczonym do połączenia z worekiem zbiorczym o pojemności 800 ml. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Skalowany co 50 ml- skala pionowa oraz ukośna. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 50
11 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej z igłą Veressa wyposażony: w worek do zbiórki odprowadzajacych płynów o poj. 2 l z zastawką przeciwzwrotną i zaworem spustowym, dreny pomiędzy zastawką a workiem i dren pomiędzy zastawką a igłą, zastawki przeciwzwrotne wzdłuż linii drenów umożliwiajace nieprzerwaną aspirację i drenaż bez użycia kranika trójdrożnego, igłę typu Veress 15 G/100 mm z czerwonym wskaźnikiem, strzykawka 3 częściowa o pojemności 60 ml. | szt. | 10
12 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, trokar stalowy umożliwiający łatwe wprowadzanie cewnika, atraumatyczny otwór końcowy i 2 otwory boczne naprzemianległe, skalowany co 2 cm, linia RTG na całej długości cewnika, uniwersalny łącznik końcowy, na szyldzie trokara wytłoczony rozmiar cewnika, wyrób sterylny pakowany podójnie. Rozmiary od 10 - 40 CH | szt. | 15
13 | Zatyczki do cewników j.u., sterylne. | szt. | 900
14 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych sterylna | szt. | 3900
15 | Przewód do cystoskopu pojedyńczy, sterylny. | szt. | 190
16 | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej jednorazowego użytku, sterylny, zawierający w składzie worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz z zaworem spustowym, system zastawek przeciwzwrotnych wzdłuż linii zastępujących kranik trojdrożny co umożliwia nieprzerwalną aspirację i drenaż, strzykawkę 60 ml oraz 3 igły (14, 16, 19G) o długości 55 mm lub 80 mm | op. | 180
17 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV,komora kroplowa o długości min.7 cm, filtr 15µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu oraz pochewką na igłę biorczą, precyzyjny regulator przepływu w formie beczki z regulacją w zakresie 5-250 ml/godz., skala 10% i 40%, dren o długości 150 cm z przeżroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na jego końcu oraz dodatkowym portem do injekcji w kształcie litery Y. Opakowanie folia-papier. Wolny od DEHP | szt. | 450
18 | Szczoteczka chirurgiczna jednorazowego użytku sterylizowana tlenkiem etylenu. Szczoteczka i czyścik wykonane z polietylenu. Opakowanie folia-papier | szt. | 5500
19 | Zamknięty system do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania; pojemnik o poj. 20 ml skalowany co 2 ml; w nakrętce pojemnika zintegrowane 2 dreny - jeden zakończony końcówką lejkowatą, drugi z kontrolą siły ssania; w zestawie dodatkowa nakrętka do zabezpieczenia pojemnika, jałowy | szt. | 101
20 | Jednorazowy sterylny żel do cewnikowania w postaci ampułkostrzykawki o pojemności 5 ml i 10 ml do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 90
21 | Transparentny worek zbiorczy o pojemności 800 ml. Worek posiada własny system podwieszenia w postaci dwóch taśm wykonanych z tworzywa sztucznego oraz klamrę zaciskową umożliwiającą zamknięcie worka po odłączeniu od drenu. Skalowany co 50ml - skala pionowa oraz ukośna. | szt. | 8
22 | Dren Penross'a do drenażu ran wykonany z silikonu rozm. 6 mm x 30 cm lub 8 mm x 50 cm do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 390
23 | Czyściki do elektrod elektrochirurgicznych jednorazowego użytku, sterylne o rozmiarze 5 cm x 5 cm, pakowane pojedynczo. Bezpiecznie i skutecznie oczyszcza elektrody końcówek elektrochirurgicznych, posiada przylepny spód | szt. | 900
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 44 -Osprzęt chirurgiczny | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Dren z Troacarem do drenażu opłucnej (nr.: 10; 12; 16; 18, 20, 24)F | szt. | 60
2 | Dren z Troacarem do drenażu opłucnej u noworodków 8 F/89 mm, trokar tępy, łącznik schodkowy w zestawie | szt. | 2
3 | Dren prosty do drenażu klatki piersiowej | szt. | 20
4 | Dren wygięty do drenażu klatki piersiowej | szt. | 20
5 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej o pojemności 1000 ml, sterylny, funkcjonalnie wielokomorowy, wyposażony w komorę zbiorczą, mechaniczną zastawkę jednokierunkową (odpowiednik zastawki wodnej), komorę regulacji siły ssania za pomocą pokrętła wraz ze wskażnikiem rzeczywistego podciśnienia, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek, możliwość pracy w pionie jak i w poziomie, możliwość manualnego generowania ssania poprzez naciśnięcie bańki ssącej, zwarta prostokątna obudowa,możliwość powieszenia na łóżku, czytelne wskazanie rozpreżenia płuca poprzez pochyloną zastawkę oraz zapadnietą bańke, możliwość opróżnienia drenażu poprzez dołączony do zestawu worek. | szt. | 8
6 | Dren do ssaka lejek 25Ch + końcówka z kontrolą odsysania dł. 300 mm, z bocznymi otworami | szt. | 800
7 | Zestaw do drenażu opłucnej z workiem na wydzieline typu Pleurecan | szt. | 8
8 | Adapter do dużej strzykawki oraz małego cewnika. Końcówka męska typu Luer-Lock | szt. | 15
9 | Zastawka dwukomorowa do drenażu klatki piersiowej. Zastawka pozwala na drenaż klatki piersiowej bez ryzyka dla pacjenta nawet przy transporcie, ponieważ zawór zwrotny oznacza, że drenaż nie musi być zaciskany. | szt. | 8
10 | Sterylna siatka na narządy 15 cm do zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową | szt. | 8
11 | Folia PTFE do stosowania w chirurgii otolaryngologicznej (40x40x0,1) (40x40x0,3) (40x40x0,5)(40x40x1,0) mm | szt. | 5
12 | Przyrząd do drenażu jam bębenkowych typu II ø 1,15 mm z nitką ułatwiającą usuwanie i owalnym kołnierzem dolnym | szt. | 650
13 | Zestaw do leczenia zatok nosa typu: -II/0,6 L składający się z: drenu 18 cm, igły punkcyjnej (1,8x80) mm, igły iniekcyjnej (0,6x32) mm -II/0,8 L składający się z: drenu 18 cm, igły punkcyjnej (2,0x80) mm, igły iniekcyjnej (0,8x40) mm, -II/1 L składający się z: drenu 18 cm, igły punkcyjnej (2,0x80) mm, igły iniekcyjnej (0,8x40) mm - do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 2
14 | Opatrunek nosowy 4 cm x 1,5 cm x 2 cm dla otolaryngologii, jałowe, pakowane pojedynczo a'10 | op. | 2
15 | System zapobiegający utracie ciepła przeznaczony dla noworodków, zbudowany z podwójnej warstwy pouliretanu, z kapturem na głowę, do stosowania bezpośrednio po porodzie pokrywający całe ciało noworodka rozm. 30x38 cm | szt. | 4
16 | Sterylna, niewchłanialna, porowata siatka chirurgiczna do operacji przepulkiny wykonana z jednowłóknowej przędzy z polimeru polipropylenowego rozmiar 8x13 cm (+/- 2 cm) pakowana pojedyńczo | szt. | 25
17 | Siatka pediatryczna do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego, średnica 1,8 długośc 160 cm kompatybilna z gastroskopem pediatrycznym o kanale roboczym 2,2 | szt. | 2
18 | Siatka pediatryczna do usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego, średnica 35 długośc 230 cm kompatybilna z gastroskopem pediatrycznym o kanale roboczym 2,2 | szt. | 2
19 | Zestawy do drenażu opłucnej dwubutelkowe z drenami, zestaw plastikowy do drenażu opłucnej do aktywnego i biernego drenażu z regulacją siły ssania i zastawką wodną o poj. 2-3L. | szt. | 50
20 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem. Osłona na głowicę USG w rozmiarze 15 x 61 cm, Żel sterylny do USG firmy Parker Laboratories, Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, Sterylna serweta 40 x 40 cm | szt. | 80
21 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej: zestaw składa się z: igły 8 CH, kaniuli, poliuretanowego cewnika o dł. 12,5 cm, 3-drożnego kranika z przedłużaczem, strzykawki 50/60 ml, worka o pojemności 2000 ml. Zestaw musi posiadać tępą igłę zabezpieczającą płuco przed przypadkowym nakłuciem, zastawkę kulkową, skalowaną kaniulę z otworami bocznymi: kolorowy identyfikator bezpieczeństwa, cewnik poliuretanowy widoczny w RTG, zestaw sterylny | szt. | 15
22 | Filtr mikrobilogiczny antybakteryjny i antywirusowy do ssaka Cherion z membraną z połączeniem stożkowym dwustopniowym | szt. | 60
23 | Dren brzuszny wykonany z silikonowanego, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału: rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40 cm (do wyboru przez Zamawiającego) - rozmiar: ch26, ch28, ch30, ch32, ch34,ch 36, - o długości 40 cm lub 60 cm (do wyboru przez Zamawiającego) Każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami. | szt. | 15
24 | Filtr antybakteryjny do ssaka o powierzchni minimum 5 cm2, pakowany indywidualnie, do ssaka Askir 30 | szt. | 280
25 | Filtr przeciw wirusowy i przeciw bakteryjny; jednorazowy; montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic oraz Dominant | szt. | 100
26 | Butla do wkładu kombatybilna z wkładami jednorazowymi Flovac po pojemności 1 i 2 litry do wyboru podczas zamawiania. | szt. | 10
27 | Pojemnik do pobierania i preparatyki krwii pojemność 450 ml (jednostka) z CDPA płynem konserowującym, igła biorcza 1,6 mm, dren 50 cm, sterylny | szt. | 100
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 45 - Drobny sprzęt medyczny - strzygarki, ostrza, maski | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o poj. 400-500 ml z dokładnością 1-40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml z drenem dwuświatłowym z dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny, posiadający dwa filtry hydrofobowe (jeden na worku, drugi na komorze kroplowej), możliwość stosowania 14 dni | szt. | 18
2 | Nebulizator typu Micro Mist z ustnikiem i łącznikiem T z drenem 200 cm. Łacznik T posiada z jednej strony złącze 22F żeńskie z drugiej 22M męskie. | szt. | 100
3 | Jednorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej, posiadający 3 widoczne duże sprężyny zapewniające b. dużą szybkośc strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest b. dobrej jakości-odcięty, nieposzarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiary: 14, 16, 20 G dł. 6, 9, 11, 15, 20 cm oraz 18G dł. 6, 9, 11, 15, 25 cm. (Opakowanie x 20 szt.) | op. | 3
4 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | szt. | 3500
5 | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. trzech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | szt. | 2000
6 | Maska chirurgiczna typu kaczy dziób jednorazowego użycia niesterylna wiązana na troki, min. trójwarstwowa - hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie z dodatkową pianką przeciw parowaniu. Wewnętrzna warstwa wykonana z termicznie łączonych materiałów: polipropylenu i polietylenu, warstwa filtrująca wykonana z włókniny polipropylenowej. Wyposażona w sztywnik umożliwiający dopasowanie maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,9%. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Odporność na spryskanie min. 16 kPa. Pakowana w kartonik w formie podajnika, co gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Karton oznaczony zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (Opakowanie zbiorcze nie większe niż 50 szt.) Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. | op. | 60
7 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | zestaw | 20
8 | Worki wymienne do zestawów o nazwie Privacy, Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków) | op. | 10
9 | Worek C3, do opróżniania worka na mocz z SAP (superchłonny polimer do natychmiastowego wiązania moczu), z łącznikiem typu Flexi-Funnel, o pojemności 2 L. | szt. | 100
10 | Opatrunek ochronny na oko typu EYE-FIX - bez okienka | szt. | 100
11 | Opatrunek ochronny na oko typu EYE-FIX - z okienkiem | szt. | 100
12 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyją ładowarkę. | szt. | 2
13 | Ostrze uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, mikrobiologicznie czyste. Szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, pakowane: 1szt/blister, 50 blistrów/pudełko. | szt. | 900
14 | Ostrze wąskie jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, do miejsc wrażliwych, mikrobiologicznie czyste. Szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, pakowane: 1szt/blister, 50 blistrów/pudełko. | szt. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 46 - Drobny sprzęt medyczny sterylny - 4 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min 178 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78-84 % Ca(OH)2; 2-4 % NaOH; 14-18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu, wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu, -0,66%, okres trwałosci 24 miesiące; pakowane w 5 litrowe kanistry -4,15 kg | kanister | 20
2 | Jednorazowe pojemniki z wapnem sodowanym typu "CLIC" kompatybilne z adapterem przy aparatach typu Primus/Fabius: pojemność pojemnika 1,2 l wapna sodowanego w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min. 178 l CO2/1 l wapna, posiadające wskaźnik zużycia / zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy/, zawierające w swoim składzie 78-84% Ca(OH)2; 2-4% NaOH; 14-18% H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu, wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu, - 0,66%, okres trwałosci 24 miesiące | op. | 2
3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% oraz wirusowej 99,99%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno usytuowany pod kątem 45 stopni, waga 23 g, objętość wewnętrzna 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cm H20 przy 30L/min wolny od lateksu i PVC czas stosowania 24 godz. | szt. | 190
4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH2O/L i utracie wilgotności do 7,2 mg/l przy Vt=500 ml, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno usytuowany pod kątem 45 stopni, waga do 28 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,91 cmH20 przy 30L/min wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. | szt. | 5000
5 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw oddechowy anestetyczny zawierający układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych rur o długości 150 zintegrowanego łącznika Y oraz kątowego, odłączanego łącznika z portem typu Luer Lock, dodatkowej rury o dł. 80 cm, z łącznikiem do worka oraz 2 L, bezlateksowego worka oddechowego, który zaopatrzony jest przy wlocie w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni, w okolicy połączenia rury z workiem usytuowany silikonowy uchwyt. Materiał: EVA, worek - PE, bez lateksu i DEHP | szt. | 230
6 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych rur o długości 150 cm, zintegrowanego łącznika Y oraz kątowego, odłączanego łącznika z portem typu Luer Lock (do kapnografii). Całkowita długość układu (z łącznikami) 160 cm. Materiał: EVA, PE, bez lateksu | szt. | 150
7 | Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 do 6. | szt. | 180
8 | Mikrobiologicznie czyste przedłużacze lekkie i elastyczne, o dł. 15 cm, karbowane, wewnętrznie gładkie, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopii. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP | szt. | 1350
9 | Zestaw jednorazowego użytku do systemu ssącego składający się z: wkładu kompatybilnego z zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700 ml, średnicy 7,5cm, w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny polyethylenowego (PE) drenu o dł. 2 m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. Opakowanie zawiera 25 kompletów | opak. | 15
10 | Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. sztuczny nos, zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania min. 33 mgH2O/L, utrata wilgotności do 10,8 mg/l przy Vt=500 ml., waga 4,5 g, opór przepływu 0,31 cm H2O/ 60 l/min, objętość wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. | szt. | 550
11 | Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 47 g, objętość wewnętrzna 80 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,41 cmH20 przy 30L/min oraz 3,21 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PCV, czas stosowania 24 godz. | szt. | 180
12 | Dren do kapnografu o długości min. 2,4 m kompatybilny z modułem scio. | szt. | 80
13 | Mankiet do pomiaru RR kompatybllny z aparatem do znieczuleń Fabius f-my Drager, rozmiar M+,23-33/43 cm | szt. | 10
14 | Mankiet do pomiaru RR kompatybllny z aparatem do znieczuleń Fabius f-my Drager, rozmiar L+,31-40/55 cm | szt. | 8
15 | Kabel MULTIMED PLUS OR | szt. | 8
16 | ECG 3-lead single-pin EURO, 1 m/czujnik do pomiaru EKG, 3 odprowadzenia, wtyczk apin EURO dł. 1 m/ | szt. | 8
17 | Płucko testowe silikonowe noworodkowe firmy Drager | szt. | 10
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 47 - Igły do trepanobiopsji i biopsji | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw do trepanobiopsji 8 G, 11 G. Igła jednorazowego użytku, sterylna, z ostrą końcówką oraz profilowaną do dłoni rączką z zamknięciem typu twist. Zestaw powinien ponadto zawierać koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu, kaniulę ekstrakcyjną, oznakowany próbnik wskazujący długość próbki gotowej do ekstrakcji, osłonę zabezpieczającą igłę. Możliwość podłączenia strzykawki z końcówką typu Luer. dł 100-150 mm | szt. | 600
2 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego: igła o wyprofilowanym ostrzu, umożliwiającym łatwe wnikanie w tkankę kostną, ergonomiczny uchwyt gwarantujący wygodę w manewrowaniu igłą; igła z końcówką typu Luer; odpowiednia trwałość stopu stali, z którego wykonano igłę, zabezpieczającą przed deformacją podczas penetracji tkanki kostnej. Rozmiar: 15 G x 30 z możliwością regulacji głębokości wkłucia | szt. | 20
3 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego:- igła o wyprofilowanym ostrzu, umożliwiającym łatwe wnikanie w tkankę kostną, ergonomiczny uchwyt gwarantujący wygodę w manewrowaniu igłą; igła z końcówką typu Luer - odpowiednia trwałość stopu stali, z którego wykonano igłę, zabezpieczającą przed deformacją podczas penetracji tkanki kostnej. Rozmiar: 15 G x 45 z możliwością regulacji głębokości wkłucia | szt. | 1400
4 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego:- igła o wyprofilowanym ostrzu, umożliwiającym łatwe wnikanie w tkankę kostną, ergonomiczny uchwyt gwarantujący wygodę w manewrowaniu igłą; igła z końcówką typu Luer - odpowiednia trwałość stopu stali, z którego wykonano igłę, zabezpieczającą przed deformacją podczas penetracji tkanki kostnej. Rozmiar: 15 G x 100 z możliwością regulacji głębokości wkłucia | szt. | 20
5 | Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej 16 G, 18G 100-160 mm z regulowaną długością 15 mm i 22 mm | szt. | 360
6 | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowaną przestrzenią martwą: komora kolekcyjna o poj. 1000 ml z podaiałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla perecyzyjnego pomiaru małych objętości, komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka, płynna mechaniczna regulacja ssania w zakresie od 0-45 cm H2O, wyskalowany optyczny wskażnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania, sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze, wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc, posiadający bezigłowy port do pobierania próbek, pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej / istotne m.in. podczas transportu /, wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka oraz uchwyt do transportu a także zaczep mocujący do ubrania pocjenta. | szt. | 120
7 | Retraktor jednorazowy 120x130x150 mm z regulacją 120x130x150, linia cięcia 5-10 cm | szt. | 20
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 48 - Bezpieczny system dla potrzeb płynoterapii i przygotowywania leków cytostatycznych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Strzykawka dwuczęściowa z rozszerzeniem skali do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Centryczne zakończenie typu Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (niebieski) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv.
a | 2 ml – skala do 3 - skalowanie co 0, 1 ml w zakresie nominalnej skali. | szt. | 2800
b | 5 ml – skala do 6 - skalowanie co 0,2 ml w zakresie nominalnej skali. | szt. | 4100
c | 10 ml – skala do 12 - skalowanie co 0,5 ml w zakresie nominalnej skali. | szt. | 4000
d | 20 ml – skala do 24 - skalowanie co 1 ml w zakresie nominalnej skali. | szt. | 3000
2 | Strzykawka typu Luer Lock trzyczęściowa do podaży cytostatyków (bez PCV i DEHP) 20 ml | szt. | 3200
3 | Strzykawka typu Luer Lock trzyczęściowa do podaży cytostatyków (bez PCV i DEHP) 10 ml | szt. | 1500
4 | Strzykawka typu Luer Lock trzyczęściowa do podaży cytostatyków (bez PCV i DEHP) 5 ml | szt. | 2100
5 | Strzykawka typu Luer Lock trzyczęściowa do podaży cytostatyków (bez PCV i DEHP) 3 ml | szt. | 5000
6 | Strzykawka 50/60 ml z zakończeniem typu luer-lock, skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space i Perfusor Compact. | szt. | 400
7 | Strzykawka 50 ml bursztynowa z zakończeniem typu luer-lock, skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space i Perfusor Compact. | szt. | 350
8 | Strzykawka typu Luer Lock 50 ml światłoczuła | szt. | 80
9 | Łącznik bezpośredni sterylny system typu Luer Lock -żeński | szt. | 20
10 | Przyrząd do przetaczania cytostatyków z igłą biorczą dwukanałową, komora kroplowa wyposażona w filtr z systemem zabezpieczającym przed przedostaniem się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji, komora zbudowana z dwóch części / jedna część wykonana z poliwęglanu - sztywna /. Zacisk rolkowy na lini, dren zakończony systemem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wypływem podczas przygotowania roztworu do infuzji nie zawierających PCV | szt. | 80
11 | Filtr infuzyjny zatrzymujący bakterie i cząsteczki 0,2 µm z automatycznym odpowietrzaniem; objętość wypełnienia 2,4 ml; powierzchnia filtrująca 10 cm2. Okres użycia do 96 godzin. | szt. | 90
12 | Dren bursztynowy, przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w systemie zamkniętym w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem typu luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. Kompatybilny z poz. 13. | szt. | 80
13 | Zestaw drenów bursztynowy (nie zawierających PCV) do podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii; możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż leków za pomocą pomp objętościowych Infusomat Space; z linią do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami typu luer-lock - 2 do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz 1 dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25 cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału. | szt. | 80
14 | Dren do żywienia dojelitowego do pompy infuzyjnej objętościowej Infusomat Space | szt. | 80
15 | Aparat do przetaczania leków (np. taxol) w pompie infuzyjnej objetościowej Infusomat Space. Z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym 0,2 μm zawierajacym odpowietrznik; bez zawartości PCV. Komora kroplowa dł. 9,5 cm. Dren dł. ok. 250 cm. Opakowanie folia-papier | szt. | 1000
16 | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem typu Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia). | szt. | 190
17 | Osłonka silikonowa / korek ochronny do zaworu strzykawkowego zapobiegający kontaminacji połączenia | szt. | 190
18 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5 um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę typu luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od przyrządu do płynów, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | szt. | 80
19 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 30 ml, 3- częściowa typu Luer- lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków, sterylna | szt. | 1000
20 | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 50 ml, 3- częściowa typu Luer- lock do podaży i rozpuszczania cytostatyków, sterylna | szt. | 750
21 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10 ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy typu Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza typu Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | szt. | 2900
22 | Przyrząd typu Cytoluer do bezigłowego transferu leków (strzykawka) do worka infuzyjnego typu Viaflo z zaworem samozamykającym się, sterylny, z systemem zatrzaskowym typu V zabezpieczającym połączenie między workiem z przyrządem. | szt. | 350
23 | Igła filtracyjna jednorazowa, sterylna, apirogenna, eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji ze szklanych ampułek, z filtrem cząsteczkowym 5 um dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń, 1,2 x 40 mm, sterylna | szt. | 280
24 | Igła z otworem bocznym jednorazowa, 1,2 x 40 mm, sterylna. | szt. | 1300
25 | Tępa igła z filtrem zapobiegającym aspiracji drobin szkła ze szklanych ampułek 18G op. = 100 szt. | szt. | 200
26 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, przystosowany do podaży cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro (otwór biorczy do połowy kolca). Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5 µm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Czas stosowania do 7 dni lub min 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego min 1 cm2. Wolny od lateksu i PCV. Sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 180
27 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, przystosowany do podaży cytostatyków i przeciwciał monoklonalnych umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem typu STANDARD. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5 µm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Czas stosowania do 7 dni lub min 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego min. 1 cm2. Wolny od lateksu i PCV. Sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 180
28 | Worek osłonka światłoczuła dla gotowych leków cytostatycznych 100-250 ml 12x21 | szt. | 3000
29 | Worek osłonka światłoczuła dla gotowych leków cytostatycznych 500-1000 ml 20x30 | szt. | 700
30 | Koreczek ochronny, typu Combi podwójne złącze Luer-Lock damsko/męskie, (czerwony) do zabezpieczania dostępów luer-lock. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedyńczo. | szt. | 900
31 | Przyrząd do bezigłowego transferu leków pomiędzy strzykawką a workiem z płynem infuzyjnym, z zaworem bezigłowym, samozamykającym się; sterylny, o dł. min. 6 cm, objętość wypełnienia 0,38 ml, do używania przez 96 godzin. | szt. | 2200
32 | Sterylny kombinezon w kolorze białym ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek, zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL). Wszystkie elementy wykonane z: wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania. Wymagania: 1) Przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s. 2) Produkt winien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III typ 6. 3) Badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych, do użytkowania w pomieszczeniach czystych wg klasy ISO-4/5, A i B. | szt. | 1500
33 | Sterylny kaptur ochronny z trokami, w kolorze białym, lamowane szwy, regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy, zwalidowany system podwójnego pakowania wykonane z: wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania. Wymagania: 1) Przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s. 2) Produkt winien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III typ 6. 3) Badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych, do użytkowania w pomieszczeniach czystych wg klasy ISO-4/5, A i B. | szt. | 1500
34 | Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową, lamowane szwy, troki do zawiązania wokół kostki, zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL; wykonane z: wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania. Wymagania: 1) Przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s. 2) Produkt winien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III typ 6. 3) Badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym leków cytostatycznych, do użytkowania w pomieszczeniach czystych wg klasy ISO-4/5, A i B. | szt. | 1500
35 | Jednorazowa maska ochronna klasa FFP3 z zaworem wydechowym, ochrona przed toksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym, z gwarantowanym czynnikiem ochrony. | szt. | 1000
36 | Fartuch długości za kolana z długim rękawem, zakończonym dzianym ściągaczem, wiązany z tyłu w minimum dwóch miejscach będący środkiem ochrony indywidualnej kategorii III. Wyrób niesterylizowany. Kategoria III, Typ 6. Fartuch zgodny z normami: 1) UE 2016/425. 2) EN 14126. | szt. | 1800
37 | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1 szt.; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1 para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1 para; 4. obuwie ochronne - 1 para; 5. maska ochronna FFP3 – 1 szt.; 6. gogle ochronne – 1 szt.; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1 szt.; 8. butelka z H2O – 1 szt.; 9. łopatka – szpatułka – 1 szt.; 10. szufelka – 1 szt.; 11. torba do utylizacji 1 + 2 szt.; 12. szczypce drewniane – 1 szt.; 13. mata chłonna typu ChemoSorb – 1 szt.; 14. ściereczki Isysoft – 6 szt.; 15. niebieski worek na odpady – 1 szt.; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1 szt.; 17. opaski zaciskowe – 2 szt.; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1 szt.; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1 szt.; 20. raport z wypadku | zestaw | 5
38 | Okulary ochronne. Wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC), Posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach, Krawędzie zaokrąglone. Środek ochrony indywidualnej kategorii II. I klasa optyczna. Okulary zgodne z normą EN 166. | szt. | 38
39 | Serweta jałowa 2-warstwowa, z jednej strony zabezpieczona przed przemakaniem, z drugiej stronu chłonna, niepyląca o wymiarach: szerokość 40-60 cm długość 60-75 cm | szt. | 600
40 | Zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiające pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Łącznik umożliwiający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche, szczelne połączenie. Wymagania: do połączeń typu Luer Lock i typu Luer Slip, system zamykający się samoczynnie po rozłączeniu. Przeźroczysty, z widocznym kanałem przepływu. Objętość wypełnienia max. 0,1 ml, przepływ min. 220 ml/min, ilość aktywacji: 100. Jałowe, pakowane pojedynczo, kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Dodatkowo wyposażony w zatyczkę koloru czerwonego do zapobiegającej kontaminację końcówki połączenia typu luer-lock. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych, sterylny | szt. | 1001
41 | Urządzenie do rozpuszczania i pobierania leku z fiolki - zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki Wymagania: port bezigłowy do połaczeń typu Luer Lok i typu Luer Slip, dopasowany przeźroczysty kołnierz mocowany na fiolkę o średnicy 13, i 20 mm, z boku płaski pojemnik z miękkim balonem do uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień do balonu. Miękki balon pozwalający na umieszczenie dużej ilości fiolek obok siebie. Pojemność balonu 100 ml. Kompatybilne z łącznikiem męskim na strzykawkę. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu i PCV. Do stosowania przez 30 dni i 600 aktywacji. | szt. | 900
42 | Przyrząd do transferu leku z filtrem 0,2 µ z zaworem bezigłowym 100 użyć lub 96h, objetość wypełnienia 0,3 ml, długość 6,3 cm, sterylny | szt. | 4500
43 | Osłonka na port injekcyjny worka Viaflo trwale zabezpieczająca port po dodaniu leku | szt. | 900
44 | Mata dekontaminacyjna wielowarstwowa, samoprzylepna o właściwościach p/bakteryjnych do pomieszczeń o podwyższonej czystości (clean room), wymiary 115 x 45 cm | szt. | 180
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 49 - System zamknięty do sporządzania i podawania leków cytostatycznych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka sa wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml oraz 60 ml, z systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Zamawiający przy każdym zamównieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. Strzykawka z konektorem musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. | szt. | 700
2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1. Materiały z których wykonany jest adapter sa wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, Kompatybilny z fiolkami o średnicy 17 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 20 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm. Zamawiający przy każdym zamównieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter/łącznik do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. | szt. | 3000
3 | Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika (np. NaCl) z worka lub butelki, umożliwiajacy przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementow nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. | szt. | 900
4 | Adapter kolcowy pozwalający łączyć się z dowolnym standardowym workiem lub butelką oraz dowolnym zestawem drenów, umożliwiający bezpieczne wstrzykiwanie płynów do worka kompatybilny ze strzykawką z pkt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementow nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. | szt. | 2250
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 50 -Sprzęt medyczny do terapii oddechowej | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Do rurek intubacyjnych długość 54 cm rozmiar 10, 12, 14, 16 Fr i do rurek trachostomijnych długość 30,5 cm rozmiar 10, 12, 14, 16 Fr. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjna kontrolę siły ssania oraz pewny system blokowania zatrzaskowy, mocny transparetny rękaw, z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamkniecie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączania systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki w języku polskim oraz martwa przstrzeń. | szt. | 80
2 | Zestaw do higieny jamy ustnej składający się ze szczoteczki z małą główką, posiadający wbudowaną opcję odsysania, wykonana z jednego odlewu wraz z włosiem szczoteczki, zapobiegającym utracie włosia. Gąbka do nawilżania ust, kubeczek na środek myjąco odkażający - chlorheksydyna, chlorheksydyna i żel do mycia zębów. | szt. | 150
3 | Filtr mechaniczny do respiratora skuteczność filtracji 99,999%, opór przy 30l/min. 0,7 cm H20, przestrzeń martwa 120 ml, waga 56 g, walidowany na 7 dni, przy użytku na suchej gałęzi układu. | szt. | 80
4 | Układ oddechowy do respiratora antybakteryjny z jonami srebra o długości 160 cm składający się z 2 rur karbowanych z systemem montowania niszowo-zatrzaskowym zapobiegający powstawaniu nieszczelności, łacznikiem typu Y z 2 portami z kapturkiem na lince, posiadajacy zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F | szt. | 300
5 | Jednorazowe łyżki światłowodowe do laryngoskopu, kompatybolne z zielonymi rękojeściami światłowodowymi ISO 7376-3, wykonane z ABS (acrylonitrile butadiene styrene), dostępne rozmiary: Miller 0,1, Macintosh 2,3,4, / zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie, dedykowane do pracy w środowisku MR, pakowane folia papaier, długość łyżki dla rozmiaru 4- 156 mm (+/- 2 mm) szerokosc 25 (+/-1) mm, wysokość koncówki bez elementu mocującego 20 mm ( +/-1) | szt. | 1700
6 | Kabel z czujnikiem temperatury głębokiej, wielorazowy, do monitora Eden elite V6 | szt. | 8
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 51- Filtry oddechowe, nawilżanie i czujniki | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Filtr antybakteryjno-antywirusowy 24h z kapno-elektrost. z wydzieloną wykonaną z celulozy warstwą nawilżającą z nawilżaniem dla noworotków oraz dzieci do 6 kg. (waga filtra do 10 g przestrzeń martwa do 10 ml), skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 50 ml, sterylny | szt. | 280
2 | Filtr antybakteryjno-antywirusowy 24h z kapno-elektrost. z wydzieloną wykonaną z celulozy warstwą nawilżającą z nawilżaniem, pediatryczny (waga filtra do 30 g przestrzeń martwa do 30ml), zakres obj. oddech. 75-300 ml. skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy VT- 250 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 75 ml, Sterylny | szt. | 5100
3 | Filtr antybakteryjno - antywirusowy 24h z kapno-elektrost. z wydzieloną wykonaną z celulozy warstwą nawilżającą; dla dzieci powyżej 6 kg. oraz dorosłych, z nawilżaniem (waga do 30 g, przestrzen martwa max. 55 ml) skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, sterylny | szt. | 4500
4 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przy więcej niż jednym pacjencie, powyżej 70 dni przy terapii inhalacyjnej. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem | szt. | 1000
5 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. *zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii. | szt. | 450
6 | Sterylna woda do nawilżania kompatybilna z systemem RespiFlo, opakowanie z tworzywa sztucznego, pojemność opakowania 145 ml | szt. | 450
7 | Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza min 120 mm i głębokości min. 140 mm. Kołnierz z nacięciami dla lepszego trzymania na uchwycie. Otwór o średnicy 15 mm - zapobiegający spadaniu. Pakowna pojedynczo w opakowanie folia papier i dodatkowo wewnątrz w worek foliowy. Opakowanie a'100 | op. | 20
8 | Koc ogrzewający kompatybilny z aparatem WARM TOUCH dla dorosłych o wym. 198 cm x 99 cm, szczeliny dostępu w obrębie klatki piersiowej i kostek pacjenta. Opakowanie x 25 szt. | szt. | 250
9 | Kocyk grzewczy kompatybilny z aparatem WARM TOUCH dla dzieci o wymiarach 145 cm x 76 cm (±2 cm) - powierzchnia grzewcza min. 80%; o masie 165g (±5 g), kocyk dokładnie otulający pacjenta po wypełnieniu powietrzem, szczelny, w całości z flizeliny (obie strony) (1 op. = 12 szt.) | op. | 10
10 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierajacy lateksu i ftalanów, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 40 kg w kształcie litery "L" - sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany analogowo (op. a 24 szt.), (do kazdego czujnika dołączone minimum 6 sztuk sterylnych krążków klejonych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności) | op. | 100
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 52 - Rękawice sterylne -1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Sterylne lateksowe rękawice chirurgiczne o podwyższonej chwytności, bezpudrowe, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, sterylne lateksowe rękawice chirurgiczne o podwyższonej chwytności, bezpudrowe, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, produkowane bez użycia tiuramów. AQL≤ 1,0. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne foliowe, wewnętrzne papierowe, sterylizowane promieniami gamma. Środek ochrony indywidulanej, kat. III. Długość min. rękawicy wg EN 455-2: min. 260-285 mm (w zależności od rozmiaru). Zgodność z normami: 1) Klasa IIa zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC. 2) EN 455-1,2,3,4, 3) EN 374-1,2,5 4) EN 420, 5) EN 388, 6) EN 1041, 7) EN 980, 8) ISO 15223. 9) EU 2016/425 10) EN 16523-1:2015. Dodatkowo: Średni poziom protein lateksowych <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium). | para | 32000
2 | Sterylne rękawice chirurgiczne, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, (kolorowe, nie białe), lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru. Grubość min. 0,3mm. Rozmiary 5,5-9,0. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 16523-1:2015 (badania na przenikalność substancji chemicznych, dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), 2) ASTM D 6978-05 (badania na przenikalność min. 25 cytostatyków, raport z wynikami badań). 3) Ocena typu WE wystawiona przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzająca że rękawice są ŚOI kategorii III. 4) PN-EN 388:2006. 5) EN ISO 374-1,5 6) EN 374-1,2,4. | para | 4500
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. Rękawice zgodne z normami: 1) ASTM F 1671 (badania na przenikalność dla wirusów), 2) EN 16523-1:2015 (badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych, raport z wynikami badań). Dodatkowo: 1) średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2015 r.). 2) Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). 3) Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. | para | 5200
4 | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. Rękawice zgodne z normą ASTM D 6978-05 (badania na przenikalność cytostatyków, raport z wynikami badań). Dodatkowo: Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. | para | 100
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Kod EAN na opakowaniu jednostkowym oraz dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. Środek ochrony indywidulanej, kat. III. Rękawice zgodne z normami: 1) EU 2016/425 2) EN 16523-1:2015 3) EN 374-5. Dodatkowo: Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. | para | 28000
6 | Rękawice do ochrony przed promieniowaniem RTG, lateksowe, bezołowiowe, redukujące dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV przy grubości rękawicy chirurgicznej wynoszącej na palcu 0,35 mm, ekwiwalent ołowiu 0,04 mm Pb. | para | 110
7 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. Rękawice zgodne z normami: 1) EU 2016/425, 2) EN 16523-1:2015, 3) EN 374-5. Dodatkowo: 1) Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). 2) Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. | para | 3500
8 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2, grubość na palcu 0,27 +/- 0,02 mm. AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 16523-1:2015, 2) EN 374-1,2,4 i 5 (tj. badania na przenikalność dla wirusów). Dodatkowo: 1) Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. 2) badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). 3) badania na przenikalność substancji chemicznych (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), | para | 70
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 53 - Rękawice sterylne - 2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe. Kolor: naturalnego lateksu, Mankiet: rolowany, bezpudrowe. Niski poziom białek lateksowych: poniżej 10 μg/g. Pewny chwyt dzięki warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy. Zawierające formułę ułatwiającą zakładanie rękawicy na wilgotną dłoń. Rękawice pakowane podwójnie - opakowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Grubości: palec: 0,21 mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16 mm. Rozmiary: 5,5-9. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma Rękawice zgodne z normami: 1) EN 455 części 1,2 & 3, 2) ASTM F1671 (odporne na przenikanie wirusów), 3) EN 374-1,2,5 (odporne na przenikanie substancji chemicznych), 4) 16523-1:2015 (odporne na przenikanie min. 3 cytostatyków na min. 3 poziomie), 5) EN 420, 6) EN 388. Dodatkowo: 1) Rękawice polimerowane obustronnie, nie zawierają tiuramów, MBT i akceleratorów-potwierdzone badaniami jednostki akredytowanej. 2) AQL: 0,65 - potwierdzony raportem z badań jednostki akredytowanej. | para | 20000
2 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, bezpudrowe, sterylne /R/, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową, grubsze od standardowych, długość rękawicy min. 280 mm, grubość ścianki na palcach min. 0,33 mm i na dłoni min. o, 24 mm, rolowany mankiet, barwa rozpraszająca światło np. brązowa, pakowane parami, rozm. 7,0 - 9,0, nie pakowane próżniowo. Rękawice zgodne z normą EU 2016/425. | para | 6000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 54 - Płyny kompatybilne z aparatem PRISMAFLEX do zabiegów CRRT | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu, o osmolarności 287 mOsm/l; opak. po 2 worki a' 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. | op. | 20
2 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. O zawartości potasu K+ 2 mmol/l w opak. po 2 worki a' 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. | op. | 150
3 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. O zawartości potasu K+ 4 mmol/l ; opak. po 2 worki a' 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. | op. | 350
4 | Roztwór do hemofiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową o zawartości cytrynianu 18 mmol/l. Opakowanie 2 worki po 5l | op. | 800
5 | R-r do hemodializy i hemo filtracjii buforowany wodorowęglanem bezwapniowy. Zawarośc wodorowęglanów 22 mmol/l, wodorofosforanów 1mmol/l, potas 4mmol/l. Opakowanie 2 worki po 5 L | op. | 800
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 55 - Sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem PRISMAFLEX do zabiegów CRRT /Sprzet do hemofiltracji/ | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr z liniami-do aparatu typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1,0 m lub 1,5, worek ściekowy z dolnym odpływem, zestaw linii tetniczo-żylnej, dren do heparyny; | szt. | 80
2 | Zestawy do plazmaferezy (plazmafiltr z liniami-do aparatu Prismaflex) TPE | szt. | 2
3 | Cewnik do hemofiltracji, high flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150; 175; 200; 250 mm, z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, wylot i wlot krwi pojedynczy, bez otworów bocznych, ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową. | szt. | 140
4 | Linia do podaży wapnia Ca 250 | szt. | 120
5 | Filtr do eliminacji endotoksyn i cytokin o powierzchni 1,5 m2 | szt. | 50
6 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych o powierzchni 1 m2, hemofiltr liniami, kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem Prismaflex | szt. | 4
7 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych o powierzchni 0,6 m2, hemofiltr liniami, kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem Prismaflex | szt. | 4
8 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych o powierzchni 0,2 m2, hemofiltr liniami, kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem Prismaflex | szt. | 4
9 | Zestaw cewników do krótkotrwałego dostępu naczyniowego - ostry z ramionami 6,5 fr-75 mm, 8 fr - 100 mm, 11F dł. 15 cm kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem Prismaflex | szt. | 24
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 56 - Akcesoria endoskopowe -1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
Pętle kolonoskopowe średnice 10, 15, 25 mm
1 | Pętle elektochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; (10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.) | op. | 10
2 | Pętle elektochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; (10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.) | op. | 5
3 | Pętle elektochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; (10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.) | op. | 5
4 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; (10 sztuk w oddzielnych gotowych do użycia sterylnych pakietach) | op. | 10
5 | Pętle do podwiązywania polipów /typu Polyloop/, minimalna średnica kanału roboczego 2,8, dł. robocza 2300 mm, średnica pętli 30 mm. Jednorazowe, sterylne. Op. x 5 szt. | op. | 20
6 | Jednorazowe akcesoria kompatybilne z wideogastroskopem Q165, o średnicy końcowki dystalnej - 9.2 mm
a | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6 mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11 mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm - 4,2 mm. Opakowanie x 50 szt. | op. | 100
b | Jednorazowa igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650 mm; długość igły 4-6 mm, średnica igły 23G lub 25G; kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; (5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach) | szt. | 100
Jednorazowe akcesoria kompatybilne z wideogastroskopem Q 190 o średnicy końcówki dystalnej 9.9 mm
7 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22 mm x 27 mm, wykonany z polipropylenu; Opakowanie x 50 szt., każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu | op. | 80
8 | Akcesorium do pompy płuczącej: Dren jednodniowy do OFP-1,OFP-2. Opakowanie x 50 szt. | op. | 25
9 | Jednorazowe igły injekcyjne, średnica 23G, długość igły 3 mm, ergonomiczny uchwyt pozwalający na obsługę 1 ręką, duża średnicy wewnętrzna kanału igły, pozwalająca na podawanie lepkich płynów, skos igły środkowy, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300 mm. Opakowanie x 5 szt. | op. | 50
10 | Zestawy do balonowej dylatacji jelita kompatybilne z wideokolonoskopem Q 165 firmy Olympus
a | -Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i brodawki Vatera – załadowana prowadnica 0,035” z możliwością usunięcia, średnice balonu 6-7-8 mm i/lub 8,5-9,5-10,5 i/lub 11-12-13 mm i/lub 13,5-14,5-15,5 mm i /lub 16-17-18 mm i/lub 18-19-20 mm - Znacznik radiologiczny na końcu proksymalnym. - Środkowy znacznik endoskopowy wewnątrz balonu. - Znacznik radiocieniujący na końcu dystalnym. - Balon o owalnym kształcie, wykonany z nylonu o wysokiej przezierności, atraumatyczna końcówka. - Długość balonu 55 i 65 mm, długość prowadnika 2400 mm, średnica minimalna kanału roboczego 2,8 mm - Kompatybilny z narzędziem do napełniania o pojemności 60 cm i ciśnieniu do 15 atmosfer. | zest. | 1
b | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych, nie zawierające lateksu, objętość 60 cm, maksymalne ciśnienie 15 atmosfer. | zest. | 2
11 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu | op. | 10
12 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 15 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu | op. | 3
13 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 25 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu | op. | 3
14 | Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20 mm. dł. narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm. - 5 sztuk w opkakowaniu | op. | 5
15 | Zawór biopsyjny wielorazowego użytku do endoskopów Olympus. Opakowanie x 10 szt. Zawór biopsyjny wielorazowego użytku do endoskopów Olympus. Opakowanie x 10szt. | op. | 10
16 | Filtr do ssaka SSU-2, KV-5. Opakowanie x 10 szt. | op. | 5
17 | Adapter kanału roboczego do pompy płuczacej OSP. Opakowanie x 10 szt. | op. | 2
18 | Dren kanału roboczego jednorazowego użytku do pompy płuczącej OSP. Opakowanie x 10 szt. | op. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 57 - Akcesoria endoskopowe - 2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
Sprzęt jednorazowy, kompatybilny z wideogastroskopem firmy Olympus Q 165, Q190 oraz wideokolonoskopem Q 165:
1 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnice otwartej pętli: 13. 27, 30 mm (do wyboru), kształt owalny, rękojeść skalowana. Opakowanie x 5 szt. | op. | 10
2 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego usztywnionego drutu, długość robocza min 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnice otwartej pętli (do wyboru): 10, 15, 20, 25, 33 mm, kształt okrągły. Opakowanie x 10 szt. | op. | 10
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonki 2.2, 2,4 i 2,8 mm, długość robocza 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, z igłą, łyżeczki z podwójnymi otworami każda, kształt: okrągły, elipsoidalny i pogłębionymi (do wyboru). Opakowanie x 40 szt. | op. | 80
4 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm. | zest. | 100
5 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm i 17 mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji - pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji przy kanale biopsyjnym przez lekarza), z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8 mm (10 szt. w opakowaniu) | op. | 10
6 | Siatka do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o wymiarach 30 mm x 5,5 mm, średnica osłonki 2,5 mm, długość narzędzia 230 cm, rękojeść skalowana, minimalna średnica kanału endoskopu 2,8 mm op. 5 szt | op. | 20
7 | Szczotka jednorazowego użytku do usuwania ciał obcych typu Aliogator i typu Ząb Szczura łacznie, otwarcie ramion 8 mm, srednica 2,4 mm, długość narzędzia 230 cm. Opakowanie x 5 szt. | op. | 2
8 | Pompka na polipy 4 komorowa z ruchomymi komorami. Opakowanie x 25 szt. | op. | 10
9 | Ustniki jednorazowego użytku z otworem 54Fr z otworami bocznymi,wstepnie złozone z gumką. Opakowanie x 100 szt. | op. | 5
10 | Komplet szczoteczek do mycia endoskopów/ po obu stronach szczotka kanałowa 2.0-4.2 mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworów i gniazd /, długośc kateteru 240 cm, średnica 1,65 mm, długośc szczoteczki kanałowej 13 mm, śr. 5mm, dł. całkowita szczotki gniazdowej 14,5 cm, śr. szczotki gniazdowej 5/10 mm, dł. szczotki gniazdowej 35/40 mm. Opakowanie x 50 szt. | op. | 6
11 | Elektroda do koagulacji bipolarnej z igłą do ostrzykiwania; średnica 7 Fr i 10 Fr; długość 210 cm; średnica igły 25 G; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 10
12 | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr (6,67 mm) i 24Fr (8 mm), w wersji typu „Pull” i "Push", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze – „Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach. Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę o średnicy 1.9 mm i długości 240 cm, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) - 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. box/2 szt. | zest. | 50
13 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 Fr; zestaw zawiera: dren z nakładką prostą lub zagiętą (do wybory) zakończoną niskoprofilowym balonem, strzykawka 6 ml, komplet gazików 10x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzania. | zest. | 30
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Część zamówienia nr 58 - Akcesoria endoskopowe - 3 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Szczotka cytologiczna gastroskopowa dł. 180 cm, cewnik o średnicy 5 Fr na minimalny kanał roboczy 2.0 mm, szczoteczka o średnicy 3 mm. | szt. | 50
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 59 - Płytki do diatermii | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne dla dorosłych i dzieci, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 110 cm2, powierzchni całkowitej 170 cm2, rozmiar elektrody: 176 x 122 mm, pakowane w opakowaniach po 50 szt., w pakietach po 5 szt., do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. | op. | 5
2 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi aparatu elektrochirurgicznego Spectrum, złacze proste, wtyk SDS | szt. | 2
3 | Butla argonowa 5l / pusta bez gazu / | szt. | 2
4 | Sonda argonowa wielorazowa GIT giętka | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 60 - Fartuchy sterylne na bloki operacyjne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7 cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40 cm z włókniny wiskozowej. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie typu "folia- papier". Fartuch nie zawiera lateksu naturalnego. Odporność fartucha na przenikanie cieczy min. 49 cm H2O±1%. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Rozmiar M-XXXL | szt. | 5000
2 | Barierowy jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej grama - turze 40g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym - min. 215 cm H2O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów nie - zawierające bawełny o długości min. 7 cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwa - rantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60 cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 30x40 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę do- stawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Rozmiar M-XXXL | szt. | 5000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 61- Skalpele bezpieczne na bloki operacyjne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Skalpel chirurgiczny jednorazowego użytku, jałowy, z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 oraz 25 + 25 , uchwyt plastikowy w wyrazistym kolorze (pomarańczowy, zielony) z półprzeźroczystą poliwęglanową osłoną zabezpieczającą ostrze, stosowaną w celu ochrony przed przypadkowymi skaleczeniami przy podawaniu lub utylizacji skalpela, wyrób medyczny w klasie II a, oznakowany znakiem CE, numerem referencyjnym, datą ważności i numerem serii, okres ważności 5 lat, pakowany pojedynczo w opakowanie fiola/papier, (w opakowaniu 10 sztuk) | op. | 300
2 | Skalpel chirurgiczny jednorazowego użytku, wyważony, jałowy, z ostrzem 20 długość skalpela ~ 16 cm, z plastikową wysuwaną osłoną zabezpieczającą przed przypadkowymi skaleczeniami przy podawaniu lub utylizacji skalpela, zasuwka osłony umieszczona na grzbiecie skalpela umożliwiająca prace prawo i leworęcznym użytkownikom, wyrób medyczny klasyfikowany w klasie II a, oznakowany znakiem CE, numerem referencyjnym, datą ważności i numerem serii, okres ważności 3 lata, (pakowany pojedynczo w opakowanie fiola/papier, następnie w kartonik po 10 sztuk) | op. | 20
3 | Skalpel chirurgiczny jednorazowego użytku, wyważony, jałowy, z ostrzem 10, 11, 15 długość skalpela ~ 16 cm, z plastikową wysuwaną osłoną zabezpieczającą przed przypadkowymi skaleczeniami przy podawaniu lub utylizacji skalpela, zasuwka osłony umieszczona na grzbiecie skalpela umożliwiająca prace prawo i leworęcznym użytkownikom, wyrób medyczny klasyfikowany w klasie II a, oznakowany znakiem CE, numerem referencyjnym, datą ważności i numerem serii, okres ważności 3 lata, (pakowany pojedynczo w opakowanie fiola/papier, następnie w kartonik po 12 sztuk) | op. | 160
4 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej rozmiar 10-24: grawer z numerem i nazwą producenta na każdym ostrzu; ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza z jego numerem oraz nazwą producenta; ostrza pakowane w kartoniki po 100 szt. z opisem w j. polskim, dodatkowo kartonik zapakowany w folię zabezpieczajacą; dla rozróżnienia rozmiaru ostrzy, na kartoniku ma być rysunek ostrza i jego numer na kolorowym pasku każdy rozmiar ostrzy ma inny kolor paska | op. | 456
5 | Skalpele jednorazowego użytku nr 11, ostrze ze stali węglowej, osłona na ostrze całkowicie chroniąca ostrze dodatkowo rowkowane do łatwego demontażu, logo producenta na trzonku i ostrzu, opakowanie folia/folia. Sterylizowane radiacyjnie, opakowanie a’10 | op. | 5
6 | Jednorazowy sterylny dwuczęściowy licznik igieł z funkcją usuwania ostrzy nie zawierający lateksu w kolorze czerwonym. Pojemnik wyposażony w zawiasy oraz system zamykający, gwarantujący łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie eliminujące możliwość ponownego otwarcia Po obu stronach zewnętrznych posiadający system lepny pozwalający na bezpieczne przytwierdzenie do dowolnej powierzchni roboczej. Wewnętrzne wyposażenie: element pozwalający na bezpieczne usunięcie ostrza skalpela z oznaczeniem kierunku zdejmowania ostrza wkład magnetyczny na obu pokrywach z oznaczeniem numerycznym oraz wyjmowany samoprzylepny blok piankowy z oznaczeniem numerycznym, licznik numeryczny do 20 i pojemność 40 | szt. | 800
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 62 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw ochronny: 1. Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach. 2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 39 cm. Przeznaczony do pracy z cytostatykami Rozmiar L - 1 szt. 3. Maseczka chirurgiczna - 1 szt. 4. Czepek lekarski z napotnikiem - 1 szt. 5. Ochraniacze włókninowe na buty - 1 para. Zestaw będący środkiem ochrony indywidualnej, kat. III. Zestaw zgodny z normami: 1) (EU) 2016/425, 2) EN 14126. | komplet | 1000
2 | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36 cm (M), min. 39 cm (L), min. 41 cm (XL), min. 42 cm (XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2 cm, dł. 13 i 5 cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cmH2O, mniej krytycznej min. 32 cmH2O - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Fartuch zgodny z normą EN 13795. | szt. | 17000
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2 cm, dł. 13 i 5 cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Fartuch zgodny z normą EN 13795. | szt. | 9000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 63 - Zestawy dawkujące -1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | W pełni kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Vistron CT zestaw składajacy się z: 1 x wkład o poj. 200 ml, 1 x złącza niskiego ciśnienia, o dł. 150-152 cm i wytrzymałości ciśnieniowe 350- 375 PSI, 1 x złącza szybkiego napełniania typu "J". Opakowanie x 50 szt. | op. | 22
2 | Złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm. Opakowanie x 50 sztuk | op. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 64 Zestawy dawkujące -2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw do systemu Medrad Stellant CT D: wkład jednorazowy o pojemności 200 ml (2 szt.), 1 złącze szybkiego napełniania typu J, ostrze typu "Spike" oraz złącze niskiego ciśnienia typu T z trójnikiem dł. 150 cm i wytrzymałosci do 400 PSI. 1 op. zawiera 20 zestawów | op. | 40
2 | Dwunastogodzinny zestaw wkładów wielorazowego użytku do podawania środka kontrastowego do wstrzykiwacza Stellant. Opakowanie x 20 szt. | op. | 40
3 | Jednorazowy sterylny dren pacjencki o dł. 250 cm. kompatybilny z poz. 2. Opakowanie x 50 szt. | op. | 130
4 | Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP składający się z dwóch jednorazowych sterylych wkładów o pojemności 65 ml i 115 ml, dwóch nakłuwaczy typu Mini Spike oraz złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem typu T oraz z zintegrowanym zaworem antyzwrotnym o wytrzymałości do 350 PSI i długości do 250cm. Opakowanie x 50 szt. | op. | 50
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 65 - Ostrza wymienne jednorazowe do piór eskulacyjnych do sprzętu motorowego firmy Aesculap | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Brzeszczot jednorazowy typu RAPID ACTION 100/19/1,27 mm | szt. | 20
2 | Brzeszczot jednorazowy typu RAPID ACTION 65/26/0,9 mm | szt. | 30
3 | Brzeszczot jednorazowy typu RAPID ACTION 90/13/1,27 mm | szt. | 30
4 | Brzeszczot szybko - złączny do piły typu ACC3TI 25/5/0,5/0,5 mm | szt. | 30
5 | Brzeszczot szybko - złączny do piły typu ACC3TI 35/10/0,5/0,8 mm | szt. | 25
6 | Brzeszczot szybko - złączny do piły typu ACC3TI 50/30/0,7/0,9 mm | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 66 - Paski do glukometrów - 1 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | test paskowy typu Accu-Chek Activ do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru Accu-Chek Activ. Opakowanie 50 szt. | op. | 35
2 | test paskowy typu Accu-Chek Performa do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru Accu-Chek Performa Nano. Opakowanie 50 szt. | op. | 1300
3 | typ Accu-Chek Safe-T-PRO Uno jednorazowe nakłuwacze x 200 szt. | op. | 570
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 67 - Paski do glukometrów - 2 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | test paskowy typu Glucomaxx do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru Glucomaxx | op. | 100
2 | test paskowy typu iXell do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru iXell | op. | 1200
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 68 -Paski oftalmologiczne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Paski papierowe fluoresceinowe typu Hagg-Streit do pomiaru ciśnienia tonometrem aplanacyjnym. Paski x 100 szt. sterylne | op. | 20
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 69 -Akcesoria okulistyczne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Błękit do wybarwiania przedniej torebki soczewki 1.Materiał: trypan blue 2. Stężenie barwnika: 0,06% roztwór 3. Pojemność ampułkostrzykawki: 0,5 ml -1,0 ml. Opakowanie x 1 sztuka (ampułkostrzykawka) = 180 sztuk* Opakowanie x 5 sztuk (ampułkostrzykawka) = 36 op. = 180 sztuk* Opakowanie x 10 sztuk (fiolek) = 18 op. = 180 sztuk* (*) należy podać j.m dla opakowania oraz wycenianą ilość | op. | 150
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 70 - Specjalistyczne strzykawki i igły | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Sterylny zestaw do dyspensera składajacy się z: 3 szt. igieł iniekcyjnych 0,90x70 mm, 1 szt. igły do nakłuć lędźwiowych 1,2x9 0mm, filtr 0,22 µm oraz dwoma liniamii przedłużajacymi o średnicy wewnętrznej 0,5 mm i średnicy zewnętrzej 3,7 mm (jedna z linii winna posiadać końcówkę typu "0,45 µ vented spike") pasującymi do posiadanego dyspensera ALTHEA | szt. | 300
2 | Sterylny zestaw do pacjenta składajacy się ze: strzykawki 5 ml (podziałka co 0,2 ml) z gumowym tłokiem z końcówką typu Luer-Lock oraz korka z gumową membraną typu Luer-Lock pasujacego do posiadanych osłon ołowanych na strzykawki 5 ml oraz do posiadanego dyspensera ALTHEA, służące również do podawania radiofarmaceutyku (1 op. = 150 szt.) | op. | 40
3 | Strzykawka insulinowa z igłą 0,4x13 mm, tłok gumowy z wypełnieniem przestrzeni martwej (1 op. = 100 szt.) | op. | 15
4 | Strzykawka typu - Janeta 100 ml, do stosowania z wszystkimi substancjami medycznymi, końcówka cewnikowa scięta pod kątem, tłok strzykawki nieprzeźroczsty (mleczny) | szt. | 1400
5 | Strzykawka do żywienia enteralnego z podłączeniem typu Enfit, pojemność 60 ml, kompatybilna z zgłębnikiem i zestawem PEG, sterylna | szt. | 250
6 | Konektor do połączenia do zestawu do żywienia typu EnFit, ze strzykawką typu EnLock. Opakowanie 6 x 5 szt. | op. | 20
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (długi 120-150 cm), złącza typu Luer-Lock zabezpieczone koreczkami | szt. | 12000
8 | Przedłużacz do pomp inf. - "bursztynowy" (długi 120-150 cm), złącza typu Luer-Lock zabezpieczone koreczkami | szt. | 3400
9 | Igła j.u. od nr. 0,45 do 0,9 (1 op. = 100 szt.) | op. | 600
10 | Igła j.u. od nr. 1,1 do 1,2 (1 op. = 100 szt.) | op. | 600
11 | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej, kompatybilne ze strzykawkami typu Luer lock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer (metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły a 100 szt. 25G (0.5 - 0,508 x 25 mm) 23G (0.6 - 0,635 x 25 - 30 mm) 22G (0.7 - 0,711 x 30 - 38 mm) 21G (0.8 - 0,813 x 38 - 40 mm 20G (0.9 - 0,902 x 38 - 40 mm) | op. | 40
12 | Igła oftalmologiczna do kanałów łzowych zakończona tępo,zakrzywiona na 1/3 długości o roz. 0,4x25 mm, 27G a`100 | op. | 10
13 | Igła do znieczulenia podpajęczynowego typu Penicil-Point z srebrnym pryzmatem do łatwej indetyfikacji wypływu płynu, 25/88 mm z igłą prowadzącą 20Gx35 mm; 27G/88 mm z igłą prowadzącą 22Gx35 mm. Igły prowadzące chowane częściowo pod ergonomicznym uchwytem (op. = 25 szt). | op. | 3
14 | Igła do nakłuć lędzwiowych z srebrnym pryzmatem do łatwej indetyfikacji wypływu płynu, ergonomoczny uchwyt ze skrzydełkami 0,7x40; 0,7x75; 0,7x88; 0,9x88; 1,1x88 (op. = 25 szt.) | op. | 60
15 | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, z zakończeniem typu PencilPoint, zapobiegająca fragmentacji korka, rozm. 1,2 dł min. 30 mm (18G). Op. 'a 100 szt. | op. | 100
16 | Igła do portu (22G x 12 mm, 22G x 15 mm, 22G x 17 mm, 22G x 20 mm, 22G x 25 mm), igły iniekcyjne do portów z wyprofilowaną krzywizną dostosowaną do iniekcji przez membranę silikonową z dołączonym cewnikiem i skrzydełkami | szt. | 450
17 | Zestaw do implantacji portu w składzie: Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z żywicy epoksydowej (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń) z komorą tytanową, wysokość portu 8,7 mm, waga portu 3 g, membrana silikonowa o średnicy 7,6 mm, komora o objętości 0,15 ml. do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325 psi, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 4,5F, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu, strzykawka 10 ml, igła Seldingera 20G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik typu J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G22x15 mm, kompres 7,5x7,5 cm 8 warstw z nitką rtg 20 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 20 ml. typu luer - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 10 ml typu luer lock - 3 szt. igła g 18, 1,20x40 mm, różowa - 1 szt., igła 0,70 x 30 mm 22 g x 1 1/4", czarna - 1 szt. chusta, 75 cm x 90 cm, z taśmą samoprzylepną góra - 3 szt. chusta 149 x 180 cm, z taśmą samoprzylepną dół - 1 szt. serweta 100x150 cm - 1 szt. miska przezroczysta 120 ml - 1 szt. gazik, wielkość śliwki - 4 szt. kleszczyki do gazików, zagięte, 200 mm - 1 szt. 4 etykiety samoprzylepne z serią oraz numerem katalogowym zestawu - 1 szt. książeczka pacjenta - 1 szt. | szt. | 40
18 | Zestaw do implantacji portu w składzie: Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu), z komorą tytanową, wysokość portu 10,6 mm, waga portu 4,6 g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325 psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1 mm średnica zewnętrzna 2,2 mm, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu; strzykawka 10 ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik typu J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20 mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325 psi) kompres 7,5x7,5 cm 8 warstw z nitką rtg 20 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 20 ml. typu luer - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 10 ml typu luer lock - 3 szt. igła g 18, 1,20x40 mm, różowa - 1 szt., igła 0,70 x 30 mm 22 g x 1 1/4", czarna - 1 szt. chusta, 75 cm x 90 cm, z taśmą samoprzylepną góra - 3 szt. chusta 149 x 180 cm, z taśmą samoprzylepną dół - 1 szt. serweta 100x150 cm - 1 szt. miska przezroczysta 120 ml - 1 szt. gazik, wielkość śliwki - 4 szt. kleszczyki do gazików, zagięte, 200 mm - 1 szt. 4 etykiety samoprzylepne z serią oraz numerem katalogowym zestawu - 1 szt. książeczka pacjenta - 1 szt. | szt. | 12
19 | Biureta do żywienia 150 ml z 4 odprowadzeniami | szt | 40
20 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 100-200 ml z 3 przewodami z klamrami zaciskowymi, wykonany z EVA, bez ftalanów, z 2-ma korkami do zamknięcia drenu typu luer-lock (w tym jeden korek osobno pakowany) plus dodatkowo zatrzaskowe zamknięcie drenu. | szt | 40
21 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 200-250 ml z 3 przewodami z klamrami zaciskowymi, wykonany z EVA, bez ftalanów, z 2-ma korkami do zamknięcia drenu typu luer-lock (w tym jeden korek osobno pakowany) plus dodatkowo zatrzaskowe zamknięcie drenu. | szt | 25
22 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 500 ml z 3 przewodami z klamrami zaciskowymi, wykonany z EVA, bez ftalanów, z 2-ma korkami do zamknięcia drenu typu luer-lock (w tym jeden korek osobno pakowany) plus dodatkowo zatrzaskowe zamknięcie drenu. | szt | 25
23 | Zestaw do irygacji zakończonym kanką, worek ze skalą, dren min 120 cm z zaciskiem | szt | 3
24 | Zestaw laryngologiczny w składzie: wziernik typu Hartman, szpatułka, wziernik do otoskopu | szt. | 1000
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 71 -Cewniki, sondy, worki oraz drobny sprzęt uzupełniający | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Cewnik do odsysania Ch 04÷10 / (04 i 05 dł. 33 cm; 08 i 10 dł. 40 cm) z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, końcówka drenu atraumatyczna przeźroczysta, sterylny, pakowany w op. papier/folia, bez ftalanów, rozmiar na cewniku lub opakowaniu, kod barwny oznaczony na cewniku, ze zmrożoną powierzchnią rurki. Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwór centralny. | szt. | 25000
2 | Cewnik do odsysania Ch 12÷16 / 60 cm z dwoma koncentrycznymi, z małymi naprzeciwległymi otworami bocznymi, przeźroczysty, sterylny, pakowany w op. papier/folia, bez ftalanów, rozmiar na cewniku lub opakowaniu, kod barwny oznaczony na cewniku, ze zmrożoną powierzchnią rurki. Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwór centralny. | szt. | 5000
3 | Cewnik do odsysania Ch 18 / 60 cm z dwoma koncentrycznymi, z małymi naprzeciwległymi otworami bocznymi, przeźroczysty, sterylny, pakowany w op. papier/folia, bez ftalanów, rozmiar na cewniku lub opakowaniu, kod barwny oznaczony na cewniku, ze zmrożoną powierzchnią rurki. Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwór centralny. | szt. | 1200
4 | Worek do pomiaru moczu dla dzieci o pojemności 150 ml kompatybilny z cewnikami urologicznymi dla noworodków wyposażony w łącznik typu Luer-Lock; jałowy | szt. | 50
5 | Cewnik typ Foley Ch 06 z prowadnicą - silikonowany, pakowany w podwójne opakowania (wew. folia/zew. folia/papier). Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory, pojemność balonu 3 ml | szt. | 100
6 | Cewnik typ Foley Ch 08 z prowadnicą - silikonowany, pakowany w podwójne opakowania (wew. folia/zew. folia/papier). Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory, pojemność balonu 3 ml | szt. | 100
7 | Cewnik typ Foley Ch 10 z prowadnicą- silikonowany, pakowany w podwójne opakowania (wew. folia/zew. folia/papier). Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory, pojemność balonu 3 ml | szt. | 180
8 | Cewnik typ Foley Ch 12÷22 - silikonowany, pakowany w podwójne opakowania (folia/folia) Sterylizowany radiacyjnie. Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory, pojemność balonu 10 ml | szt. | 8300
9 | Cewnik typ Foley Ch 6 silikonowy, pakowany w podwójne opakowania (wew. folia/zew. folia/papier). Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory, pojemność balonu 3 ml | szt. | 24
10 | Cewnik typ Foley Ch 8÷10 silikonowy, pakowany w podwójne opakowania (wew. folia/zew. folia/papier). Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory, pojemność balonu 3 ml dla rozmiaru Ch 8 i 5 ml dla rozmiaru CH10 | szt. | 12
11 | Cewnik typ Foley Ch 12÷14 - silikonowy, pakowany w podwójne opakowania (wew. folia/zew. folia/papier). Pakowany w op. zapewniające utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory | szt. | 2
12 | Cewnik urologiczny typ Tieman Ch 8÷16. dł. robocza 36 cm, Pakowany w opakowania zapewniajace utrzymanie prostego kształtu cewnika tz. cewnik nie może być zwinięty w opakowaniu, posiadający atraumatyczne otwory. Na łączniku wskaźnik położenia konćówki. | szt. | 55
13 | Cewnik typu Nelaton Ch 8, sterylny, pakowany prosto | szt. | 100
14 | typ Flocare zestaw grawitacyjny do butelek x 1 szt. | szt. | 60
15 | typ Flocare zestaw grawitacyjny do worków x 1 szt. | szt. | 100
16 | typ Flocare zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit ze złączem przejściowym typ TRANSITION. Służy do połączenia worka/opakowania z dietą ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy typ Flocare Infini-ty. | szt. | 600
17 | Zgłębnik żołądkowy wykonany w pouliretanu, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, skalowany co 2 cm, zintegrowana zatyczka, zamknięty koniec, otwory boczne. Rozmiar 12F, długość 1100 mm. | szt. | 1
18 | Zgłębnik typu Flocare G-tube roz. 10, 14, 16, 18, 20 stosowany do długoterminowego żywienia | szt. | 100
19 | Sonda żołądkowa Ch 12÷18 / 80 cm. Posiadająca atraumatyczne otwory. | szt. | 400
20 | Cewnik do karmienia z korkiem Ch 06-10, zakończenie typ luer. Pakowana w opakowania zapewniające utrzymanie prostego kształtu sondy tz. sonda nie może być zwinięta w opakowaniu, posiadająca atraumatyczne otwory. | szt. | 6000
21 | Jednorazowe osłonki do termometru Braun x 800 szt. | op. | 4
22 | Worek na mocz 2 L z zaworem antyzwotnym i spustowym typu T, sterylny. | szt. | 1000
23 | Woreczki na mocz chłopcy / dziewczynki. Z gąbką lub bez gąbki. Sterylny, op. foliowe | szt. | 8000
24 | Worek na diurezę godzinową, konstrukcja antyrefluksowa, zintegrowany wieszak na łóżko, jałowy, zawór do pobierania próbek, z 90 cm drenem zasilającym, pojemność 4000 ml | szt. | 100
25 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny, dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszenia zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | szt. | 60
26 | Worek do lewatywy | szt. | 20
27 | Butelka do zbiórki moczu w kształcie tulipana z pokrywką 2-2,5 L skalowana | szt. | 120
28 | Kanka doodbytnicza Ch 18, Ch 20, Ch 30x300 mm i 400 mm do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 200
29 | Zestaw do szybkiego przetaczania krwi/płynów z pompką bez ftalanów | szt. | 20
30 | Zatyczka do cewników, schodkowa do pewnej stbilizacji, sterylna | szt. | 40
31 | Zgłębnik typu Sengstakena, sonda do tamowania krwawienia żylaków przełyku, trójdrożna, dł. 100 cm, znacznik RTG pomiędzy balonami, rozm. 16CH, 18CH, 21CH | szt. | 2
32 | Resuscytator oddechowy jednorazowy neonatologiczny wykoanany z kopolimeru trzyblokowego (objętość worka max 220 ml), dostarczana objętość oddechowa 150 ml, zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych, rezerwuar w postaci rury karbowanej | szt. | 18
33 | Resuscytator silikonowy do sterylizacji w autoklawie 134C, z rezerwuarem tlenu i ogranicznikiem ciśnienia, uwchyt na rękę: noworodkowy - (objetość oddechowa 220 ml, objętość rezerwuaru 100 ml; dziecięcy - (objetość oddechowa 635 ml, objętość rezerwuaru 1500 ml; dla dorosłych - (objetość oddechowa 1475 ml, objętość rezerwuaru 1500 ml; do wyboru przez zamawiającego. Resuscytator silikonowy do sterylizacji w autoklawie 121C, z rezerwuarem tlenu i ogranicznikiem ciśnienia, uwchyt na rękę: noworodkowy, dziecięcy, dla dorosłych do wyboru przez zamawiającego | szt. | 20
34 | Wziernik do otoskopu czarny w rozmiarze 2,75 mm opak. 34 szt. | op. | 50
35 | Wziernik do otoskopu czarny w rozmiarze 4,25 mm opak. 34 szt. | op. | 26
36 | PEG - Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii pakowany pojedyńczo, jałowy Ch 10, Ch 14, Ch 18 | szt. | 8
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 72 - Sprzęt Chirurgiczny | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Klipsy do podwiązywania do klipsownicy firmy Braun posiadanej przez Zamawiajacego (op. = 120 szt.) | op. | 2
2 | Przebijak bezpieczny (seperator rozwarstwiający) do trokara o śr. 5 mm, dł. 110 mm op. = 6 szt. | op. | 1
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 73 -Zamknięty system do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1. | Strzykawko – probówka do badań biochemicznych w surowicy 4 - 5,5 ml, długość z korkiem nie większa niż 91 mm. Zamawiający dopuszcza strzykawko-probówki do badań surowicy o poj. 5,5 ml, której długość bez korka wynosi 75 mm, a z korkiem 91 mm | szt. | 15000
2. | Strzykawko - próbówka do badań biochemicznych w surowicy 1 - 1,5 ml z adapterami | szt. | 3000
3. | Strzykawko-probówki LiH 4 - 5,5 ml | szt. | 200
4. | Strzykawko-probówki do badań koagulologicznych z antykoagulantem wewnątrz 2,6 - 2,9 ml kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem ACL TOP 300CTS | szt. | 1000
5. | Strzykawko-probówki Li H 2,6 - 2,7 ml | szt. | 1600
6. | Strzykawko-probówki do oznaczania OB. 1,8 - 2 ml | szt. | 5600
7. | Strzykawko-probówki do badań koagulologicznych 1,4 - 1,8 ml kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem ACL TOP 300CTS bez dodatkowych wielorazowych adapterów | szt. | 18000
8. | Strzykawko-probówki surowica z żelem separującym 2,6 ml | szt. | 1400
9. | Strzykawko-probówki do badań biochemicznych w surowicy 2,6 ml | szt. | 51400
10. | Strzykawko-probówki do badań hematologicznych 1,2- 1,6 ml kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem ADVIA 2120 bez dodatkowych wielorazowych adapterów, bez kulki służącej do mieszania | szt. | 53800
11. | Strzykawko-probówki do badań biochemicznych i do wszelkich badań konsultacyjnych w ośrodkach specjalistycznych np. do rozbudowanych badań serologicznych 9-10 ml (z K3 EDTA do morfologii) | szt. | 400
12. | Strzykawka 3,5 ml do OB. wersja logarytmiczna | szt. | 300
13. | Łącznik typu Multi adapter (z możliwością podłączenia do końcówki typu Luer) | szt. | 22000
14. | Pipeta OB w tulejce skalowana | szt. | 5600
15. | Igła motylkowa do trudnych pobrań 0,9 mm, dł. 60-80 mm z końcówką typu Luer z dołaczoną końcówką systemową do podłączenia próżniowego | szt. | 2880
16. | Igła motylkowa do trudnych pobrań 0,8 mm, dł. 60-80 mm z końcówką typu Luer z dołaczoną końcówką systemową do podłączenia próżniowego | szt. | 8880
17. | Igła systemowa średnica 0,9; dł. 38 mm | szt. | 24000
18. | Igła systemowa średnica 0,8; dł. 38 mm | szt. | 24000
19. | Igła systemowa krótka 0,8; dł. 25 mm | szt. | 1000
20. | Igła systemowa krótka 0,9; dł. 25 mm | szt. | 1000
21. | Zestaw do OB mikrometoda | szt. | 2000
22. | Mikroprobówka 200 µl surowica do biochemii z kapilarą | szt. | 6000
23. | Mikroprobówka 500 µl surowica do biochemii | szt. | 13200
24. | Mikroprobówka do morfologii EDTA 200 µl z kapilarą i ze znacznikiem poziomu napełnionej krwi na probówce | szt. | 21100
25. | Mikroprobówka do morfologii EDTA 500 µl ze znacznikiem poziomu napełnionej krwi na probówce | szt. | 6400
26. | Satrzykawko-probówka do oznaczania stężenia glukozy z inhibitorem glikolizy poj. 2,6-2,7 ml | szt. | 600
27. | Probówka do oceny małopłytkowości rzekomej | szt. | 200
28. | Kapilary z tworzywa sztucznego z heparyną litową balansowane jonami wapnia, objętość ok. 175-220 ul | szt. | 50000
29. | Zatyczki do kapilar | szt. | 100000
30. | Mieszadełka do kapilar | szt. | 2000
31. | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew średnica +/- 0,8 mm a długość na krótsza niż 200 mm | szt. | 2040
32. | statyw do OB met. Logarytmiczną | szt. | 1
33 | statyw do OB dla mikrometody z podziałką na tylnej ścianie | szt. | 1
34 | Nakłuwacze do drenów x 500 szt. | op. | 3
35 | Dzierżawa wirówki laboratoryjnej kompatybilna z w/w probówkami | m-ce | 24
RAZEM:
I. | Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. Szkolenie ma dotyczyć pobierania systemem zamkniętym, mikrometodą i gazometrii krwi.
II. | Zamawiający wymaga użyczenia mieszadła hematologicznego kołowego w ilości 1 sztuki - na czas trwania umowy.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 74 -Igły punkcyjne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Igła do nakłuć mostka (mielogramy) 1,2-1,3-30 mm, 1,2-1,3-50 mm; 1,8-30 mm, 1,8-50 mm, 1,8-70 mm | szt. | 230
2 | Igła do trepanobiopsji z nożem odcinającym rozm. 8G (10 cm i 15 cm); 11G (10 cm i 15 cm); 13G (5 cm i 8 cm); nóż ma umożliwiać odcięcie próbki kości na całej powierzchni pobieranej do badania (bez odrywania od reszty kości) | szt. | 60
3 | Igła do biopsji nerki 14 G/12 cm, 14 G/10 cm, 16 G/20 cm (do aparatu PRO-MAG 2.2.) | szt. | 4
4 | Jednorazowe igły biopsyjne do tkanek miękkich do pistoletu biopsyjnego Magnum Bard 18 g x 10 cm. Końcówka igły wygięta do tyłu (1 op. = 10 szt.) | op. | 3
5 | Jednorazowe igły biopsyjne do tkanek miękkich do pistoletu biopsyjnego Magnum Bard 18 g x 16 cm. Końcówka igły wygięta do tyłu (1 op. = 10 szt.) | op. | 3
6 | Jednorazowe igły biopsyjne do tkanek miękkich do pistoletu biopsyjnego Magnum Bard 18 g x 20 cm. Końcówka igły wygięta do tyłu (1 op. = 10 szt.) | op. | 3
7 | Jednorazowe igły biopsyjne do tkanek miękkich do pistoletu biopsyjnego Magnum Bard 16 g x 10 cm. Końcówka igły wygięta do tyłu (1 op. = 10 szt.) | op. | 3
8 | Jednorazowe igły biopsyjne do tkanek miękkich do pistoletu biopsyjnego Magnum Bard 16 g x 16 cm Końcówka igły wygięta do tyłu (1 op. = 10 szt.) | op. | 5
9 | Jednorazowe igły biopsyjne do tkanek miękkich do pistoletu biopsyjnego Magnum Bard 14 g x 10 cm. Końcówka igły wygięta do tyłu (1 op. = 10 szt.) | op. | 3
10 | Jednorazowe igły biopsyjne do tkanek miękkich do pistoletu biopsyjnego Magnum Bard 14 g x 16 cm Końcówka igły wygięta do tyłu (1 op. = 10 szt.) | op. | 5
11 | Zestaw do nakłuć pęcherza moczowego typu Cystofix Ch 8 składający się z co najmniej: kaniuli punkcyjnej rozrywalnej, cewnika, z zaciskiem przesuwnym i zawiniętym końcem w oczko oraz worka na mocz | kpl. | 4
12 | Zestaw do nakłuć pęcherza moczowego typu Cystofix Ch 10 składający się z co najmniej: kaniuli punkcyjnej rozrywalnej, cewnika, z zaciskiem przesuwnym i zawiniętym końcem w oczko oraz worka na mocz | kpl. | 5
13 | Zestaw do nakłuć pęcherza moczowego typu Cystofix Ch 12, składający się z co najmniej: kaniuli punkcyjnej rozrywalnej, cewnika, z zaciskiem przesuwnym i zawiniętym końcem w oczko oraz worka na mocz | kpl. | 2
14 | Zestaw do nakłuć pęcherza moczowego typu Cystofix Ch 14 składający się z co najmniej: kaniuli punkcyjnej rozrywalnej, cewnika, z zaciskiem przesuwnym i zawiniętym końcem w oczko oraz worka na mocz | kpl. | 2
15 | Igła do przetaczania płynów i leków do jamy szpikowej 1,2; 1,8 | szt. | 9
16 | Zestaw do nefrostomii rozmiar Ch 5, Ch 7, Ch 8, Ch 9 składający się z co najmniej: kołnierza lub szpuli mocującej, katetera typu Pigtail, igły dwuczęściowej wprowadzajacej, łącznika oraz kranika | szt. | 20
17 | Sterylna, odporna na rozerwanie osłona na mikroskop (typ Opmi Zeiss) o wymiarach 267 m (±5 cm) x 117 cm (±2 cm) wykonane z folii PE z osłonką soczewki 65 mm, wykonaną z przeźroczystego polimeru nie dajace odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w wyprowadzenie na okular podglądu asystenckiego (pojedyńczy) do mikroskopu laryngologicznego | szt. | 20
18 | Końcówka tnąca do urządzenia VERSAJET II Exact (15/14 mm) | szt. | 10
19 | Jałowe opatrunki nosowe, tampony do hamowania krwawienia z nosa i zatok przynosowych, stosowanych po zabiegach chirurgicznych lub w opiece pourazowej 1 op. = 10 SZT. | op. | 10
20 | Pętla endoskopowa - wchłanialny szew o czasie wchłaniania 56-70 dni, długość 50-54 cm 1 op. = 6 szt. | op. | 10
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 75 -Drobny sprzęt medyczny sterylny - 5 | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Sterylny kubek na mocz poj. 60-150 z zakręcanym szczelnie wieczkiem (typu twist), pakowany indywidualnie, średnica górna kubka nie większa niż 65 mm | szt. | 6200
2 | Pensety jałowe jednorazowe | szt. | 100
3 | Nakłuwacze (gł. 2,4 mm) objętość próbki krwi 20-50 µl, nakłuwacz, który po ukręceniu osłonki ostrza i naciśnięciu przycisku samoczynnie nakłuwa skórę | szt. | 4600
4 | Nakłuwacze (gł. 1,8 mm) objętość próbki krwi 10-20 µl, nakłuwacz, który po ukręceniu osłonki ostrza i naciśnięciu przycisku samoczynnie nakłuwa skórę | szt. | 5000
5 | Nakłuwacze (gł. 1,5 mm) objętość próbki krwi 70-100 µl, nakłuwacz, który po ukręceniu osłonki ostrza i naciśnięciu przycisku samoczynnie nakłuwa skórę | szt. | 1800
6 | Nakłuwacze (gł. 2,0 mm) objętość próbki krwi 100-200 µl, nakłuwacz, który po ukręceniu osłonki ostrza i naciśnięciu przycisku samoczynnie nakłuwa skórę | szt. | 22000
7 | Nożyczki do przecinania klemów na pępowinie | szt. | 4
8 | Nożyczki opatrunkowe 14 cm-18 cm x 1 szt. | szt. | 20
9 | Żel do USG sterylny w saszetkach 20 g | szt. | 150
10 | Jałowa, pudrowana osłona na głowicę USG (głowice prostokątne o rozmiarach: 2 cm x 7 cm, 1 cm x 5 cm) | szt. | 500
11 | Klamerki do pępka | szt. | 20
12 | Cewnik urologiczny dla noworodków ze 100 % silikonu rozm. CH 3; znacznik RTG na całej długości cewnika; skala na długości 15 cm licząc od końcówki dystalnej; skalowany co 1 cm; jałowy | szt. | 20
13 | Cewnik urologiczny dla noworodków ze 100 % silikonu rozm. CH 4; znacznik RTG na całej długości cewnika; skala na długości 15 cm licząc od końcówki dystalnej; skalowany co 1 cm; jałowy | szt. | 20
14 | Cewnik urologiczny dla noworodków ze 100 % silikonu rozm. CH 5; znacznik RTG na całej długości cewnika; skala na długości 15 cm licząc od końcówki dystalnej; skalowany co 1 cm; jałowy | szt. | 20
15 | Jednorazowa szczotka do chirurgicznego mycia rąk, nasączona 4% glukonianem chlorheksydyny lub 4 % dwuglikonanem chlorheksydyny. Szczoteczka dwustronna - z jednej strony posiadająca miękką szczecinę a z drugiej gąbkę | szt | 8000
16 | Przyrząd do przecinania pępowiny zakładający automatycznie 2 zaciskacze po obu końcach, w zestawie serweta. Sterylny, pakowany w sztywne opakowanie | szt. | 3
17 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu dodrobnych ran pooperacyjnych; plastikowy pojemnik ssący typu okrągły mieszek, o pojemności 25 ml wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniu rozprężalności; kolorowy łącznik w postaci korka określający jednocześnie międzynarodowy kod rozmiaru drenu Redona; w komplecie dreny Redona CH 6 do CH 10, o długości 50 cm, krzyżowej perforacji długości 15 cm z czytnikami głębokości, paskiem kontrastującym w RTG oraz stalowym trokarem; trokar zagięty dla rozmiarów od CH 6 do CH 8 oraz prosty dla CH 10 | szt. | 300
18 | Bezpieczny zestaw do niskociśnieniowego z własnym systemem podwieszania dodrenażu ran pooperacyjnych; plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek, wykonany z polietylenu o bardzo wysokim stopniurozprężalności o pojemności do 250 ml; dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną docinaną końcówką do drenów Redona o rozmiarachCH 06-18 z możliwością odłączenia od pojemnika ssącego; precyzyjne skale pomiarowe odpowiednio co 40 ml oraz dodatkowa skala na dnie pojemnika; dostępny w wersji z drenami Redona CH 08-18; możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego od 120 mbar | szt. | 260
19 | Bezpieczny zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych; plastikowy pojemnik ssący typu okrągły mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności, dokładne skalowanie mieszka - od 25 ml co 100 ml; samodomykalny zawór uszczelniający w pojemniku ssącym, umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu; dren łączący o długości 110 cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach o CH 06 do CH 18 oraz łącznikiem kompatybilnym z pojemnikiem ssącym; w zestawie dren Redona z trokarem CH10-16 | szt. | 160
20 | Łącznik do drenów 7:7 sterylny | szt. | 100
21 | Łącznik do drenów 7:7 sterylny typu Y | szt. | 60
22 | Głowice wielorazowe do spirometru LongTest | szt. | 60
23 | Pisaki medyczne jałowe do oznaczania skóry przed zabiegiem, odporne na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, skala pomiarowa na korpusie pisaka 5 cm, dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa 15 cm lub 6 cali opakowanie papier/folia | szt. | 75
24 | Ustnik typu Lungtest x 1 szt. | szt | 2200
25 | Substancja przeciwko parowaniu kamer, specjalnie dobrana formuła płynu zapobiegająca parowaniu soczewek optycznych na bazie 7% alkoholu izopropylowego; każdy pojemnik posiada gąbkę która nie zarysuje soczewki, pojemnik można otwierać jedną ręką za pomocą kciuka używając klapki korka lub odkręcając korek; gąbka widoczna w promieniowaniu RTG; możliwość przyklejenia gąbki do podłoża za pomocą taśmy samoprzylepnej; zestaw sterylny, sterylizowany radiacyjnie; poj. 6g | szt | 20
26 | Strzykawka doustna z precyzyjną skalą w milimetrach, łyżeczkach i kroplach z zatyczką do zabezpieczenia leku w trakcie transportu 3 ml op. A 100 szt. | op. | 10
27 | Strzykawka doustna z precyzyjną skalą w milimetrach, łyżeczkach i kroplach z zatyczką do zabezpieczenia leku w trakcie transportu 5 ml op. A 100 szt | op. | 50
28 | Strzykawka doustna z precyzyjną skalą w milimetrach, łyżeczkach i kroplach z zatyczką do zabezpieczenia leku w trakcie transportu 10 ml op. A 100 szt | op. | 40
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 76 - Cewniki specjalistyczne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Cewnik dwuświatłowy silikonowy do chemioterapii typ "Browiak" 7÷9 Fr z zestawem wprowadzającym. Materiał cewników - silikon. | szt. | 15
2 | Cewnik jednoświatłowy silikonowy do chemioterapii typ "Browiak" 4,2 Fr, 5,0 Fr, 6,6 Fr z zestawem wprowadzającym. Materiał cewników - silikon. | szt. | 4
3 | Klej do zestawów naprawczych do pozycji 1 i 2 | szt. | 1
4 | Zestaw pediatryczny do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwukanałowego 5 Fr dł. 20 cm | szt. | 26
5 | Zestaw pediatryczny do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dwukanałowego 4 Fr dł. 15 cm | szt. | 40
6 | Zestaw pediatryczny do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trzykanałowy 6 Fr dł. 15 cm | szt. | 8
7 | Zestaw do kaniulacji naczyń z cewnikiem wykonanym z pouliretanu, igła 20Gx38 mm, rozszerzacz, skalpel strzykawka 2,5 ml, rozm. 3 F dł. 10 cm, pakowany na tatce, prowadnik Seldingera, sterylny | szt. | 40
8 | Zestaw z cewnikiem jednokanałowym zakładanym metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu 24G / 9 cm 24G / 12 cm (w zależności od potrzeb) | szt. | 20
9 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO składajacy się z co najmniej: cewnika tętniczego do stosowania u dorosłych do tętnicy udowej, śr. zew. 5F, czujnika temperatur, przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, przetwornika do pomiaru ośrodka ciśnienia żylnego | szt. | 5
10 | Zestaw do pomiaru rzuctu serca w technologii PICCO składajacy się z co najmniej: cewnika tętniczego do stosowania u dzieci i niemowląt do tętnicy udowej, śr. zew. 3F, czujnika temperatur, przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, przetwornika do pomiaru ośrodka ciśnienia żylnego | szt. | 5
11 | Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej | szt. | 1
12 | Cewnik pediatryczny do żył centralnych dwuświatłowy, rozmiar 22Gx8 cm lub 22Gx13 cm (w zależności od potrzeb) wykonany z poluretanu ze zmiękczoną końcówką oraz znacznikami długości zakładany metodą Seldingera. W zestawie: krótka <4 cm igła Seldingera 21G , rozszerzadło; prowadnica wykonana z nitinolu odporna na zaginanie, łatwo wprowadzana do igły zastawki dostępu bezigłowego na zakończeniach poszczególnych świateł cewnika; system mocowania cewnika do skóry nie wymagający przyszywania, możlowość identyfikacji położenia końcówki cewnika w naczyniu za pomocą EKG | szt. | 20
13 | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik dwuświatłowy cewnik, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik do jednoczesnego podawania lub przetaczania roztworów lub/i lekarstw, o śr. zew, oznaczniki odległości co cm od 4 cm do końca dystalnego. Średnice proksymalnego i dystalnego światła są jednakowe: 2 x 20 G, z igłą do nakłucia 22G. 3Fx6 cm, 3Fx 10 cm, 3Fx15 cm | szt. | 30
14 | Cewnik zakładany obwodowo za pomocą przyrządu wprowadzającego w postaci rozrywalnej igły typu Nutriline roz. 20 G (2Fr) system wprowadzajacy z rozrywalną igłą, dł. Cewnika 150-300 mm. | szt. | 150
15 | Cewnik pępowinowy Fr 3,5, 37 cm, jednokanałowy, wykonany z poliuretanu do ciągłego lub przerywanego dostepu do tętnicy lub żyły pępkowej. Przeznaczenie: pomiar ciśnienia, pobierania próbek, infuzji, transfuzji. Bezlateksowy. | szt. | 30
16 | Cewnik pępowinowy Fr 5, 37 cm, jednokanałowy, wykonany z poliuretanu do ciągłego lub przerywanego dostepu do tętnicy lub żyły pępkowej. Przeznaczenie: pomiar ciśnienia, pobierania próbek, infuzji, transfuzji. Bezlateksowy. | szt. | 10
17 | Cewnik pępowinowy Fr 4, 40 cm, 2x20G dwukanałowy, wykonany z poliuretanu do ciągłego lub przerywanego dostepu do tętnicy lub żyły pępkowej z możliwością jednoczesnego leczenia. Przeznaczenie: pomiar ciśnienia, pobierania próbek, infuzji, transfuzji. Bezlateksowy. | szt. | 35
18 | Cewnik pępowinowy Fr 5, 40 cm, dwukanałowy, wykonany z poliuretanu do ciągłego lub przerywanego dostepu do tętnicy lub żyły pępkowej z możliwością jednoczesnego leczenia. Przeznaczenie: pomiar ciśnienia, pobierania próbek, infuzji, transfuzji. Bezlateksowy. | szt. | 12
19 | Jednorazowy, jałowy zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 3F/18 cm | szt. | 15
20 | Jednorazowy, jałowy zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4F/20 cm | szt. | 10
21 | Jednorazowy, jałowy zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5F/24 cm | szt. | 6
22 | Jednorazowy, jałowy zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6F/24 cm | szt. | 1
23 | Jednorazowy, krater moczowodowy typu Nelaton 3F/70cm | szt. | 2
24 | Jednorazowy, krater moczowodowy typu Nelaton 4F/70cm | szt. | 2
25 | Zestaw do punkcji jam ciał - drenaż przezskórny metoda dwustopniowa - pigtal -9F/26 cm | szt. | 1
26 | Zestaw do punkcji jam ciał - drenaż przezskórny metoda dwustopniowa - prosty -9F/26 cm, 12F/26 cm, 14F/26 cm | szt. | 1
27 | Zestaw do punkcji jam ciał - drenaż przezskórny metoda jednostopniowa - pigtal -9F/26 cm, 12F/26 cm, 14F/26 cm | szt. | 1
28 | Zestaw do punkcji jam ciał - drenaż przezskórny metoda jednostopniowa - prosty -9F/26 cm, 12F/26 cm, 14F/26 cm | szt. | 1
RAZEM:
I. | Dodatkowo wymagany jest zestaw wprowadzający - koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, mikroprowadnik pokryty powierzchnią hamującą wzrost bakterii.
II. | Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 77 - Akcesoria do terapii podciśnieniowej | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy z pianką do podciśnieniowej terapii leczenia ran rozmiar mały: 10,0x8,0x3,0 cm | szt. | 15
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy z pianką do podciśnieniowej terapii leczenia ran rozmiar średni: 20,0x13,0x3,0 cm | szt. | 15
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy z pianką do podciśnieniowej terapii leczenia ran rozmiar duży: 25,0x15,0x3,0 cm | szt. | 15
4 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml | szt. | 15
5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 750 ml | szt. | 15
6 | Pojedyńczo pakowany typ Soft port | szt. | 15
7 | Łącznik Y jałowy | szt. | 15
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 78 - Obłożenia i ochrona stołu | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: - 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składaną rewersowo - 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna - 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm) - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2 cm. Tolerancja rozmiarów +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5 cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | zestaw | 1900
2 | Sterylny zestaw do artroskopii i operacji kończyn. Skład zestawu: - 2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50 µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo - 1 x osłona na kończynę 38x73 +/-2 cm 2-warstwowa - 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem - 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 5 cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów (> 175 cm H2O), odpornego na rozrywanie na sucho/mokro (>145kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 900
3 | Sterylny zestaw uniwersalny, pediatryczny. Skład zestawu: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 µ (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej 55x88 cm, składana rewersowo -2 x serweta 75x75 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x75 cm) -1 x serweta 175x190 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x98 cm) -1 x serweta 160x260 cm, przylepna (przylepiec: 2,5x85 cm) - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów (> 178 cmH2O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log10). Serwety przylepne posiadają wąskie taśmy lepne, ≤ 2,5 cm. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | zestaw | 100
4 | Podkład absorbcyjny na stół operacyjny, przeciwodleżynowy, 5-cio warstwowy, zintegrowany wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo wygładzający się, zapobiegający przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonany z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność min. 35 ml/100 cm2, - gramatura podstawowa: 295 g/m2 - wymiary: min. 100 x 225 cm ±5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 % - pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe. | op. | 10
5 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x182 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Mata po rozcięciu na pół dalej zachowuje właściwości absorbowania cieczy. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt. | op. | 100
6 | Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu: -2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z foli PE 50 μm ze wzmocnieniem -1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE 70 µ, ze wzmocnieniem 100x75cm, -1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem typu U 15x117 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie typu „U” łącznie z zaokrągleniami. -1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów -1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa -1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa -2 x taśma przylepna 9x50 cm - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku ≤1,9 log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H2O. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 140 g/m2) o odporności na przenikanie płynów > 200 cm H2O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570 kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | zestaw | 20
7 | Sterylny zestaw do operacji barku ze wzmocnieniem. Skład zestawu: -1x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm -1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem - 4x ręcznik chłonny 34x36 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed ozrywaniem -1x serweta z foli PE typu U 137x193 cm, przylepne wycięciem 15x60 cm +- 1 cm -1x serweta do operacji barku min. 260x400 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 45x70 cm,posiada elastyczny otwór 9x10 cm i zintegrowaną torbę na płyny z portem do ssaka oraz 3 uchwyty na przewody typu rzep wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m2 i odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa. I klasa palności.Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | zestaw | 20
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 79 - Obłożenia specjalistyczne | [9 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT |  | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Serweta samoprzylepna jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier - folia. Rozmiar: 50 x 75 cm, otwór Ø 6 x 8 cm Laminat dwuwarstwowy - warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu Gramatura w części podstawowej 56g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 95 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 108 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 188 cm H2O Odporność na rozciąganie na mokro – 30 N dla pow. krytycznej Odporność na rozciąganie na sucho – 45 N dla pow. krytycznej Chłonnośc: 350%; Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod katalogowy produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy oraz kod kreskowy produktu. Spełnia wysokie wymogi normy EN 13795-1,2,3. | szt. | 3000
2 | Serweta okulistyczna o wym. (100 cm x 100 cm) ± 5 cm Serweta z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego. Gramatura serwety min. 56g/m ², niepyląca. Serweta z otworem wypełnionym klejącą folią operacyjną o wym. 10 cm x 10 cm; Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Serweta wyposażona w owinięcie - dwuwarstwową serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100 cm x 150 cm. Opakowanie papier- folia. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod katalogowy produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy oraz kod kreskowy produktu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1,2,3. | szt. | 240
3 | Serweta operacyjna jałowa z tasiemką i elementem RTG w formie nitki, 45x45 cm, serweta operacyjna 4 warstwowa, wykonana z 17 nitkowej chłonnej gazy, bielonej metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej, pakowana op. = 2 szt.; opakowanie zbiorcze max po 20 serwet pakowanych a’2 szt. Sterylizowana parą wodną. | op. | 800
4 | Serweta trójwarstwowa jałowa 50 cm x 60 cm z laminatu o gramaturze 75 g/m2 (włóknina + folia PE + włóknina); Opakowanie zbiorcze max. 150 szt. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 180 cm H2O. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod katalogowy produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy oraz kod kreskowy produktu. Spełnia wysokie wymogi normy EN 13795-1,2,3. | szt. | 195
5 | Jałowa folia operacyjna z poliuretanu o grubości 0,03 mm z klejem akrylowym hypoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie odrywalnymi, nieprzylepnymi o szerokości 3 cm. Folia operacyjna antystatyczna, elastyczna i paroprzepuszczalna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar całkowity: 45 cm x 55 cm; Powierzchnia lepna: 45 cm x 49 cm | szt. | 10
6 | Folia bakteriobójcza z jodyną w warstwie klejącej. Sterylna, przeźroczysta, oddychająca, antystatyczna, wykonana z poliuretanu o grubości 0.025 mm. Folia z hipoalergicznym klejem, paroprzepuszczalność na poziomie 8300 g/m2/25h. Folia przylepna na całej powierzchni, nie zawierająca lateksu. Pakowana podwójnie: wewnętrzne opakowanie - papier, zewnętrzne opakowanie -folia -papier. Folia będąca wyrobem klasy III. Sterylizowana tlenkiem etylenu; roz. 45x55 cm | szt. | 20
7 | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Rozmiar 75 cm x 75 cm. | szt. | 1800
8 | Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5 cm x 17 cm. Osłona z przeźroczystej folii polietylenowej 0.05 mm. Składana teleskopowo. Rozmiar 16 cm x 200 cm. | szt. | 1000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 80 - Maski ochronne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Maska przeciwbakteryjna zatrzymująca bakteria gram+ i gram- i przeciwwirusowa zatrzymująca >99,9995% cząsteczek H1N1 w przepływającym powietrzu. Działająca na zasadzie przechwytywania cholesterolu z otoczki wirusa w celu jego dezaktywacji. Nie zawiera fosfolipidów. Z powłoką cyklodekstranową. Przebadana i przetestowana in vivo na działanie m. in. na H1N1, H5N1, H7N9 wg normy ASTM F2101. Fiksowana dwoma gumkami. (op. = 20 szt.) | op. | 45
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 81 - Niewchłanialny szew do zabiegów artroskopowych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Niewchłanialny szew do zabiegów artroskopowych, wzmocniony, z materiału UHMPW, rozmiar #5, długość 90 cm (±3 cm), biało-niebieski, pakowany pojedynczo, sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk | op. | 15
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 82 - Klej do membran kolagenowych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Klej do membran kolagenowych 2 ml | szt. | 10
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 83 - Zestawy rur do respiratorów | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Babylog 8000 plus 10 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | szt. | 300
2 | Zestaw rur oddechowych wykonanych z rury gładkiej do respiratora Babylog 8000 plus 10 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | szt. | 8
3 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Evita 15 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | szt. | 5
4 | Zastawka wydechowa do respiratora Evita V300 jednorazowego użytku | szt. | 200
5 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Bear 22 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | szt. | 50
6 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Engstrom Pro 15 mm, 20 mm - trójnik z pułapką wodną (tj. Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego dziecięcego o średnicy 15 mm i układu dla dorosłych o średnicy 22 mm. Zamawiający na etapie zamówienia wskaże który asortyment Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w danej dostawie) | szt. | 3
7 | Układ rur oddechowych noworodkowych do respiratora transportowego w karetce N | szt. | 300
RAZEM:
I. | Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
II. | Zamawiajacy dopuszcza w poz. 1, 2, 4: Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów Bear, Fabian, Sechrist, Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 84 -Zestawy do przetoczeń do pompy TERUMO | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw do przetoczeń do pompy TERUMO. Produkt nie może zawierać ftalanów. | szt. | 3500
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 85 - Dreny do pompy artroskopowej | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw drenów jednorazowych, pakowanych sterylnie, pasujących do posiadanej przez szpital pompy artroskopowej 10k firmy ConMed Linvatec | szt. | 300
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 86 - Worki stomijne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Asortyment w systemie 2-częściowym Worki stomijne w systemie 2-częściowym beżowe otwarte z pierścieniem w rozmiarze 36 mm kompatybilne z płytką z poz. 2 | szt. | 100
2 | Płytka stomijna hydrokoloidowa owalna z pierścieniem 36 mm i możliwością przycięcia otworu 10-28 mm wielkość płytki 85x72 mm | szt. | 100
3 | Asortyment jednoczęściowy dedykowany specjalnie dla dzieci Worki stomijne otwarte dla dzieci przezroczyste w systemie 1-częściowym z hydrokoloidową płytką z otworem wyjściowym 0-40 mm (do przycięcia) płytka wielkości 70 x 70 mm | szt. | 50
4 | Worki stomijne otwarte dla dzieci przezroczyste w systemie 1-częściowym z hydrokoloidową płytką z otworem wyjściowym 10-40 mm (do przycięcia) płytka wielkości 70 x 70 mm | szt. | 50
5 | Worki mini w systemie jednoczęściowym Worki stomijne otwarte w systemie 1-częściowym w rozmiarze mini beżowe z otworem wyjściowym w płytce 10 mm z możliwościa przycięcia max 38/50 mm. Płytka hydrokoloidowa owalna. | szt. | 50
6 | Pasta uszczelniajaca idealna do wyrównywania fałd oraz blizn, umożliwiająca bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii. Pasta ma chronić skórę oraz wydłużać czas noszenia sprzętu stomijnego. Wielkość opakowania 50 g. | szt. | 10
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 87 - Zestawy do wstrzykiwacza kontrastu (1) | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw dwóch strzykawek 2 x 200 ml wraz z drenem 150 cm (±10 cm) z dwoma zastawkami wstrzymującymi do wstrzykiwacza OPTIVANTAGE firmy Mallinckrodt jednorazowego użytku (kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego automatycznym wstrzykiwaczem OPTIVANTAGE firmy Mallinckrodt) (op. = 20 szt.) | op. | 3
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 88 - Zestawy do wstrzykiwacza kontrastu (2) | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw dwóch strzykawek z kolcem do wstrzykiwacza RM OPTISTAR ELITE firmy Mallinckrodt jednorazowego użytku poj. 60 ml wraz z łącznikiem Y 230 cm (±30 cm) (kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego automatycznym wstrzykiwaczem RM OPTISTAR ELITE firmy Mallinckrodt) (op. = 50 szt.) | op. | 5
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 89 - Akcesoria do dermatomu | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Ostrza do dermatomu Zimmer posiadanego przez szpital (op. = 10 szt.) | op. | 2
2 | Płytki do dermatomu Zimmer 1,5-1 dermacaris posiadanego przez szpital (op. = 20 szt.) | op. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 90 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) do zastosowania w ortopedii ambulatoryjnej i na salach operacyjnych. Zestaw obejmuje co najmniej: 10 ml strzykawkę z wykręcanym tłoczkem zbiornikiem, łącznika do mniejszych strzykawek. Bez antykoagulantów. Pasujący do posiadanej przez szpital wirówki GT416 GLO PRP (op. = 4 szt.) | op. | 150
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 91 - Ssaki uszne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Końcówka uszna do odsysania dł. 70 mm wykonana ze stali nierdzewnej w rozm. 2 śr. 1,5 mm, rozm. 3 śr. 1,8 mm, roz. 4 śr. 2,0 mm | szt. | 30
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 92 - Czujniki | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Samoprzylepny, jednorazowy czujnik typu LNOP NeoPt na nadgarstek lub stopę dla dzieci o wadze <1kg do pulsoksymetru Masimo (1 op. = 24 szt.) | op. | 20
2 | Samoprzylepny, jednorazowy czujnik typu SpO2 LNCS Neo-3 na nadgarstek lub stopę dla dzieci monitora ATOM (1 op. = 20 szt.) | op. | 2
3 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji noworodkowy ze złączką okrągłą, bezlateksowy do monitora firmy GE Healtcare (Monitor Anestetyczny AM) pracującego w systemie Masimo | szt. | 25
4 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji pediatryczny ze złączką okrągłą, bezlateksowy do monitora firmy GE Healtcare (Monitor Anestetyczny AM) pracującego w systemie Masimo | szt. | 25
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 93 - Zestaw do pomp infuzyjnych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw do podawania płynów kompatybilny z posiadaną przez szpital pompą infuzyjną Fresenius, długość 280-290 cm, bez DEHP, z filtrem 15 µm, łącznik obrotowy męski typ Luer Lock 1 op. = 30 szt. | op. | 40
2 | Zestaw do podawania żywienia pozajelitowego kompatybilny z posiadaną przez szpital pompą infuzyjną Fresenius, długość 280-290 cm, bez DEHP, z filtrem 15 µm oraz 1,2 µm, antybakteryjny, 1 op. = 30 szt. | op. | 5
3 | Zestaw do podawania krwi typu Fresenius, 1 op. = 30 szt. | op. | 2
4 | Zacisk ochronny służący do zabezpieczania i identyfikacji portu do dostrzyknięć, 1 op. = 50 szt. | op. | 50
5 | Worki ochronne UV (LDPE) kolor niebieski z nadrukiem, 1 op. = 50 szt. | op. | 10
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 94 - Elektrody do koblacji | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Jednorazowa, sterylna elektroda do koblacji do użycia przy usuwaniu i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 500 kompatybilna z aparatem Quantum II | szt. | 15
2 | Jednorazowa, sterylna elektroda do koblacji do użycia przy usuwaniu i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 900 kompatybilna z aparatem Quantum II | szt. | 15
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 95 - Elektrody i pasty | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Elektroda do EKG jednorazowego użytku, okrągła z stałym żelem z polietylenu o średnicy 25 mm. z kabelkami o dł. 60 cm znakowanym kolorystycznie (biały, czarny, zielony) dla wcześniaków i noworodków, mała, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego, przeznaczona do repozycjonowania, radioprzezierna. | szt. | 180
2 | Elektroda do EKG jednorazowego użytku, okrągła ze stałym żelem z pianki polietylenu lub włókninowa o średnicy 25 mm, mała, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego | szt. | 1500
3 | Elektroda do EKG jednorazowego użytku, okrągła ze stałym żelem z pianki polietylenu lub włókninowa o średnicy 35 mm, mała, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego | szt. | 12000
4 | Elektroda do EKG jednorazowego użytku dla dorosłych, owalna ze stałym żelem z pianki polietylenu owymiarach 57 mm x 34 mm, duża, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego | szt. | 13000
5 | Pasta typu Ten 20 op. = 3 szt. | op. | 10
6 | Elektroda miseczkowa EEG/EP złota 10 mm, kabel 76 cm (op. x 10 szt.) | op. | 2
7 | Elektroda do Badań Bera Typ E-30 x25szt. | op. | 50
8 | Elektrody EPP V.201 kpl 6 szt. | op. | 80
9 | Elektrody do defibrylacji kompatybilna z aparatem LifePack 20 pakowana w opakowanie foliowe zabezpieczjące przed utratą właściwości powierzchni klejącej z odprowadzeniem kablowym i wtyczką do aparatu | kpl | 200
10 | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca końcówki: standardowa, formowalna (do wyboru przez Zamawiającego), odległość między odprowadzeniami 10 mm, długość elektrody 122 cm, rozm. 6F i 7F sterylny | szt. | 5
11 | Mankiet noworodkowy jednorazowego użytku do mierzenia ciśnienia, do kardiomonitorów, miękki, bez sztywnych szwów, bez lateksowy, dwuprzewodowy z końcówką męską typu Luer, roz. (3-6) cm (±0,2 mm), (4-8) cm (±0,2 mm), (6-11) cm (±0,2 mm), (7-13) cm (±0,2 mm), (8-15) cm (±0,2 mm) | szt. | 5
12 | Mankiet noworodkowy jednorazowego użytku do mierzenia ciśnienia, do kardiomonitorów, miękki, bez sztywnych szwów, bez lateksowy, dwuprzewodowy z 2 końcówkami męskimi typu Luer, roz. (3-6) cm (±0,2 mm), (4-8) cm (±0,2 mm), (6-11) cm (±0,2 mm), (7-13) cm (±0,2 mm), (8-15) cm (±0,2 mm) | szt. | 5
13 | Adapter do połączenia z okablowaniem SpO2 połączenie typ Nelllcor | szt. | 2
14 | Cuzjnik SpO2 palcowy kompatybilny z okablowaniem typ Nellcor | szt. | 2
15 | Czujnik SpO2 kompatybilny z defibrylatorem DefiMax | szt. | 2
16 | Mankiet jednorazowego użytku do mierzenia ciśnienia, do kardiomonitorów, miękki, bez sztywnych szwów, bezlateksowy, dwuprzewodowy z końcówką męską typu Luer, kompatybilny z welch allyn | szt. | 20
17 | Rurka przedłużająca do mankietów 2-żyłowych dla dorosłych i dużych dzieci do monitora Welch Allyn, dł. 2,5 m | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 96 - Elektrody do elektrochirurgii | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Elektroda neutralna 32 - 40 cm² noworodkowa (op. = 50 szt.) | op. | 10
2 | Elektroda igłowa prosta 22 mm kompatybilna z akcesoriami do diatermii firmy ERBE posiadaną przez Zamawiającego | szt | 4
3 | Jednorazowy sterylny instrument do zamykania dużych naczyń kompatybilny z diatermią VIO300D firmy ERBE | szt. | 2
4 | Uchwyt Monopolarny typu Slim-Line z przyciskiem i kablem typu ERBE | szt. | 5
5 | Uchwyt Monopolarny typu Fiab sterylnych, jednorazowych z dwoma przyciskami, z kablem przyłączeniowym pasującym do diaterim firmy ERBE dł. igły 70 mm, całkowita dł. urządzenia 3,2 m | szt. | 30
6 | Elektroda neutralna 85-90 cm² współpracująca z sytemem zabezpieczajacym typu Nessy w który wyposażone są urządzenia posiadane przez Zamawiajacego a 50 szt. - 1 op. | op. | 50
7 | Elektropda kulkowa do stymulacji nerwów 1 mm, dł. 40 mm | szt. | 5
8 | Wkład - kleszcze laparoskopowe typu BiClamp Maryland żłobione | szt. | 5
9 | Kabel do instrumentu biopolarny dł. 4 m x 1 szt. | szt. | 5
10 | typ Bicision sterylne, jednorazowego użytku narzędzie laparoskopowe typu ERBE, umożliwia koagulację, preparowanie, termofuzję oraz rozcinianien naczeń i tkanek bez konieczności zmiany urządzenia. Rozmiar M, średnica 5 mm, dł. 350 mm | szt. | 10
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 97 - Butelki jednorazowego użycia | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Jednorazowa butelka o pojemności 140 ml, do mleka modyfikowanego i pokarmu kobiecego, umożliwiajaca ich przechowywanie, podgrzewanie w kuchenkach mikrofalowych oraz mrożenie. Butelka czysta mikrobiologicznie, przezroczysta, z podziałką odporną na ścieranie i polem do opisu, w skali co 5 lub 10 ml, wykonana z polipropylenu, nie zawierajaca bisfenolu A i ftalanów, z standardowym gwintem i nakrętką. Pakowana pojedyńczo w opakowania papierowo-foliowe lub foliowe lub pakowana zbiorczo. Wymagane oznaczenia: data ważności oraz nr seryjny, bezpośrednio na butelce lub na opakowaniu butelki. | szt. | 13000
2 | Jednorazowa butelka o pojemności 230 ml, do mleka modyfikowanego i pokarmu kobiecego, umożliwiajaca ich przechowywanie, podgrzewanie w kuchenkach mikrofalowych oraz mrożenie. Butelka czysta mikrobiologicznie, przezroczysta, z podziałką odporną na ścieranie i polem do opisu, w skali co 5 lub 10 ml, wykonana z polipropylenu, nie zawierajaca bisfenolu A i ftalanów, z standardowym gwintem i nakrętką. Pakowana pojedyńczo w opakowania papierowo-foliowe lub foliowe lub pakowana zbiorczo. Wymagane oznaczenia: data ważności oraz nr seryjny, bezpośrednio na butelce lub na opakowaniu butelki. | szt. | 12000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 98 - Sprzęt do Artroskopu | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Nożyczki Artroskopowe 3,4 mm proste x 1 szt. | szt. | 2
2 | Płaszcz Artroskopu 4 mm, dwa kraniki obrotowe x 1 szt. | szt. | 4
3 | Światłowód srednica 4,8 mm długość 30 m | op. | 4
4 | Kleszczyki Artroskopowe typu MC136 | op. | 4
5 | Przeciwodleżynowa podkładka pozycjonizująca typu wałek piersiowy x 1szt. | szt. | 2
6 | Przeciwodleżynowa podkładka pozycjonizująca typu wałek 40620 | szt. | 2
7 | Optyka Artroskopowa średnica 4 mm x 1 szt. | szt. | 2
8 | Optyka Laparoskopowa Autoklawowalna 0 stopni śred. 10 mm | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 99 - Nabój gazowy | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Nabój z gazem do palników CV 360 (52 g). Do palników laboratoryjnych. Op. x 6 szt. | op. | 100
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 100 - Maski do komory hiperbarycznej | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Maska pacjenta do komory hiberbarycznej | szt. | 10
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 101 - Opaski zaciskowe | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Opaski zaciskowe na udo 85 x 14 cm. | szt. | 550
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 102 – Nakładki | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Nakładki na oczy typu laser-Aid x 24 | op. | 15
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 103 - Końcówki do tympanometrii | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Koncówki do tympanometrii | op. | 6
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 104 - Końcówki audiologiczne | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Wkładki silikonowe do otoemisji akustycznej. Opakowanie x 20 szt. | op. | 10
2 | Końcówki gąbczaste do badań ABR. Opakowanie x 100 szt. | op. | 10
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 105 - Igły do testów skórnych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Igły jednorazowe z polimetakrylanu do testów skórnych punktowych, do diagnostyki chorób alergicznch. Op. = 100 szt. | op. | 80
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 106 - Substytut ubytków kostnych | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Materiał kościozastępczy do wstrzykiwania Jectos 5 cm3 | szt. | 6
2 | Materiał kościozastępczy do wstrzykiwania Jectos 10 cm3 | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 107 - Szew polimerowy | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Polimerowy szew wykorzystywany do zabiegów ortopedycznych, głównie do plastyki więzadeł typ Fiber Tape 2 mm, niebieski, 1 op. = 6 szt. | op. | 15
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 108 - Sztyfty do tonometru | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Sztyft do tonometru I Care Pro 1 op. = 100 szt. | op. | 8
2 | Sztyft do tonometru I Care IC 100 1 op. = 100 szt. | op. | 8
3 | Sztyft do tonometru TAO 1 TIOLAT 1 op. = 100 szt. | op. | 8
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 109 - Akcesoria do Phametru | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Cewnik jednorazowy o śr. 4,7 Fr, liczba kanałów-1, wewnętrzna elektroda referencyjna, technologia pomiaru kryształ antymonu, wolny od ftalanów kompatybilny z posiadanym przez szpital Ph-metrem MEDTRONIC (1 op. = 10 szt.) Wymagania: Okres gwarancji dla asortymentu od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 8 miesięcy. | op | 10
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 110 - Narzędzia oraz zestawy opatrunkowe | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta, 12 cm, jednorazowa, sterylna, wykonana z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa, oznakowana trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 125
2 | Pęseta anatomiczna standardowa prosta, 14 cm, jednorazowa, sterylna, wykonana z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa, oznakowana trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 125
3 | Nożyczki chirurgiczne tępo-tępe proste, 14,5 cm, jednorazowe, sterylne, wykonane z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna II a, oznakowane trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 125
4 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, 14 cm, jednorazowe, sterylne, wykonane z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa, oznakowane trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 125
5 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito, 12,5 cm, jednorazowe, sterylne, wykonane z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa, oznakowane trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 125
6 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, 14 cm, jednorazowe, sterylne, wykonane z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa, oznakowane trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 125
7 | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre proste, 13 cm, jednorazowe, sterylne, wykonane z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa, oznakowane trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 125
8 | Nożyczki opatrunkowe, 16 cm, jednorazowe, sterylne, wykonane z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna min. I, oznakowane trwale naniesionym symbolem jednorazowości oraz dodatkowo kolorem naniesionym obszarowo dla wyraźnego odróżnienia jako jednorazowe. Opakowanie jednostkowe typu blister z naklejką do dokumentacji medycznej, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 100
9 | Igła kulkowa 1,20 x 80-81 mm, jednorazowa, sterylna, wykonana z matowej stali nierdzewnej, klasa medyczna IIa. Opakowanie typu blister, opakowanie zbiorcze typu dyspenser. | szt. | 100
10 | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego w składzie: 1. tupfery gazowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2cm - 4 szt. 2. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17n 8w – 6 szt. 3. kleszczyki Kocher 14 cm - 1 szt. 4. pęseta 12-13 cm - 1 szt. 5. strzykawka Luer Lock 10 ml - 1 szt. 6. igła podskórna 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) - 1 szt. 7. igła podskórna, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) – 1 szt. 8. ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony - 1 szt. 9. metalowy igłotrzymacz Derf 13 cm - 1 szt. 10. serweta z włókniny 45 x 75 cm - 1 szt. 11. samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 x 15 cm – 1 szt. 12. serweta 2-częściowa z włókniny laminowanej 45 x 75 cm, z przylepnym regulowanym otworem. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 180
11 | Zestaw do zakładania szwów ze znieczuleniem w składzie: 1. kleszczyki typu Kocher 14 cm - 1 szt. 2. pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm - 1 szt. 3. tupfery gazowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2 cm - 6 szt. 4. metalowy igłotrzymacz 12 cm - 1 szt. 5. metalowe nożyczki ostro-ostre 11 cm - 1 szt. 6. serweta z włókniny laminowanej 50 x 50 cm, z przylepnym otworem 10 x 5 cm - 1 szt. 7. serweta z włókniny laminowanej 60 x 60 cm - 1 szt. 8. igła podskórna, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) - 1 szt. 9. igła podskórna, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - 1 szt. 10. strzykawka Luer Lock 10 ml - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 900
12 | Zestaw do usuwania szwów w składzie: 1. ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywione - 1 szt. 2. tupfery włókninowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2cm - 3 szt. 3. pęseta anatomiczna metalowa 12 cm - 1 szt. 4. pęseta plastikowa 12-13 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 960
13 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego w składzie: 1. serweta z włókniny 75 x 90 cm - 1 szt. 2. kleszczyki Kocher 14 cm - 1 szt. 3. tupfery gazowe 20-nitkowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2cm - 6 szt. 4. serweta epiduralna z włókniny laminowanej z przylepnym brzegiem i otworem 75 x 90 cm - 1 szt. 5. strzykawka Luer Lock 5 ml – 1 szt. 6. igła podskórna, 22 G 1 1/4 (0,7 x 30 mm) – 1 szt. 7. igła podskórna, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) – 1 szt. 8. samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 120
14 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego w składzie: 1. serweta z włókniny laminowanej w rozmiarze 45 x 75 cm – 1 szt. 2. tupfery gazowe 20-nitkowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2cm – 4 szt. 3. żel nawilżający w saszetce – 1 szt. 4. strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml – 1 szt. 5. kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 13-17N 8W – 5 szt. 6. serweta z włókniny laminowanej w rozmiarze 60 x 60 cm z centralnym otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem – 1 szt. 7. kleszczyki Kocher 14 cm – 1 szt. 8. pęseta do opatrunków 12-13 cm – 1 szt. 9. para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M – 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 120
15 | Zestaw do zmiany opatrunku mały w składzie: 1. tupfery włókninowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2cm - 6 szt. 2. pęseta 12-13cm - 2 szt. (w różnych kolorach) Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 360
16 | Zestaw do zmiany opatrunku duży w składzie: 1. tupfery gazowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2cm - 5 szt. 2. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm, 17N 8W - 8 szt. 3. pęseta 12-13cm - 1 szt. 4. kleszczyki Kocher 14 cm - 1 szt. 5. serweta z włókniny laminowanej 38 x 45 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 315
17 | Zestaw do dezynfekcji w składzie: 1. tupfery włókninowe – rozmiar 30 x 20 cm +/- 2cm - 5 szt. 2. kleszczyki typu Korcang 24 cm - 1 szt. 3. miseczka plastikowa 150 ml - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej. | zestaw | 196
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 111 - Zestaw narzędziowy do operacji noworodków B-B | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOSY TYP BABYSATINSKY DL 150 MM SZCZEKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI | szt. | 1
2 | ZACISK JELITOWY TYP BABY-KOCHER PROSTY DŁUGOŚĆ 130 MM BARDZO ELASTYCZNY | szt. | 2
3 | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE PROSTE TYP RAMPLEY DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAMKIEM | szt. | 1
4 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 195 MM PROSTE DŁUGOŚĆ SZCZĘKI Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM 21 MM. | szt. | 1
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CARREL PROSTE DŁUGOŚĆ 85 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 2
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY- MOSQUITO (HARTMAN) PROSTETE DŁUGOŚĆ 100 MM | szt. | 8
7 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY- MOSQUITO (HARTMAN) ODGIETE DŁUGOŚĆ 100 MM | szt. | 4
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO BABY PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | szt. | 4
9 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | szt. | 4
10 | KLESZCZYKI JACOBSON ZAKRZYWIONE DŁ 130 MM | szt. | 1
11 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DANDY ODGIĘTE BOCZNIE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 1
12 | KLESZCZ. NACZ. TYP COLLER PROSTE 140 MM | szt. | 2
13 | KLESZCZYK PREPARACYJNY DO PODWIĄZEK TYP BABYMIXTER ODGIETY DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZABKÓW 0,5 MM | szt. | 2
14 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP WEBSTER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 125 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | szt. | 1
15 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | szt. | 1
16 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 1
17 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 115 MM. | szt. | 2
18 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 115 MM. | szt. | 2
19 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5 MM PROSTA DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM | szt. | 1
20 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 23X20 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 2
21 | HAK LANGEBECKA 160 MM, DŁ. BRANŻA 24X6 | szt. | 2
22 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 19 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 1
23 | ZACISK JELITOWY TYP DOYEN PROSTY DŁUGOŚĆ 240 MM MIĘKKI I ELASTYCZNY | szt. | 2
RAZEM:
Każde narzędzie musi być oznaczone numerem katalogowym, nazwą producenta i datą MATRIX. Etykieta produktu musi zawierać datę Matrix oraz numer GTIN (numer znajdujący się pod kodem kreskowym). Narzędzia muszą być wpisane do Globalnego Elektronicznego Rejestru Informacyjnego o Podmiotach (w skrócie: GEPIR), który potwierdza legalność wykorzystywanych na produkcie kodów kreskowych tj. daty - Matrix.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 112 - Zestaw infuzyjny do pompy MRI | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu Luer Lock, kompatybilny z pompą infuzyjną MRidium firmy Iradimed, stosowaną w środowisku rezonansu magnetycznego. Opakowanie zbiorcze - 50 szt. | op. | 13
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 113 - Akcesoria do monopolarnego elektrostymulatora śródoperacyjnej lokalizacji nerwów firmy ERBE | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Elektroda neutralna do stymulatora NT2 bez kabla przyłączeniowego 1 op = 20 sztuk | op. | 2
2 | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych NT2, długość 5 m | szt. | 2
3 | Srebrna elektroda kulkowa do testowania nerwów, Ø 1 mm, trzpień Ø 4 mm | szt. | 2
4 | Elektroda igłowa, prosta izolowana, Ø0,5x3 mm, wolframowa, długość 40 mm | szt. | 12
5 | Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, Ø0,5x3 mm, wolframowa, długość 35 mm | szt. | 12
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 114 - Akcesoria anestezjologiczne (2) | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Czujnik do pomiaru stężenia tlenu w aparacie do znieczulenia Ohmeda | szt. | 16
2 | Czujnik przepływu wdechu i wydechu do aparatu Ohmeda (1 komplet zawiera 2 sztuki) | op. | 12
3 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia dwużyłowy, jedno wyjście z czarną uszczelką, do monitora Datex Ohmeda
a) | dorośli – (granatowy) 23 -33 cm; | szt. | 6
b) | dorośli drobnej budowy – (niebieski) 17-25 cm; | szt. | 6
c) | dorośli masywnej budowy – (różowy) 31-40 cm; | szt. | 6
d) | dzieci (zielony) – 12-19 cm; | szt. | 6
4 | Kabel połączeniowy do pulsoksymetru Radical 7 Red PC – 08 Masimo | szt. | 8
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 115 - Maty i pozycjonery przeciwodleżynowe | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała, obniżające ucisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, minimalizujące siły ścinające i tarcia, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test skóry na wywoływanie podrażnień i uczulenia skóry.) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do podgrzania w cieplarce lub na materacu grzewczym do temperatury 400C lub schłodzenia do temperatury -120C, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość stosowania w rezonansie magnetycznym, wyrób medyczny, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce.
a) | - Materac żelowy długi (1800x520x10 mm) - 1 sztuka | szt. | 1
b) | - Krążek pod głowę dla dzieci (90x20 mm) - 1 sztuka | szt. | 1
c) | - Krążek pod głowę dla młodzieży (140x35 mm) - 1 sztuka | szt. | 1
d) | - Krążek pod głowę dla dorosłych (200x45 mm) - 1 sztuka | szt. | 1
2 | Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające ucisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, minimalizujące siły ścinające i tarcia, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test skóry na wywoływanie podrażnień i uczulenia skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do podgrzania w cieplarce lub na materacu grzewczym do temperatury 400C lub schłodzenia do temperatury -120C, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość stosowania w rezonansie magnetycznym, wyrób medyczny, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce.
a) | - Podkowa pod głowę dla młodzieży (140x34 mm) - 1 sztuka | szt. | 1
b) | - Pozycjoner pod głowę typu podkowa (200x54 mm) - 1 sztuka | szt. | 1
c) | - Podkładka pod ramię / kolana (duża) (510x155x40 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
d) | - Podkładka pod ramię / kolana (mała) (395x140x40 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
e) | - Półwałek (niski) (350x150x75 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
f) | - Półwałek (300x140x110 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
g) | - Półwałek (400x140x110 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
h) | - Półwałek (505x140x110 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
i) | - Półwałek (405x150x150 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
j) | - Półwałek (510x150x150 mm)- 1 sztuka | szt. | 1
3 | Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane dwóch warstw medycznego żelu silikonowego o różnej gęstości, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające ucisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, minimalizujące siły ścinające i tarcia, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test skóry na wywoływanie podrażnień i uczulenia skóry i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, możliwość stosowania w rezonansie magnetycznym, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość stosowania w rezonansie magnetycznym, wyrób medyczny, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce
a) | - Ochrona ręki (krótka) (330x140x30mm)- 2 sztuki | op. | 2
b) | - Ochrona ręki (długa) (460x180x35 mm)- 2 sztuki | op. | 2
c) | - Pozycjoner uniwersalny (425x155x60mm)- 1 sztuka | szt. | 1
d) | - Ochrona nogi(515x180x40 mm)- 2 sztuki | op. | 2
RAZEM:
Wymagania: Okres gwarancji dla asortymentu wielorazowego użytku od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 23 miesiące. Okres przydatności do używania sprzętu jednorazowego oraz okres ważności sterylizacji dla sprzętu sterylnego wynosi minimum 11 miesięcy od momentu dostawy do Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 116 - Dreny do pompy | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw drenów wielorazowych do pompy firmy Richard WOLF Model 2216 | komplet | 4
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 117 - Akcesoria do spirometru Lungtest | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zamykacz RRS do badań oporów oddechowych do spirometru Lungtest 1000 | szt. | 60
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 118 - Zestawy do ostrej dializy otrzewnowej | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestawy do ostrej dializy otrzewnowej u noworodków i niemowląt CADO, apyrogenne, składajace się minimum z: 1 miejsce do podłączenia płynu do dializ, biurety do napełniania, linii, biurety drenażowej (wszystkie części zestawu kompatybilne z systemem do CADO). | zestaw | 70
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 119 - Zestawy do dializy u noworodków i niemowląt | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Worki CADO z płynem dializacyjnym PHYSIONEAL 40: -objętość - 1,5L (1,36% glukozy); 2,0L(1,36%/2,27%/3,86% glukozy) ; 2,5L(1,36%/2,27%) -stężenie wapnia : 1,25 mmol/l - PD4 -stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86% | szt. | 70
2 | korki typu "Mini Cap" | szt. | 140
3 | zaciski typu "Clamp" | szt. | 12
4 | dren łączący typu "Transfer Set” | szt. | 5
5 | tytanowy adapter | szt. | 5
6 | worek drenażowy CADO 3L | szt. | 20
7 | zestaw opatrunkowy-gaziki | szt. | 70
8 | płyn do dezynfekcji rąk 500ml | szt. | 5
9 | płyn do dezynfekcji skóry 500ml | szt. | 5
10 | neonatologiczny cewnik do dializy otrzewnowej,dwumufkowy,prosty o dł całkowitej 31cm | szt. | 5
11 | pediatryczny cewnik do dializy otrzewnowej,dwumufkowy,prosty o dł.całkowitej 37cm | szt. | 5
RAZEM:

## BLOK 120-131
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 120 - Akcesoria anestezjologiczne do aparatu do znieczulenia Aespire View
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Kabel połączeniowy do pomiaru automatycznego ciśnienia krwi do modułu w aparacie do znieczulenia Aespire View, moduł E-PRESTN, Technologia, w jakiej ma działać kabel: GE True Signal | szt. | 4
2 | Kabel połączeniowy do pomiaru saturacji z prostokątną złączką do modułu w aparacie do znieczulenia Aespire View Numer REF:TS-G3 | szt. | 4
3 | Zestaw 3-odprowadzeniowy EKG, Multi-Link, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane | szt. | 4
4 | Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł.3,6 m., IEC | szt. | 4
5 | Czujnik do pomiaru saturacji z prostokątną złączką do modułu w aparacie do znieczulenia Aespire View Czujnik typu klips przeznaczony dla dorosłych. Numer REF: TS-F-D | szt. | 4
6 | Pułapka wodna typ D-fend, czarna, wielorazowa | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 121 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Czujnik saturacji wielorazowego użytku do kardiomonitora Infinity Delta XL dla dorosłych, końcówka typu klips, długość 1 m, moduł Multi Med., pomiar SpO2 w technologii Masimo | szt. | 8
2 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli - (granatowy) 23-33 cm lub 25-35 cm (kawowy) Czujnik musi działać w technologii Massimo. | szt. | 6
3 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli drobnej budowy – (niebieski) 17-25cm lub 18-26 cm (kawowy) | szt. | 6
4 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli masywnej budowy – (różowy) 31 – 40 cm lub 32-40 cm (kawowy) | szt. | 6
5 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dzieci (zielony) – 12 -19 cm 11-20 cm (kawowy) | szt. | 6
6 | Kabel połączeniowy do mankietu wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia w monitorze Infinity Delta XL, jednożyłowy, dł.3,7 m | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 122 - Akcesoria do laparoskopii
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.5,5 MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | szt. | 4
2 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR. 10 MM, DŁUGOŚĆ 110 MM, BEZ OBTURATORA | szt. | 4
3 | USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR. 5,5 MM (op.=20 szt.) | op. | 2
4 | USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR. 10/12,5 MM (op.=20 szt.) | op. | 2
5 | PIERŚCIEŃ Z KURKIEM DO INSUFLACJI ŚR. 5,5 MM | szt. | 4
6 | PIERŚCIEŃ Z KURKIEM DO INSUFLACJI ŚR. 10 MM | szt. | 4
7 | USZCZELKA ZEWNĘTRZNA DO ZAWORU INSUFLACYJNEGO OP=20 SZT | op. | 2
8 | USZCZELKA ZEWNĘTRZNA DO TROKARU O ŚR.5,5 MM, OP=20 SZT | op. | 2
9 | USZCZELKA ZEWNĘTRZNA DO TROKARU O ŚR.10 MM, OP=20 SZT | op. | 2
10 | KONWERTER REDUKCJA DO TROKARU Z 10/5MM, OP= 5 SZT | op. | 2
11 | Kaniula insuflacyjna Veress dł.120mm | op. | 2
12 | Przepustnica do troakarów śr.5,5-7,0mm.Op.x 20szt | op. | 2
13 | Przepustnica do troakarów śr.10- 12,5mm.Op. x 20szt. | op. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 123 - Narzędzia chirurgiczne - pincety
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 16
2 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145MM | szt. | 16
3 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200MM | szt. | 10
4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 10
5 | PINCETA BAGNETOWA TYP LUCEA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130-140 MM | szt. | 10
6 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 130-150 MM | szt. | 10
7 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2 x 3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145-160 MM | szt. | 16
8 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2 x 3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 16
9 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA DŁ. 95-100 MM PROSTA 0,4-0,5X0,4 MM SKOK ZĄBKÓW 0,25 MM DŁUGOŚĆ 8-10 MM | szt. | 30
10 | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 140-145 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | szt. | 6
11 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 6
RAZEM:
Każde narzędzie musi być oznaczone numerem katalogowym, nazwą producenta i datą MATRIX. Etykieta produktu musi zawierać datę Matrix oraz numer GTIN (numer znajdujący się pod kodem kreskowym). Narzędzia muszą być wpisane do Globalnego Elektronicznego Rejestru Informacyjnego o Podmiotach (w skrócie: GEPIR), który potwierdza legalność wykorzystywanych na produkcie kodów kreskowych tj. daty - Matrix.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 124 - Narzędzia chirurgiczne - kleszczyki, imadła, zaciski
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180-185MM SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM Z KANALIKIEM | szt. | 16
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PROVIDENCE-HOSPITAL PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 20
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DUNHIL PROSTE DŁUGOŚĆ 125-130 MM DELIKATNE | szt. | 20
4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP MICRO-HALSTED BEZ ZĄBKA PROSTE DŁUGOŚĆ 125MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 30
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP MICRO-HALSTED BEZ ZĄBKA ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 20
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQITO ODGIĘTE DŁ. 200-210 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 20
7 | KLESZCZE DO BIOPSJI ODBYTU TYP LLOYD-DAVIS PROSTE DŁUGOŚĆ 350 MM DO UCHWYTU SZEROKOŚĆ SZCZĘKI ROBOCZEJ 5 MM | szt. | 4
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 20
9 | ZACISK ARTERII TYP COLLER ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 160MM (Zamawiający dopuszcza Kleszczyki Coller-Crile o dł. 160 mm) | szt. | 16
10 | KLESZCZE INTUBACYJNE TYP MAGILL DŁUGOŚĆ 150-160 MM SZER. OCZKA 4,5 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 2
11 | KLESZCZE INTUBACYJNE TYP MAGILL DŁUGOŚĆ 190-200 MM SZER. OCZKA 6,5 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 2
12 | KLESZCZE INTUBACYJNE TYP MAGILL DŁUGOŚĆ 240-250 MM SZER. OCZKA 10 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 2
13 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE 140-150 MM BEZ ZAMKA | szt. | 2
14 | KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP MAIER DŁUGOŚĆ 250-270 MM PROSTE BEZ ZAPADKI SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | szt. | 6
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP NISSEN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185-190 MM DELIKATNE | szt. | 8
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 180-185 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 10
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER (dopuszcza się typ KOCHER -DELICATE) PROSTE WYSZCZUPLONE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 6
18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF DŁUGOŚĆ 125-127 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI POPRZECZNYMI I KANALIKIEM (Zamawiający dopuszcza Imadło Wright(Derf) o dł. 125 mm) | szt. | 6
RAZEM:
Każde narzędzie musi być oznaczone numerem katalogowym, nazwą producenta i datą MATRIX. Etykieta produktu musi zawierać datę Matrix oraz numer GTIN (numer znajdujący się pod kodem kreskowym). Narzędzia muszą być wpisane do Globalnego Elektronicznego Rejestru Informacyjnego o Podmiotach (w skrócie: GEPIR), który potwierdza legalność wykorzystywanych na produkcie kodów kreskowych tj. daty - Matrix.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 125 - Narzędzia chirurgiczne - nożyczki
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD PROSTE DŁUGOŚĆ 165 MM KOŃCE OSTRE | szt. | 10
2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP LEXER DŁUGOŚĆ 160-165 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 20
3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 120-140 MM OSTRZA OSTRO OSTRE (Zamawiający dopuszcza Nożyczki Wagner o dł. 120 mm) | szt. | 10
4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCE TĘPE | szt. | 10
5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 20
6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD ODGIĘTE DŁ. 145-150 MM KOŃCE TĘPE | szt. | 10
7 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 20
8 | NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU TYP BERGMANN DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 10
9 | NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DŁUGOŚĆ 230-240 MM | szt. | 6
10 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ. 215-220 MM PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 13-15 MM | szt. | 6
11 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ 215-220 MM PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 15,5-16 MM | szt. | 6
12 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ 220 MM PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 16,5-19 MM | szt. | 6
13 | NOŻYCZKI DO ZDEJMOWANIA SZWÓW TYP SPENCER DŁUGOŚĆ 90MM | szt. | 30
14 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 140 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 10
15 | NOŻYCZKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP LISTER DŁUGOŚĆ 140-145 MM | szt. | 10
16 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 170-180 MM KOŃCE TĘPO TĘPE DELIKATNE | szt. | 4
RAZEM:
Każde narzędzie musi być oznaczone numerem katalogowym, nazwą producenta i datą MATRIX. Etykieta produktu musi zawierać datę Matrix oraz numer GTIN (numer znajdujący się pod kodem kreskowym). Narzędzia muszą być wpisane do Globalnego Elektronicznego Rejestru Informacyjnego o Podmiotach (w skrócie: GEPIR), który potwierdza legalność wykorzystywanych na produkcie kodów kreskowych tj. daty - Matrix.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 126 - Narzędzia chirurgiczne
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM FIGURA 000 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 3 MM | szt. | 2
2 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM FIGURA 00 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 4 MM | szt. | 2
3 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 5 MM | szt. | 2
4 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM FIGURA 1 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 6 MM | szt. | 2
5 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DUGOŚĆ 160-170 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 8 MM | szt. | 2
6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM FIGURA 3 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 10 MM | szt. | 2
7 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM FIGURA 4 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 12 MM | szt. | 2
8 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP LEMPERT FIG 000 DŁUGOŚĆ 210-215 MM GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,0-2,2 MM | szt. | 2
9 | PĘTLE DRUCIANE DO MIGDAŁKÓW TYP OCZKO ŚREDNICA 0,4MM, OPAKOWANIE =100 SZT. | op. | 10
10 | SONDA DO USZU ŚREDNICA GŁÓWKI 1,5MM DŁUGOŚĆ 115-125MM. UCHWYT PŁASKI Z OCZKIEM | szt. | 2
11 | SONDA PROSTA ŚREDNICA GŁÓWKI 2 MM OWALNA UCHWYT PŁASKI DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 2
12 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 4,0-4,6MM | szt. | 10
13 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 3,0-3,6 MM | szt. | 10
14 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 5,0-5,5 MM | szt. | 10
15 | MIKROKANIULA SSĄCA PLESTER ŚREDNICA 1,3-1,67 MM KOŃCÓWKA TYP LUER (Zamawiający dopuszcza kaniulę o nazwie własnej Fergusson) | szt. | 10
16 | UCHWYT SKALPELA NR 3 ( TRZONEK) DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 8
17 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN (dopuszcza się hak typu Langenbeck-Mini), 16-17 X 5-6 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 2
18 | MŁOTEK 140-180 GR, GŁOW.-ŚR.24-27 MM, 8MM 185-210 MM (Zamawiający dopuszcza młotek typu Hajek, pozostałe paramtery zgodnie z SIWZ) | szt. | 2
19 | IGŁA DO PARACENTEZY,TYP POLITZER, DŁ 160 MM [dopuszcza się igłę typu Politzer(Royce)] | szt. | 4
RAZEM:
Każde narzędzie musi być oznaczone numerem katalogowym, nazwą producenta i datą MATRIX. Etykieta produktu musi zawierać datę Matrix oraz numer GTIN (numer znajdujący się pod kodem kreskowym). Narzędzia muszą być wpisane do Globalnego Elektronicznego Rejestru Informacyjnego o Podmiotach (w skrócie: GEPIR), który potwierdza legalność wykorzystywanych na produkcie kodów kreskowych tj. daty - Matrix.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 127- Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 3,4mm, długość 130mm, proste, agresywne | szt. | 2
2 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 2,74-2,80 mm, długość 130mm, 45 stopni prawe | szt. | 2
3 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 2,74-2,80 mm, długość 130mm, 45 stopni lewe | szt. | 2
4 | Narzędzie do artroskopowego obcinania supermocnych nici lub taśm, otwarte bocznie | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 128 - Narzędzia okulistyczne
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Rozwórka ze śrubą pediatryczną zakrzywiona, skroniowa Zamknięte bransze okienkowate 7,0mm, Sztywna konstrukcja Narzędzie tytanowe | szt. | 2
2 | Rozwórka ze śrubą zakrzywiona skroniowa, Zamknięte bransze okienkowate 13,5 mm o grubości 0,5 mm, Sztywna konstrukcja, Narzędzie tytanowe | szt. | 4
3 | Zestaw do intubacji dróg łzowych o wymiarach 0.6mm x 14.0cm | szt. | 2
4 | Silikonowe końcówki do zestawu do intubacji | szt. | 2
5 | Ekstraktor typu Simcoe Cortex 0.3mm port boczny 23G | szt. | 2
6 | Kaniula aspiracyjna typu Anis Cortex, prosta, Końcówka teksturowana 0,4 mm, 23G | szt. | 2
7 | Taca do Sterylizacji na 10 instrumentów • Wymiary zewnętrzne 26.4cm x 16.2cm x 2.6cm • Wymiary wewnętrzne: 25.4cm x 15.2cm x 1.8cm (bez maty silikonowej) Mieszcząca 10 narzędzi, Jedna silikonowa mata | szt. | 2
8 | Hak mięśniowy typu Jameson rozmiar średni Narzędzie stalowe | szt. | 4
9 | Nożyczki do oczu, proste, tępe tipy, model standardowy, Ostrza 23,0 mm, Długość całkowita 10,5 cm Narzędzie stalowe | szt. | 4
10 | Nożyczki do oczu, proste Ostre tipy, małe ostrza, Ostrza 14,0 mm, Długość całkowita 9,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 4
11 | Imadło proste typu Castroviejo z zamkiem 10.0mm x 1.0mm, Gładkie szczęki Długość całkowita 14.0cm Narzędzie stalowe | szt. | 4
12 | Sonda do dróg łzowych typu Bowman Stal nierdzewna. Jedno opakowanie 6 sztuk Średnica 0.4 / 0.6 mm | szt. | 4
13 | Pęseta typu Moorfield Conjunctiva Długość narzędzia 11,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 4
14 | Pęseta anatomiczna ząbkowana prosta 1,0 mm, Długość narzędzia 10,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 4
15 | Pęseta typu Graefe bez zamka Długość całkowita 11.0cm Narzędzie stalowe | szt. | 4
16 | Pęseta chirurgiczna typu Remky zagięta 1x2 ząbki Długość całkowita 11,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 129 - Pętle laryngologiczne do usuwania woszczyny
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, niezawierające lateksu do usuwania woszczyny z uszu z możliwością równoczesnego oglądania przewodu słuchowego rozmiar końcówki 3mm – kolor różowy | szt. | 1000
2 | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, niezawierające lateksu do usuwania woszczyny z uszu z możliwością równoczesnego oglądania przewodu słuchowego rozmiar końcówki 2mm – kolor turkusowy | szt. | 1000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 130 - Sprzęt endoskopowy
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Nożyczki Artroskopowe 3,4-3,5mm proste dł. 130-140mm | szt. | 2
2 | Płaszcz Artroskopu do optyki o kanale 4mm, dwa kraniki obrotowe wraz z obturatorem konikalnym | szt. | 4
3 | Światłowód średnica 4,8mm długość 3m, autoklawowalny, na całej długości wzmocniony metalowym oplotem. | szt. | 4
4 | Kleszczyki Artroskopowe niskoprofilowe o wysokości 1,93mm, okienkowe typu „Duckling”, proste, średnica płaszcza 3,4-3,5mm, dł. 120-130mm, prowadnica narzędzia o proskokątnym profilu otwartym od góry (Zamawiający dopuszcza bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm) | szt. | 2
5 | Optyka Artroskopowa średnica 4mm, 30 stopni, DŁ. 175-180mm, autoklawowalna do 137⁰C. ciśnienie do 3 barów | szt. | 2
6 | Optyka Laparoskopowa 0 stopni śred.10mm, dł. 347-420 mm, autoklawowalna do 137⁰C. Ciśnienie do 3 barów | szt. | 2
7 | Retraktor wątrobowy o średnicy ø5mm, dł. 320-330mm, 3- palczasty (dopuszcza się 5-palczasty) odginany 60⁰ od osi narzędzia, rozstaw 40⁰mm, długość „palców” 38mm, rozbieralny | szt. | 2
8 | Optyka laparoskopowa, o średnicy 10,00mm, 30 stopni i dł. 310-347mm, autoklawowalna do 137⁰, spawana laserowo, szafirowe okienko obiektywu | szt. | 2
9 | Optyka laparoskopowa o średnicy 10,00mm, 0 stopni i dł. 310-347mm autoklawowalna do 137⁰, spawana laserowo, szafirowe okienko obiektywu | szt. | 2
10 | POJEMNIKI do sterylizacji i przechowywania optyk laparoskopowych, o wymiarach 470x82x74mm, wykonane z anodowanego aluminium,Każda na 2 optyki, zamki ze stali nierdzewnej, miejsce na dwie kolorowe etykiety aluminiowe do identyfikacji, silikonowe pozycjonery podpierające optyki w 5 miejscach w pojemniku w 4 w pokrywie. Do wyboru 6 kolorów pokrywy. | szt. | 2
11 | POJEMNIKI do sterylizacji i przechowywania optyk artroskopowych, o wymiarach 275 x 70 x 65mm, wykonane z anodowanego aluminium, Każda na 2 optyki, zamki ze stali nierdzewnej, miejsce na dwie kolorowe etykiety aluminiowe do identyfikacji, silikonowe pozycjonery podpierające optyki w 3 miejscach w pojemniku w 2 w pokrywie. Do wyboru 6 kolorów pokrywy. | szt. | 2
12 | Kleszczyki artroskopowe typu Grasper z ząbkiem z blokadą,dł.130mm,śr.3,4-3,5mm | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 131 - Trokary jednorazowe do laparoskopii
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
1 | Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, długość kaniuli 75mm; kaniule z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podcza wprowadzania troakora. | zestaw | 50
2 | Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniule o długości 100mm; z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara (Zamawiający dopuszcza zestaw składający się z dwóch osobo pakowanych trokarów - trokara optycznego o średnicy 5mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 100mm; kaniule z balonikiem i dyskiem dociskowym, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i z przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm) | zestaw | 50
RAZEM: