|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

Chorzów, dnia 14.03.2012r.

SPZOZZSM/ZP/230/11.2/2012

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy 
prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich 
w Chorzowie w podziałem na części”: Część zamówienia nr 1 – Ssak elektryczny i ssak próżniowy; Część zamówienia nr 2 – Laryngoskop światłowodowy zwykły, pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, reduktor do podaży tlenu z nawilżaczem; Część zamówienia nr 3 – Respirator stacjonarny dla dorosłych; Część zamówienia nr 4 – System ogrzewania pacjenta (mata grzewcza); Część zamówienia nr 5 – Komora grzewcza na płyny infuzyjne do przetaczania dożylnego; Część zamówienia nr 6 – Regał mobilny na fartuchy RTG; Część zamówienia nr 7 – Stoły narzędziowe

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny bez możliwości odłączenia od podstawy jezdnej? Oferowane urządzenie ma budowę blokową umieszczoną na podstawie jezdnej na 4 kółkach, w tym 2 z blokadą. Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego bez możliwości odłączenia od podstawy jezdnej. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o poborze mocy na poziomie 250 W przy maksymalnym obciążeniu? Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego o poborze mocy na poziomie 250 W przy maksymalnym obciążeniu. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 30 L/min.? Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 30 L/min. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego poziom hałasu nie przekracza 45 dB? Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 30 L/min. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 84 kPa? Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

Pytanie nr 6: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 85 kPa? Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego. Odpowiedź na pytanie nr  5 i 6: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 84 (lub 85)kPa. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny bez szklanego zbiornika przeciwprzelewowy zabezpieczającego pompę próżniową, wciskanego do źródła ssania? Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego bez szklanego zbiornika przeciwprzelewowy zabezpieczającego pompę próżniową, wciskanego do źródła ssania. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny na podstawie jezdnej pięcioramiennej z kołami bez blokad? Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego na podstawie jezdnej pięcioramiennej z kołami bez blokad. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego masa nie przekracza 22,5 kg? Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak. Dopuszcza.

Pytanie nr 10: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 20 „Zawór zatrzymujący ssanie, autoklawowalny”. Odpowiedź na pytanie nr 10: Zawór powyższy może być sterylizowany w autoklawie, w temperaturze 134 ° C.

Pytanie nr 11: Dotyczy Części nr 1 zamówienia – Ssak elektryczny: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny bez włącznika/wyłącznika nożnego? Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12: Dotyczy części nr 4 zamówienia - System ogrzewania pacjenta (mata grzewcza): Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 190 x 53,5 x 4cm? Rozmiary te są dopasowane do standardowych stołów operacyjnych a grubsza warstwa przeciwodleżynowa (1,8cm) wewnątrz materaca zapewnia lepszą profilaktykę przeciwodleżynową. Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie. Zamawiający nie dopuszcza materaca o wymiarach 190 x 53,5 x 4cm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13: Dotyczy części nr 4 zamówienia - System ogrzewania pacjenta (mata grzewcza): Czy Zamawiający wymaga, aby wewnętrzna mata grzewcza była wykonana z polimerów węglowych? Takie rozwiązanie gwarantuje równomierną temperaturę na całej powierzchni materaca. Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie maty grzewczej wykonanej z polimerów węglowych.

Pytanie nr 14: Dotyczy części nr 6 zamówienia - Regał mobilny na fartuchy RTG: Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał mobilny o wymiarach 1825 x 457 x 1062mm? Odpowiedź na pytanie nr 140: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie regału mobilnego o wymiarach 1825 x 457 x 1062mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15: Dotyczy części nr 6 zamówienia - Regał mobilny na fartuchy RTG: Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał mobilny o wymiarach 1825 x 457 x 912mm? Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie regału mobilnego o wymiarach 1825 x 457 x 912mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16: Dotyczy części nr 6 zamówienia - Regał mobilny na fartuchy RTG: Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał mobilny o wymiarach 1825 x 457 x 764mm? Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie regału mobilnego o wymiarach 1825 x 457 x 764mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17: Dotyczy części nr 7 zamówienia - Stoły narzędziowe: Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół narzędziowy, w którym odległość między blatami wynosi 585mm? Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie stołu narzędziowego, w którym odległość między blatami wynosi 585mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18: Dotyczy części nr 7 zamówienia - Stoły narzędziowe: Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół narzędziowy o wymiarach blatu 1000 x 600mm? Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie stołu narzędziowego o wymiarach blatu 1000 x 600mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19: Dotyczy części nr 7 zamówienia - Stoły narzędziowe: Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół narzędziowy o wymiarach blatu 900 x 550mm? Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie stołu narzędziowego o wymiarach blatu 900 x 550mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20: Dotyczy części nr 7 zamówienia - Stoły narzędziowe: Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół narzędziowy o wymiarach 1100 x 700 x 1000mm? Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie stołu narzędziowego o wymiarach 1100 x 700 x 1000mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21: Dotyczy części nr 7 zamówienia - Stoły narzędziowe: Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół narzędziowy o wymiarach 1000 x 650 x 950mm? Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie stołu narzędziowego o wymiarach 1000 x 650 x 950mm. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22: Dotyczy pakietu nr 1 – ssaki: Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o maksymalnej głośności 45dB? Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego o maksymalnej głośności 45dB. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23: Dotyczy pakietu nr 1 – ssaki: Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z możliwością precyzyjnego ustawienia 0-93kPa? Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego z możliwością precyzyjnego ustawienia 0-93kPa. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu nr 1 – ssaki: Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z elektrycznym włącznikiem / wyłącznikiem nożnym ? Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznegp z elektrycznym włącznikiem / wyłącznikiem nożnym.

Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 1 – ssaki, pkt. 20.: Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny wyposażony w zawór zatrzymujący ssanie umieszczony w pokrywie butli? Zawór ten pełni rolę jednego z zabezpieczeń przed zalaniem ssaka. Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssaka elektrycznego wyposażonego w zawór zatrzymujący ssanie umieszczony w pokrywie butli. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp, w których strzykawka montowana jest od góry a nie od czoła pompy? Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pomp, w których strzykawka montowana jest od góry a nie od czoła pompy Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający dopuści pompy z programowanymi jednostkami: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min? Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie pompy z programowanymi jednostkami: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min.

Pytanie nr 28: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający dopuści pompy z infuzją profilową - 5 faz? Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pomp z infuzją profilową - 5 faz. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający dopuści pompy z biblioteką leków zawierającą nazwy 64 leków z możliwością ich edycji i zmiany, ale bez możliwości zapisywania procedur ich dozowania? Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pomp z biblioteką leków zawierającą nazwy 64 leków. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający dopuści pompy bez dostępności oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków? Odpowiedź na pytanie nr 30: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pomp bez dostępności oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający dopuści pompy w których czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu wynosi 24h? Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pomp, w których czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu wynosi 24h. Wymaganie: zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający dopuści pompy z możliwością mocowania na statywach, ale bez możliwości mocowania w stacjach dokujących? Odpowiedź na pytanie nr 32: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie pomp z możliwością mocowania na statywach, ale bez możliwości mocowania w stacjach dokujących. Wymaganie: zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33: Dotyczy części nr 2 zamówienia - Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: Czy Zamawiający dopuści pompy, w których na wyświetlaczu w czasie trwania infuzji wyświetlane są stale dwie wybrane informacje, a pozostałe dostępne są na zasadzie podglądu w dowolnym momencie infuzji, bez konieczności jej przerywania? Odpowiedź na pytanie nr 33: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie pomp, w których na wyświetlaczu w czasie trwania infuzji wyświetlane są stale dwie wybrane informacje, a pozostałe dostępne są na zasadzie podglądu w dowolnym momencie infuzji, bez konieczności jej przerywania.

Pytanie nr 34: Dotyczy części nr 2 zamówienia - reduktor do podaży tlenu z nawilżaczem: Prosimy o wyjaśnienie 
co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 4 „Maks. Przepływ przy pełnym otwarciu > 60 L/min.”. Jakiego przepływu Zamawiający wymaga, czy ma to być 15 L/min czy też 60 l/min? Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający wymagana, by reduktor do podaży tlenu z nawilżaczem posiadał możliwość płynnej regulacji w zakresie co najmniej 15 l/min.

UWAGA Sprostowanie

Zamawiający sprostowuje informację na temat zapotrzebowania na ssaki. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 
do SIWZ) w tabeli przedstawionej poniżej wskazano (właściwie), że Zamawiający składa zapotrzebowanie na 1 ssak elektryczny i 8 ssaków próżniowych.

| Przedmiot zamówienia |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto(1) w PLN | Wartość brutto(1) w PLN | Termin dostawy w dniach kalendarzowych (max. do 30 dni) | Okres gwarancji w miesiącach (min. 24 m-ce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część zamówienia nr 1 – Ssak elektryczny i ssak próżniowy |  |  |  |  |  |  |
| A | Ssak elektryczny | 1 |  |  |  |  |
| B | Ssak próżniowy | 8 |  |  |  |  |

Jednocześnie w załączniku nr 2.1 B do SWIZ wkradł się błąd: w nagłówki Załącznika przedstawiono niewłaściwą ilość ssaków próżniowych – 10 sztuk („Część B - Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane dla Ssaka próżniowego –  10 sztuk”; podana w załączniku nr 2.1 B do SWIZ ilość jest błędna, powinno być – 8 sztuk)