Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Mikrotom półautomatyczny z systemem transportu skrawków do łaźni wodnej – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego:  .............................................................

Kraj pochodzenia:			.............................................................

Producent:				.............................................................

Siedziba Producenta:	                        	.............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Przesuwanie preparatu (bloczka) za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy. | TAK |  |
|  | Precyzyjne i stabilne mocowanie preparatu (bloczka) do głowicy mikrotomu. | TAK |  |
|  | Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu min. 28 mm. | TAK |  |
|  | Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu min. 64 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o 3600 | TAK |  |
|  | Mocowanie preparatu (bloczka) W uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt min. 80 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania. | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania. | TAK |  |
|  | Cięcie w zakresie min. 0,5 - 100µm | TAK |  |
|  | Cięcie nastawiane w zakresach: - 0,5 do 2 µm skok max. co 0,5 µm - 2 do 10 µm skok max. co 1 µm - 10 do 20 µm skok max. co 2 µm - 20 do 40 µm skok max. co 10 µm | TAK |  |
|  | Trymowanie w zakresie min. 5-500 µm | TAK |  |
|  | Trymowanie nastawiane w zakresach: -5 do 10 µm skok max. co 5 µm -10 do 100 µm skok max. co 10 µm -100 do 200 µm skok max. co 20 µm | TAK |  |
|  | Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością jej wyłączenia | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji po naciśnięciu odpowiednich klawiszy z panelu sterującego, takich jak min. Ilość cięć, grubość cięcia, grubość trymowania, pozycja cięcia | TAK |  |
|  | Panel sterujący z możliwością wyjęcia z obudowy mikrotomu | TAK |  |
|  | Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji | TAK |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa, który w chwili naciśnięcia natychmiast zatrzymuje pracę urządzenia. | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego przywrócenia pozycji próbki względem noża np.: po wymianie nożyka jednorazowego. | TAK |  |
|  | Mikrotom wyposażony w zintegrowaną podświetlaną łaźnię z systemem transportu ścinanego skrawka po torze wodnym | TAK |  |
|  | Pojemność łaźni 800 ml | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury wody do min. 45°C | TAK |  |
|  | Zamknięty system obiegu wody o pojemności 800ml z regulacją szybkości przepływu | TAK |  |
|  | Podświetlenie ledowe | TAK |  |
|  | Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne, z przyłączami do obiegu wody. | TAK |  |
|  | Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie min. 00 do 100 | TAK |  |
|  | Uchwyt szybkomocujący do standardowych kasetek | TAK |  |
|  | Osłona na ostrze nożyka | TAK |  |
|  | 1 opakowanie (50 sztuk) nożyków jednorazowych o kącie ostrzenia 340. | TAK |  |
|  | Środek do czyszczenia mikrotomu, pojemność 100 ml | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Oferowany parametr”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)