Załącznik nr 2.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 zamówienia - Ssak elektryczny

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane dla Ssaka elektrycznego –  1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	              ………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego – ssaka elektrycznego |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 110W | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | TAK |  |
|  | Siła ssania minimum 38 l/min. na wyjściu za cewnikiem | TAK |  |
|  | Poziom głośności max. 42 dB | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki + kosz na cewniki | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 L. | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawiania wartości podciśnienia w zakresie 0-90 kPa | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej 24 h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu | TAK |  |
|  | Butla miareczkowana o pojemności 2 L- 2 sztuki na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121° C, wykonana z nietłukącego się materiału. System ma być kompatybilny ze zbiornikiem i wkładem jednorazowym typu Serres. | TAK |  |
|  | Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania – 2 kpl. | TAK |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 podwójne koła antyelektrostatyczne w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu tego samego producenta, w zakresie od 0 do 40 cm H2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka | TAK |  |
|  | Waga ssaka max. 12 kg (z wózkiem max. 21 kg) | TAK |  |
|  | Podwójny zbiornik na cewniki i uchwyty mocowany na szynie. | TAK |  |
|  | Zestaw drenów silikonowych wraz z 1 dodatkowym kompletem | TAK |  |
|  | Filtr bakteryjny – 40 sztuk | TAK |  |
|  | Zawór zatrzymujący ssanie, autoklawowalny. Dodatkowo 2 szt. zaworów. | TAK |  |
|  | Pneumatyczny włącznik / wyłącznik nożny – 1 sztuka | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Certyfikaty, atesty dla oferowanego asortymentu w j. polskim, Karta katalogowa opisująca oferowany ssak pochodząca od producenta lub dystrybutora. Katalog opisujący akcesoria dodatkowe takie jak filtry, zawory itp. | TAK, załączyć |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia (lub zawarcia umowy poprzetargowej) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK podać | .................... godzin |
|  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK podać w km | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK podać |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2 zamówienia - Ssak próżniowy

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane dla Ssaka próżniowego –  8 sztuk

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego - Ssak próżniowy |  |  |  |
|  | Mocowanie elementów zgodnie z europejskimi standardami. Ssak próżniowy przystosowany do zawieszenia na szynie o przekroju 10 x 25 mm | TAK |  |
|  | Zbiornik 1 –litrowy, nietłukący, z poliwęglanu, przeznaczony do sterylizacji parowej (po 2 sztuki do każdego ssaka) | TAK |  |
|  | Przewód z wtykiem do próżni (posiadane gniazda gazów medycznych typ AGA) | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny po 100 sztuk do każdego ssaka | TAK |  |
|  | Uchwyt zbiornika 1-litrowego | TAK |  |
|  | Uchwyt regulatora | TAK |  |
|  | Przewód ssący silikonowy 1,5 m | TAK |  |
|  | Pojemnik na cewniki z uchwytem | TAK |  |
|  | Zbiornik i wkłady do zbiornika j.w. kompatybilne z systemem Serres | TAK |  |
|  | Wkłady 1 litrowe, jednorazowe po 100 sztuk do każdego ssaka | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Certyfikaty, atesty dla oferowanego asortymentu w j. polskim, Karta katalogowa opisująca oferowany ssak pochodząca od producenta lub dystrybutora. Katalog opisujący akcesoria dodatkowe takie jak filtry, zawory itp. | TAK, załączyć |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia (lub zawarcia umowy poprze targowej) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK podać | .................... godzin |
|  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK podać w km | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK podać |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 zamówienia - Laryngoskop światłowodowy zwykły, pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, reduktor do podaży tlenu z nawilżaczem;

Część A - Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

dla laryngoskopu światłowodowego zwykłego – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

| L.p. | Parametr |  |  | Wymogi graniczne |  | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw laryngoskopowy ze światłowodem i oświetleniem ksenonowym w twardym futerale |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw łyżek Macintosh nr 2 nr 3 i nr 4 |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wymienny światłowód |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Łyżki matowe wykonane ze stali nierdzewnej, z możliwością sterylizacji parowej w temperaturze 121°C |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Rękojeść sterylizowana, typ C, |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Żarówka umieszczona w rękojeści – 3,5V |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Akumulator Li-lon z ładowarką |  |  | TAK |  |  |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  |  |  |  |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. |  | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. |  | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |  |  |
|  |  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. |  | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |  |  |
|  |  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. |  | TAK podać godziny pracy |  |  | w godz. .......... |
|  |  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK podać |  |  | .................... godzin |
|  |  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km |  | TAK podać w km |  |  | .................... km |
|  |  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy |  | TAK podać |  |  |  |
|  |  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. |  | TAK |  |  |  |
|  |  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski |  | TAK podać |  |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat |  | TAK |  |  |  |
|  |  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu |  | TAK podać |  |  |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 zamówienia - Laryngoskop światłowodowy zwykły, pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, reduktor do podaży tlenu z nawilżaczem;

Część B - Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

dla Pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych – 6 sztuk

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła a nie do góry pompy | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania min. 800 ml/h | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1500 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymania infuzji | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, µg, mg, - mU, U, kU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min., godz., dobę. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Infuzja profilowa, min. 12 faz. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - nazwy leku, koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży), - parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa). Pojemność biblioteki min. 100 leków. | TAK |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows XP) | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 5 poziomów | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: - 5 min do opróżnienia strzykawki, - pusta strzykawka, - 5 min. do końca infuzji, - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - okluzja - 30min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona | TAK |  |
|  | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5 ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu max. 8 h | TAK |  |
|  | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu przy mocowaniu pompy w stacjach dokujących | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  |
|  | Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, min. 4 - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu akluzji, - typ wybranej do infuzji strzykawki, - stan naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12V DC | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności dla oferowanego asortymentu w j. polskim. Karta katalogowa opisująca przedmiot zamówienia pochodząca od producenta lub dystrybutora. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia (lub zawarcia umowy poprze targowej) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK podać | .................... godzin |
|  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK podać w km | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK podać |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 zamówienia - Laryngoskop światłowodowy zwykły, pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, reduktor do podaży tlenu z nawilżaczem;

Część C - Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

dla reduktora do podaży tlenu z nawilżaczem  – 4 sztuki

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Przepływomierz do gazów medycznych | TAK |  |
|  | Konstrukcja metalowa (chromowana) | TAK |  |
|  | Płynna regulacja w zakresie 15L/min. | TAK |  |
|  | Maks. Przepływ przy pełnym otwarciu > 60 L/min. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wlotowe: 500 kPa ± 50 kPa | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: ± 10% mierzonej wartości o Q > 1L/min. | TAK |  |
|  | Wtyk zgodny z systemem AGA | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Certyfikaty, atesty dla oferowanego asortymentu w j. polskim, Karta katalogowa opisująca oferowany aparat pochodząca od producenta lub dystrybutora. | TAK, załączyć |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia (lub zawarcia umowy poprze targowej) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK podać | .................... godzin |
|  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK podać w km | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK podać |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 zamówienia – System ogrzewania pacjenta (mata grzewcza);

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

dla Systemu ogrzewania pacjenta (mata grzewcza) –  1 sztuka

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta - mata grzewcza z warstwą przeciwodleżynową pokryta nieprzemakalnym poliuretanowym (nie lateksowym) pokrowcem zabezpieczonym specjalnymi szwami | TAK |  |
|  | Mata odporna na zawilgocenie, zalanie | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury płynna – co 1°C w zakresie (minimum): 37-40°C | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany czujnik temperatury wraz z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: 230V 50 Hz/60Hz | TAK, podać |  |
|  | Kabel zasilający od długości minimum 4m | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar materaca – długość x szerokość x wysokość około: 90 x 55 x 4 cm (+/- 2%) | TAK, podać |  |
|  | Materac przezierny dla promieni rentgenowskich | TAK |  |
|  | Mata bez elementów jednorazowych | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Certyfikaty, atesty dla oferowanego asortymentu w j. polskim, Karta katalogowa opisująca oferowany aparat pochodząca od producenta lub dystrybutora. | TAK, załączyć |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia (lub zawarcia umowy poprze targowej) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | w godz. .......... |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK | .................... km |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy |  |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK podać |  |
|  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK podać w km |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK podać |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 5 zamówienia - Endoskopowa diatermia chirurgicznej z modułem argonowym

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane dla Endoskopowej diatermii chirurgicznej z modułem argonowym – dostosowanej do pracy z videokolonoskopem
i gastroskopem typu Q165 firmy Olympus, posiadanych przez zamawiającego – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:				………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:				………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego – Endoskopowej diatermii chirurgicznej z modułem argonowym |  |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do zabiegów endoskopowej polipektomii | TAK |  |
|  | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu | TAK |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji argonowej przeznaczone do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Uchwyt giętkiej sondy argonowej – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Wielorazowa sonda argonowa długości dostosowanej do videokolonoskopu Olympus Q165 – 3 sztuki | TAK |  |
|  | Butla argonowa pojemności 10l – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Reduktor argonowy – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Nóż elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką, jednorazowy- do mukozektomii – 3 sztuki | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowa – opak a 50sztuk – 3 sztuki | TAK |  |
|  | Wielorazowy kabel do elektrod neutralnych jednorazowych – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia użytkowania z testem poprawności pracy diatermii: - kontrola jakości przylegania elektrody neutralnej - kontrola jakości cięcia w trakcie polipektomii - nadzór temperatury - zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji - możliwość uzyskania informacji, dotyczącej nieprawidłowej pracy, na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia, zapisania i zapamiętania 8 programów z zastosowaniem nazwy procedury i/lub nazwiskiem operatora | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy – menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Włącznik nożny - 3 przyciskowy, z możliwością przełączania trybów pracy, zależnie od wymagań danej procedury | TAK |  |
|  | Wózek do przewozu diatermii z miejscem na butlę argonową | TAK |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez łącze USB | TAK |  |
|  | Czas gwarancji pracy urządzenia – min 36 miesięcy | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Certyfikaty, atesty dla oferowanego asortymentu w j. polskim, Karta katalogowa opisująca oferowaną diatermię pochodząca od producenta lub dystrybutora. Katalog opisujący akcesoria dodatkowe. | TAK, załączyć |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia (lub zawarcia umowy poprzetargowej) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | podać okres gwarancji; podać jakie akcesoria objęte są gwarancją |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | Pierwszy bezpłatny przegląd po upływie roku. Podać liczbę zalecanych przez producenta przeglądów w czasie trwania gwarancji. |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK podać godziny pracy | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK podać | .................... godzin |
|  | Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK podać w km | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK podać |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK podać |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)