OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( Pieczęć firmowa Wykonawcy)

- PARAMETRY TECHNICZNE - PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z MODUŁEM BIPOLARNEGO ZAMYKANIA DUŻYCH NACZYŃ, WSPÓŁPRACUJĄCY Z POSIADANYM WYPOSAŻENIEM NA BLOKU OPERACYJNYM

| - INFORMACJE PODSTAWOWE DOT. ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent / Kraj | Producent ____________ |  |
| Model / Typ |  |  |
| Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2018 |  |  |
| Urządzenie oznakowane znakiem CE |  |  |

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z MODUŁEM BIPOLARNEGO ZAMYKANIA DUŻYCH NACZYŃ, WSPÓŁPRACUJĄCY Z POSIADANYM WYPOSAŻENIEM NA BLOKU OPERACYJNYM – 1 szt. |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy diatermii o przystawkę do selektywnej preparacji naczyń i nerwów za pomocą strumienia cieczy, z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie min. 1-60 bar, urządzenie musi posiadać możliwość zintegrowania z diatermią umożliwiając wykonywanie np. resekcji wątroby z użyciem zintegrowanego aplikatora wodno-ssąco-prądowego. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” Zamawiający dopuszcza wielkość wyświetlacza 9” | Tak |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia min 4 podprogramów z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | Tak |  |
|  | Liczba gniazd przyłączeniowych: Monopolarne uniwersalne – 1 szt. Bipolarne uniwersalne – 1 szt. Uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – 1 szt. Bipolarne do narzędzi do zamykania dużych naczyń do 7mm -1szt. Neutralne uniwersalne –1 | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: – 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm oraz - 1 Pin | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami: - jednopinowymi 4mm i 5mm oraz - trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono praz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek: - 3 pinowych (monopolarnych) – 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm (bipolarnych) | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazdo neutralne wyposażone w element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na podłączenie wtyczki: - Ø 6,35 mm (standard ERBE) - wtyczki z 2 bolcami (standard Valleylab) | Tak |  |
|  | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu | Tak |  |
|  | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie 3 instrumentów bipolarnych | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, sposobu prowadzenia cięcia lub koagulacji – siły przyciskania do tkanek. Dopasowanie mocy powinno odbywać się w zakresie określonym przez użytkownika, który określa poziom mocy maksymalnej dla każdego rodzaju prądu monopolarnego i bipolarnego. | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | Tak |  |
|  | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej – parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu | Tak |  |
|  | Regulacja czasu pomiędzy impulsami cięcia w programach do polipektomii i sfinkterotomii, nie dotyczy regulacji mocy oraz efektów | Tak |  |
|  | Regulacja czasu trwania impulsów cięcia w programach do polipektomii i sfinkterotomii, nie dotyczy regulacji mocy oraz efektów | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii laparoskopowej i otwartej | Tak |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | Tak |  |
|  | Aparat z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start | Tak |  |
|  | Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400W | Tak |  |
|  | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez gniazdo USB lub LAN na tylnym panelu aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji : - Jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie - Natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. - Maksymalnego czasu aktywacji, itd. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | Tak |  |
|  | Możliwość odczytu ostatnich komunikatów wyświetlanych przez aparat bez udziały serwisu. | Tak |  |
|  | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody) Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Aparat współpracujący z posiadanymi narzędziami do zamykania dużych naczyń z wtyczką wielofunkcyjną 5-kołową | Tak / Nie |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy, wodoodporny z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pinceta bipolarna, zagięta pod kontem 30°- 40°, końcówki dł. 8mm, grubość 1 mm, tępe, długość 180-190 mm – 1szt. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki dł.8mm, grubość 1mm, tępe, długość 19-200 mm – 1szt. | Tak |  |
|  | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. min 4m – 2szt. | Tak |  |
|  | Adapter z wtyczką, (MO 9/5 mm) do wtyczek ø 8 mm – 1szt. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
|  | Kabel do jednorazowych el. neutralnych, dł.4m wejście 1 pinowe - 2szt. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.07.2018r. | Tak |  |
| WYMAGANIA DOT. SZKOLEŃ I DOKUMENTACJI ORAZ WYMAGANIA INNE |  |  |  |
|  | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Gwarancji min. 24mc | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku przy których Zamawiający wpisał „ TAK”  są warunkami granicznymi, oprócz punktu 41 gdzie Zamawiający dopuszcza „ NIE”.  Nie spełnienie nawet  z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

______, dnia ____r.

(miejscowość)

_______________________________________________

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)