|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM / ZP/230/16.1/2013

# Chorzów, 22.05.2013r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy:  pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania: „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść pytań 
i udziela wyjaśnień.

Część nr 7 zamówienia: Elektrokardiograf 12- kanałowy dla dorosłych dla Pracowni EKG i dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 sztuki

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści aparat, w przypadku którego wydruk na drukarce zewnętrznej możliwy jest po przeniesieniu badań na dowolny komputer, np. w prosty sposób przy użyciu pamięci pen-drive? Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na proponowany powyżej aparat.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści aparat drukujący na papierze w formacie A4 w formie składanki?
Papier składany ma tę zaletę, że nie ma naturalnej tendencji do składania się w rulon - co może utrudniać lekarzowi analizę zapisu EKG. Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania aparatu EKG drukującego na papierze w formie składanki w formacie A4.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowaną pamięcią 200 zapisów? Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyżej proponowanego aparatu. 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści aparat, w przypadku którego przesłanie badania pocztą elektroniczną możliwe jest po przeniesieniu badań na dowolny komputer, np. w prosty sposób przy użyciu pamięci pen-drive, i skorzystaniu ze standardowego programu pocztowego? Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na proponowany powyżej aparat.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści aparat bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń?
Podgląd aktualnej wartości rytmu serca jest dostępny na ekranie LCD. Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa rytmu serca w przypadku tak krótkiego badania, jak badanie spoczynkowe (najczęściej zapis kilku sekund przebiegu) nie ma praktycznego zastosowania. Co więcej, emitowany dźwięk może rozpraszać i stresować pacjenta, tym samym wpływając negatywnie na wartość diagnostyczną badania. 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej proponowanego aparatu EKG.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści aparat bez wymienionych filtrów izolinii? Dolna granica pasma częstotliwości, na którym pracuje aparat wynosi 0,05 Hz. Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie aparatu bez filtrów izolinii.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści aparat o czułościach 5, 10 i 20 mm/mV? Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie. Zamawiający podtrzymuje opis aparatu ujęty w SIWZ. 

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala do 48h? Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do szpitala do 48 godzin dla części zamówienia nr 7 – Elektrokardiograf 12-kanałowy dla dorosłych dla Pracowni EKG i dla Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii.

Część nr 4 zamówienia: Kardiomonitor dla Oddziału Hematologicznego – 1 sztuka

Pytanie nr 9: Ad. pkt 1 Załącznik nr 2.4 do SIWZ - Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy, nieużywany aparat wyprodukowany w ostatnim kwartale 2012r.? Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu wyprodukowanego w 2012 roku.

Pytanie nr 10: Ad. pkt 12 Załącznik nr 2.4 do SIWZ - Czy Zamawiający dopuści monitor z alarmem bezdechu ustawianym w zakresie od 10 do 40 s? Wymagany zakres oznacza, że przy dolnej wartości (5 s) uruchomiona zostałaby sygnalizacja alarmowa już przy prawidłowej częstości oddechu tj. 12 R/min?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kardiomonitora o proponowanych powyżej parametrach.

Dotyczy części zamówienia nr 1 - medyczne wielofunkcyjne elektryczne, materace powietrzne, statyczne wraz z szafkami przyłóżkowymi z blatem bocznym dla Oddziału Hematologicznego – 10 sztuk;

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 450÷840 mm?

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne o szerokości całkowitej z barierkami wynoszącej 1030mm?

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne o długości całkowitej wynoszącej 2220 mm?

Odpowiedź na pytania nr 11, 12, 13: Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia na łóżka medycznie zgodne z parametrami opisanymi w SIWZ.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne z możliwością przedłużenia leża o 180mm ? Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka medycznego z możliwością przedłużenia leża o 180mm.

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne wyposażone w stalowe lakierowane barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża, spełniające normę bezpieczeństwa EN/PN 60601-2-52? Oferowane barierki są trwalsze od aluminiowych oraz prostsze w obsłudze, umożliwiając przeprowadzenie szybkiej akcji ratunkowej. Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na łóżka o parametrach zgodnych z opisanymi w SIWZ.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne bez wysuwanej półki na pościel? Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na łóżka nie posiadające półki na pościel.

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne wyposażone w stalowe uchwyty do materaca? Oferowane rozwiązanie jest w pełni bezpieczne dla pacjenta i spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa. Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia na materace opisane w SIWZ.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 550 mm, wysokość 880 mm, głębokość 430mm?

Pytanie nr 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu głównego 500 x 430 m?

Odpowiedź na pytanie nr 18 i 19: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szafki o ww. rozmiarze przy podtrzymaniu pozostałych parametrów szafki opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 20: Część nr 1 zamówienia - Łóżko medyczne wielofunkcyjne elektryczne – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości od 450 do 850 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0-37°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznie regulowaną pozycją Trendlenburga 0-17°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznie regulowaną pozycją anty-Trendlenburga 0-12°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione na stałe płytą z tworzywa HPL bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi jednoczęściowymi, składanymi obok ramy leża, metalowymi, ze stali lakierowanej proszkowo, zabezpieczającymi 80% długości leża?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 200 kg?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko spełniające wymagania normy IP54?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry łóżka opisanego w SIWZ i oczekuje od potencjalnych Wykonawców złożenia oferty na zapotrzebowane w przetargu łóżka.

Pytanie nr 21: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 450 mm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym o wymiarach 450 x 420 mm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 660 x 430 mm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z wnętrzem szafki podzielonym na 3 części, wyposażonym w niewyciąganą półkę i miejsce na min. 3 butelkę o pojemności 1,5 l?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zapotrzebowane w przetargu szafki zgodnie z parametrami przedmiotu zamówienia opisanymi w SIWZ.

Pytanie nr 22: W Części nr 7 zamówienia Zamawiający określił warunki gwarancji w następujący sposób: punkt 21 ,,Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do

szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy". Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia w/w punktu na: „Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu podjęcia naprawy w siedzibie serwisu wynosi 72 godziny z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbiór reklamowanego sprzętu z siedziby Zamawiającego odbywa się po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem Wykonawcy określonym w Punkcie 19 Części Nr 7 zamówienia". Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do szpitala do 48 godzin dla części zamówienia nr 7 – Elektrokardiograf 12-kanałowy dla dorosłych dla Pracowni EKG i dla Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii.

Pytanie nr 23: Pytanie 1 - do zadania 6 - pkt. 26; Czy zamawiający zmieni wymóg 36 miesięcy gwarancji na 24 miesiące gwarancji? Ze względu na fakt, iż producent wymaga dopłaty za każde dodatkowe 12 m-cy gwarancji? Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji z 36 miesięcy na 24 miesiące dla części zamówienia nr 6: Przenośny system do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 1 sztuka.

Część nr 1 zamówienia - Materac powietrzny statyczny - 10 szt.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny zmiennociśnieniowy wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, bez ryzyka wychłodzenia pacjenta o rozmiarze 195x85cm (+/- 5cm) i wysokości 10-13cm do profilaktyki i leczenia odleżyn do 2 stopnia włącznie (wg skali 4 stopniowej) z wymiennymi komorami?

Pytanie nr 25: Czy Zamawiający dopuści materac bez wewnętrznego pokrowca, gdyż w terapii odleżyn przyjmuje się, że pomiędzy materacem a ciałem pacjenta powinno być jak najmniej dodatkowych warstw? Odpowiedź na pytanie nr 24 i nr 25: Zamawiający podtrzymuje parametry materaca ujęte w SIWZ.

Pytanie nr 26: Czy Zamawiający dopuści by skuteczność w zakresie redukcji sił nacisku i sił ścinających oraz zdolności do obniżania nacisku były potwierdzone wyłącznie przez badania wykonane przez laboratorium producenta odpowiedzialnego za wprowadzenie bezpiecznego wyrobu medycznego na rynek? Odpowiedź na pytanie nr 26: Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ dotyczące dokumentów potwierdzających wykonanie badań przez niezależny podmiot.

Pytanie nr 27: dotyczy części nr 1 zamówienia - Łóżko medyczne wielofunkcyjne elektryczne

– 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko o całkowitej szerokości 100 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko o całkowitej długości 220 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z elektryczna regulacją wysokości w zakresie 44-84 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko w pełni elektryczne?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-34°?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z elektryczna regulacją kąta przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 0-16°?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z możliwością przedłużenia leża o 18 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko posiadające dzielone barierki, gdzie przestrzeń pomiędzy barierka a szczytem łóżka wynosi mniej niż 10 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko o maksymalnym obciążeniu 230 kg?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko ze specjalnie wydzielonym miejscem na zamocowanie kaczki i basenu na ramie łóżka bez możliwości regulacji odległości uchwytów?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko, którego rama jest w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o całkowitej szerokości 100 cm.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o całkowitej długości 220 cm.

Ad. c) Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w SIWZ w zakresie elektrycznej regulacji wysokości.

Ad. d) Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka opisanego w SIWZ.

Ad. e) i f) Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w SIWZ.

Ad. g) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z możliwością podłużenia leża o 18 cm.

Ad. h) oraz ad. i) Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka o parametrach ujętych w SIWZ.

Ad. j) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka ze specjalnie wydzielonym miejscem na zamocowanie kaczki i basenu na ramie łóżka bez możliwości regulacji odległości uchwytów.

Ad. k) Nie. Zamawiający podtrzymuje wymaganie ujęte w SIWZ, aby rama łóżka była w kolorze szarym wraz z pozostałymi elementami dopasowanymi z możliwością wyboru koloru szczytów łóżka.

Pytanie nr 28: dotyczy części nr 1 zamówienia - Materac powietrzny statyczny - 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac o wymiarach 200 x 90 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania  materac o wysokości 13 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do posterowania materac, który pozwala na leczenie odleżyn IV stopnia włącznie?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac z nośnością 150 kg?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac bez potwierdzenia przez niezależne laboratorium skuteczności w zakresie redukcji siły nacisku i sił ścinających?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac bez potwierdzenia przez niezależne laboratorium zdolności do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30 mmHg?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac w pokrowcu ochronnym membraMED®, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia i może być poddawany gotowaniu i suszeniu termicznemu?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Ad. a) i b) Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad. c) Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania materaca umożliwiającego leczenie odleżyn IV stopnia włącznie.

Ad. d) Zamawiający podtrzymuje parametry zawarte w SIWZ.

Ad. e), f) Zamawiający podtrzymuje warunki dotyczące przedstawienia dokumentów  potwierdzających wykonanie badań przez niezależne laboratorium i spełnienia parametrów wymaganych przez oferowane materace.

Ad. g) Zamawiający oczekuje zaoferowania materaca wraz z pokrowcem zgodnych z opisem ujętym w SIWZ.

Pytanie nr 29: dotyczy części nr 1 zamówienia – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę o wymiarach:

- 52 x 43 x 83 cm,

- blatu głównego 52 x 43 cm,

- blatu bocznego 40 x 54 cm.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 74-100 cm?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę z blatem bocznym bez możliwości regulacji jego kąta?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę z drzwiami i szufladą otwierana jednostronnie?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szafki o wymiarach jak wyżej, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad. b), c)  i d) Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania szafki o parametrach w zakresie regulacji blatu bocznego i możliwości otwierania dwustronnego drzwiczek oraz szuflady zgodnych ze SIWZ.

Część nr 12 zamówienia: Wózek anestezjologiczny dla Sali operacyjnej chirurgii  – 1 sztuka i dla Oddziału Chorób Wewnętrznych  – 1 sztuka;

Pytanie nr 30: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wykonany z płyt z laminatu wysokociśnieniowego HPL? Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 31: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z frontami szuflad z pojedynczej ścianki bez wypełnienia „plastrem miodu”? Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 32: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z szufladami o wysokości 175,5 mm +/- 20 mm? Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 33: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z możliwością wyboru koloru z palety barw oferowanej przez producenta, tj. spośród 12 różnych kolorów? Odpowiedź na pytanie nr 33: Wykonawca do treści pytania nie załączył palety. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ. Załącznik nr 2.12A do SIWZ  pkt. 8 – cyt. „Fronty szuflad malowane na wskazany przez użytkownika kolor RAL (...)” – Zamawiający uszczegóławia, że jest to kolor niebieski o symbolu 50-12. Załącznik nr 2.12B do SIWZ  pkt. 7 – Kolor zostanie uzgodniony z potencjalnym dostawcą przed realizacją zamówienia.

Pytanie nr 34: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z nadstawką bez tacki? Odpowiedź na pytanie nr 34: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 35: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kosz na odpadki w miejsce wymaganego wiadra? Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 36: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z rączką do prowadzenia umieszczoną z boku wózka? Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 37: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach (dł. X szer. x wys.) 550 x 780 x 920? Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 38: Prosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia certyfikatu CE i deklaracji zgodności. W uzasadnieniu wyjaśniamy, że wyrób będący przedmiotem niniejszego postępowania nie spełnia definicji wyrobu medycznego podanej w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107 z 2010r. poz. 679) zatem brak jest  merytorycznych i prawnych przesłanek pozwalających uznać wyrób za medyczny i wystawić ważną z prawnego punktu widzenia deklarację zgodności. Dokument taki byłby nieuprawniony a zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że celem jego wystawienia byłoby jedynie zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT – a to z kolei jest czynem noszącym znamiona przestępstwa skarbowego. Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający podtrzymuje wymagania ujęte w SIWZ w zakresie dokumentów potwierdzających przeznaczenie urządzeń do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

Pytanie nr 39: Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzania przeglądów serwisowych. Oferowane wózki nie wymagają tego typu czynności i konserwacji. Odpowiedź na pytanie nr 39: Zamawiający podtrzymuje wymóg przeprowadzenia przeglądów serwisowych.

Pytanie nr 40: dotyczy części nr 4 zamówienia: Kardiomonitor dla Oddziału Hematologicznego – 1 szt.

- pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, którego obsługa jest w języku polskim poprzez pokrętło nawigacyjne.

- pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z funkcją „Full disclosure” dla parametru EKG. Pozostałe parametry dostępne są w funkcji 120 godzinnych trendów.

- pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem częstości oddechu od 0 – 120 / min. Jest to wystarczająca wartość do monitorowania pacjenta.

- pkt. 13 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym tętna obwodowego od 30 – 300 bpm . W stosunku do warunków Zamawiającego jest to bardzo mała różnica i zakres pomiarowy jest w pełni wystarczający do monitorowania pacjenta.

- pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym NIBP od 10 – 254 mmHg. W stosunku do warunków Zamawiającego jest to bardzo mała różnica i zakres pomiarowy jest w pełni wystarczający do monitorowania pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Ad a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania kardiomonitora, którego obsługa realizowana jest poprzez pokrętło.

Ad b), c), d), e) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kardiomonitora o proponowanych powyżej parametrach.

Pytanie nr 41: dotyczy części nr 9: Myjnia- dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji obuwia, tac i naczyń szpitalnych- Opis przedmiotu Zamówienia:

- Dot. pkt. 2 – Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie spełniało wymagania normy PN EN 15883-1/2, które to dotyczą mycia i dezynfekcji osprzętu opisanego przez Zamawiającego w pkt. 1? Norma  EN ISO 15883-3, na którą powołuje się Zamawiający dotyczy myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego.

- Dot. pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w którym w czasie cyklu płukania pobierane jest 8 litrów wody (praca urządzenia odbywa się wówczas w systemie zamkniętym) – jest to ilość niezbędna do osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia w ramionach natryskowych, co gwarantuje najwyższy poziom płukania.

- Dot. pkt. 28 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Dot. pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na czas naprawy 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, liczone od momentu przyjęcia zgłoszenia?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Ad. a) TAK, Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie spełniało normy PN EN 15883-1/2 oraz realizowało dezynfekcję termiczną w temperaturze 93°C przy wartości A0 minimum 600, z możliwością uzyskania A0=3000 zgodnie z normą 15883-2.

Ad. b) TAK, Zamawiający dopuszcza zużycie wody 8l/cykl płukania.

Ad. c) TAK, Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu reakcji serwisu dla części zamówienia nr 9.

Ad. d) TAK, Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w tabeli dla części nr 9: Myjnia- dezynfektor.

Pytanie nr 42: dotyczy części nr 4, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opcji „full disclosure”? Dane dotyczące pomiarów są zapisywane w postaci trendów, natomiast nietypowe wyniki są zapisywane w pamięci monitora jako zdarzenia alarmowe. Odpowiedź na pytanie nr 42: Nie. Zamawiający oczekuje zaoferowania w ofercie przetargowej aparatu posiadającego ww. opcję.

Pytanie nr 43: Dotyczy części nr 4 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z częstością pomiaru oddechu w zakresie 0-120 u dorosłych i 0-150 u dzieci?

Pytanie nr 44: Dotyczy części nr 4 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 0-40s.?

Pytanie nr 45: Dotyczy części nr 4 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem tętna obwodowego w zakresie 25-250 bpm?

Pytanie nr 46: Dotyczy części nr 4 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem nieinwazyjnym ciśnienia tętniczego w zakresie 40-270 mm Hg skurczowe, 10-210 mmHg rozkurczowe i 20-230 mmHg średnie?

Pytanie nr 47: Dotyczy części nr 4 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem automatycznym nieinwazyjnym ciśnienia tętniczego w zakresie 1-480 minut?

Pytanie nr 48: Dotyczy części nr 4 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem temperatury w zakresie 0-50 st. C?

Odpowiedź na pytania od nr 43 do nr 48: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o parametrach proponowanych w powyższych pytaniach.

Dotyczy części nr 9 zamówienia: Myjnia – dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji obuwia, tac i naczyń szpitalnych dla Centralnej Sterylizatorni – 1 sztuka.

Pytanie nr 49: pkt 4 tabeli – parametry techniczne. Czy Zamawiający dopuści myjnie o głębokości 67 cm? Przedmiotowy parametr nieznacznie odbiega od zapisu SIWZ i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność i ergonomię pracy i obsługi myjni oraz nie ma przeszkód technicznych co do procedury montażu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Część zamówienia nr 9 Odpowiedź na pytanie nr 49: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni o głębokości 67 cm.

Pytanie nr 50: pkt 5 tabeli – parametry techniczne. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym ramiona natryskowe są wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304?

Stal AISI 304 jest stalą nierdzewną powszechnie stosowaną w aparaturze medycznej. Nie ma merytorycznych oraz konstrukcyjnych podstaw, aby ramiona myjące były wykonane ze stali AISI 316. Stosowanie stali AISI 304 w żaden sposób  nie zmniejsza efektywności i trwałości myjni, a wpływa jedynie na niższy koszt myjni, co jest korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni posiadającej  ramiona natryskowe ze stali AISI 304.

Pytanie nr 51: pkt 7 tabeli – parametry techniczne. Czy Zamawiający dopuści myjnie bez systemu filtracji i odzysku wody zużytej? Oferowane przez nas urządzenie opróżnia w całości zgromadzoną wodę w komorze i zbiornikach procesowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniamy prawidłowe mycie oraz dezynfekcje wsadu (butów oraz pozostałego instrumentarium) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aplikacjami dla służby zdrowia. Odpowiedź na pytanie nr 51: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni bez filtracji wody, wymaga jednak aby oferowane urządzenie posiadało system odzysku wody ze względów ekonomicznych.

Pytanie nr 52: pkt 12 tabeli – parametry techniczne.

- Czy Zamawiający dopuści myjnie wyposażoną w pompę cyrkulacyjną o mocy 150W?

Oferowane przez nas rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż powoduje oszczędność energii bez utraty jakości mycia i dezynfekcji.

- Czy Zamawiający dopuści myjnię, której zużycie wody na jedno płukanie wynosi 10 litrów?

Zużycie wody w proponowanej przez nas myjni gwarantuje jakość mycia oraz dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi standardami, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz gwarancję dezynfekcji.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Ad. a) Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Mniejsza moc i wydajność pompy spowoduje wydłużenie czasu pracy urządzenia.

Ad. b) Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni, w której zużycie wody na jedno płukanie wynosi 10 litrów.

Pytanie nr 53: pkt. 22 tabeli – parametry techniczne. Prosimy o sprawdzenie czy nie została popełniona omyłka oczywista zamiast załącznika 2.10a winno być 2.9a, gdzie Zamawiający umieszcza poglądowe miejsca instalacji myjni. Odpowiedź na pytanie nr 53: W pkt. 22 tabeli załącznika nr 2.9 do SIWZ podano złą numerację załącznika. Prawidłowa treść niniejszego punktu brzmi: „Zapoznaliśmy się z opisem pomieszczenia zawartym  w załączniku  2.9 A do SIWZ oraz deklarujemy, że (…)”. Ciąg dalszy treści pkt. 22 bez zmian.

Pytanie nr 54: Dotyczy załącznika nr 2.5 bronchofiberoskop

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop posiadający następujące parametry:

a) kąt widzenia: 95 stopni,

b) zakres zginania końcówki: góra 160 °, dół 130°

c) długość całkowita: 880 mm

d) światłowód o długości  min 1,5 m

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Ad. a) Tak. Zamawiający dopuszcza bronchofiberoskop posiadający kąt widzenia 95°.

Ad. b) Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w SIWZ dotyczące zakresu zginania końcówki.

Ad. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bronchofiberoskopu o długości całkowitej 880 mm.

Ad. d) Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w załączniku 2.5 do SIWZ.

Pytanie nr 55: Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Po dostarczeniu i uruchomieniu urządzenia i obustronnej akceptacji protokołu zdawczo-odbiorczego Sprzedający może wystawić fakturę. Prawo własności przedmiotu umowy zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą uiszczenia całej należności.”? Odpowiedź na pytanie nr 55: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie z powyższą propozycją.

Pytanie nr 56: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:„(…) za wyjątkiem elementów zużywalnych przy naturalnej eksploatacji.” ?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do § 5 ust. 5 Umowy zgodnie z powyższą propozycją dla części zamówienia nr 5.

Pytanie nr 57: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a, 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,4% do 0,1%? Odpowiedź na pytanie nr 57: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zgodnie z powyższą propozycją.

Pytanie nr 58: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%? Odpowiedź na pytanie nr 58: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie z powyższą propozycją.

Pytanie nr 59: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego? Odpowiedź na pytanie nr 59: Tak, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego dla części zamówienia nr 5.

Pytanie nr 60: Dotyczy załącznika nr 2.5 bronchofiberoskop – pkt. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Czas naprawy do 3 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku gdy czas naprawy sprzętu trwa dłużej niż 3 dni robocze od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 3 dni roboczych), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia.”? Odpowiedź na pytanie nr 60: Tak, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Pytanie nr 61: Dotyczy załącznika nr 2.5 bronchofiberoskop – pkt. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Maksymalna ilość napraw tego samego istotnego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy.”? Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 21 w opisie przedmiotu zamówienia dla bronchofiberoskopu.

Pytanie nr 62: Dotyczy załącznika nr 2.5 bronchofiberoskop – pkt. 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych z 10 do 8 lat ? Odpowiedź na pytanie nr 62: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu pkt. 25 (załącznik nr 2.5 do SIWZ) dla zadania nr 5 w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 63: Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji ? Jeżeli to maksymalnie o ile

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy wyspecyfikowanych w zadaniu nr 1 urządzeń maksymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy poprzetargowej.

Pytanie nr 64: dotyczy łóżka medycznego wielofunkcyjnego elektrycznego - 10 sztuk

- Czy Zamawiający mając na uwadze ograniczenie powstawania potencjalnych źródeł infekcji dopuszcza wysuwane teleskopowo kolumny lub inne mechanizmy (np. pantografy) które, nie posiadają uszczelnionych segmentów i zanieczyszczenia oraz płyny mogą osadzać się także we wnętrzu kolumny, w miejscach niedostępnych dla przeprowadzenia należytej dezynfekcji?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami 1000 mm ? Oferowany parametr różni się od opisanego zaledwie o 1 cm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2155 mm?

- Czy Zamawiający dopuszcza łóżko specjalistyczne z regulacją wysokości 385 mm do 765 mm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko którego leże wypełnione jest tworzywowymi wypraskami , wypraski odporne na działanie wysokiej temperatury , środki dezynfekujące oraz działanie UV ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji przechyłu Trendelenburga i anty Trendelenburga w zakresie + /- 16 ° ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w funkcje anty szokowa dokonywaną za pomocą dwóch przycisków ? Oferowany rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze gdyż wymaga świadomości użycia w/w funkcji i jest bezpieczniejsze dla pacjenta

- Czy Zamawiający dopuści  łóżko nie wyposażone w funkcję w pkt. 14 ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o minimum 100 mm ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z lekkiego aluminium wypełnione wkładką kolorystyczną wykonaną z materiału odpornego na wilgoć i wysoką temperaturę , szczyty bez możliwości użycia ich jako deska reanimacyjna ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe , składane na ramę leża . Barierki boczne wykonane z lekkiego aluminium wypełnione wkładką kolorystyczną wykonaną z materiału odpornego na wilgoć i wysoką temperaturę , barierki spełniające normę EN 60601-2-52 ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami ?

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Ad. a) Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z opisem zawartym w SIWZ.

Ad. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej wraz z barierkami 1000 mm.

Ad. c) Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe parametry dotyczące długości całkowitej łóżka.

Ad. d) i e) Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w SIWZ.

Ad. f) Zamawiający oczekuje zaoferowania parametrów z regulacją funkcji przechyłu Trendelenburga i anty Trendelenburga zgodnych z zawartymi w SIWZ.

Ad. g) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w funkcje anty-szokową włączaną za pomocą dwóch przycisków.

Ad. h) Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka posiadającego funkcję szybkiego poziomowania, o której mowa w pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2.1A do SIWZ.

Ad. i ) oraz j) Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na łóżko o parametrach zgodnych  z zawartymi w SIWZ.

Ad. k) i  l) Nie. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.

Pytanie nr 65: dotyczy materaca powietrznego statycznego - 10 szt.

- Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac o wysokości 13cm? Różnica jest minimalna i nie wpłynie negatywnie na parametry terapeutyczne materaca.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o budowie modułowej, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do150kg? Materac o budowie modułowej jest zdecydowanie praktyczniejszy, ponieważ w przypadku uszkodzeń wymienia się tylko niesprawne elementy, a nie cały materac, jak w przypadku materaca o budowie monolitycznej.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu załączenia wyników badań laboratoryjnych wymaganych w punktach 6, 7, 9? Zaświadczenia tego typu zazwyczaj nie są udostępniane dystrybutorom i znacznie zawężają grono oferentów mogących złożyć ofertę.

- Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w kliny o rozmiarach  55 x 99 x 15 cm ?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca z elastycznym pokrowcem paroprzepuszczalnym zamykanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, o wysokim standardzie higieny, spełniającym jednocześnie funkcje opisane w p.10 tabeli, czyli poprawiający komfort pacjenta (eliminujący bezpośredni kontakt z komorami) oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża?

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Ad. a), b), c), d) Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment opisany w SIWZ.

Ad. e) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na proponowany powyżej materac.

Pytanie nr 66: dotyczy szafki przyłóżkowej z blatem bocznym.

Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną przyłóżkową o takich parametrach jak: szafka o jednolitej budowie kontenerowej a nie na stelażu z profili stalowych z wbudowanym pudłem co daje większą stabilność szafki, szafkę składającą się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego lub z płyty laminowanej, szafkę o wymiarach : szer. 475 mm , głębokość 470 mm i wysokość 880 mm , szafkę wyposażoną w cztery kółka w tym dwa z blokadą ? Pytanie spowodowane jest faktem, iż doświadczenia z rynku potwierdzają wysokie niezadowolenie personelu szpitalnego z rozwiązań opartych na profilach stalowych , które to są niestabilne i bardzo często grożą przewróceniem szafki, uderzeniem pacjenta , natomiast budowa – konstrukcja kontenerowa gwarantuje większą stabilność szafki. Kolor szafki niebiesko-biały. Odpowiedź na pytanie nr 66: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na szafkę przyłóżkową spełniającą parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 67: dotyczy części nr 6 zamówienia: Przenośny system do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 1 sztuka;

- Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści ekran 12.1” obsługiwany przy pomocy pokrętła nawigacyjnego i przycisków funkcyjnych?

- Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści monitor bez parametru HI ? W zamian dostępne będą m.in. parametry CPI (indeks wydajności serca), indeks kurczliwości, FTc (poprawiony czas przepływu, wskaźnik płynów wewnątrznaczyniowych).

- Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną drukarkę ?

- Pkt. 18. Czy Zamawiający będzie wymagał pomiarów z wykorzystaniem standardowych elektrod EKG z zapasem na 1000 pomiarów dostarczamy w miarę zgłaszanych potrzeb ?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na przenośny system do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych zgodny z parametrami ujętymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie nr 68: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź na pytanie nr 68: Nie, Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

Pytanie nr 69: część zamówienia nr 5. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody, aby szkolenie personelu odbyło się „w dniu instalacji” (w miejsce dnia dostawy). Odpowiedź na pytanie nr 69: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie personelu odbyło się „w dniu instalacji” (w miejsce dnia dostawy) przy zachowaniu opisanego warunku w SIWZ, że: „Wykonawca ma obowiązek, na co najmniej 5 dni przed terminem dostawy, uzgodnić konkretny dzień i godzinę dostawy z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie zamawiającego. Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z wyżej wymienionymi osobami termin szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzeń.” Powyższy termin nie może jednak przekroczyć wymaganego terminu dostawy urządzenia, czyli (SIWZ: Rozdział III. TERMIN i SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA) – 30 dni.

Pytanie nr 70: część zamówienia nr 5. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego 	elementu urządzenia, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi.”

Na zapis następującej treści:

„W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od prawidłowej obsługi zgodnej z instrukcją użytkownika.”?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu umowy (§ 5 ust. 5) dla zadania nr 5 w sposób zaproponowany przez Wykonawcę

Pytanie nr 71: część zamówienia nr 5.

a)  Dotyczy załącznika 2.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu pkt. 18:

„Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi 
do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Na zapis następującej treści:

„Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi 
do 72 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.”?

b)  Dotyczy załącznika 2.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu pkt. 19:

„Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach.

Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia.”

Na zapis następującej treści:

„Czas naprawy – w przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj.5 dni roboczych), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia.”?

Endoskopy ze względu na specyficzną i zawansowaną konstrukcję nie dają możliwości usunięcia usterki w tak krótkim czasie.

Odpowiedź na pytanie nr 71 a): Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu pkt. 18 (dotyczy zadania nr 5 – załącznik nr 2.5 do SIWZ) w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 71 b): Zamawiający jak najbardziej rozumie kwestię, że czas naprawy endoskopu (zawansowanej konstrukcji) nie dają możliwości usunięcia usterki w krótkim czasie, lecz – z drugiej strony – urządzenie to ma być na bieżąco wykorzystywane w procedurach diagnostycznych oddziału AiIT. Wyłączenie niezbędnego w realizacji kontraktu z NFZ urządzenia (wymóg umowy) na czas dłuższy (5 dni) bez zapewnienia sprzętu zastępczy jest z punktu widzenia Zamawiający niemożliwy do zaakceptowania.

Pytanie nr 72: Dotyczy załącznika 2.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu pkt. 25

„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat.”

Na zapis następującej treści: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat.” Odpowiedź na pytanie nr 72: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu punktu 25 – dotyczy załącznika nr 2.5 do SIWZ (zadanie nr 5) w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 73: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach części nr 1 do 8 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Odpowiedź na pytanie nr 73: Zamawiający wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy urządzeń w ramach zadania nr 1 maksymalnie do 6 tygodni od podpisania umowy poprzetargowej.

Pytanie nr 74: Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,4 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia. Odpowiedź na pytanie nr 74: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie z powyższą propozycją.

Dotyczy części nr 1 - Łóżko medyczne wielofunkcyjne elektryczne, materace powietrzne, statyczne wraz z szafkami przyłóżkowymi z blatem bocznym dla Oddziału Hematologicznego – 10 sztuk - pytania od nr 75 do nr 100

Pytanie nr 75: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej wynoszącej 2200mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest korzystniejsze dla zapewnienia pełnego komfortu dla hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście.

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający dopuszcza łóżko o długości 220 cm.

Pytanie nr 76: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się wysoką odpornością na ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zapewniając jego trwałość a także wygodę w użytkowaniu dla przebywających na oddziale pacjentów.

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 77: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się w zakresie od 0 do 13º natomiast regulacja do pozycji anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie od o do 14º? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 78: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w przewodowy pilot oraz panel centralny z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 79: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego panel nie jest wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne i w żaden sposób nie powoduje obniżenia wartości użytkowych łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie nr 80: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością szybkiego poziomowania leża łóżka przy użyciu przewodowego pilota? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. Odpowiedź na pytanie nr 80: Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka posiadającego funkcję szybkiego poziomowania przyciskiem na panelu centralnym, o którym mowa w pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2.1A do SIWZ

Pytanie nr 81: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością przedłużenia leża o 300mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego zapewniając pełny komfort dla hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście. Odpowiedź na pytanie nr 81: Zamawiający dopuszcza przedłużenie leża o 300 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów łóżka.

Pytanie nr 82: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szczyty wypełnione są płytą HPL lub wykonane są z wysokiej jakości tworzywa PP jednak bez możliwości wykorzystania szczytów jako deski reanimacyjnej? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 82: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 83: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w metalowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości leża? Oferowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla hospitalizowanych pacjentów.

Odpowiedź na pytanie nr 83: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 84: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. Odpowiedź na pytanie nr 84: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 85: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w koła blokowane centralnie za pomocą dźwigni oraz w dodatkowe piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełną mobilność łóżka oraz łatwość jego unieruchomienia. Odpowiedź na pytanie nr 85: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 86: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone wyłącznie w metalowe uchwyty do zawieszania woreczków na płyny fizjologiczne zlokalizowane z obu stron leża bez możliwości płynnej regulacji ich ustawienia? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. Odpowiedź na pytanie nr 86: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka ze specjalnie wydzielonym miejscem na zamocowanie kaczki i basenu na ramie łóżka bez możliwości regulacji odległości uchwytów.

Pytanie nr 87: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego konstrukcja ramy jest malowana proszkowo na kolor biały? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka. Odpowiedź na pytanie nr 87: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymaganie ujęte w SIWZ, aby rama łóżka była w kolorze szarym wraz z pozostałymi elementami dopasowanymi z możliwością wyboru koloru szczytów łóżka.

Pytanie nr 88: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy wyposażony w funkcję statyczną? Oferowane rozwiązanie zapewnia optymalną terapię przeciwodleżynową dla pacjentów hospitalizowanych. Odpowiedź na pytanie nr 88: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 89: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac , którego poprzeczne komory wykonane są z tworzywa PVC i nylonu? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym zapewniając pełną trwałość materaca. Odpowiedź na pytanie nr 89: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 90: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o szerokości 88 cm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i jest dostosowany do wymiarów standardowego łóżka szpitalnego. Odpowiedź na pytanie nr 90: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. materaca.

Pytanie nr 91: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o wysokości 12 cm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i ma pozytywny wpływ na komfort pacjenta. Odpowiedź na pytanie nr 91: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 92: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy przystosowany do profilaktyki i leczenia odleżyn do trzeciego stopnia włącznie? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego i zapewnia wysoki komfort pacjenta. Odpowiedź na pytanie nr 92: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. materaca

Pytanie nr 93: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy przystosowany do terapii przeciwodleżynowej dla pacjentów do 190 kg? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i jest wystarczający dla zapewnienia optymalnej opieki i terapii przeciwodleżynowej także dla pacjentów bariatrycznych. Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 94: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o właściwościach terapeutycznych nie posiadający potwierdzenia badań przez niezależne laboratorium badawcze, ani potwierdzenia w postaci protokołu z badań? Odpowiedź na pytanie nr 94: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pokrowiec ochronny na materac wykonany z włókna tekstylnego pokrytego poliuretanem, rozciągliwego we wszystkich kierunkach, wodoodpornego, paroprzepuszczalnego, impregnowanego w specjalnym środku biobójczym przystosowany do prania w temperaturze do 80C oraz suszenia w suszarce bębnowej w temperaturze do 40C lub też luźno rozwieszony? Oferowany pokrowiec osłania cały materac chroniąc go przed zabrudzeniami, wnikaniem płynów i drobnoustrojów oraz przed wszelkimi zniszczeniem. Ponadto pozwala na łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Odpowiedź na pytanie nr 95: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 96: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac z pokrowcem o wysokim standardzie higieny wykonanym  warunkach zgodnych wyłącznie z ISO9001 oraz normą EN6002 i charakteryzującym się odpornością na wnikanie płynów fizjologicznych oraz krwi jednak bez potwierdzenia protokołem badań? Oferowane rozwiązanie zapewnia możliwość zachowania pełnej higieny dla hospitalizowanych pacjentów co w warunkach szpitalnych jest niezwykle istotne. Odpowiedź na pytanie nr 96: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 97: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy wyposażony w pojedynczy pokrowiec o właściwościach minimalizujących siły tarcia powierzchniowego, bez pokrowca wewnętrznego? Oferowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające, jak że proponowany pokrowiec odznacza nie bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną oraz na wnikanie płynów, ponadto jego unikalny skład i właściwości wspomagają aktywnie terapię przeciwodleżynową. Odpowiedź na pytanie nr 97: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 98: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy wyposażony w pompę z regulacją poziomu ciśnienia powietrza w komorach materaca w zależności od wagi pacjenta w krokach 1-10 według zaleceń oznaczonych czytelnymi symbolami na panelu sterowania? Oferowane rozwiązanie umożliwia bardziej precyzyjny dobór ciśnienia w materacu dla uzyskania optymalnej twardości jego powierzchni, co wpływa na większy komfort pacjenta. Odpowiedź na pytanie nr 98: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 99: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy wyposażony dodatkowo w kliny do pozycjonowania pacjenta o wymiarach 58 x 46 x 36 cm wykonane z pianki Pu w pokrowcu wodoszczelnym paro przepuszczalnym, rozciągliwym, przystosowany do prania w temperaturze do 80C? Odpowiedź na pytanie nr 99: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 100: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o następującej charakterystyce:

- Konstrukcja wykonana z profili stalowych odpornych na procesy mycia i dezynfekcji,

- Wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz w półkę zamykaną drzwiczkami,

- Wnętrze dolnej półki podzielone na 3 części

- Wyposażona w dodatkowy składany blat boczny wykonany z tworzywa poliestrowego,

- Blat boczny z regulacją wysokości w zakresie od 78 cm do 110 cm,

- Blat roboczy wykonany z tworzywa ABS,

- Cztery kółka o średnicy wynoszącej 65mm wykonane z termoplastycznego tworzywa z indywidulaną blokadą,

- Wymiary szafki: szerokość 68 cm, długość – 50cm

- Wymiaru blatu bocznego: 65cmx36cm

- Waga szafki – 18 kg

Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 100: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 101: Prosimy o dodanie do wzoru umowy następujących zapisów:

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

- obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę,

- zmiany urzędowej stawki podatku VAT,

-zmiana numeru katalogowego producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 101: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 102: Czy zamawiający wyrazi zgodę aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu? Odpowiedź na pytanie nr 102: Zamawiający informuje, że faktura ma być wystawiona na cały zestaw.

Pytanie nr 103: Czy Zamawiający dopuszcza bateryjne źródło światła wykorzystujące technologię LED przeznaczone do bezpośredniego przykręcania do przyłącza światłowodowego bronchofiberoskopu intubacyjnego o żywotności diody LED min. 50 000 godz. i jasności światła powyżej 50 000 lux?

Odpowiedź na pytanie nr 103: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bronchofiberoskopu z proponowanym powyżej źródłem światła wykorzystujące technologię LED.

Pytanie nr 104: Czy Zamawiający dopuszcza:

a) Kąt widzenia większy niż wymagany – 110°?

b) Zakres głębi ostrości 5-50 mm?

c) Średnicę zewnętrzną końcówki – 5,2 mm?

d) zakres zginania końcówki góra – 140°, dół - 140° ?

e) Długość robocza – 650 mm?

f) Długość całkowita – 930 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 104:

Ad. a) Tak. Zamawiający dopuszcza bronchofiberoskop posiadający kąt widzenia większy niż 110°.

Ad. b) Nie.

Ad. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bronchofiberoskopu ze średnicą zewnętrzną końcówki – 5,2 mm.

Ad. d) Nie.

Ad. e) i f) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bronchofiberoskopu o ww. parametrach.

Pytanie nr 105: Czy zamawiający dopuszcza średnicę kanału roboczego równą 2,3 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 105: Nie. Zamawiający podtrzymuje parametry sprzętu ujęte w SIWZ.

Pytanie nr 106: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG równoważny do zawartego w specyfikacji o przekątnej ekranu 8,9˝ ? Odpowiedź na pytanie nr 106: Zamawiający podtrzymuje parametry dotyczące ekranu aparatu EKG zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 107:  Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG równoważny do zawartego w specyfikacji o cyfrowej filtracji zakłóceń pochodzenia mięśniowego 25, 35, 75, 100, 150 Hz i filtrze izolinii 0,35; 0,5; 0,8 ? Odpowiedź na pytanie nr 170: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu EKG o parametrach proponowanych powyżej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 108: Czy Zamawiający odstąpi od zapisu o gwarancji dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat i zmieni go na zgodny z prawem zapis o dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat? Odpowiedź na pytanie nr 108: Wymagania w tym zakresie wobec producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych określa Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Rozdział 11 - Używanie i utrzymywanie wyrobów - Art. 90. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.), która w ust. 5 wskazuje, iż: „Podmiot (…) powinien: 1) dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; 2) posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności (…); 3) zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe”. Ww. Ustawa nie określa maksymalnego ani minimalnego okresu „dysponowania określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi”.

Zamawiający zatem podtrzymuje zapisy SIWZ i nie odstępuje od ww. warunku.

Pytanie nr 109: Część zamówienia nr 1: Łóżko medyczne wielofunkcyjne elektryczne – 10 sztuk (załącznik nr 2.1A do SIWZ)

- (dot. 2) Czy zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji ramy leża ze stopów aluminiowych? Podstawa łóżka łatwa w utrzymaniu czystości.

- (dot. 3) Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na 4 kolumnach, gwarantujące stabilność leża?

- Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterowania umieszczony w wysuwanej szufladzie w szczycie łóżka od strony nóg? Panel z możliwością blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka.

- (dot. 6) Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota przewodowego lub panelu pielęgniarskiego w zakresie 400-800 mm ?

- (dot. 9) Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym lamelami z wytrzymałego tworzywa sztucznego z systemem „motylków” wspomagający działanie przeciwodleżynowe?

- (dot. 11) Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelengburga / Antyrendelengburga w zakresie 0-12°?

- (dot. 12) Czy Zamawiający wymaga, aby panel sterujący chowany pod leże wyposażony był w funkcję automatyczne tj. uruchamiana 1 przyciskiem (pozycja do reanimacji), uruchamiana 1 przyciskiem (pozycja do transportu chorego), uruchamiana 1 przyciskiem (pozycja do czyszczenia łóżka)  uruchamiana 1 przyciskiem (pozycja fotelowa).

- (dot. 17) Czy Zamawiający wymaga, aby na panelu sterującym była wyświetlana informacja o rodzaju zasilania łóżka np. czy łóżko jest zasilane z sieci 220/230 V czy np. z akumulatora.

- (dot. 19/20) Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w aluminiowe poręcze boczne czterosekcyjne trzypołożeniowe składane i odchylone o 90 ° wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 90° jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka?

- (dot. 22) Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem bez elastycznych tworzywowych uchwytów do materaca?

- (dot. 28) Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac potrójnie warstwowy o różnym stopniu twardości, zamek błyskawiczny z jednej krótkiej i jednej długiej strony, możliwość dezynfekcji w temperaturze 105°C, pokrowiec zmywalny o wymiarach dostosowanych do leża łóżka?

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Ad. a) Zamawiający wymaga ramy łóżka stalowej.

Ad. b) i c) Zamawiający podtrzymuje warunki ujęte w SIWZ.

Ad. d) Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm

Ad. e) i f) Zamawiający podtrzymuje parametry w powyższym zakresie ujęte w SIWZ.

Ad. g) Zamawiający wymaga, aby panel sterujący chowany pod leżem wyposażony był w funkcję uruchamianą 1 przyciskiem - pozycja do reanimacji / CPR. Pozostałe pozycje dopuszczalne, ale nie wymagane przez Zamawiającego.

Ad. h) Nie wymaga.

Ad. i) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z powyżej opisanymi barierkami.

Ad. j) i k) Zamawiający podtrzymuje wymagania ujęte w SIWZ.

Pytanie nr 110: Część zamówienia nr 1: szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 10 sztuk. (załącznik nr 2.1 C do SIWZ)

- (dot. 2) czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z płyt HPL na konstrukcji aluminiowej?

- (dot. 3) Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 600mm?

- (dot. 4) Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 730mm?

- (dot. 5) Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 480mm?

- (dot. 6) Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach  600x480 mm?

- (dot. 7) Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 550 x 350 mm?

- (dot. 8/9) Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 620-960 mm z możliwością ustawienia kąta nachylenia?

- (dot. 11) Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiczkami szafki oraz frontami wykonanymi z płyt HPL?

- (dot. 13) Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wkładu z tworzywa wyjmowanego z szuflady?

- (dot. 15) Czy Zamawiający dopuści szafa przyłóżkową  bez podzielenia dolnej części szafki na 2 części?

- (dot. 16) Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z drzwiami bez mechanizmu samo dociskowego?

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Ad. a) (dot. 2) Zamawiający podtrzymuje parametry ujęte w SIWZ dotyczące szkieletu szafki z ocynkowanej blachy z pokryciem farbą proszkową.

Ad. b), c), d), e), f) Zamawiający oczekuje zaoferowania szafek o wymiarach zgodnych z podanymi w SIWZ.

Ad. g) (dot. 8/9) Zamawiający w SIWZ ujął parametry dotyczące regulacji blatu bocznego i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. h) (dot. 11) Zamawiający podtrzymuje opisy zawarte w SIWZ w odniesieniu do pkt. 10 i pkt. 11 z uwzględnienie pkt. 19.

Ad. i) (dot. 13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości  zaoferowania szafki przyłóżkowej bez wkładu z tworzywa wyjmowanego z szuflady.

Ad. j) (dot. 15) Zamawiający wymaga, aby szafka w dolnej zamykanej części posiadała wyciąganą półkę w połowie wysokości wewnętrznej zgodnie z opisem w pkt. 15 załącznika nr 2.1C do SIWZ.

Ad. k) (dot. 16) Zamawiający podtrzymuje wymagania ujęte w SIWZ.

Pytanie nr 111: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą certyfikat ISO producenta? szafka przyłóżkowa nie jest wyrobem medycznym zatem nie posiada CE oraz deklaracji zgodności?

Odpowiedź na pytanie nr 111: Zamawiający podtrzymuje wymagania ujęte w SIWZ.

Pytanie nr 112: Obecnie sformułowanie parametrów technicznych myjni stanowi jednoznaczne ograniczenie i utrudnienie uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, gdyż wskazuje na konkretny produkt, określonego producenta (firmę MIELE) jaki Zamawiający zamierza zakupić. Taki opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Postępowanie to nie ma też żadnego racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia ergonomii i organizacji pracy. Należy jednocześnie podkreślić, że Zamawiający w sposób jednoznaczny odrzuca możliwość złożenia oferty innego producenta i ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zamówienia, tym samym Zamawiający naraża się na nieracjonalne wydatkowanie środków finansowych. Odpowiedź na pytanie nr 112: Zamawiający specyfikując przedmiot zamówienia kierował się swoimi potrzebami wynikającymi ze specyfiki działań. Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany tak, by jak najpełniej spełniał te potrzeby, nie faworyzując żadnej z firm. Wg naszej wiedzy produkty co najmniej 3 producentów spełniają paramenty sformułowane w SIWZ. Uważamy zatem, iż zarzut preferowania jednego dostawcy jest bezzasadny.