Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Oferowany sprzęt musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego

Tabela 9. Część zamówienia nr 9 - Kardiomonitor z pulsoksymetrem dla Izby Przyjęć;

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor o budowie kompaktowej  z pulsoksymetrem

Nazwa urządzenia/ mebla (podać typ):  	…………………………………………………………….……………………..……………………………….

Producent:								…………………………………………………………….……………………..……………………………….

Kraj wytwórcy: 							…………………………………………………………….……………………..……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:				…………………………………………………………….……………………..……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017r. | Tak, podać |  |
| Parametry ogólne kardiomonitora |  |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z pulsoksymetrem - niezależne moduły zabudowane wewnątrz urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT minimum 15”, rozdzielczość min.: 1024x768 zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora wyposażoną w uchwyt do przenoszenia | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 100-250 VAC 50 Hz Wbudowany akumulator wewnętrzny na min. 60 min. pracy Chłodzenie monitora konwekcyjne (nie dopuszcza się chłodzenia mechanicznie wymuszonego) | Tak, podać |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów | Tak, podać |  |
|  | Trendy min. 72 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s. | Tak, podać |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji) z min. 72 godz. | Tak, podać |  |
|  | Pulsosymetr –dołączany do urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Archiwum alarmów – minimum 300 zdarzeń | Tak, podać |  |
|  | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe | Tak |  |
| EKG |  |  |  |
|  | EKG - zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min - analiza ST z 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza min. 13 kategorii arytmii - detekcja stymulatora serca - jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego - wyposażenie: kabel 3- żyłowy – 1 szt. | Tak, podać |  |
| Respiracja |  |  |  |
|  | Respiracja: - zakres pomiaru RR min.: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu | Tak, podać |  |
| Saturacja SpO2 |  |  |  |
|  | Saturacja SpO2 - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax lub Masimo - zakres pomiaru SpO2 : min. 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 – 250 1/min - prezentacja fali pletyzmograficznej - wyposażenie: przedłużacz oraz 2 czujniki wielorazowe typu klips na palec | Tak, podać |  |
| NIBP nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | NIBP: - pomiar dla wszystkich grup wiekowych - zakres pomiaru: min. 15 - 270 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny oraz ciągły - czas repetycji pomiaru min.: 1 – 420 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - pomiar tętna z mankietu - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia. - wyposażenie: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia – 2 szt. | Tak, podać |  |
| Temperatura |  |  |  |
|  | Temperatura - pomiar w jednym kanale - możliwość pomiaru temperatury wewnętrznej lub powierzchniowej - zakres pomiaru temperatury min.: 5 – 50°C - wyposażenie: wielorazowa sonda do pomiaru temperatury - powierzchniowa | Tak, podać |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z blatem na kardiomonitor i koszem na akcesoria. Stojak posiada ergonomiczny uchwyt do prowadzenia. Konstrukcja stojaka w oparciu o podstawę jezdną sześcioramienną z blokadą kół. | Tak, opisać |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive) /zapis wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji/ | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: - pomiar ciśnienia krwawego - pomiar kapnografii - pomiar rzutu minutowego serca metoda termodylucji CO - pomiar rzutu minutowego serca metoda impedancji ICG - pomiar gazów anestetycznych - moduł rejestratora termicznego | Tak, podać |  |
| DOKUMENTACJA PRODUKTU i WARUNKI DODATKOWE |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | Tak |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | Tak |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry oraz w przypadku oferowania sprzętu będącego wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do sprzedaży i użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. Przeglądy realizowane są zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. Koszt przeglądów w okresie trwania gwarancji zastał wliczony w cenę oferty. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem kolejnego, drugiego roku gwarancji). | Tak |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | Tak |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | Tak | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | Tak |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | Tak | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | Tak |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | Tak |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | Tak, podać adres co najmniej jednego punktu | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat oraz dostępność odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | Tak |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)