Załącznik nr 2A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

BIPOLARNY APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY PRZEZNACZONY DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETR WYMAGANY |  | OFEROWANY PARAMETR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| i. Bipolarny aparat elektrochirurgiczny przeznaczony do zabiegów artroskopowych - funkcjE i parametrY |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2015 - – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Nazwa / typ urządzenia fabrycznie nowego |  | Podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |  |
|  | Producent (proszę podać siedzibę producenta) |  | Podać |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji bipolarnej w rozworze soli fizjologicznej w zabiegach artroskopowych |  | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz |  | TAK |  |  |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 200kHz lub wyższa |  | TAK |  |  |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |  | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe (zgodne z wymaganiami Normy dla tego typu urządzeń) |  | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu |  | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz parametrów pracy min. 5’’ (cali) |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu (płynna lub co najmniej 5. stopniowa) |  | TAK |  |  |  |
|  | Język komunikatów (na wyświetlaczu / ekranie) - polski |  | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 1 wyjście z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – minimum 5 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  | TAK |  |  |  |
|  | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. |  | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy (odrębne sygnały dla koagulacji i cięcia) |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem nastaw dla podłączonego instrumentu |  | TAK |  |  |  |
|  | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość aktywacji funkcji cięcia oraz koagulacji przy użyciu włącznika nożnego. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. |  | TAK |  |  |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie monopolarnym – zgodnie ze standardem ATOM |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia bipolarnego w zakresie (minimum): 1 – 200W |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru minimum 8 efektów cięcia bipolarnego do pracy w środowisku płynu (niezależnych od nastawy mocy) |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji bipolarnej w zakresie (minimum): 1 – 200W |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru minimum 8 efektów koagulacji bipolarnej do pracy w środowisku płynu (niezależnych od nastawy mocy) |  | TAK |  |  |  |
| AKCESORIA DO BIPOLARNEGO APARATU ELEKTROCHIRURGICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda wielorazowego użytku bipolarna, igła, zagięta 90°, (szer. x wys.): 0,6 x 4mm, kabel 3m (poniżej zdjęcie poglądowe) |  | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda wielorazowego użytku bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, (szer. x wys.): 1,5 x 4mm, kabel 3m (poniżej zdjęcie poglądowe) |  | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda wielorazowego użytku bipolarna do waporyzacji, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4mm, kabel 3m (poniżej zdjęcie poglądowe) |  | TAK |  |  |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowe (dla dorosłych) – 25 sztuk |  | TAK |  |  |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej (min. 5 metrowy) |  | TAK |  |  |  |
|  | Włącznik nożny (przewodowy) minimum 2. - przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji – 1szt. |  | TAK |  |  |  |
| WARUNKI DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzeń (dotyczy także akcesoriów) zostanie dostarczona w momencie dostawy i będzie w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder (lub foldery – dla poszczególnych urządzeń) producenta potwierdzający oferowane parametry oraz w przypadku oferowania sprzętu będącego wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do sprzedaży i użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE. | TAK, załącznik |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby akcesoria wielorazowego użytku (takie jak: elektroda bipolarna wraz z kablem) podlegające dekontaminację i resterylizacji posiadały parametry umożliwiające wykonanie tych procesów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskim. Instrukcję procesu sterylizacji dołączyć do oferty. | TAK, załącznik |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń poświadczone certyfikatem | TAK |  |  |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. Dotyczy: bipolarnego aparatu elektrochirurgicznego, kabla do elektrody neutralnej, włącznika nożnego. | TAK |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla akcesoriów - elektrod bipolarnych wraz z kablem - wynosi minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują dojazd, robociznę i ewentualne materiały eksploatacyjne), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta, wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem trzeciego roku gwarancji). | TAK |  |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | TAK |  |  |  |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK, podać |  |  |  |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK |  |  |  | w godz. ................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |  | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |  |  |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK |  |  |  | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | TAK |  |  |  |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) |  |  |  | Nazwa podmiotu: ……………………………………… Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat | TAK |  |  |  |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 			granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA (LED) - 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ii. źRÓDŁO ŚWIATŁA - FUNKCJE i parametrY |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2015 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie | Tak, podać |  |
|  | Nazwa / typ urządzenia fabrycznie nowego | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Producent (proszę podać siedzibę producenta) | Podać |  |
|  | Funkcja regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia | Tak |  |
|  | Wyświetlacz informujący o aktualnie ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% | Tak, podać |  |
|  | Oddzielny przycisk dla funkcji „standby” (automatyczne ustawienie natężenia światła na minimalną wartość natężenia i szybkie przywrócenie ostatnich ustawień) | Tak, podać |  |
|  | Żywotność diody LED: co najmniej 30 000 godzin | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa – zbliżona do światła naturalnego (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy/ źródła światła emitującego „zimne światło” – powyżej 4500K oraz źródła emitującego zbyt ciepłą barwę – poniżej 3700K) | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik odwzorowania barw CRI co najmniej 95 | Tak, podać |  |
|  | Światłowód o średnicy minimum 3,5mm i długości minimum 3m - 1 szt. | Tak |  |
| WARUNKI DODATKOWE |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | Tak |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzeń zostanie dostarczona w momencie dostawy i będzie w języku polskim | Tak |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder (lub foldery – dla poszczególnych urządzeń) producenta potwierdzający oferowane parametry oraz w przypadku oferowania sprzętu będącego wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do sprzedaży i użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE. | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń poświadczone certyfikatem | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują dojazd, robociznę i ewentualne materiały eksploatacyjne), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta, wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem trzeciego roku gwarancji). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK, podać |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. ................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) | Nazwa podmiotu: …………………….………… Adres: …………………….………... ……………………….……… ………………………….…… Telefon: ………………………………. |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 			granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

OPTYKA ARTROSKOPOWA – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI |  |  | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| iIi. OPTYKA ARTROSKOPOWA - FUNKCJE i parametrY |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2015 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie |  |  | Tak, podać |  |
|  | Nazwa / typ urządzenia fabrycznie nowego |  |  | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |
|  | Producent (proszę podać siedzibę producenta) |  |  | Podać |  |
|  | Optyka artroskopowa z płaszczem i troakarem, kąt patrzenia optyki 30 st., długość 18 cm, średnica 4 mm, szerokokątna, zakres pola widzenia 100-102°, system soczewek wałeczkowych, okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania, autoklawowalna |  |  | TAK |  |
|  | Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki —1 szt. |  |  | TAK, podać |  |
|  | Optyka artroskopowi kompatybilna z kamerą Hermes Ready model nr 688i firmy Stryker |  |  | TAK |  |
|  | Pojemnik metalowy do sterylizacji mieszczący całą optykę |  |  | TAK |  |
| WARUNKI DODATKOWE |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi urządzeń (dotyczy także akcesoriów) zostanie dostarczona w momencie dostawy i będzie w języku polskim | TAK |  |  |
|  |  | Do oferty dołączono oryginalny folder (lub foldery – dla poszczególnych urządzeń) producenta potwierdzający oferowane parametry oraz w przypadku oferowania sprzętu będącego wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do sprzedaży i użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE | TAK, załącznik |  |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby oferowana optyka posiadały parametry umożliwiające wykonanie dekontaminacji i resterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskim. Do oferty dołączono instrukcję procesu sterylizacji optyki | TAK, załącznik |  |  |
|  |  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń poświadczone certyfikatem | TAK |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. Dotyczy optyki artroskopowej z płaszczem i trokarem |  |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują dojazd, robociznę i ewentualne materiały eksploatacyjne), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta, wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem trzeciego roku gwarancji). |  |  | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. |  |  | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu |  |  | TAK, podać |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku |  |  | TAK | w godz. ................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. |  |  | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km |  |  | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne |  |  | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego |  |  | TAK |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) |  |  | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) | Nazwa podmiotu: …………………………………… Adres: …………………………….......... …………………………………… …………………………………… Telefon: ……………………………………. |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat |  |  | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 			granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2D do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

PROCESOR TKANKOWY, KARUZELOWY – 1 sztuka 

Oferowane urządzenia medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pełna nazwa urządzenia (nazwa, typ, seria, nr katalogowy) | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj wytwórcy | Podać |  |
|  | Dystrybutor na terenie RP | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2015 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie | TAK |  |
| DANE TECHNICZNE, AKCESORIA |  |  |  |
|  | Procesor umożliwiający przeprowadzenie w jednym cyklu 200 kasetek jednorazowo | TAK |  |
|  | Ilość stacji parafinowych – minimum 3 | TAK |  |
|  | Ilość stacji odczynnikowych – minimum 9 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa koszyki o pojemności 120 (sztuk) standartowych kasetek każdy | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 10 niezależnych programów | TAK |  |
|  | Program tzw. weekendowy – programowanie pracy urządzenia do działania z opóźnieniem – minimalne (opóźnienie) do 120 godzin (5 dni) | TAK |  |
|  | Podczas zaniku zasilania elektrycznego - możliwość wyjęcia preparatów | TAK |  |
|  | Pojemniki o pojemności 1,8 litra wyposażone w rączkę wykonaną z tworzywa odpornego na odczynniki stosowane w procesie | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system kontroli emisji oparów (wyciąg z filtrem) | TAK |  |
|  | System zapobiegający mieszaniu się odczynników: koszyk na kasetki z rotacją w pojemniku nad poziomem odczynnika - przez 60 sekund ze zmianą kierunku obrotu co 15 sekund | TAK |  |
|  | Blokada klawiatury przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa (oznakowany na czerwono) zatrzymujący całkowicie urządzenie | TAK |  |
|  | Programowany czas infiltracji od 1 minuty do minimum 90 godzin | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed włożeniem koszyczka z preparatami do pojemników z zastygnięta parafiną | TAK |  |
|  | Panel kontrolny wyposażony w wyświetlacz LCD, na bieżąco wyświetlający parametry procesu | TAK |  |
|  | System programowania stacji parafinowych z panelu sterowania urządzenia | TAK |  |
|  | Wymiary: głębokość nie większa niż 870mm (ograniczenie wynikające z powierzchni blatu roboczego oraz powierzchni w lokalizacji, w której ma zostać zainstalowane urządzenie) | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 75kg | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220~240V A: 50~60 Hz | TAK |  |
|  | System podtrzymania bateryjnego, przy zaniku napięcia sieci, pozwalający na dokończenie rozpoczętego procesu [i utratą preparatów] | TAK |  |
| DODTKOWE WYMAGANIA: BLAT ROBOCZY / LABORATORYJNY – „stanowisko dla PROCESORA TKANKOWEGO” |  |  |  |
|  | Stelaż: pięć nóg (cztery narożne i piąta, środkowa – wzmocnienie blatu po środku – „od przodu”). Konstrukcja musi wytrzymać obciążenie statyczne 200 - 220kg. Wymiary: długość: 160cm, głębokość: 75 - 80cm (blat), wysokość: 85cm (z blatem) – jeżeli blat jest o grubości ok. 3,5cm, to wysokość stelaża: 81,5cm. Blat pokryty co najmniej laminatem HPL lub tworzywem typu CORIAN lub równoważnym (wzmacniany żywicą epoksydową). UWAGA: w związku z faktem, że zakup biurka roboczego / laboratoryjnego nie jest objęty dotacją Ministerstwa Zdrowia, Zamawiający wymaga, by dokument sprzedaży dotyczący ww. asortymentu (biurka) został wystawiony na odrębnym dokumencie (fakturze/ rachunku). | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I INNE – dotyczy Procesora Tkankowego |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności – dot. Procesora tkankowego(załączyć do Oferty) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zostanie dostarczona przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć do Oferty) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący cały system z pełną bezpłatną obsługą serwisową obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy: 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują dojazd, robociznę i ewentualne materiały eksploatacyjne), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem kolejnego, drugiego roku gwarancji). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | Podać | Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… Osoba odpowiedzialna: ……………………………………… |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK, Podać | w godzinach: ……..................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 72 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, Podać | ........................................ godzin |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej - do 72 godzin (3 dni roboczych - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 3 dni), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | Podać | .............................................. km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat | TAK |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) | Nazwa podmiotu: ……………………………………… Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 			granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2E do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Mikrotom rotacyjny – półautomatyczny – 1 sztuka 

Oferowane urządzenia medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pełna nazwa urządzenia (nazwa, typ, seria, nr katalogowy) | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj wytwórcy | Podać |  |
|  | Dystrybutor na terenie RP | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2015 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie | TAK |  |
| DANE TECHNICZNE, AKCESORIA |  |  |  |
|  | Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, posiadający automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka | TAK |  |
|  | Przesuw głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy | TAK |  |
|  | Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu | TAK |  |
|  | Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu 28mm | TAK |  |
|  | Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu 72mm | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o 3600 | TAK |  |
|  | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y; kąt regulacji - minimum 8° | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania | TAK |  |
|  | Cięcie w zakresie od 0,5 do 100µm (mikrometrów) | TAK |  |
|  | Cięcie nastawiane w zakresach: - 0,5 do 2µm - skok co 0,5µm (mikrometrów) - 2 do 10µm - skok co 1µm (mikrometrów) - 10 do 20µm - skok co 2µm (mikrometrów) - 20 do 30µm - skok co 5µm (mikrometrów) - 30 do 40µm - skok co 10µm (mikrometrów) - 40 do 100µm - skok co 20µm (mikrometrów) | TAK |  |
|  | Trymowanie w zakresie od 5 do 500µm | TAK |  |
|  | Trymowanie nastawiane w zakresach: - 5 do 10µm - skok co 5µm - 10 do 100µm - skok co 10µm - 100 do 200µm - skok co 20µm - 200 do 500µm - skok co 50µm | TAK |  |
|  | Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu (40µm) z możliwością jej wyłączenia | TAK |  |
|  | Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne. | TAK |  |
|  | Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie od 0° do 10° | TAK |  |
|  | Osłona na ostrze nożyka | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji po naciśnięciu odpowiednich klawiszy z panelu sterującego takich jak: - ilość cięć - grubość cięcia - grubość trymowania - pozycja cięcia | TAK |  |
|  | Panel sterujący z możliwością wyjęcia z obudowy mikrotomu | TAK |  |
|  | Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji | TAK |  |
|  | Waga urządzenia – nie większa niż 35kg | TAK |  |
|  | Tacka na akcesoria mikrotomu | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego przywrócenia pozycji próbki względem noża np.: po wymianie nożyka jednorazowego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system transportu skrawków po torze wodnym do podświetlanej łaźni wodnej, system chłodzenia preparatu na głowicy mikrotomu, lupę. | TAK |  |
|  | Nożyki mikrotomowe o kącie ostrzenia 340 (50 szt.) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki jednorazowe oraz uchwyt na kasetki z preparatem | TAK |  |
|  | Środek do czyszczenia mikrotomu, pojemność min. 100 ml | TAK |  |
|  | Wymiary: głębokość nie większa niż 550mm (ograniczenie wynikające z powierzchni blatu roboczego oraz powierzchni w lokalizacji (przestrzeni), w której ma zostać zainstalowane urządzenie) | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220~240V A: 50~60 Hz | TAK |  |
| DODTKOWE WYMAGANIA: BIURKO ROBOCZE / LABORATORYJNE – „stanowisko dla MIKROTOMU” |  |  |  |
|  | Stelaż (konstrukcja) czteronożny, wymiary: długość: 120cm, głębokość: 60cm, wysokość: ok. 89cm (z blatem). Blat pokryty laminatem HPL lub innym tworzywem równoważnym. UWAGA: w związku z faktem, że zakup biurka roboczego / laboratoryjnego nie jest objęty dotacją Ministerstwa Zdrowia, Zamawiający wymaga, by dokument sprzedaży dotyczący ww. asortymentu (biurka) został wystawiony na odrębnym dokumencie (fakturze/ rachunku) | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I INNE – dotyczy Mikrotomu |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności – dot. Mikrotomu (załączyć do Oferty) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zostanie dostarczona przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć do Oferty) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący cały system z pełną bezpłatną obsługą serwisową obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy: 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują dojazd, robociznę i ewentualne materiały eksploatacyjne), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem kolejnego, drugiego roku gwarancji). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | Podać | Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… Osoba odpowiedzialna: ……………………………………… |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK, Podać | w godzinach: ……..................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 72 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, Podać | ........................................ godzin |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej - do 72 godzin (3 dni roboczych - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 3 dni), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | Podać | .............................................. km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat | TAK |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) | Nazwa podmiotu: ……………………………………… Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 			granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2F do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

stacja do zatapiania (zatapiarka) parafinowa – 1 sztuka 

Oferowane urządzenia medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pełna nazwa urządzenia (nazwa, typ, seria, nr katalogowy) | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj wytwórcy | Podać |  |
|  | Dystrybutor na terenie RP | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2015 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie | TAK |  |
| DANE TECHNICZNE, AKCESORIA |  |  |  |
|  | Trójelementowa zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z: dystrybutorem parafiny, urządzeniem grzewczym i urządzeniem chłodzącym o budowie modułowej (z elementami rozdzielnymi) | TAK |  |
|  | Pojemność pojemnika na parafinę 5L | TAK |  |
|  | Niezależna, cyfrowa regulacja każdego zbiornika | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy LCD | TAK |  |
|  | 8 podgrzewanych miejsc na pęsety różnej wielkości | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury zbiornika z parafiną od 50 do 70°C | TAK |  |
|  | Moduł dozownika wyposażony w oświetlenie LED obszaru roboczego - możliwość wybierania (stopniowania) intensywności światła – minimum 5 nastaw (ustawień) | TAK |  |
|  | Moduł dozownika wyposażony w duży, zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki włączany niezależnie o temperaturze 5°C. | TAK |  |
|  | Moduł płyty chłodzącej z możliwością samodzielnej pracy | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury płyty chłodzącej w zakresie od -3°C do -12°C | TAK |  |
|  | Wbudowany programator (timer) włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym | TAK |  |
|  | Wbudowane przyłącze dodatkowej pincety podgrzewanej | TAK |  |
|  | Możliwość opróżnienia zbiornika na kasetki z parafiny przez zawór spustowy bezpośrednio do pojemnika na odpady | TAK |  |
|  | Pojemność płyty chłodzącej 72 bloczki | TAK |  |
|  | Regulacja strumienia parafiny | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - 2 dociskacze różnych rozmiarów do zatapianych materiałów tkankowych - dodatkowa taca na dokumenty na module płyty chłodzącej | TAK |  |
|  | Wyposażenie opcjonalne (– możliwość rozbudowy o): - lupę, którą można zdemontować bez użycia narzędzi - włącznik nożny elektrozaworu dozownika parafiny - elektrycznie podgrzewaną pęsetę z końcówką o grubości 2mm | TAK |  |
|  | Wymiar (głębokość) moduł dozownika i płyty chłodzącej nie mogą być większe niż 600mm (ograniczenie wynikające z powierzchni blatu roboczego oraz powierzchni w lokalizacji (przestrzeni), w której ma zostać zainstalowane urządzenie) | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220~240V A: 50~60 Hz | TAK |  |
| DODTKOWE WYMAGANIA: BLAT ROBOCZY / LABORATORYJNY – „stanowisko dla ZATAPIARKI” |  |  |  |
|  | Stelaż czteronożny, wzmocniony, wymiary: długość: 120cm (stelaż/ blat), głębokość: 60cm (blat), wysokość: 92cm (z blatem); jeżeli blat jest o grubości ok. 3,5cm, to wysokość stelaża: 88,5cm. Blat pokryty co najmniej laminatem HPL lub tworzywem typu CORIAN lub równoważnym (wzmacniany żywicą epoksydową). ok. 885 UWAGA: w związku z faktem, że zakup biurka roboczego / laboratoryjnego nie jest objęty dotacją Ministerstwa Zdrowia, Zamawiający wymaga, by dokument sprzedaży dotyczący ww. asortymentu (biurka) został wystawiony na odrębnym dokumencie (fakturze/ rachunku) | TAK |  |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I INNE – dotyczy Zatapiarki |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności – dot. Zatapiarki (załączyć do Oferty) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zostanie dostarczona przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć do Oferty) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący cały system z pełną bezpłatną obsługą serwisową obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy: 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują dojazd, robociznę i ewentualne materiały eksploatacyjne), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem kolejnego, drugiego roku gwarancji). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | Podać | Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… Osoba odpowiedzialna: ……………………………………… |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK, Podać | w godzinach: ……..................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 72 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, Podać | ........................................ godzin |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej - do 72 godzin (3 dni roboczych - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 3 dni), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | Podać | .............................................. km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat | TAK |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) | Nazwa podmiotu: ……………………………………… Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 	granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2G do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Mikroskop dla Pracowni Histopatologicznej- 1 sztuka 

Oferowane urządzenia medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. |  | PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  | Pełna nazwa urządzenia (nazwa, typ, seria, nr katalogowy) |  | Podać |  |
|  |  | Producent |  | Podać |  |
|  |  | Kraj wytwórcy |  | Podać |  |
|  |  | Dystrybutor na terenie RP |  | Podać |  |
|  |  | Mikroskop fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2015 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie |  | TAK |  |
| Parametry mikroskopu |  |  |  |  |  |
|  |  | Mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności, do badań w jasnym polu, w świetle przechodzącym |  | TAK |  |
| Statyw mikroskopu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ergonomiczny: - z ogniskowaniem ostrości preparatu poprzez ruch uchwytu rewolwerowego z obiektywami, - z wbudowanym uchwytem rewolwerowym na co najmniej 5 obiektywów - z wbudowanym miejscem na wsuwkę dla analizatora do badań w świetle spolaryzowanym, - z wbudowanym miejscem na obrotowy polaryzator, - z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła i przesuwu preparatów, - z współosiową śrubą do ustawiania ostrości makro/ mikro o minimalnej działce odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. - z wbudowaną regulacją siły nacisku dla śruby makro, - z wbudowanym układem blokady wysokości obiektywów na wybranej wysokości (płaszczyźnie ostrości), umożliwiającym powrót do poprzedniej pozycji po wymianie preparatów. - z wbudowaną regulowaną przesłoną polową oświetlenia | TAK |  |  |
| Oświetlacz |  |  |  |  |  |
|  |  | - Diodowy, wg systemu Kohlera z możliwością zakodowania oświetlenia dla każdego obiektywu | TAK |  |  |
| Obiektywy, okulary, nasadka obserwacyjna i Inne |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aperturze / minimalnej odległości roboczej (WD): - 5x/0,10 / WD 20,0mm, - 10x/0,25 / WD 10,6mm, - 20x/0,40 / WD 1,2mm, - 40x/0,65 / WD 0,6mm | TAK |  |  |
|  |  | - Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola min. 22 | TAK |  |  |
|  |  | - Nasadka obserwacyjna ergonomiczna, dwuokularowa z mechanizmem ustawiania: - wysokości w zakresie minimum 0 - 45mm - przesuwu przód/tył w zakresie min. 0 - 55mm - pochylenia w zakresie min. -3 - 27 stopni | TAK |  |  |
|  |  | - Kondensor Abbego o aperturze numerycznej (N.A.) co najmniej 0,9, z ruchomą soczewką czołową, przystosowany do pracy - z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x, z regulowaną przesłoną aperturową, z miejscem na wsuwkę z filtrem | TAK |  |  |
|  |  | - Stolik mechaniczny, nisko wbudowany na wysokości nie większej niż 130mm od powierzchni stołu, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z prawo stronnym pokrętłem przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu - co najmniej 76x52mm | TAK |  |  |
|  |  | - Wbudowany przełącznik stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii | TAK |  |  |
|  |  | - Możliwość zainstalowania dodatkowych jednego lub więcej elementów podwyższających, umożliwiających dopasowanie wysokości mikroskopu do wzrostu obserwatora | TAK |  |  |
| AKCESORIA |  |  |  |  |  |
|  | Kabel zasilający |  | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec ochronny |  | TAK |  |  |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO I INNE |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp. |  | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności (załączyć do Oferty) |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zostanie dostarczona przy dostawie aparatu) |  | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć do Oferty) |  | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący cały system z pełną bezpłatną obsługą serwisową obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy: 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego |  | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują dojazd, robociznę i ewentualne materiały eksploatacyjne), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem kolejnego, drugiego roku gwarancji). |  | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. |  | TAK |  |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. |  | Podać |  | Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… Osoba odpowiedzialna: ……………………………………… |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku |  | TAK, Podać |  | w godzinach: ……..................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 72 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK, Podać |  | ........................................ godzin |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej - do 7 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 7 dni), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. |  | TAK |  |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km |  | Podać |  | .............................................. km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne |  | TAK |  |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego |  | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) |  | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) |  | Nazwa podmiotu: ……………………………………… Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat |  | TAK |  |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 			granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy