Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Aparat do badań elektromiograficznych (EMG), przewodnictwa nerwów (NCS), potencjałów wywołanych (EP) – 1 sztuka 


Oferowane urządzenia medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY |  | OFEROWANY PARAMETR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa urządzenia (nazwa, typ, seria, nr katalogowy) | Podać |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |  |
|  | Kraj wytwórcy | Podać |  |  |  |
|  | Dystrybutor na terenie RP | Podać |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2015 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie | TAK |  |  |  |
|  | Aparat do badań elektromiograficznych (EMG), przewodnictwa nerwów (NCS), potencjałów wywołanych (EP) | TAK |  |  |  |
| Głowice wejściowe wzmacniaczy biologicznych |  |  |  |  |  |
|  | - Głowica wejściowa 3-kanałowa jednomodułowa ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP - zamontowana do wózka na ruchomym ramieniu, wyposażona w: 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej | TAK |  |  |  |
|  | - Impedancja wejściowa: > 200 MΩ w trybie różnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym | TAK |  |  |  |
|  | - Poziom szumów przy zwartym wejściu: ≤ 0,4µV rms w paśmie 2 Hz - 10kHz | TAK |  |  |  |
|  | - Tłumienie w trybie izolacji IMR (Isolation Mode Rejection): IMR > 160dB | TAK |  |  |  |
|  | - Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych: CMRR > 124dB | TAK |  |  |  |
|  | - Czułość wejściowa wzmacniaczy: 0,5 µV/dz - 20 mV/dz | TAK |  |  |  |
|  | - Czułość wyświetlana na ekranie: 0,05 µV/dz - 20 mV/dz | TAK |  |  |  |
|  | - Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz | TAK |  |  |  |
|  | - Filtr górnoprzepustowy - dolne częstotliwości graniczne (-3dB): 0,01Hz - 3kHz | TAK |  |  |  |
|  | - Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwości graniczne (-3dB): 20 Hz – 13 kHz | TAK |  |  |  |
|  | - Filtr pasmowy 50 Hz przeciwzakłóceniowy | TAK |  |  |  |
|  | - Rozdzielczość przetwarzania A/C: 24 bit dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP | TAK |  |  |  |
|  | - Ilość uśrednień na kanał: 10 000 | TAK |  |  |  |
| Stymulatory |  |  |  |  |  |
|  | - Stymulator elektryczny o stałej wydajności prądowej wbudowany w jednostkę centralną: - Wyposażony w gniazdo DIN dla wyjść impulsów stymulujących - Zakres natężenia: 0 - 100mA, z możliwością ograniczenia maksymalnego prądu stymulującego w pełnym zakresie - Zakres częstości bodźca: 0,1- 200Hz - Częstość zmieniana losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej - Czas trwania impulsu stymulującego: 0,04 - 1ms - Kształty impulsów stymulujących: monofazowy, dwufazowy | TAK |  |  |  |
|  | - Tryby stymulacji: - pojedyncza (single), - powtarzana (repetitive), - ciągami impulsów (burst) z regulacją następujących parametrów: - ilość impulsów stymulujących, - czas pomiędzy impulsami, - polaryzacja impulsów, - czas trwania impulsów, - złożonymi ciągami impulsów (complex burst) z regulacją następujących parametrów: - polaryzacja impulsu głównego, - czas trwania impulsu głównego, - czas od impulsu głównego do pierwszego impulsu wtórnego, - czas pomiędzy impulsami wtórnymi, - ustalenie zmiennego krokowo czasu pomiędzy kolejnymi, następującymi po sobie impulsami wtórnymi zgodnie z zadanym przyrostem czasu, tj. czas pomiędzy kolejnymi impulsami wtórnymi będzie za każdym razem dłuższy o zadany krok, - natężenie impulsów wtórnych w stosunku do natężenia impulsu głównego w %, - ilość impulsów wtórnych, - polaryzacja impulsów wtórnych, - czas trwania impulsów wtórnych | TAK |  |  |  |
| Programy specjalistyczne z obsługą biblioteki Microsoft.NET |  |  |  |  |  |
|  | - Program diagnostyczny w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Neurografia: 1. Przewodnictwo ruchowe, 2. Przewodnictwo czuciowe, 3. Fala F, 4. Liczba rejestrowanych sygnałów: nieograniczona, 5. Przewodnictwo segmentalne (inching), 6. Wielopunktowe przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego wykonana w tym samym czasie na jednym programie) | TAK |  |  |  |
|  | Odruch H | TAK |  |  |  |
|  | Odruch mrugania: wywoływany elektrycznie i mechanicznie | TAK |  |  |  |
|  | Próba męczliwości z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób, następujących po wysiłku (aktywacji) spontanicznym lub tężcowym | TAK |  |  |  |
|  | Współczulne odruchy skórne | TAK |  |  |  |
|  | EMG ilościowe (QEMG): 1. EMG spontaniczne (Ocena czynności spoczynkowej); 2. Analiza wielu jednostek ruchowych z automatycznym uśrednieniem i możliwość wyzwalania sygnału oknemAutomatyczny pomiar parametrów: a) amplitudy b) częstotliwości c) czasu trwania d) liczby faz e) liczby zwrotów; 3. Analiza zapisu interferencyjnego podczas dobrowolnego skurczu mięśnia; 4. Automatyczny pomiar parametrów: a) liczby zwrotów b) amplitudy c) liczby krótkich segmentów d) % czasu aktywności EMG e) amplitudy z usuniętymi zespołami nietypowymi; 5. Analiza w trybie off-line sygnałów EMG zapisywanych razem z dźwiękiem w wirtualnym taśmowym rejestratorze zdarzeń. Czas zapisu pojedynczej rejestracji: 15 minut. Liczba rejestracji: nieograniczona; 6. Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Motoryczne potencjały wywołane (MEP – Motor Evoked Potential) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego | TAK |  |  |  |
|  | Wartości referencyjne dla ruchowego i czuciowego przewodnictwa nerwów, fali F oraz EMG dla najczęściej badanych nerwów i mięśni opracowane przez uznane kliniki krajowe lub zagraniczne. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne porównanie on-line wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi dla wszystkich typów badań w tym przewodnictwa ruchowego, czuciowego, fali F, EMG, potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych | TAK |  |  |  |
|  | Tło wyświetlanych na monitorze przebiegów czarne lub białe zmieniane programowo | TAK |  |  |  |
| Konstrukcja mechaniczno- elektryczna |  |  |  |  |  |
|  | - Konstrukcja mechaniczno-elektryczna: przewoźna, stacyjna | TAK |  |  |  |
|  | - Wózek o solidnej metalowej budowie na ogumionych kołach z blokadami w dwóch kołach, z regulowanymi półkami dla elementów systemu. | TAK |  |  |  |
|  | - Bezpośrednie połączenie głowicy wzmacniaczy z aparatem wyłącznie za pomocą kabla UTP, standard LAN (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów). | TAK |  |  |  |
|  | - Zasilanie systemu 230V/ 50Hz; Transformator separujący 230V/230V | TAK |  |  |  |
| - System komputerowy |  |  |  |  |  |
|  | - Procesor wykonany w technologii x86, co najmniej 4 rdzeniowy; - Pamięć RAM: min. 4 GB; - Dysk HDD: min. 500GB, lub SSD: min. 240 GB; - Napęd DVD/ RW; - Wbudowana karta sieciowa; - Wbudowana port USB; - System operacyjny: Windows 7 lub wyższy; - Oprogramowanie Microsoft Office 2013; - Monitor LCD min. 22” o rozdzielczości min. 1680 x 1050 pikseli; - Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex); - Oprogramowanie specjalistyczne działające w systemie operacyjnym MS Windows 7 (lub wyższym) z obsługą biblioteki Microsoft.NET W okresie trwania gwarancji (24 miesięcy), w przypadku wypuszczenia na rynek nowej wersji oporagromwania, Wykonawca gwarantuje bezpłatny upgrade oprogramowania specjalistycznego | TAK |  |  |  |
| Narzędzia sterowania i obsługi |  |  |  |  |  |
|  | Mysz komputerowa obsługująca funkcje programu diagnostycznego | TAK |  |  |  |
|  | - Klawiatura funkcyjna specjalizowana uruchamiająca określone funkcje operacyjne przy pomocy klawiszy bez użycia myszki komputerowej (niezależnie od możliwości zastosowania w tym celu również myszki) - Klawiatura funkcyjna wyposażona w: a) klawisze (przyciski) funkcyjne kodowane kolorami dublujące sterowane myszką wirtualne przyciski funkcyjne na ekranie monitora aparatu oznakowane takimi samymi kolorami, odpowiadające funkcjom zależnym od realizowanego programu badania, b) Manipulatory obrotowe i przyciski, c) specjalne klawisze funkcyjne, d) blok klawiatury numerycznej do wpisywania danych badania - Realizowane funkcje: a) włączanie / wyłączanie stymulacji, b) Wybór trybu stymulacji (pojedynczymi impulsami / ciągami impulsów), c) zmiana parametrów stymulacji: - natężenie bodźca, - czas trwania bodźca, - częstość bodźców ciągu, d) wybór przebiegów, e) Kasowanie wybranych przebiegów, f) otwieranie / zamykanie menu z dostępnymi testami, g) otwieranie / zamykanie raportu, h) Włączanie / wyłączanie akwizycji, i) włączanie / wyłączanie markerów / kursorów, j) Włączanie / wyłączanie uśredniania, k) Włączanie / wyłączanie pomiaru impedancji, l) Zmiana czułości, m) Zmiana rozciągu (podstawy czasu) | TAK |  |  |  |
|  | - Klawiatura PC ze zdefiniowanymi klawiszami przechodzenia pomiędzy głównymi funkcjami programu diagnostycznego | TAK |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania MUP EMG - zbieranie potencjałów jednostek ruchowych - za pomocą tylko jednego przycisku na klawiaturze funkcyjnej lub przełączniku nożnym |  |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające, poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej, przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu | TAK |  |  |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złożonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej |  |  |  |  |
| Akcesoria |  |  |  |  |  |
|  | - Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: ø 0,46 x 37mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2, 50 szt. | TAK |  |  |  |
|  | - Elektroda powierzchniowa stymulacyjna dwubiegunowa z wkładkami filcowymi ø 6 mm, z przewodem ekranowanym 2m, 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  | - Opaska mocująca do elektrody stymulującej, ok. 50cm, 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | - Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym o długości ok. 1m, 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | - Elektroda powierzchniowa, jednorazowa, nieżelowana, samoprzylepna o powierzchni czynnej 4 x 7mm z kablem 8 cm, 50 szt. | TAK |  |  |  |
|  | - Elektroda uziemiająca opaskowa o długości ok. 20cm (+/- 1,5cm), z przewodem o długości ok. 150cm, 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | - Przewody do elektrod jednorazowych: - ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, długość ok. 150cm, 1 szt. - ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, długość ok. 200cm, 1 szt | TAK |  |  |  |
|  | - Żel przewodzący do elektrod, 2 opakowania (tuby) – gramatura ok. 250g | TAK |  |  |  |
|  | - Pasta (emulsja) ścierna do przygotowania skóry, 3 opakowania | TAK |  |  |  |
|  | - Miarka taśmowa, pomiarowa 1 szt. | TAK |  |  |  |
| Warunki serwisu gwarancyjnego i inne |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw, itp. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat (załączyć do Oferty) | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zostanie dostarczona przy dostawie aparatu) | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu na terenie Polski (dokumenty załączyć do Oferty) | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący cały system z pełną bezpłatną obsługą serwisową obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy: 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. Okres gwarancji na akcesoria (opisane w punktach 44. – 53.; przechowywane w nienaruszonych opakowaniach / użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta): 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji (obejmują bezpłatny dojazd i robociznę), które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następny przegląd – zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem kolejnego, drugiego roku gwarancji). | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | Podać |  |  | Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… Osoba odpowiedzialna: ……………………………………… |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK, Podać |  |  | w godzinach: ……..................... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 72 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, Podać |  |  | ........................................ godzin |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej - do 7 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych). W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 7 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 7 dni), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | Podać |  |  | .............................................. km |
|  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | TAK |  |  |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów (w okresie trwania gwarancji) do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | Podać |  |  | Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków 			granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski pod rygorem odrzucenia oferty.  Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy