Zał. nr 3 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia: Dzierżawa analizatora parametrów chemicznych moczu wraz z dostawą pasków testowych 10 – parametrowych i materiałów kontrolnych”

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Nazwa urządzenia (podać typ):  …………………………….……………………..……………………………….

Producent:	  ………………………………………………….……………………..……………………………….

Kraj wytwórcy: 	……………………………………………….……………………..……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:	.……………………………….……………………..……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
|  | Analizator parametrów fizyko - chemicznych moczu | Tak, podać |  |
| PARAMETRY – ANALIZATORA, WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Badane parametry ( min. 10 ): - Leukocyty - Azotyny - Białko - Krew - Glukoza - Ciała ketonowe - pH - Urobilinogen - Bilirubina - Ciężar właściwy | Tak, podać |  |
|  | Opcjonalnie możliwość odczytu pasków w kierunku albuminurii z możliwością oceny wskaźników białkowo- kreatyninowego i albuminowo- kreatyninowego. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju paska testowego. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku awarii aparatu możliwość alternatywnego odczytu wizualnego zmian zabarwienia na pasku reakcyjnym. | Tak, podać |  |
|  | Analizator powinien być w komplecie z podajnikiem , z opcją uniemożliwiającą nakładanie się pasków na siebie. | Tak, podać |  |
|  | Analizator winien być fabrycznie nowy – nie starszy niż 2017 .Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja na zespoły i podzespoły – na czas umowy dzierżawy. | Tak, podać |  |
|  | Analizator powinien posiadać system alarmowania o możliwych interferencjach występujących w próbce. | Tak, podać |  |
|  | Kalibracja automatyczna bez użycia dodatkowych, zewnętrznych pasków kalibracyjnych | Tak/ Nie podać WAŻNE , DODATKOWA pkt. Tak – 20pkt Nie – 0 |  |
|  | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne określanie przez aparat barwy moczu z możliwością wyboru ( zmiany ) barwy moczu. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar zmian zabarwienia pól testu paskowego na zasadzie spektrofotometrii odbiciowej. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | Tak, podać |  |
|  | Całodobowa gotowość do pracy | Tak, podać |  |
|  | Pamięć wyników pacjentów min. 500 i 200 wyników kontroli jakości. | Tak, podać |  |
|  | Wydruk wyniku z aparatu musi zawierać dane: - datę, - godz. wykonania oznaczenia, - imię i nazwisko pacjenta - oddział - kod zlecenia - nazwę oznaczanego parametru - wynik - wartości referencyjne dla oznaczenia | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy analizatora bez LIS wraz z kompletnym wydrukiem wyniku : par. fiz,- chem. i ocena mikroskopowa osadu moczu oraz danymi identyfikacyjnymi próbki. | Tak, podać |  |
|  | Pola testowe na pasku pokryte siateczką nylonową zapobiegająca odklejaniu się pól reakcyjnych | Tak/ Nie podać WAŻNE , DODATKOWA pkt. Tak – 5pkt Nie – 0 |  |
|  | Zabezpieczenie pasków przed ekspozycją na wilgoć oraz wskaźnik zawilgocenia na pasku dzięki , któremu analizator nie interpretuje zawilgoconych pasków. | Tak/ Nie podać WAŻNE , DODATKOWA pkt. Tak – 10 pkt Nie – 0 |  |
|  | RODO- dane pacjentów po zakończeniu dzierżawy pozostają własnością zamawiającego, a pamięć w analizatorze zostanie wykasowana. | Tak, podać |  |
| PARAMETRY OZNACZENIA JAKIE MA SPEŁNIAĆ ANALIZATOR; LINIOWOŚĆ |  |  |  |
|  | Próg detekcji dla albuminy nie więcej niż 0,2g/l | Tak, podać |  |
|  | Liniowość dolna dla glukozy nie większa niż 100 mg/dl | Tak, podać |  |
|  | Próg detekcji dla ciał ketonowych powinien wynosić 5-10 mg/dl | Tak, podać |  |
|  | Próg detekcji dla bilirubiny powinien wynosić 0,4 – 0,8 mg/dl | Tak, podać |  |
|  | Próg detekcji dla urobilinogenu powinien wynosić 0,2- 0,4 mg/dl | Tak, podać |  |
|  | Próg detekcji dla hemoglobiny powinien mieścić się w granicach 0,15 – 0,6 mg/l dla erytrocytów 5 -10 erytrocytów/ul | Tak, podać |  |
|  | Próg detekcji dla leukocytów ma odpowiadać obecności 5-15 leukocytów /wpw w powiększeniu standardowym w nieodwirowanej próbce moczu lub10 WBC /ul | Tak, podać |  |
|  | Próg detekcji dla azotynów ma wnosić 0,05- 0,1 mg/dl | Tak, podać |  |
|  | Pola testowe dla oznaczanych parametrów są wolne od wpływu kwasu askorbinowego | Tak/ Nie podać WAŻNE , DODATKOWA pkt. TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| OZNAKOWANIE WYNIKÓW PATOLOGICZNYCH |  |  |  |
|  | Analizator powinien wykonywać oznakowanie wyników patologicznych – flagowanie: | Tak, podać |  |
|  | Analizator na wyniku powinien uwzględniać wyniki referencyjne dla oznaczanych parametrów. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający powinien mieć możliwość wyboru na analizatorze jednostek , w których chce pracować: - jednostki arbitralne, opisowe +/- - jednostki komercyjne:mg/dl 3.jednostki SI: mmol/l | Tak, podać |  |
| WYDAJNOŚĆ APARATU |  |  |  |
|  | Wydajność min. 500 ozn./godz. | Tak, podać |  |
| ODCZYNNIKI |  |  |  |
|  | Paski testowe muszą być od tego samego producenta co analizator. | Tak, podać |  |
|  | Odczynniki bezcyjankowe. Na opakowaniu wymagana nazwa, producent, nr katalogowy, Lot.produktu. | Tak, podać |  |
|  | Odczynniki do aparatu winny mieć 6 -cio miesięczny termin ważności, liczony od daty dostawy. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk , w języku polskim, dla stosowanych odczynników. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca dostarcza startowy zestaw odczynników i kontroli na 2 poziomach min. po 1-ej fiolce z każdego poziomu. | Tak, podać |  |
| KONTROLA JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Kontrole - poziom normal i abnormal. Kontrola ma być wkonywana codziennie na 1-ym poziomie wymiennie. Materiał kontrolny od tego samego producenta co zaoferowany analizator. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość programowania harmonogramu QC wraz blokadą badań , jeśli kontrola nie została wykonana. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE TECHNICZNE I INFORMATYCZNE |  |  |  |
|  | Przesyłanie listy pacjentów z LIS do pamięci analizatora. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie analizatora powinno być oparte na systemie Windows z wszelkimi funkcjami dostępnymi przez klawiaturę lub myszkę. | Tak, podać |  |
|  | Do analizatora ma być dostarczony czytnik kodów kreskowych. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych do analizatora z wykorzystaniem ekranu dotykowego , czytnika kodów kreskowych i klawiatury, którą można podłączyć do analizatora. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna i możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej bezpośrednio do analizatora. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć podłączenie do systemu LIS obecnego w laboratorium. ( aktualnie jest to program InfoMedica firmy Asseco). | Tak, podać |  |
|  | Mile widziane menu w języku polskim. | Tak / Nie podać |  |
| WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ ANALIZATOREM |  |  |  |
|  | Jeśli do transmisji danych wymagana jest mysz należy również ją dostarczyć. | Tak, podać |  |
|  | Należy również dostarczyć części zużywalne niezbędne do pracy czytnika, a których wymiana jest w gestii użytkownika. | Tak, podać |  |
| WARUNKI DODATKOWE I INFORMACJA O WARUNKACH SERWISU |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że przedmiotem dzierżawy jest fabrycznie nowe urządzenie, które nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | Tak |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy zostanie udostępniony Zamawiającemu w komplecie z wyposażeniem, o którym mowa powyżej, a aparat będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. (z wyłączeniem odczynników niezbędnych do analizatora wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ ) | Tak |  |
|  | Czas dostarczenia analizatora od dnia podpisania umowy wynosi 2 tygodnie | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu dzierżawy, w tym bieżącą konserwację aparatu oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu w całym okresie trwania dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. | Tak, podać |  |
|  | Koszt przeglądów i utrzymania sprawności urządzenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Dane osoby odpowiedzialnej za serwis przedmiotu dzierżawy po stronie Wykonawcy | Tak, podać dane kontaktowe w sprawie serwisu i awarii | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W okresie trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, w tym celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe ( inne ), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy | Tak |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Serwis telefoniczny dostępny jest 24 godz.7 dni w tygodniu. | Tak, podać | w godz. .......... |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. | Tak, podać |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Folder producenta potwierdzający oferowane parametry – na wezwanie | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych. (zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym zał. 1 zostaną przekazane Zamawiającemu przy zawarciu umowy) | Tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem zamówienia dla uczestników szkolenia. | Tak, podać |  |

###### Uwaga: 	Dzierżawiony aparat musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

###### Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty ,za wyjątkiem ocenianych parametrów. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w/w dokumentów.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)