Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dzierżawa fakoemulsyfikatora wraz wyposażeniem (akcesoriami)

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Nazwa urządzenia (podać typ):  …………………………….……………………..……………………………….

Producent:	  ………………………………………………….……………………..……………………………….

Kraj wytwórcy: 	……………………………………………….……………………..……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:	.……………………………….……………………..……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Aparat do fakoemulsyfikacji Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017r | Tak, podać |  |
| Parametry - pompa |  |  |  |
|  | Pompa typu Centryczna lub równoważna | Tak, podać |  |
|  | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy | Tak, podać |  |
| Parametry moduł do fakoemulsyfikacji |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy 28.5 kHz lub mniejsza | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc dla wszystkich trybów modulacji fali ultradźwiękowej - 35 Wat przy min. 850 ohm | Tak, podać |  |
|  | Zakres aspiracji podczas fakoemulsyfikacji: min: 0 - 600 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa do fakoemulsyfikacji z min. 6-kryształowym elementem piezoelektrycznym | Tak, podać |  |
|  | Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym min. 250 pulsów/sek | Tak, podać |  |
|  | Tryb pracy ultradźwięków jednosekwencyjnych - burst: min. 80-600 milisekund | Tak, podać |  |
|  | Tryb pracy ultradźwięków wielosekwencyjny - multiburst: min. 2-600 milisekund | Tak, podać |  |
|  | Tipy/końcówki do fakoemulsyfikacji coaxialnej do cięcia w zakresie: 1.8 mm – 2.2 mm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wysunięcie tipu przy ciągłym poziomie mocy U/S 100%: powyżej 125um (mikrometra) | Tak, podać |  |
|  | Znamionowa prędkość szczytowa tipu/końcówki przy ciągłym poziomie mocy: powyżej 11,5 m/s | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji szybkości narastania podciśnienia podczas fakoemulsyfikacji | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesna kontrola ultradźwięków i podciśnienia z przełącznika nożnego w trybie dual linear (jednoczasowo jeden z parametrów sterowany do dołu a drugi parametr odchylenie pedału w bok) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cmH2O) na wymuszoną ciśnieniem powietrza – infuzję ciśnieniową mmHg | Tak, podać |  |
|  | System wymuszonej infuzji ciśnieniowej podczas fakoemulsyfikacji kontrolowana z przełącznika nożnego | Tak, podać |  |
| Parametry koagulacji |  |  |  |
|  | Stała oraz liniowa kontrola koagulacji w zakresie 0-100% w zakresie regulacji co 1% | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość koagulacji: Min. 1 MHz | Tak, podać |  |
|  | Moc nominalna koagulacji: Min. 7.5W przy 100 ohm | Tak, podać |  |
| Witrektom przedni |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z nożem do witrektomii przedniej : 20G, 23G, 25G | Tak, podać |  |
| Pozostałe funkcje |  |  |  |
|  | Zakres dostępnej infuzji ciśnieniowej / irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) Min. 0 – 150 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Sztywna kaseta odprowadzająca płyny o pojemności min. 0 – 300ml | Tak, podać |  |
|  | Wyjście portu z aparatu do systemu infuzji ciśnieniowej z filtrem hydrofobowym 0,1 mikrona lub równoważne | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran ciekłokrystaliczny, dotykowy o przekątnej min. 19 cali | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu typu HD (High Definition) pozwalającego na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | Tak, podać |  |
|  | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 20 operatorów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania a następnie zapisania parametrów pracy i komunikatów na zewnętrznym czytniku danych USB, po zakończeniu każdego zabiegu lub równoważne | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowy przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków oraz regulacji siły nacisku pedału | Tak, podać |  |
|  | Pilot bezprzewodowy | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | Tak, podać |  |
|  | Menu w języku polskim. Potwierdzenia głosowe (akustyczne) w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą przednich kół | Tak, podać |  |
| Wyposażenie dostarczone wraz z aparatem |  |  |  |
|  | Głowice do fakoemulsyfikacji – dostawa wraz z aparatem, oczekiwana ilość 5 sztuk | Tak, podać okres gwarancji |  |
|  | Końcówka irygacyjna z ansypem diamentowym 21G, dostawa wraz z aparatem, oczekiwana ilość 5 sztuk | Tak, podać okres gwarancji |  |
|  | Końcówka aspiracyjna z nasypem diamentowym 21G, dostawa wraz z aparatem, oczekiwana ilość 5 sztuk | Tak, podać okres gwarancji |  |
|  | Pęseta bipolarna, dostawa wraz z aparatem, oczekiwana ilość 1 sztuka | Tak, podać okres gwarancji |  |
|  | Kabel do pęsety diatermicznej - 1 sztuka | Tak, podać okres gwarancji |  |
| Warunki dodatkowe i informacja o warunkach serwisu |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że przedmiotem dzierżawy jest fabrycznie nowe urządzenie, które nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | Tak |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy zostanie udostępniony Zamawiającemu w komplecie z wyposażeniem, o którym mowa powyżej, a aparat będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (z wyłączeniem sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ ) | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu dzierżawy, w tym bieżącą konserwację aparatu oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu w całym okresie trwania dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. | Tak, podać |  |
|  | Koszt przeglądów i utrzymania sprawności urządzenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Dane osoby odpowiedzialnej za serwis przedmiotu dzierżawy po stronie Wykonawcy | Tak, podać dane kontaktowe w sprawie serwisu i awarii | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W okresie trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, w tym celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy | Tak |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | Tak | w godz. .......... |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. | Tak, podać |  |
| Dokumentacja |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | Tak, załączyć |  |
|  | Wyrób medyczny - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych. (zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym zał. 1 zostaną przekazane Zamawiającemu przy zawarciu umowy) | Tak |  |

###### Uwaga: 	Dzierżawiony aparat musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

###### Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)