## SAC
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 1 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 33198000-4, 33772000-2
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 50mm x 200m | rolka | 27
2 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 75mm x 200m | rolka | 58
3 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 100mm x 200m | rolka | 68
4 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 120mm x 200m | rolka | 58
5 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 150mm x 200m | rolka | 58
6 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 200 ÷ 210mm x 200m | rolka | 31
7 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 250mm x 200m | rolka | 27
8 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 300mm x 200m | rolka | 21
9 | Rękaw papierowo - foliowy płaski 400 ÷ 420mm x 200m | rolka | 3
10 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą 150mm x 50mm. Opakowanie jednostkowe 1 rolka = 100m | rolka | 31
11 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą 200mm x 50mm. Opakowanie jednostkowe 1 rolka = 100m [Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo-foliowe o wysokości fałdy 55 mm zamiast 50 mm] | rolka | 11
12 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą 300 mm x 50 mm. Opakowanie jednostkowe 1 rolka = 100m [Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo-foliowe z fałdą o rozmiarze 300mm x 60mm] | rolka | 11
13 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą 400 ÷ 420mm x 90 mm. Opakowanie jednostkowe 1 rolka = 100m | rolka | 11
14 | Torby papierowo - foliowe płaskie 270mm x 350mm. Opakowanie po 100 sztuk | opakowanie | 50
15 | Torby papierowo - foliowe płaskie 300 ÷ 320mm x 500mm. Opakowanie po 100 sztuk | opakowanie | 50
16 | Torby papierowo - foliowe płaskie 420mm x 600mm. Opakowanie po 100 sztuk | opakowanie | 50
17 | Torby włókninowo - foliowe 420mm x 600mm. Opakowanie po 100 sztuk [Zamawiający dopuszcza torby włókninowo-foliowe ze wskaźnikiem sterylizacji umieszczonym na włókninie pod folią] | opakowanie | 3
18 | Papier krepowany biało – zielony pakowany naprzemiennie. Arkusz 100cm x 100cm (pakowany po 250 sztuk) | opakowanie | 30
19 | Papier krepowany biało – zielony pakowany naprzemiennie. Arkusz 120cm x 120cm (pakowany po 100 sztuk) | opakowanie | 12
20 | Papier krepowany do sterylizacji zielony lub niebieski. Arkusz 110 cm ÷ 120 cm x 110÷ 120 cm - podać oferowany rozmiar. Zamawiający dopuszcza papier krepowany do sterylizacji w arkuszach pakowany po 100 sztuk x 10 opakowań = 1000 sztuk lub pakowany po 250 sztuk x 4 opakowania = 1000 sztuk (*) należy podać, którego opakowania dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić | opakowanie | (*)
21 | Papier krepowany do sterylizacji biały. Arkusz 110 cm ÷ 120 cm x 110÷ 120 cm (pakowany po 100 sztuk) - podać oferowany rozmiar Zamawiający dopuszcza papier krepowany do sterylizacji w arkuszach pakowany po 100 sztuk x 10 opakowań = 1000 sztuk lub pakowany po 250 sztuk x 4 opakowania = 1000 sztuk (*) należy podać, którego opakowania dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić | opakowanie | (*)
22 | Włóknina w arkuszach 100cm x 100cm (pakowana po 250 sztuk) - podać kolor | opakowanie | 2
23 | Włóknina niebieska 110 cm ÷ 120 cm x 110 cm ÷ 120 cm (pakowana po 100 sztuk) | opakowanie | 9
RAZEM:
Rękawy i torby papierowo - foliowe: papier o gramaturze min. 60g/m, folia min. 7 warstwowa, zgrzew wielorowkowy o szerokości min. 1 cm na wszystkich rozmiarach. Zamawiajacy wymaga, aby rękawy miały opisany wskaźnik jak ma wyglądać rękaw po jednym procesie sterylizacji. Wskaźniki sterylizacji pary umieszczone poza przestrzenią pakowania na papierze pod folią. Rękawy nawinięte na trzpień folią na zewnątrz. Zamawiający oczekuje oznaczenia: rozmiaru i kierunku otwierania po obu stronach rękawa/ torby. Oznaczenie opakowań symbolem CE na opakowaniu produktu. Napisy w języku polskim. Torebki zakończone wycięciem na palec na stronie fabrycznie zgrzanej, ułatwiającym prawidłowe otwieranie. Wymagana charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-3; PN-EN 868-5. Wykonawca na wezwanie zobowiązny jest przekazać Zamawiajacemu charakterystykę parametrów wytrzymałościowych oraz oświadczenie lub deklarację zgodności z ww. normami.
Torby włókninowo - foliowe: włóknina o gramaturze min. 60 g/m , folia min. 5 warstwowa, kanały termozgrzewu wielorowkowe o szerokości min. 1 cm, wskaźniki sterylizacji pary umieszczony pomiędzy warstwami folii. Oznaczenia: rozmiar, kierunek otwierania. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-5. Wykonawca na wezwanie zobowiązny jest przekazać Zamawiajacemu charakterystykę parametrów wytrzymałościowych oraz oświadczenie lub deklarację zgodności z ww. normami.
Papier krepowany: papier o gramaturze min. 60 g/m do sterylizacji parowej. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-2. Wykonawca na wezwanie zobowiązny jest przekazać Zamawiajacemu charakterystykę parametrów wytrzymałościowych oraz oświadczenie lub deklarację zgodności z ww. normami.
Włóknina w arkuszach: wykonana z celulozy bielonej bezchlorkowo, wzmocniona włóknem syntetycznym na powierzchni materiału, gramatura min. 60g/m2, zgodna z normą PN EN 868-2. Wykonawca na wezwanie zobowiązny jest przekazać Zamawiajacemu charakterystykę parametrów wytrzymałościowych oraz oświadczenie lub deklarację zgodności z ww. normą.
Wszystkie opakowania wymienione w części zamówienia muszą spełniać odpowiednio normy PN-EN 868, PN-EN ISO 11607, PN-EN ISO 11140. Wykonawca na wezwanie zobowiązny jest przekazać Zamawiajacemu oświadczenia producenta w zakresie zgodności z normami lub przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zobowiązny jest złożyć świadectwa rejestracyjne wydane przez upoważnione do tego jednostki badawcze lub deklaracje zgodności z normami PN-EN, które mogą być wydane przez producenta lub niezależną organizację. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego może przedłożyć atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie UE. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego może złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną.
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 2 - TESTY KONTROLI DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ, RUTYNOWEJ KONTROLI MYCIA | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 33696500-0
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Biopopulacja 10x6. Testy muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego inkubatorem szybkiego odczytu. Nazwa urządzenia Smart Well model 1710. Opakowanie jednostkowe ma być oryginalnym opakowaniem producenta z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim. Wymagania: testy biologiczne spełniają wymagania norm: PN -EN 867, ISO 11138. Zamawiający na wezwanie wymaga przekazania oświadczenia lub innego dokumentu producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. | sztuki | 200
2 | Bowie - Dick 134 C. Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134 stop. C - 3,5 min. w formie gotowego zestawu składający się z karty kontrolnej umiwszczonej pomiędzy arkuszami specjanego papieru, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 867-4, PN-EN ISO 11140-4. Wymagana duża rozbieżność kolorystyczna testów przed i po procesie sterylizacji. Zamawiający wymaga, aby informacje umieszczone na karcie testowej były w języku polskim. Zamawiający na wezwanie wymaga przekazania oświadczenia lub innego dokumentu producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. Zalecany do stosowania w sterylizatorach Getinge i Lautenschlager. | sztuki | 1000
3 | Bowie - Dick 121 C. Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 121 stop. C - 15 min. w formie gotowego zestawu składającego się z karty kontrolnej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru. Test kontrolujący penetrację i jakość pary, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 867-4, PN-EN ISO 11140-4. Wymagana duża rozbieżność kolorystyczna testów przed i po procesie sterylizacji. Zamawiający wymaga, aby informacje umieszczone na karcie testowej były w języku polskim. Zamawiający na wezwanie wymaga przekazania oświadczenia lub innego dokumentu producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. | sztuki | 130
4 | Test emulacyjny 6 klasy. Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu, do sterylizacji o wartościach ustalonych 121 C /15min. i 134 C/5.3 min., odpowiadający klasie 6 wg PN-EN ISO 11140-1. Opakowanie: 100 testów x 160 opakowań = 16 000 testów* lub 250 testów x 64 opakowań = 16 000 testów* (* należy podać, którego pakietu kontrolnego dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić ). Zamawiający na wezwanie wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub innego dokumentu producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. | opakowanie | (*)
5 | Przyrząd testowy (PCD / HELIX) wraz z testami. Przyrząd testowy procesu PCD typu HELIX. Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121 C/20 min. i 134 C/5,3 min. Odpowiadający klasie 6 wg PN-EN ISO 11140-1 samoprzylepny, do stosowania z przyrządem PCD typu HELIX. Zamawiający na wezwanie wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub innego dokumentu producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. 1 komplet składający się z opakowania zawierającego 250 sztuk testów i jednego przyrządu (ilość zamawiana 20 kompletów *) lub 1 komplet skladający się z opakowania zawierającego 500 sztuk testów i dwóch przyrządów testowych (ilość zamawiana 10 kompletów *) uwaga: (* należy podać, którego kompletu dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić ). | komplet | (*)
6 | Taśma neutralna 19 mm x 50m | sztuki | 100
7 | Taśma ze wskaźnikiem procesu 19mm x 50 m wzmocniona Zamawiający na wezwanie wymaga złożenia przez Wykonawcę charakterystyki technicznej produktu wystawionej przez producenta | sztuki | 90
8 | Test kontroli termicznej 1 opakowanie zawiera 100 sztuk. Test kontroli dezynfekcji termicznej dla parametrów 93C /10 min. w myjni - dezynfektorze typu Des - Check | opakowanie | 20
9 | Test kontroli skuteczności mycia. 1 opakowanie zawiera 100 sztuk. Test kontroli skuteczności mycia typu STF, w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN-EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach, skład substancji testowej nie zawiera krwi ani jej pochodnych, zawiera natomiast dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy. Zamawiający na wezwanie wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub innego dokumentu producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań | opakowanie | 35
10 | Test kontroli mycia ultradzwiękami. Testy służące sprawdzaniu skuteczności procesów mycia oraz efektywności działania myjni ultradzwiękowej. Opakowanie: 100 testów x 13 opakowań = 1.300 testów* lub 50 testów x 26 opakowań = 1.300 testów* (* należy podać, którego opakowania dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić ) | opakowanie | (*)
11 | Test zgrzewu. Test walidacji i dokumentacji szczelności zgrzewu z polami do protokołu (tzw. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskaźnika konieczności działań korygujących zmiany ustawień lub/ i działań serwisowych) niewprowadzających obcych substancji do procesu oceny. Test nie posiada własnej folii. Test zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 11607-2:2006. 1 opakowanie zawiera 250 sztuk. Zamawiający na wezwanie wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub innego dokumentu producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. | opakowanie | 5
12 | Wskaźnik wkrywania pozostałości białka na powierzchniach i narzędziach chirurgicznych. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 próbek kontrolnych do każdej dostawy 25 fiolek. [Zamawiający dopuszcza: 1 op. a'25 sztuk + 2 próbki kontrolne x 6 opakowań = 150 sztuk* lub 1 op. a' 50 sztuk +2 próbki kontrolne x 3 opakownia = 150 sztuk* (*należy podać, którego opakowania dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić)] | opakowanie | (*)
RAZEM:
Zamawiający dopuszcza stosowne oświadczenia i załączenie potwierdzeń zgodności z aktualnie obowiązującymi normami jedynie w przypadku wyrobów niebędących wyrobami medycznymi.
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 3 - ETYKIETY DO METKOWNICY | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 30192800-9
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną; (1 opakowanie = 12 rolek ok. a'750 szt. etykiet + 2 wałki z tuszem) Etykiety z miejscami informacyjnymi: 1) w rzędzie pierwszym: nr operatora, nr sterylizatora, nr cyklu, kod pakietu, 2) w rzędzie drugim (autoklawu): data sterylizacji, 3) w rzędzie trzecim: data ważności pakietu. Etykiety są kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Ww. etykiety nie tracą swoich właściwości lepnych w procesach sterylizacji realizowanych w sterylizatorach firmy Lautenschlager GmbH & Co. KG o numerach 3219 i 5219, wytwarzających 7 próżni, w temperaturach: 121 stopni C przez 20 min. 1 atmosfera oraz 134 stopni C przez 5 min. 2 atmosfery. Po procesie sterylizacji etykiety przeklejane są z pakietu sterylizacyjnego do dokumentacji medycznej (historia choroby). Ww. etykiety nie tracą swoich właściwości lepnych w procesach sterylizacji realizowanych w sterylizatorach firmy Getinge. Zamawiający na wezwanie wymaga złożenia oświadczenia lub innego dokumentu producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności oferowanych etykiet z ww. metkownicą. | opakowanie | 25
2 | Metkownica 3 -rzędowa alfanumeryczna z miejscami informacyjnymi : - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). | sztuka | 2
RAZEM:
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 4 - PAŁECZKA WYMAZOWA | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
Pałeczki wymazowe do powierzchni służące do badania zanieczyszczeń ATP. Pałeczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego luminometrem typu „Sure plus”. 1 opakowanie winno posiadać 25 sztuk. |  | opakowanie | 4
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 5 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA STERYLIZACJI | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 33198000-4, 33772000-2
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Markery medyczne. Specjalistyczne pisaki przeznaczone do trwałego znakowania opakowań sterylizacyjnych, etykiet, taśm oraz innych powierzchni. Cienko piszące, nietoksyczne, szybkoschnące, wodoodporne, żaroodporne, nieblaknące, o słabej woni do stosowania w sterylizacji parowej. Zamawiający wymaga na wezwanie Zamawiającego do złożenia oświadczenia lub innego dokumentu producenta markerów medycznych o nietoksyczności produktu. | sztuki | 30
2 | Plomby plastikowa do zabezpieczenia kontenera na narzędzia. Plomba zabezpieczająca przed nieautoryzowanym otwarciem, z blokadą zatrzaskową, opak. 1000 szt. Plomby do kontenerów mają posiadać określoną linię łamania służącą do bezpiecznego zdjęcia plomby. Zamawiający posiada kontenery na narzędzia do sterylizacji produkowane przez firmę Aesculap Chifa, w związku z tym wymaga, aby oferowane plomby były kompatybilne z kontenerami. | op. | 11
3 | Filtry okrągłe, jednorazowe, kompatybilne z kontenerami Aesculapa ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o średnicy 19mm [Zamawiający dopuszcza: opakowanie po 500 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości. Opakowanie: 100 sztuk x 10 opakowań = 1000 sztuk* lub 500 sztuk x 2 opakowań = 1000 sztuk* (*należy podać, którego opakowania dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić)] | opakowanie | (*)
4 | Filtr papierowy jednorazowy przeznaczony do kontenerów mini oraz dentystycznych (do sterylizacji narzędzi) - opak. 100 szt. [Zamawiający modyfikuje SIWZ i dopuszcza: opakowanie po 500 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości. Opakowanie: 100 sztuk x 25 opakowań = 2500 sztuk* lub 500 sztuk x 5 opakowań = 2500 sztuk* (*należy podać, którego opakowania dotyczy złożona oferta – niepotrzebne skreślić)] | opakowanie | (*)
5 | Plomba papierowa (etykieta papierowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną) do zabezpieczenia kontenera standardowego do sterylizacji narzędzi przed nieautoryzowanym otwarciem, z indykatorem procesu sterylizacji, z tylną warstwą klejącą do archiwizowania, biała, rozm.: 80 x 35 mm, opak. 1000 szt. | opakowanie 1000 sztuk | 3
RAZEM:
Zamawiający posiada kontenery na narzędzia do sterylizacji produkowane przez firmę Aesculap Chifa, w związku z tym wymaga, aby oferowany asortyment był kompatybilny z kontenerami.
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 6 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO MYJNI ULTRADZWIĘKOWEJ | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7
lp. | asortyment | j.m. | Ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Filtry roztworu roboczego do myjni ultradźwiękowej posiadanej przez Zamawiającego MEDISAFE SI Digital PC+ dopuszczone przez producenta myjni lub autoryzowany serwis urządzenia Medisafe. Jedno opakowanie zawiera 24 szt. | sztuki | 2
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 7 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (1) | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 35113400-3
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m2 wzmocniony wewnętrznie na przodzie oraz 3/4 rękawa laminatem oddychającym o gramaturze ok. 45g/m2. Rozmiar od M do XXXL [Zamawiający dopuszcza: rozmiar od M do XXL], poły fartucha zakładane z tyłu, fartuch wiązany na podwójne troki wew. i zew. przy szyi , zapięcie na rzep, rękaw typu reglan. Fartuch zgodny z Dyrektywą MDD 93/42 oraz normami EN 13795 EN 11135 i EN 556. | sztuka | 500
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 8 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (2) | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Czyściki do diatermii. Czyściki do elektrod elektrochirurgicznych 5x5 cm. Bezpiecznie i skutecznie oczyszczające elektrody końcówek elektrochirurgicznych, spód samoprzylepny. Czyściki jednorazowego użycia, sterylne, pakowane pojedynczo. 1 opakowanie winno zawierać 50 sztuk | opakowanie | 3
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 9 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (3) | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 39224200-0, 18424000-7, 39831250-3
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Szczotka specjalistyczna do czyszczenia osprzętu ortopedycznego o dł. 16-17cm, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach raczki. Jedna końcówka szpiczasta o średnicy ok. 8mm, druga okrągła o średnicy ok. 44 mm. | sztuki | 10
2 | Zawieszki identyfikacjyjne. Zawieszki odporne na proces mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Wymiar 25 mm x 191 mm. Rolka 1000 sztuk. Kolor pomarańczowy. | rolka | 1
3 | Zawieszki identyfikacjyjne. Zawieszki odporne na proces mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Wymiar 25 mm x 191 mm. Rolka 1000 sztuk. Kolor zielony. | rolka | 1
4 | Miękkie czyściki do narzędzi rurowych wykonane z delikatnefo włosia nie rysującego powierzchni, nadające się do czyszczenia optyk. Długość 15 metrów, średnica 3,2 i 6,4 mm. | sztuki | 15
5 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu. Wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej o dł. mankietu 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388 EN 407 EN 420 | para | 5
6 | Orange Solvent* - gotowy do użytku roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek cementu oraz plam z cynku. Nie zawierający zasad ani mydła. *lub równoważny tj. nie gorszy lub lepszy 1 opakowanie winno zawierać 9 sztuk po 250ml. | opakowanie | 1
7 | Jednorazowe miękkie mikroczyściki do usunięcia pozostałości po procesie mycia - dezynfekcji. Czyściki o różnej średnicy i grubości włosia (min. 6 rodzajów), dostępne w zwojach o długości 7,5 metra, spakowane jako zestaw w skład którego wchodzi po 1 opakowaniu z każdego rodzaju czyścików (czyli min. 6 rodzajów). | zestaw | 2
8 | Unikalne gotowe jednorazowe giętkie czyściki do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudnodostępnych miejsc. Czyściki o róznych średnicach, długości oraz twardości włosia (od bardzo miękkiego do bardzo szorstkiego - minimum 4 rodzaje). Umożliwiające dobór właściwego czyścika do określonych potrzeb. Pakowane w zestawie po 1 op z każdego rodzaju czyścików (czyli min. 4 rodzajów). | zestaw | 2
RAZEM:
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 10 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (1) | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 33696500-0
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Ampułkowy test biologiczny do autoklawów do sterylizacji parowej (1op. 100szt) (otrzymanie rzetelnego tj. ostatecznego wyniku już po 24 godz. Inkubacji)* | op. | 4
(*) Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiajacego złożyć opis produktu potwierdzający otrzymanie rzetelnego wyniku już po 24 godz. Inkubacji.
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 11 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (2) | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7, 33696500-0
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Ampułkowy test biologiczny do autoklawów do sterylizacji parowej (1op. 50 szt) (otrzymanie rzetelnego tj. ostatecznego wyniku w autoczytniku firmy 3M Attest Auto-Reader 490 już po 1godz. inkubacji). (*) | op. | 15
(*) Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiajacego złożyć opis produktu potwierdzający otrzymanie rzetelnego wyniku już po 1 godz. Inkubacji.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest w ramach zaoferowanej wartości brutto przeprowadzić szkolenie z zakresu zaoferowanego asortymentu w siedzibie szpitala
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)
„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” SP ZOZ ZSM/ZP/53/2019 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 12 - PREPARATY DO KONSERWACJI WIERTAREK | [7 empty] | Informacje dodatkowe
CPV: 38910000-7
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | % VAT | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Olej w areozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml | sztuka | 10
2 | Adapter kompatybilny z wiertarką Acculan 3Ti | sztuka | 3
3 | Adapter kompatybilny z wiertarką Microseed Uni | sztuka | 3
RAZEM:
…...........................................................................................
(data i podpis Wykonawcy)