Zał. nr 3 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dzierżawa analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy wraz z dostawą testów Elisa dla Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Nazwa urządzenia (podać typ):  …………………………….……………………..……………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………

Producent:	  ………………………………………………….……………………..……………………………….

Kraj wytwórcy: 	……………………………………………….……………………..……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:	.……………………………….……………………..……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
|  | Analizator do automatyzacji badań EIA+CLIA Rok produkcji nie starszy niż 2018 r. | Tak, podać | Pozycja punktowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ |
| PARAMETRY – ANALIZATORA, WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Wykonanie badań w formie monotestów (konfekcjonowanych maksymalnie po 24 testy) zawierających wszystkie niezbędne składowe reakcji (3 dołki reakcyjne + 5 dołków zawierających reagenty) | Tak, podać |  |
|  | Testy posiadają certyfikat jakości CE IVD | Tak |  |
|  | Możliwości wymiany analizatora na większy, jeżeli liczba badań wzrośnie, bez zmiany opłaty dzierżawnej | Tak |  |
|  | Studzienki w klasie IgG opłaszczone kombinacją rekombinowanych antygenów z patogennych gatunków Borrelia burgdorferi sensu stricto (VlsE); Borrelia garinii (VIsE, OspA, OspC), Borrelia azfeli (VIsE, OspA, OspC) oraz Borrelia burgdoferi sensu lato (p83, p58, p41i, p39, OspB, OspE, p17 oraz NapA) | Tak |  |
|  | Studzienki w klasie IgM opłaszczone kombinacją rekombinowanych antygenów z patogennych gatunków Borrelia azfelii (OspC), Borrelia garinii (OspC, VlsE ), Borrelia burgdorferi sensu stricto (OspC), Borrelia burgdorferi sensu lato (p41i, p39, p17 i OspE) i Borrelia spielmanii (OspC). | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczenia zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania równoczasowo minimum 24 monotestów (lub 2 płytek ELISA) | Tak, podać |  |
|  | Odczyt w zastosowaniem metody chemiluminescencji (CLIA) | Tak |  |
|  | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczeń | Tak |  |
|  | Precyzja systemu dozującego dla 1µl – nie gorsza niż 3% | Tak, podać |  |
|  | Analizator do przygotowania i rozcieńczania próbek nie wymaga materiałów zużywalnych w postaci dodatkowego jednorazowego sprzętu laboratoryjnego ( końcówki, probówki) | Tak |  |
|  | Równomierne ogrzewanie dołków w każdym punkcie płytki | Tak |  |
|  | Rozpoznawanie próbek pacjentów za pomocą skanowania kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z LIS i udostępnienie interfejsu do połączenie aparatu z LIS | Tak |  |
|  | Automatyczna obróbka danych | Tak |  |
|  | Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off) | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w komputer zewnętrzny wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie i obsługę aparatu | Tak |  |
|  | RODO- dane pacjentów po zakończeniu dzierżawy pozostają własnością zamawiającego, a pamięć w analizatorze zostanie wykasowana. | Tak |  |
|  | Wymiary podstawy aparatu to maksymalnie 60 cm x 70 cm | TAK, podać | Pozycja punktowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ |
|  | Transport i wniesienie aparatów do miejsca wykonywania badań | TAK |  |
|  | Przed pierwszym użyciem instalacja i szkolenie pracowników | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. (z wyłączeniem testów niezbędnych do analizatora wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ ) | Tak |  |
|  | Czas dostarczenia analizatora od dnia podpisania umowy wynosi maksymalnie 6 tygodni | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu dzierżawy, w tym bieżącą konserwację aparatu oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu w całym okresie trwania dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. | Tak, podać |  |
|  | Koszt przeglądów (min. 1 raz w roku) i utrzymania sprawności urządzenia i jego naprawy w przypadku awarii został wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Naprawa i serwis aparatu do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Dane osoby odpowiedzialnej za serwis przedmiotu dzierżawy po stronie Wykonawcy | Tak, podać dane kontaktowe w sprawie serwisu i awarii | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W okresie trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, w tym celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe ( inne ), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy | Tak |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Serwis telefoniczny dostępny jest 24 godz.7 dni w tygodniu. | Tak, podać | w godz. .......... |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. | Tak, podać |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | Tak, podać |  |
|  | Instrukcje wykonania testów w języku polskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniem przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Folder producenta potwierdzający oferowane parametry – na wezwanie | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych. (zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym zał. 1 zostaną przekazane Zamawiającemu przy zawarciu umowy) | Tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem zamówienia dla uczestników szkolenia. | Tak, podać |  |

###### Uwaga: 	Dzierżawiony aparat musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

###### Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty, za wyjątkiem ocenianych parametrów. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)