Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Pakiet nr 5 - Łóżka dziecięce mniejsze na Odział Otolaryngologii Dziecięcej (5 szt.)**

Nazwa Producenta ………………………………

Nazwa/Model/Typ Wyposażenia ………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i funkcje | Parametry wymagane (TAK) i oceniane (TAK/NIE) | Odpowiedź WykonawcyTAK / NIEOpisoferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| **Komplet łóżko wraz z materacem, rok produkcji 2020** | Tak, podać |  |
| 1. **Łóżko**
 |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo z możliwością wyboru koloru (paleta RAL).  | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe.  | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, szczyty i barierki szczebelkowe. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka:- długość całkowita – 1720 mm (+/- 5 mm)- szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 818 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Leże o wymiarach 1627x688 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 550 mm (± 5 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym oczka siatek 75x75 mm, średnica pręta fi 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60° (±5°) - systemem zapadkowym | Tak, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Regulacja barierek bocznych w zakresie 587 – 881 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy 125 mm w tym 3 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu oraz jedno z funkcją do jazdy na wprost. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe fi 60 mm w czterech jego narożnikach, chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania. | Tak, podać |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia możliwość mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem ręki. | Tak, podać |  |
|  | Materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 100 mm piankowy. Umieszczony w pokrowcu paroprzepuszczalnym zapinanym na zamek z min. 2-ch stron. Pokrowiec odporny na środki dezynfekcyjne z możliwością prania w temp. Min 90oC | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 160 kg | Tak, podać |  |
| 1. **Serwis gwarancyjny**
 |
|  | Konstrukcja łóżek i akcesoriów, jak i materiały użyte do produkcji przystosowane są do dezynfekcji środkami używanymi w szpitalach. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce.  | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy techniczne wliczone w cenę oferty | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego (użytkownika) w zakresie eksploatacji i obsługi wyposażenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. W kolumnie „Parametry wymagane i oceniane” w zakresie:

- Parametrów wymaganych umieszczono „TAK, podać” wpisanie odpowiedzi NIE lub pozostawienie pola pustego czyli brak odpowiedzi w kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy” oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, a oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.
* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy z min. 2020 roku i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.
* Oświadczamy, iż zapewniamy w swoim zakresie pełną opiekę serwisową w okresie trwania gwarancji, w tym bieżącą konserwację oraz zobowiązujemy się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wyposażenia w całym okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. Koszt przeglądów gwarancyjnych, utrzymania sprawności wyposażenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego.
* Oświadczamy, iż przy dostawie przedmiotu zamówienia Użytkownikowi zostanie dostarczona:
1. instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna),
2. dokumenty dopuszczające wyposażenie do obrotu i użytkowania na terenie gospodarczym UE oraz potwierdzające zgodność z normami UE,
3. karta gwarancyjna,
4. wykaz polecanych i autoryzowanych przez producenta serwisów technicznych,
5. Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z wyposażeniem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane:
6. nazwa wyposażenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie wyposażenia,
7. nazwa producenta,
8. typ wyposażenia i numer seryjny,

W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące:

1. uruchomienie wyposażenia, przeprowadzenie testu (bezpieczeństwa elektrycznego - jeśli dotyczy),
2. poświadczenie, że wyposażenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu,
3. datę wykonania powyższych czynności,
4. datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny wyposażenia.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy