Zał. nr 2B do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora.

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Nazwa urządzenia (podać typ):  …………………………….……………………….……………………………….

Producent:	  ………………………………………………….……………………….……………………………….

Kraj wytwórcy: 	……………………………………………….……………………….……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:	.……………………………….……………………….……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1. | Zautomatyzowany system do kompleksowej analizy moczu, fabrycznie nowy lub rok produkcji nie starszy niż 2016. | Tak, podać |  |
| 2. | Analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu zintegrowany z analizatorem do oceny elementów upostaciowanych wraz z osprzętem (komputer, czytnik zewnętrzny, drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi). | Tak, podać |  |
| 3. | Analizator parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych moczu kompatybilne ze sobą, pozwalające na wykonanie badania z tej samej próbki moczu bez konieczności jej przenoszenia pomiędzy modułami. | Tak, podać |  |
| 4. | Wielkość opakowania: max. 100 pasków. | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość niezależnej pracy na każdym z modułów w przypadku awarii jednego z modułów. | Tak, podać |  |
| 6. | Automatyczne rozpoczęcie pracy analizatora po umieszczeniu statywu z próbkami bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności. | Tak, podać |  |
| 7. | Mieszanie próbki na pokładzie analizatora. | Tak, podać |  |
| 8. | Odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do pracy, gotowe do użycia, bez konieczności przygotowania ich poza analizatorem. | Tak, podać |  |
| 9. | Analizator, materiały zużywalne oraz materiały kontrolne tego samego producenta. | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS. | Tak, podać |  |
| 11. | Wydajność całkowita analizatora, min 70 badań /godzinę. | Tak, podać |  |
| 12. | Oznaczanie min. 10 parametrów fizykochemicznych na pasku: bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, krew (Hgb), leukocyty (esteraza granulocytów), pH, azotyny, kwas askorbinowy. | Tak, podać |  |
| 13. | Pomiar ciężaru właściwego met. refraktometryczną (refraktometr wewnątrz analizatora). | Tak, podać |  |
| 14. | Fizyczny pomiar barwy i przejrzystości (nie jest dopuszczalny odczyt z paska testowego). | Tak, podać |  |
| 15. | Automatyczne dozowanie moczu bezpośrednio na pola testowe. | Tak, podać |  |
| 16. | Automatyczne płukanie pipetora po każdej próbce z użyciem r-ru płuczącego innego niż woda. | Tak, podać |  |
| 17. | Automatyczny podajnik próbek (min. 50) z możliwością ciągłego uzupełniania. | Tak, podać |  |
| 18. | Stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora min. 3 dni. | Tak, podać |  |
| 19. | Pojemność podajnika pasków min 200 szt., z możliwością ciągłego uzupełniania. | Tak, podać |  |
| 20. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | Tak, podać |  |
| 21. | Moduł do analizy parametrów fizykochemicznych (w tym refraktometr) skalibrowany fabrycznie, poprawność kalibracji sprawdzana w trakcie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis producenta. | Tak, podać |  |
| 22. | Technika pomiaru elementów upostaciowanych oparta na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego, bez wirowania próbki, z dokumentacją fotograficzną, analiza zdjęć pojedynczych elementów upostaciowanych moczu (min. 500 zdjęć dla każdej próbki). | Tak, podać |  |
| 23. | Automatyczna, ilościowa ocena następujących składników morfotycznych moczu: RBC, WBC, zlepy WBC, kryształy, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, bakterie, śluz, plemniki, drożdże. | Tak, podać |  |
| 24. | Brak konieczności wstępnego przygotowania próbki (wirowania). | Tak, podać |  |
| 25. | Wbudowana baza wyników pacjenta wraz z dokumentacją fotograficzną upostaciowanych elementów moczu oraz wbudowany moduł QC. | Tak, podać |  |
| 26. | Możliwość podawania wyników w jednostkach wybranych przez operatora: SI lub tradycyjnych. | Tak, podać |  |
| 27. | Ważność odczynników min. 6 miesięcy (w momencie dostarczenie do Zamawiającego). | Tak, podać |  |
| 28. | Automatyczna kontrola jakości przeprowadzana codziennie minimum na jednym z dostępnych poziomów. | Tak, podać |  |
| 29. | Wbudowany system informatyczny zarządzający pracą analizatora. | Tak, podać |  |
| 30. | Dwukierunkowy interfejs. | Tak, podać |  |
| 31. | Pełna instrukcja obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim. | Tak, podać |  |
| 32. | Harmonogram codziennej i okresowej konserwacji analizatora. | Tak, podać |  |
| 33. | W sytuacji problemów lokalowych Wykonawca zobowiązany jest dostosować pomieszczenie i stół do pracy analizator. | Tak, podać |  |
| 34. | W ramach wynagrodzenia brutto Wykonawcy: - instalacja analizatora - szkolenie personelu wraz z imiennym certyfikatem - aktualizacje oprogramowania (jeśli zostaną wydane w okresie dzierżawy) - włączenie analizatora do LIS „Infinity” - kontrola zewnątrz-laboratoryjna – minimum 4x w roku, jednej z wiodących firm QC - opłacenie kontroli zewnętrznej STANDLAB przez cały okres trwania umowy. | Tak, podać |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| 35. | Oddzielne gniazdo w analizatorze na próbkę „cito”. | Tak/ Nie podać DODATKOWA pkt. Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |
| 36. | Możliwość wydawania wyników analizy: w polu widzenia i w µl. | Tak/ Nie podać DODATKOWA pkt. Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |
| 37. | Oferta fabrycznie nowego analizatora. | Tak/ Nie podać DODATKOWA pkt. Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| 38. | Możliwość weryfikacji wykonanych zdjęć na ekranie monitora. | Tak/ Nie podać DODATKOWA pkt. Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| 39. | Możliwość dokładania pasków testowych bez konieczności zatrzymywania analizatora. | Tak/ Nie podać DODATKOWA pkt. Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| SERWIS / WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 40. | Gwarancja na zespoły i podzespoły - na czas obowiązywania umowy. | Tak, podać |  |
| 41. | Czas reakcji serwisowej od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii aparatu - wymóg do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii. | Tak, podać |  |
| 42. | Dostępność serwisu 24 godz. na dobę (kontakt do inżyniera serwisu bezpośrednio nie przez infolinię). | Tak, podać |  |
| 43. | Usługa serwisowa w ramach wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wymiana części na koszt dostawcy Urządzenia w ramach dzierżawy. | Tak, podać |  |
| 44. | Realizacja okresowych przeglądów technicznych wg zaleceń producenta bez dodatkowej odpłatności. | Tak, podać |  |
| 46. | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
| 47. | Dane osoby odpowiedzialnej za serwis przedmiotu dzierżawy po stronie Wykonawcy. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
| 48. | W okresie trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, w tym celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe ( inne ), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 49. | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy. | Tak, podać |  |
| 50. | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Serwis telefoniczny dostępny jest 24 godz. 7 dni w tygodniu. | Tak, podać | w godz. .......... |
| 51. | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. | Tak, podać |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |
| 52. | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | Tak, podać |  |
| 53. | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak, podać |  |
| 54. | Folder producenta potwierdzający oferowane parametry. | Tak, podać |  |
| 55. | Wyrób medyczny - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak, podać |  |

###### Uwaga: 	Dzierżawiony aparat musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

###### Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty ,za wyjątkiem ocenianych parametrów. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte aktualnymi rejestrami, deklaracjami zgodności, atestami i certyfikatami wydawanymi przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczające dopuszczenie wydzierżawianego sprzętu laboratoryjnego do stosowania w analityce medycznej, oświadczeniami Wykonawcy zawierającymi deklarację, iż Wykonawca gwarantuje prawidłowość badań wykonywanych przy zastosowaniu oferowanych odczynników przy użyciu oferowanych urządzeń laboratoryjnych, Wypełnionym załącznik nr 2 do SIWZ, Folderem producenta analizatora potwierdzający oferowane parametry - pod rygorem odrzucenia oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w/w dokumentów.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)