**Zmodyfikowany** Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Pakiet nr 4 - Łóżka dziecięce większe na Oddział Otolaryngologii Dziecięcej (14 szt.)**

Nazwa Producenta ………………………………

Nazwa/Model/Typ Wyposażenia ………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i funkcje | Parametry wymagane (TAK) i oceniane (TAK/NIE) | Odpowiedź Wykonawcy  TAK / NIE  Opis  oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| **Komplet łóżko wraz z materacem, rok produkcji 2020** | | Tak, podać |  |
| 1. **Łóżko** | | | |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo z możliwością wyboru koloru (paleta kolorów RAL). | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe | Tak, podać |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, oczka siatki o wym. 100x50 mm  **Zamawiający dopuszcza łóżko, gdzie segmenty leża wypełnione są metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża, szerokość pojedynczej lameli min. 80 mm.**  **Zamawiający wymaga jednocześnie opisania rozwiązania przy składaniu oferty w kolumnie *Odpowiedź Wykonawcy.*** | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka:  - długość całkowita - 2100mm (± 5 mm )  - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 890mm (wymiar leża 760x2000 mm)  (+/-100 mm) | Tak, podać |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzna ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama leża wykonana z profili stalowych o przekroju min. 40x40 mm pokrytych lakierem proszkowym. | Tak, podać |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 550 mm (± 5 mm ) | Tak, podać |  |
|  | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70° (±5°). | Tak, podać |  |
|  | Dźwignia do regulacji segmentu oparcia pleców umieszczona pod rama w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu. | Tak, podać |  |
|  | Ręczna regulacja sekcji uda za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie do 16° (±3°).  **Zamawiający dopuszcza łóżko, bez ręcznej regulacji sekcji uda za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie do 16° (±3°). Zamawiający wymaga jednocześnie opisania rozwiązania przy składaniu oferty w kolumnie *Odpowiedź Wykonawcy.*** | Tak, podać |  |
|  | Łóżko wyposażane w metalowe uchwyty trzymające materac pokryte lakierem proszkowym dostosowowane do szerokości i wysokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. | Tak, podać |  |
|  | Podstawa łóżka wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi.  **Zamawiający dopuszcza łóżko, bez wzmocnień poprzeczkami łączącymi nogi.**  **Zamawiający wymaga jednocześnie opisania rozwiązania przy składaniu oferty w kolumnie *Odpowiedź Wykonawcy.*** | Tak, podać |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy 125 mm w tym 3 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu oraz jedno z funkcją do jazdy na wprost. | Tak, podać |  |
|  | Szczyty łóżka - tworzywo stanowiące jednolity odlew bez widocznych łączeń lub sklejeń z kolorową wstawką (paleta kolorów RAL) rozmontowywane bez użycia narzędzi, odporne na środki dezynfekujące oraz działanie UV. | Tak, podać |  |
|  | Poręcze boczne metalowe, wykonane z profili stalowych owalnych o wys. 40 mm i grubości 20 mm pokryte lakierem proszkowym, mocowane pod ramą leża. | Tak, podać |  |
|  | Poręcze boczne składane wzdłuż ramy leża o wysokości min. 350 mm i długości min. 1540 mm, zgodne z normą EN 60601-2-52. Barierki po złożeniu nie wystające ponad leże. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe fi 60 mm w 4 jegonarożnikach chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania. | Tak, podać |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia możliwość mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem ręki. | Tak, podać |  |
|  | Materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 100 mm (wystający ponad uchwyty trzymające) piankowy. Umieszczony w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zapinanym na zamek z min. 2 stron. Pokrowiec odporny na środki dezynfekcyjne z możliwością prania w temp. min 90oC | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | Tak, podać |  |
| 1. **Serwis gwarancyjny** | | | |
|  | Konstrukcja łóżek i akcesoriów, jak i materiały użyte do produkcji przystosowane są do dezynfekcji środkami używanymi w szpitalach. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy techniczne wliczone w cenę oferty. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego (użytkownika) w zakresie eksploatacji i obsługi wyposażenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. W kolumnie „Parametry wymagane i oceniane” w zakresie:

- Parametrów wymaganych umieszczono „TAK, podać” wpisanie odpowiedzi NIE lub pozostawienie pola pustego czyli brak odpowiedzi w kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”, oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, a oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy z min. 2020 roku i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.
* Oświadczamy, iż zapewniamy w swoim zakresie pełną opiekę serwisową w okresie trwania gwarancji, w tym bieżącą konserwację oraz zobowiązujemy się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wyposażenia w całym okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. Koszt przeglądów gwarancyjnych, utrzymania sprawności wyposażenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego.
* Oświadczamy, iż przy dostawie przedmiotu zamówienia Użytkownikowi zostanie dostarczona:

1. instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna),
2. dokumenty dopuszczające wyposażenie do obrotu i użytkowania na terenie gospodarczym UE oraz potwierdzające zgodność z normami UE,
3. karta gwarancyjna,
4. wykaz polecanych i autoryzowanych przez producenta serwisów technicznych,
5. Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z wyposażeniem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane:
6. nazwa wyposażenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie wyposażenia,
7. nazwa producenta,
8. typ wyposażenia i numer seryjny,

W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące:

1. uruchomienie wyposażenia, przeprowadzenie testu (bezpieczeństwa elektrycznego jeśli dotyczy),
2. poświadczenie, że wyposażenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu,
3. datę wykonania powyższych czynności,
4. datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny wyposażenia.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy