Zmodyfikowany Załącznik nr 7a) do SIWZ

Pakiet 9– Dzierżawa gazometru do oceny parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i akcesoriami

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Nazwa urządzenia (podać model/typ): …………………………………..……………………………….

Producent:	  ……………………………………….……………………..……………………………….

Kraj wytwórcy: 	………………………………….……………………..……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:	.……………………………………………..……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych w komplecie z komputerem monitorem i czytnikiem kodów kreskowych dla próbek i UPS -em. | Tak, opisać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześnie niż 2019r.) | Tak, podać |  |
| Metoda badań |  |  |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w materiale badanym i kontrolnym w jednym torze pomiarowym. | Tak, opisać |  |
| MOŻLIWOŚCI POMIAROWE |  |  |  |
|  | Możliwość oznaczania jednocześnie : pH, pO2, pCO2, HHb, O2Hb, MetHb, COHb, tHB, SO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, mleczany, glukoza, całkowita bilirubina noworodkowa. | Tak, podać |  |
|  | Liniowość dla pO2 w granicach od poniżej 10 do nie mniej niż 800 | Tak/ Nie, podać DODATKOWA pkt. Tak – 20pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Linowość dla pCO2 nie więcej niż 5 do nie mniej niż 250 | Tak/ Nie, podać DODATKOWA pkt. Tak – 20pkt Nie – 0 pkt |  |
| MATERIAŁ BADANY |  |  |  |
|  | Krew pełna, osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo – rdzeniowy, płyny kontroli jakości. [Zamawiający dopuszcza analizator przeznaczony do analizowania próbek krwi pełnej pobranych z następujących źródeł: krew tętnicza, żylna, mieszana krew żylna, włośniczkowa oraz płynów kontroli jakości] | Tak podać |  |
| SYSTEM PRACY ANALIZATORA |  |  |  |
|  | Możliwość podania próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. Konfigurowanie parametrów pomiarowych według potrzeb Zamawiający. Korekta wyniku do temperatury pacjenta. Pełny panel wyniku (gazometria, oksymetria i jonogram) z próbki o objętości nie przekraczającej 160 µl. Bezpieczny system pobierania próbek i eliminacji mikroskrzepów. Automatyczne flagowanie próbki na wyniku. Czas pomiaru pełnego panelu do 60 sekund. [Zamawiający dopuszcza analizator wykonujący pełen panel badań (gazometria, oksymetria, elektrolity, metabolity) z próbki o min. objętości 175 μl oraz umożliwiający badanie w trybie mikropróbki – 95 μl] | Tak, opisać |  |
| Kalibracja |  |  |  |
|  | Kalibracja jedno i dwupunktowa oraz możliwość wykonania kalibracji ”na żądanie” Automatyczna kalibracja wszystkich wskaźników Możliwość przerwania kalibracji na podanie próbki w trybie CITO ! | Tak, opisać |  |
| Kontrola jakości |  |  |  |
|  | System kontroli jakości w oprogramowaniu analizatora, pełne analizy statystyczne, krzywa L – J. | Tak, opisać |  |
| Odczynniki, elektrody, sensory |  |  |  |
|  | System pracujący na wielotestowych kasetach, które zawierają co najmniej odczynniki, kalibratory, kontrole. Elektrody umieszczone poza kasetą testową, konfekcjonowane osobno i wymieniane zależnie od zużycia. Odczynniki gotowe do użytku. Automatyczna kontrola wszystkich parametrów z płynów kontrolnych niezależnych od kalibratorów. Możliwość wymiany pojedynczych odczynników. System niewymagający butli z gazem. Aparat wyposażony we wszystkie odczynniki i materiały zużywalne na rozruch, gwarantujące pracę aparatu przez co najmniej miesiąc. | Tak, opisać |  |
| SYSTEM INFORMATYCZNY |  |  |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym Możliwość zmiany konfiguracji wydruków wyników badań. Możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej. Odczyt kodów kreskowych na próbkach. Zewnętrzny czytnik kodów w wyposażeniu. Wymagane podłączenie do wewnątrzlaboratoryjnego informatycznego systemu Zamawiającego, obecnie InfoMedica firmy Asseco. Pokrycie kosztów podłączenia aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego wraz transmisją danych liczbowych i graficznych (LIS) [Zamawiający dopuszcza analizator mający możliwość prezentacji w formie graficznej wyników kontroli jakości] | Tak, opisać |  |
| OZNAKOWANIE WYNIKÓW PATOLOGICZNYCH |  |  |  |
|  | Analizator powinien wykonywać oznakowanie wyników patologicznych – flagowanie: | Tak, podać |  |
|  | Analizator na wyniku powinien uwzględniać wyniki referencyjne dla oznaczanych parametrów. | Tak, podać |  |
| ODCZYNNIKI |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk, w języku polskim, dla stosowanych odczynników. | Tak, podać |  |
| KONTROLA JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Kontrole wewnętrzna producenta odczynników dla poziomu L, M,H | Tak, podać |  |
|  | Kontrole zewnętrzne na czas trwania umowy jednej z wiodących firm QC np. Randox wg harmonogramu badań kontrolnych. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE TECHNICZNE I INFORMATYCZNE |  |  |  |
|  | Przesyłanie listy pacjentów z LIS do pamięci analizatora. [Zamawiający dopuszcza analizator, który pozyskuje dane z LIS i zapisuje je w swojej pamięci, jednak po okresie użytkowania tj. czasie trwania umowy, dane wrażliwe zostają wykasowane z pamięci urządzenia] | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie analizatora powinno być oparte na systemie Windows z wszelkimi funkcjami dostępnymi przez klawiaturę lub myszkę. [Zamawiający dopuszcza analizator, do którego w komplecie zostanie dostarczony komputer oparty na systemie Windows, z wszelkimi funkcjami dostępnymi przez klawiaturę lub myszkę] | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych do analizatora z wykorzystaniem ekranu dotykowego jeśli taki istnieje, czytnika kodów kreskowych i klawiatury, którą można podłączyć do analizatora. [Zamawiający uzna za równoważny analizator, do którego w komplecie zostanie dostarczony komputer oparty na systemie Windows, z wszelkimi funkcjami dostępnymi przez klawiaturę lub myszkę, a zatem może odstąpić od klawiatury podłączonej do analizatora] | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć podłączenie analizatora do systemu LIS obecnego w laboratorium. (aktualnie jest to program InfoMedica firmy Asseco). | Tak, podać |  |
|  | Mile widziane menu w języku polskim. (Zamawiający dopuszcza menu w języku angielskim przy posiadaniu instrukcji obsługi w języku polskim) | Tak / Nie podać |  |
| WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ ANALIZATOREM |  |  |  |
|  | UPS zabezpieczający pracę analizatora przez okres minimum 30 minut | Tak, podać |  |
|  | Należy również dostarczyć części zużywalne niezbędne do pracy analizatora , a których wymiana jest w gestii użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Do analizatora dostarczony czytnik kodów kreskowych. | Tak, podać |  |
|  | Do analizatora dostarczony komputer z systemem Windows, klawiaturą, drukarką laserową i myszką. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie tuszy dostępnych w magazynie Zamawiającego ( głównie są to zamienniki). | Tak, podać |  |
| WARUNKI DODATKOWE I INFORMACJA O WARUNKACH SERWISU |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że przedmiotem dzierżawy jest fabrycznie sprawne urządzenie, które nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | Tak |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy zostanie udostępniony Zamawiającemu w komplecie z wyposażeniem, o którym mowa powyżej, a aparat będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. (z wyłączeniem odczynników niezbędnych do analizatora wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ) | Tak |  |
|  | Czas dostarczenia analizatora od dnia zawarcia umowy wynosi 4 tygodnie | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu dzierżawy, w tym bieżącą konserwację aparatu oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu w całym okresie trwania dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. | Tak, podać |  |
|  | Koszt przeglądów i utrzymania sprawności urządzenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazdu techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Dane osoby odpowiedzialnej za serwis (firmowe) przedmiotu dzierżawy po stronie Wykonawcy | Tak, podać dane kontaktowe w sprawie serwisu i awarii | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W okresie trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, w tym celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe ( inne ), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy | Tak |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Serwis telefoniczny dostępny jest 24 godz.7 dni w tygodniu. | Tak, podać | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin w dni robocze. W dni wolne od pracy Zamawiający będzie mógł zgłosić awarię bezpośrednio do inżyniera serwisowego opiekującego się Zamawiającym oraz skorzystać z pomocy zdalnej. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca podejmie się utylizacji starego gazometru Użytkownika po dokonaniu przez niego kasacji. | Nieobligatoryjnie |  |
|  | Pomoc w interpretacji klinicznej w systemie zarzadzania danymi, wsparcie firmowe. | Tak, podać |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, nazwa producenta, typ urządzenia i numer seryjny, data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Folder producenta potwierdzający oferowane parametry – na wezwanie | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych do analizatora w ramach dostawy dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | W ramach wartości brutto szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem zamówienia dla uczestników szkolenia. | Tak, podać |  |

###### Uwaga: 	Dzierżawiony aparat musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego. Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametr oferowany”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty, za wyjątkiem ocenianych parametrów. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.