Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/33.2/2020

Chorzów, dnia 26.08.2020 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych” nr sprawy SP ZOZ ZSM ZP/33/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-13 (po odpowiedziach i modyfikacji pakiet 12 poz. 1-13):

W wyniku odpowiedzi na pytanie 29 Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych, na których znajduje się oznaczenie norm tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2,3,5 jako wymaganych przez obowiązujące normy. Wprowadzenie takiego wymogu jest niezgodne z obowiązującymi normami oraz zasadą uczciwej konkurencji PZP.

Uzasadnienie:

Norma EN 868-2,3,5.

Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji - Wymagania i metody badań dotyczy materiałów opakowaniowych do sterylizacji, takich jak papiery krepowany i włókniny w arkuszach.

Część 3: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych - Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) - Wymagania i metody badań – dotyczy tylko papieru

Część 2 nie dotyczy opakowań papierowo-foliowych, dlatego nie powinna znaleźć się jako oznaczenie na torebkach i rękawach papierowo-foliowych.
Część 3 odnosi się do jednej składowej czyli papieru. Nadrzędna jest część 5 normy, która określa rękawy papierowo-foliowe i torebki – zarówno ich konstrukcję, jak i użyte materiały. Jeśli wyrób jest zgodny z częścią 5 normy, to z automatu musi także spełnić część 3.  Wystarczający jest zapis o zgodności z Normą EN 868-5.

Oznaczenie opakowań normami, które tych opakowań nie dotyczą, może wprowadzać w błąd użytkownika końcowego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymogów dotyczących rękawów papierowo-foliowych.

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 29 z dnia 19.08.2020 r. jak poniżej:

Było: Zamawiający wymaga aby na rękawach znajdowały się oznaczenia obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5. (po modyfikacji pakiet nr 12 poz. 1-13)

Jest: Zamawiający wymaga aby na rękawach znajdowały się oznaczenia obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868-5, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. (po modyfikacji pakiet nr 12 poz. 1-13).

Jednocześnie zamawiający modyfikuje pkt 5.8 ppkt. a) zgodnie z poniższą treścią:

  - Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 UPZP)

        - Dokument potwierdzający spełnienie niżej wymienionych wymagań w zakresie zgodności z normami:

          - PAKIET 1, Asortyment spełniający odpowiednio normy:

- Poz. 1-3: PN-EN 868-3, PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607, PN-EN ISO 11140.

- Poz. 4: PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607, PN-EN ISO 11140.

- Poz. 5-8: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607, PN-EN ISO 11140.

- Poz. 9-10: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607, PN-EN ISO 11140.

          - PAKIET 2, Asortyment spełniający odpowiednio normy:

- Poz. 1: PN-EN ISO 11140-4.

- Poz. 2: PN-EN ISO 11140-1 (odpowiadający klasie 6).

- Poz. 4: charakterystyka techniczna produktu wystawiona przez Producenta.

- Poz. 6: PN-EN ISO 15883.

- Poz. 8: PN-EN ISO 11607-2:2006.

          - PAKIET 8, Asortyment spełniający odpowiednio normy:

- Poz. 5: EN 388 EN 407 EN 420

          - PAKIET 12, Asortyment spełniający odpowiednio normy:

- Poz. 1-13: PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11140.

          - PAKIET 13, Asortyment spełniający odpowiednio normy:

      - Poz. 1: ISO 11140-1 oraz ISO 11140-5 lub ISO 11140-4.

- Poz. 2: Zgodność z normą EN ISO 11140-1 potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki  notyfikowanej.

Pytanie 2 - Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-13 (po odpowiedziach i modyfikacji pakiet 12 poz. 1-13:

W wyniku odpowiedzi na pytanie 30 Zamawiający wymaga wskaźnika sterylizacji w postaci jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą EN 868 jako wymaganego przez obowiązujące normy. Wprowadzenie takiego wymogu jest niezgodne z obowiązującymi normami oraz zasadą uczciwej konkurencji PZP. Norma co prawda określa powierzchnię wskaźnika sterylizacji, lecz nie określa jego postaci. W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymogów dotyczących rękawów papierowo-foliowych.

Odpowiedź 2: Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 30 z dnia 19.08.2020 r. jak poniżej:

Było: Zamawiający wymaga aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. (po modyfikacji pakiet nr 12 poz. 1-13)

Jest: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków. Zamawiający wymaga aby wskaźnik sterylizacji miał powierzchnię nie mniejszą niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. (po modyfikacji pakiet nr 12 poz. 1-13)

Uwaga

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wadium:

z 27.08.2020 r. godz. 10:00 na 31.08.2020 r. godz. 10:00

oraz przesuwa termin otwarcia ofert

z 27.08.2020 r. godz. 10:30 na 31.08.2020 r. godz. 10:30

Z poważaniem,

Otrzymali:

- http://zsm.com.pl/

- a/a