Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 13 Respirator stacjonarny (1 sztuka)

(z możliwością transportu z wbudowaną turbiną do wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową)

Nazwa Producenta			………………………………

Nazwa/Model/Typ Wyposażenia		………………………………

Kraj pochodzenia 			………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i funkcje | Parametry wymagane (TAK) | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| - OPIS APARATU |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach w tym między innymi na oddziale intensywnej terapii, sali wybudzeń, szpitalnym oddziale ratunkowym i w transporcie wewnątrzszpitalnym | Tak, podać |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych, rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do podtrzymywania układu oddechowego | Tak, podać |  |
|  | Gazowy przewód tlenowy | Tak, podać |  |
|  | Kaseta wydechowa wraz z czujnikiem tlenowym | Tak, podać |  |
|  | Podstawa jezdna – wózek transportowy | Tak, podać |  |
| - ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Zasilanie w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2-6 bar | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respirator turbiny powietrza. Respirator niezależny od centralnego zasilania gazem. | Tak, podać |  |
|  | Przewód zasilania tlenowego o dł. min. 3 m. ze złączem dostosowanym do instalacji gazowej | Tak, podać |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kompensacja przepływu w przypadku nagłego zaniku podaży tlenu tak aby pacjent otrzymywał zaprogramowaną objętość oddechową | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznej baterii na min. 90 minut pracy przy wszystkich rodzajach trybów i zakresach parametrów | Tak, podać |  |
|  | Moduł dodatkowej baterii respiratora. Moduł zakładany bez udziału serwisu i bez użycia narzędzi. | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V , 10%, 50 Hz | Tak, podać |  |
| - RODZAJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak, podać |  |
|  | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym objętościowo kontrolowana oraz ciśnieniowo kontrolowana | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja dwupoziomowa typu BiLevel lub Bi-Vent lub BiPAP lub DuoPAP | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji z automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego lub rozpoznania braku oddechu spontanicznego wraz z funkcją wyłączenia alarmów związanych z przełączaniem pomiędzy trybami | Tak, podać |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna typu NIV-PS oraz NIV-PC | Tak, podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie | Tak, podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie | Tak, podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w szerokim zakresie min -1 do -20 cm H2O | Tak, podać |  |
|  | Wdech manualny | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie min. 1-65 % przepływu szczytowego | Tak, podać |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak, podać |  |
|  | Funkcja natlenowania | Tak, podać |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu do min. 30 sekund | Tak, podać |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji | Tak, podać |  |
|  | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak, podać |  |
| - PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 150 oddechów/min | Tak, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 20 – 2000 ml | Tak, podać |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC | Tak, podać |  |
|  | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund | Tak, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 0 – 60 cmH2O) | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV (regulacja w szerokim zakresie min. 0 – 95 cmH2O) | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0 - 60 cmH2O) | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV (regulacja w szerokim zakresie min. 0 – 95 cmH2O) | Tak, podać |  |
|  | PEEP minimalny zakres 1 - 40 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | PEEP regulacja w szerokim zakresie min. 1 – 50 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi | Tak, podać |  |
| - PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |  |
|  | Kolorowy monitor o przekątnej minimum 12 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pikseli do obsługi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametrów, wraz z funkcją płynnej, ręcznej regulacji nachylenia monitora | Tak, podać |  |
|  | Całkowita częstość oddychania (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie szczytowe (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP całkowity (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Podatność statyczna (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Podatność dynamiczna (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Opór wdechowy (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Opór wydechowy (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Praca oddechowa Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych: Ciśnienie / czas, Przepływ /czas, Objętość / czas pacjenta (w formie cyfrowej) | Tak, podać |  |
|  | Pętle oddechowe: Ciśnienie/objętość, Przepływ/objętość | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak, podać |  |
| - ALARMY |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak, podać |  |
|  | Braku zasilania w tlen | Tak, podać |  |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak, podać |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Bezdechu | Tak, podać |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak, podać |  |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak, podać |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak, podać |  |
|  | Pamięć trendów parametrów min. 72 godziny | Tak, podać |  |
| - WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | Tak, podać |  |
|  | Odporny na uszkodzenia system pomiaru przepływu – pomiar ultradźwiękowy | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak, podać |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak, podać |  |
|  | Respirator przeznaczony do pracy ze standardowymi dwuramiennymi jednorazowymi i wielorazowymi układami oddechowymi od różnych producentów | Tak, podać |  |
|  | „Płuco testowe” wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie | Tak, podać |  |
|  | Interfejsy urządzeń zewnętrznych 2 x RS232, USB, alarm zdalny, Ethernet | Tak, podać |  |
| - SERWIS GWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce. Uwaga: parametr ocenialny zgodnie z kryterium oceny ofert. | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przegląd techniczny wykonywany co roku wraz z testami bezpieczeństwa elektrycznego pomiarami zalecanymi przez producenta został wliczony w cenę oferty. Materiały eksploatacyjne, serwisowe, części zamienne (np. filtry, czujniki) itp. niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu zostały wliczone w cene oferty. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego (użytkownika) w zakresie eksploatacji i obsługi wyposażenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak, podać |  |
|  | Dostawa i instalacja zostały wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak, podać |  |
|  | Karta katalogowa producenta – wizualizacja wyposażenia | Tak, podać |  |

UWAGI:

- W kolumnie „Parametry wymagane” umieszczono „TAK, podać/opisać” wpisanie odpowiedzi NIE lub pozostawienie pola pustego czyli brak odpowiedzi oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, a oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

Parametrem ocenianym zgodnie z kryterium oceny ofert jest okres gwarancji pozostawienie pola pustego czyli brak odpowiedzi oznacza przyznanie 0 pkt. Jeżeli oferowany okres gwarancji nie zostanie podany przez Wykonawcę Zamawiajacy uzna, że wynosi on 24 miesiące.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy z min. 2020 roku i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

- Oświadczamy, iż zapewniamy w swoim zakresie pełną opiekę serwisową w okresie trwania gwarancji, w tym bieżącą konserwację oraz zobowiązujemy się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wyposażenia w całym okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. Koszt przeglądów gwarancyjnych,  utrzymania sprawności wyposażenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż przy dostawie przedmiotu zamówienia Użytkownikowi zostanie dostarczona:

- instrukcja dezynfekcji i/lub sterylizacji dla akcesoriów lub elementów urządzenia wielokrotnego użytku,

- instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna),

- dokumenty dopuszczające wyposażenie do obrotu i użytkowania na terenie gospodarczym UE oraz potwierdzające zgodność z normami UE,

- karta gwarancyjna,

- wykaz polecanych i autoryzowanych przez producenta serwisów technicznych,

- Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z wyposażeniem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane:

- nazwa wyposażenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie wyposażenia,

- nazwa producenta,

- typ wyposażenia i numer seryjny,

W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące:

- uruchomienie wyposażenia, przeprowadzenie testów (np. bezpieczeństwa elektrycznego) i/lub pomiarów zgodnie z wytycznymi producenta,

- poświadczenie, że wyposażenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu,

- datę wykonania powyższych czynności,

- datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny wyposażenia.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy