## SAC - dogrywka
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowa
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Fartuch foliowy cienki wiązany w pasie i na szyi Opakowanie x 100 szt. Dopuszcza się fartuch foliowy z uchwytami na kciuki, uniwersalnego (min.114,3 cm) w kolorze niebieskim. | op. | 350
2 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g, przyjemny w dotyku. Średnica po rozciągnięciu ok. 53cm. Opakowanie x 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | op. | 350
3 | Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie x 100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym | op. | 180
4 | Maska medyczna wiązana na troki lub mocowana na gumki (do wyboru przez Zamawiającego), wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, biały. Opakowanie x 100 szt. | op. | 800
5 | Rekawice foliowe jednorazowego użytku.Rozmiary: M, L, do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie x 100 szt. | op. | 200
6 | Ochraniacze jednorazowe foliowe na obuwie z gumką, op. = 100 szt. Zamawiający dopuszcza ochraniacze na obuwie z włókniny sms, pakowanych po 300 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | op. | 100
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 2 - Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Uchwyt do sterylizacji do lamp operacyjnych serii Medi Led | szt. | 60
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 3 - Mankiety ciśnieniowe
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera BOSSO TM 2430 | szt. | 6
2 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera SCHILLER | szt. | 6
3 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera MOBIL-o-GRAPH | szt. | 6
4 | Mankiety ciśnieniowe do Holtera BTL | szt. | 6
5 | Kabel pacjenta BTL 08 EKG-kabel do testów wysiłkowych | szt. | 6
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne (1)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Rękawice diagnostyczne z miękkiego nitrylu, bezpudrowe z mankietem, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń. Powierzchnia palców rękawic teksturowana, pozostała powierzchnia mikroteksturowana. Grubość ścianki na palcach min.: 0,12; dłoń min.: 0,08; mankiet min.: 0,06 ; AQL nie wyższy niż 1,0, dł. rękawic min. 240 mm. Siła zrywu przed starzeniem 9 N i po starzeniu 8 N. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Rękawice wolne od ftalanów, brak zawartości alergennych protein hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02. Oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD i PPER. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL. Opakowanie x 100 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 15223-1, 2) EN 1041, 3) EN 455 (1-4), 4) EN 420, 5) EN ISO 374-1 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), 6) EN 374-2, 7) ASTM F1671-07 lub EN ISO 374-5 8) EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 14 substancji chemicznych) 9) ASTM D7427, 10) ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych, lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony). | op. | 32000
2 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–XL, w opakowaniu 50 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 300 mm, grubości minimalne: na palcu 0.40 mm, na dłoni 0.35 mm oraz na mankiecie 0.20 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 33 N oraz po starzeniu min. 26 N, poziom protein lateksu <15µg/g, AQL min. 1,5 naniesiony fabrycznie na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B (Klasa wyrobu medycznego zgodnie z MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, kategoria oraz typ wyrobu ochronnego zgodnie Rozporządzeniem (UE) 2016/425). Opakowanie x 50 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 15223-1, 2) EN 1041, EN 455(1-4), 3) EN 420, 4) EN ISO 374-1, 5) EN 374-2, 6) EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), 7) ASTM F1671-07, 8) EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 16 substancji chemicznych), 9) ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych), informacje o typie przebadanych cytostatyków oraz substancji chemicznych wraz z czasami przenikania i poziomem degradacji (wymagane tylko dla substancji chemicznych) podane na opakowaniu wyrobu. | op. | 500
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 5 - Rękawice diagnostyczne (2)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie x 100 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) Zgodne z EN 455, 2) ASTM F1671, 3) EN ISO 374-1 (odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie), 4) EN ISO 374-5 (odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów), 5) EN 374-3 (odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej). | op. | 500
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,17±0,02mm, na dłoni 0,14 ±0,02mm, na mankiecie 0,10±0,02mm, długość min 290 mm. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie x 100 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 455 (siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta), 2) z EN 455, 3) ASTM F1671, 4) EN ISO 374-1 (odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie), 5) EN ISO 374-5 (odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów), 6) EN 374-3 (odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej), DODATKOWO: Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. | op. | 4500
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Opakowanie x 250 szt. Rękawice zgodne z normami: 1) EN 455 (średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej), 2) EN ISO 374-1, 3) EN 374-2, 4) EN 16523-1, 5) EN 374-4, 6) EN ISO 374-5 (oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów). 7) ASTM D6978 (przebadane na min. 9 cytostatyków potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej), DODATKOWO: a) Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. b) Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. | op. | 300
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 6 - Koce grzewcze
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Samoogrzewający kocyk, wykonany z włókniny typu SMS. Osiągający temperaturę 42-44 °C po maks. 30 minutach od momentu rozłożenia. Stała temperatura utrzymywana przez min. 9 godzin. Wymiary koca: 152 cm x 92 cm, koc zawiera 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego. Opakowanie x 10 szt. | op. | 35
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 7 - Sprzęt laparoskopowy
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER OKIENKOWY FENESTRATED, dł. branszy 20 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
2 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER OKIENKOWY typu ENDO CLINCH, dł. branszy 23 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
3 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 10 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER CLAW, dł. branszy 35 mm, do usuwania pęcherzyka - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
4 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego bez blokady, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu PREPARATOR MARYLAND. Transze karbowane poprzecznie, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
5 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego bez blokady, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu NOŻYCZKI METZENBAUM wygięte - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
6 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne, delikatny typu GRASPER jelitowy typu JOHAN, dł. branszy 40 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
7 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne, delikatny typu GRASPER jelitowy typu CORCE OLMI, dł. branszy 29 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
8 | Narzędzie Laparoskopowe 3-częściowe, obrotowe, o dł. 360 mm, średnicy 5 mm, rączka z włókna węglowego z blokadą, bolec HF 45 stopni, autoklawowalne typu GRASPER typu BABCOCK, dł. branszy 32 mm, atraumatyczny - narzędzie kompatybilne z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 1
9 | Osłonka narzędzia laparoskopowego 5 mm kompatybilna z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 10
10 | Osłonka narzędzia laparoskopowego 10 mm kompatybilna z posiadanymi przez szpital narzędziami w systemie SecuLock. | szt. | 2
11 | Elektroda monopolarna, typu "L" (haczyk), średnica 5 mm, dł. 330-340 mm do zabiegów laparoskopowych. | szt. | 5
12 | Igła punkcyjna, laparoskopowa o średnicy igły 1,8 mm, średnicy płaszcza 5 mm, długości 330 mm, z podłączeniem drenu, złączką typu Luer Lock. W komplecie złączka typu Luer Lock męska z króćcem do podłączania drenu silikonowego o średnicy wewn. 6 mm. | szt. | 3
13 | Kaniula trokara 5,5 mm, gładka, metalowa dł. 103 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne, Autoklawowalna. | szt. | 4
14 | Kaniula trokara 11mm, gładka, metalowa dł. 105 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Do każdej kaniuli redukcja 11/5,5 mm z silikonowa zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli. Autoklawowalna. | szt. | 4
15 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5 mm., (1 op. = 10 szt.) | op. | 3
16 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11 mm. (1 op. = 10 szt.) | op. | 3
17 | Zawór silikonowy, stożkowy, do kaniuli trokara typu AUK05598, 5,5 mm (zapasowy). (1 op. = 5 szt.) | op. | 6
18 | Zawór silikonowy, stożkowy, do kaniuli trokara typu AUK11098, 11 mm (zapasowy). (1 op. = 5 szt.) | op. | 6
19 | Grot "bezpieczny" do kaniuli 5,5 mm, z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany ". Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | szt. | 4
20 | Grot "bezpieczny" do kaniuli 11 mm, z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany ". Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. | szt. | 4
21 | Klipsownica stalowa, wielorazowa, z portem do mycia w myjni mechanicznej, obrotowa, do klipsów ML (średnio-dużych), kompatybilna z oferowanymi klipsami. | szt. | 3
22 | Klipsy tytanowe "ML" (średnio-duże) do klipsownicy laparoskopowej Ackermann ML, (1 op. = 120 szt. Pakowane w magazynkach) | op. | 20
23 | Kabel wysokiej częstotliwości "HF", monopolarny. Kompatybilny do diatermii firmy ERBE dł. 3 m | szt. | 4
24 | Szydło laparoskopowe do zamykania otworów po trokarach z szerokim okienkowym chwytakiem do szwów, do tymczasowego mocowania siatek przepuklinowych, zaopatrywania krwawień powłok brzusznych, szycia przezskórnego, jednorazowego użytku. Średnica kaniuli 14G, długość 150 mm. | szt. | 2
25 | Retraktor laparoskopowy, wewnętrzny, jednorazowego użytku, igła o dł.> 6 cm, nitka trakcyjna - pleciony poliester o dł. 18 cm, silikonowy "guzik", do kaniul > 5 mm, tzw. LIFTER | szt. | 2
26 | Klipsownica stalowa, do klipsów Ackermann Euroclips M, długość 190 mm, szczęki skośne. | szt. | 2
27 | Klipsy tytanowe w rozmiarze M do klipsownicy Ackermann; | szt. | 480
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 8 - Nebulizatory
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Nebulizatory: waga 1,9 kg (+/- 200g) * warunki pracy temp.: 10°C÷40°C, wilgotność: 30÷75% * przechowywanie temp.: -40°C÷70°C, wilgotność: 10÷100% * ciśnienie robocze około 0,7 bar, 10 psi * prędkość rozpylania 0,35 ml/min przy otwartej zatyczce * prędkość rozpylania 0,16 ml/min przy zamkniętej zatyczce * regulacja rozpylania w rozpylaczu * wielkość cząsteczek 4,02 / 5,44 / 8,00 µm * frakcja respirabilna odpowiednio 36 / 50 / 64 % * czas pracy przeznaczony do pracy ciągłej * pojemnik na lekarstwo 5 ml * poziom hałasu około 65 dB w odległości 1m | szt. | 10
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 9 - Akcesoria anastezjologiczne (1)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Adapter do dróg oddechowych dla noworodków/niemowląt typu Neo-Verso. Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej. (Opakowanie x 20 szt.) | op. | 5
2 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5; 6; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. (Opakowanie x 50 szt.) | op. | 6
3 | Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. System z drenem podłączeniowym i klemą zatrzaskową. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepływu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek typu LUER LOCK. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze. (Opakowanie x 50 szt.) | op. | 5
4 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | szt. | 100
5 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | szt. | 10
6 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozwiarach: 10, 12, 14, 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | szt. | 10
7 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu), dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotną wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 100
8 | Sonda Sengstakena rozmiar CH 16 i CH 18 długość około 100 cm Zamawiający dopuszcza zgłębniki typu Sengstekena o długości 850 mm. | szt. | 5
9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z końcówką bez kontroli odsysania, sterylny CH - 20, dł. 500 mm do 600 mm | szt. | 10
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 10 - Linia CO2
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Cewnik do podawania tlenu Hamilton-linia CO2 | szt. | 100
2 | Układ pacjenta z czujnikiem przepływu oraz ramieniem wydechowym przeznaczony dla dzieci i dorosłych do jednorazowego użytku w respiratorach firmy Hamilton Medical. Długośc 180 cm oddechowy | szt. | 450
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 11 - Kołderka
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Kołderka do systemu nieinwazyjnej kontroli hipotermii typu Thermo Vap Universal, 168-180 cm | szt. | 20
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 12 - Drobny sprzęt medyczny - strzygarki, ostrza, maski
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o poj. 400-500 ml z dokładnością 1-40 ml, z workiem zbiorczym o poj. 2000 ml z drenem dwuświatłowym z dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny, posiadający dwa filtry hydrofobowe (jeden na worku, drugi na komorze kroplowej), możliwość stosowania 14 dni | szt. | 18
2 | Nebulizator typu Micro Mist z ustnikiem i łącznikiem T z drenem 200 cm. Łącznik T posiada z jednej strony złącze 22F żeńskie z drugiej 22M męskie. | szt. | 100
3 | Jednorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej, posiadający 3 widoczne duże sprężyny zapewniające b. dużą szybkośc strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest b. dobrej jakości-odcięty, nieposzarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiary: 14, 16, 20 G dł. 6, 9, 11, 15, 20 cm oraz 18G dł. 6, 9, 11, 15, 25 cm. (Opakowanie x 20 szt.) | op. | 3
4 | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. (1 op. = 50 szt.) | op. | 70
5 | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. trzech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. (1 op. = 50 szt.) | op. | 40
6 | Maska chirurgiczna typu kaczy dziób jednorazowego użycia niesterylna wiązana na troki, min. trójwarstwowa - hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie z dodatkową pianką przeciw parowaniu. Wewnętrzna warstwa wykonana z termicznie łączonych materiałów: polipropylenu i polietylenu, warstwa filtrująca wykonana z włókniny polipropylenowej. Wyposażona w sztywnik umożliwiający dopasowanie maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,9%. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Odporność na spryskanie min. 16 kPa. Pakowana w kartonik w formie podajnika, co gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Karton oznaczony zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, (1 op. = 50 szt.) | op. | 60
7 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | zestaw | 20
8 | Worki wymienne do zestawów o nazwie Privacy, Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym, biologicznie czyste (1 op. = 10 szt.) | op. | 10
9 | Worek C3, do opróżniania worka na mocz z SAP (superchłonny polimer do natychmiastowego wiązania moczu), z łącznikiem typu Flexi-Funnel, o pojemności 2 L. | szt. | 100
10 | Opatrunek ochronny na oko typu EYE-FIX - bez okienka | szt. | 100
11 | Opatrunek ochronny na oko typu EYE-FIX - z okienkiem | szt. | 100
12 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyją ładowarkę. | szt. | 2
13 | Ostrze uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, mikrobiologicznie czyste. Szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. (1 op. = 50 blistrów) | op. | 18
14 | Ostrze wąskie jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, do miejsc wrażliwych, mikrobiologicznie czyste. Szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. (1 op. = 50 blistrów) | op. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 13 - Drobny sprzęt medyczny sterylny
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min 178 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78-84 % Ca(OH)2; 2-4 % NaOH; 14-18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu, wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu, -0,66%, okres trwałosci 24 miesiące; pakowane w 5 litrowe kanistry -4,15 kg | kanister | 20
2 | Jednorazowe pojemniki z wapnem sodowanym typu "CLIC" kompatybilne z adapterem przy aparatach typu Primus/Fabius: pojemność pojemnika 1,2 l wapna sodowanego w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min. 178 l CO2/1 l wapna, posiadające wskaźnik zużycia / zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy/, zawierające w swoim składzie 78-84% Ca(OH)2; 2-4% NaOH; 14-18% H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu, wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu, - 0,66%, okres trwałosci 24 miesiące | op. | 2
3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% oraz wirusowej 99,99%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno usytuowany pod kątem 45 stopni, waga 23 g, objętość wewnętrzna 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cm H20 przy 30L/min wolny od lateksu i PVC czas stosowania 24 godz. Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny. | szt. | 190
4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH2O/L i utracie wilgotności do 7,2 mg/l przy Vt=500 ml, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno usytuowany pod kątem 45 stopni, waga do 28 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,91 cmH20 przy 30L/min wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny. | szt. | 5000
5 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw oddechowy anestetyczny zawierający układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych rur o długości 150 zintegrowanego łącznika Y oraz kątowego, odłączanego łącznika z portem typu Luer Lock, dodatkowej rury o dł. 80 cm, z łącznikiem do worka oraz 2 L, bezlateksowego worka oddechowego, który zaopatrzony jest przy wlocie w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni, w okolicy połączenia rury z workiem usytuowany silikonowy uchwyt. Materiał: EVA, worek - PE, bez lateksu i DEHP | szt. | 230
6 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych rur o długości 150 cm, zintegrowanego łącznika Y oraz kątowego, odłączanego łącznika z portem typu Luer Lock (do kapnografii). Całkowita długość układu (z łącznikami) 160 cm. Materiał: EVA, PE, bez lateksu | szt. | 150
7 | Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 do 6. | szt. | 180
8 | Mikrobiologicznie czyste przedłużacze lekkie i elastyczne, o dł. 15 cm, karbowane, wewnętrznie gładkie, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopii. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP. Zamawiający dopuszcza przedłużacze wykonane z zastosowaniem PVC, ale wymaga by były pozbawione DEHP. | szt. | 1350
9 | Zestaw jednorazowego użytku do systemu ssącego składający się z: wkładu kompatybilnego z zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700 ml, średnicy 7,5cm, w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny polyethylenowego (PE) drenu o dł. 2 m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. Opakowanie zawiera 25 zestawów | op. | 15
10 | Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. sztuczny nos, zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania min. 33 mgH2O/L, utrata wilgotności do 10,8 mg/l przy Vt=500 ml., waga 4,5 g, opór przepływu 0,31 cm H2O/ 60 l/min, objętość wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. | szt. | 550
11 | Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 47 g, objętość wewnętrzna 80 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,41 cmH20 przy 30L/min oraz 3,21 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PCV, czas stosowania 24 godz. Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny. | szt. | 180
12 | Dren do kapnografu o długości min. 2,1-2,4 m kompatybilny z modułem scio. | szt. | 80
13 | Mankiet do pomiaru RR kompatybllny z aparatem do znieczuleń Fabius f-my Drager, rozmiar M+,23-33/43 cm | szt. | 10
14 | Mankiet do pomiaru RR kompatybllny z aparatem do znieczuleń Fabius f-my Drager, rozmiar L+,31-40/55 cm | szt. | 8
15 | Kabel MULTIMED PLUS OR | szt. | 8
16 | ECG 3-lead single-pin EURO, 1 m/czujnik do pomiaru EKG, 3 odprowadzenia, wtyczk apin EURO dł. 1 m/ | szt. | 8
17 | Płucko testowe silikonowe noworodkowe producenta Drager | szt. | 10
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 14 - Akcesoria endoskopowe (1)
L.P. | ASORTYMENT Sprzęt jednorazowy, kompatybilny z wideogastroskopem firmy Olympus Q 165, Q190 oraz wideokolonoskopem Q 165: | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnice otwartej pętli: 13. 27, 30 mm (do wyboru), kształt owalny, rękojeść skalowana. Opakowanie x 10 szt. Zamawiający dopuszcza pętle o długości roboczej 230cm, i średnicy otwartej pętli: 10, 15, 25, 32mm (do wyboru Zamawiającego). | op. | 5
2 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego usztywnionego drutu, długość robocza min 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnice otwartej pętli (do wyboru): 10, 15, 20, 25, 33 mm, kształt okrągły. Opakowanie x 10 szt. | op. | 10
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonki 2.2, 2,4 i 2,8 mm, długość robocza 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, z igłą, łyżeczki z podwójnymi otworami każda, kształt: okrągły, elipsoidalny i pogłębionymi (do wyboru). Opakowanie x 40 szt. | op. | 80
4 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku. Zestaw zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm. | zest. | 100
5 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm i 17 mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji - pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji przy kanale biopsyjnym przez lekarza), z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8 mm (1 op. = 10 szt.). Zamawiający dopuszcza klipsownicę o szerokości rozwarcia ramion 11mm i 16mm, z płynną rotacją 1:1 - jeden sposób. | op. | 10
6 | Siatka do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o wymiarach 30 mm x 5,5 mm, średnica osłonki 2,5 mm, długość narzędzia 230 cm, rękojeść skalowana, minimalna średnica kanału endoskopu 2,8 mm Zamawiający dopuszcza siatkę o wymiarach 35mm x 51,5mm, o średnicy osłonki 2,4 mm. (1 op. = 10 szt.) | op. | 10
7 | Kleszcze chwytne jednorazowego użytku do usuwania ciał obcych typu Aliogator i typu Ząb Szczura łacznie, otwarcie ramion 8 mm, srednica 2,4 mm, długość narzędzia 230 cm. Opakowanie x 10 szt. Zamawiający dopuszcza szczypce chwytające o otwarciu ramion 8,3mm. | op. | 2
8 | Pompka na polipy 4 komorowa z ruchomymi komorami. Opakowanie x 25 szt. | op. | 10
9 | Ustniki jednorazowego użytku z otworem 54Fr z otworami bocznymi,wstepnie złozone z gumką. Opakowanie x 100 szt. Zamawiający dopuszcza ustnik jednorazowego użytku z otworem 22x27mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający dopuszcza ustnik z otworem o wymiarach 21 mm x 26,5 mm, z otworami bocznymi. | op. | 5
10 | Komplet szczoteczek do mycia endoskopów/ po obu stronach szczotka kanałowa 2.0-4.2 mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworów i gniazd /, długośc kateteru 240 cm, średnica 1,65 mm, długośc szczoteczki kanałowej 13 mm, śr. 5mm, dł. całkowita szczotki gniazdowej 14,5 cm, śr. szczotki gniazdowej 5/10 mm, dł. szczotki gniazdowej 35/40 mm. Opakowanie x 50 szt. | op. | 6
11 | Elektroda do koagulacji bipolarnej z igłą do ostrzykiwania; średnica 7 Fr i 10 Fr; długość 210 cm; średnica igły 25 G; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 10
12 | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): średnice 20Fr (6,67 mm) i 24Fr (8 mm), w wersji typu „Pull” i "Push", wykonany z wysokiej jakości silikonu z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze – „Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach. Zestaw zawiera: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę o średnicy 1.9 mm i długości 240 cm, drut do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) - 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. | zest. | 50
13 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 Fr; zestaw zawiera: dren z nakładką prostą lub zagiętą (do wybory) zakończoną niskoprofilowym balonem, strzykawka 6 ml, komplet gazików 10x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzania. | zest. | 30
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 15 - Akcesoria endoskopowe (2)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Szczotka cytologiczna gastroskopowa dł. 180-200 cm, cewnik o średnicy 5 Fr na minimalny kanał roboczy 2.0 mm, szczoteczka o średnicy 3 mm. Dopuszcza się szczotkę o długości 200 cm, średnica 5,5 Fr. | szt. | 50
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 16 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestaw ochronny: 1. Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach. 2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 39 cm. Rozmiar L - 1 szt. 3. Maseczka chirurgiczna - 1 szt. 4. Czepek lekarski z napotnikiem - 1 szt. 5. Ochraniacze włókninowe na buty - 1 para. Zestaw zgodny z normami: 1) (EU) 2016/425, 2) EN 14126. | Zestaw | 1000
2 | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36 cm (M), min. 39 cm (L), min. 41 cm (XL), min. 42 cm (XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2 cm, dł. 13 i 5 cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cmH2O, mniej krytycznej min. 32 cmH2O - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Fartuch zgodny z normą EN 13795. Zamawiający dopuszcza sterylny fartuch chirurgiczny z zapięciem na rzep w okolicy karku o wymiarach: szer. 3cm, dł. 13 i 7 cm. Zamawiający dopuszcza sterylny fartuch chirurgiczny z mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1 cm). | szt. | 17000
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2 cm, dł. 13 i 5 cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Fartuch zgodny z normą EN 13795. Zamawiający dopuszcza sterylny fartuch chirurgiczny z zapięciem na rzep w okolicy karku o wymiarach: szer. 3cm, dł. 13 i 7 cm. Zamawiający dopuszcza sterylny fartuch chirurgiczny z mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1 cm). | szt. | 9000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 17 - Ostrza wymienne jednorazowe do sprzętu motorowego firmy Aesculap
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Brzeszczot jednorazowy RAPID ACTION 100/19/1,27 mm | szt. | 20
2 | Brzeszczot jednorazowy RAPID ACTION 65/26/0,9 mm | szt. | 30
3 | Brzeszczot jednorazowy RAPID ACTION 90/13/1,27 mm | szt. | 30
4 | Brzeszczot szybko - złączny do piły ACC3TI 25/5/0,5/0,5 mm | szt. | 30
5 | Brzeszczot szybko - złączny do piły ACC3TI 35/10/0,5/0,8 mm | szt. | 25
6 | Brzeszczot szybko - złączny do piły ACC3TI 50/30/0,7/0,9 mm | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 18 - Paski do glukometrów
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Test paskowy typu Glucomaxx do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru Glucomaxx. Opakowanie x 50 szt. | op. | 100
2 | Test paskowy typu iXell do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru iXell. Opakowanie x 50 szt. | op. | 1200
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 19 - Sprzęt Chirurgiczny
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Klipsy do podwiązywania do klipsownicy nr 10 firmy bBraun posiadanej przez Zamawiajacego. Opakowanie x 120 szt. | op. | 2
2 | Przebijak bezpieczny (seperator rozwarstwiający) do trokara o śr. 5 mm, dł. 110 mm. Opakowanie x 6 szt. | op. | 1
RAZEM:
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 20 - Maski ochronne
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Maska przeciwbakteryjna zatrzymująca bakteria gram+ i gram- i przeciwwirusowa zatrzymująca >99,9995% cząsteczek H1N1 w przepływającym powietrzu. Działająca na zasadzie przechwytywania cholesterolu z otoczki wirusa w celu jego dezaktywacji. Nie zawiera fosfolipidów. Z powłoką cyklodekstranową. Przebadana i przetestowana in vivo na działanie m. in. na H1N1, H5N1, H7N9 wg normy ASTM F2101. Fiksowana dwoma gumkami. Opakowanie x 20 szt. Zamawiający dopuszcza półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składaną, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maska oraz gumki w kolorze białym. Nie zawierającą lateksu. Zamawiający dopuszcza opakowanie x 5 zt. z przeliczeniem zamawianej ilości. | op. | 45
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 21 - Klej do membran kolagenowych
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Klej do membran kolagenowych 2 ml | szt. | 10
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 22 - Zestawy rur do respiratorów
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Babylog 8000 plus 10 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | zestaw | 300
2 | Zestaw rur oddechowych wykonanych z rury gładkiej do respiratora Babylog 8000 plus 10 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | zestaw | 8
3 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Evita 15 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | zestaw | 5
4 | Zastawka wydechowa do respiratora Evita V300 jednorazowego użytku | szt. | 200
5 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Bear 22 mm - trójnik z pułapką wodną wstrzymującą ciśnienie w układzie, spiralą grzewczą i automatyczną komorą do nawilżacza z podstawą antyoparzeniową | zestaw | 50
6 | Zestaw rur oddechowych do respiratora Engstrom Pro 15 mm, 20 mm - trójnik z pułapką wodną (tj. Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego dziecięcego o średnicy 15 mm i układu dla dorosłych o średnicy 22 mm. Zamawiający na etapie zamówienia wskaże który asortyment Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w danej dostawie) | zestaw | 3
7 | Układ rur oddechowych noworodkowych do respiratora transportowego w karetce N | szt. | 300
RAZEM:
I. | Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
II. | Zamawiajacy dopuszcza w poz. 1, 2, 4: Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów Bear, Fabian, Sechrist, Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 23 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) do zastosowania w ortopedii ambulatoryjnej i na salach operacyjnych. Zestaw obejmuje co najmniej: 10 ml strzykawkę z wykręcanym tłoczkem zbiornikiem, łącznika do mniejszych strzykawek. Bez antykoagulantów. Pasujący do posiadanej przez szpital wirówki GT416 GLO PRP. Opakowanie x 4 zestawy | op. | 150
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 24- Ssaki uszne
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Końcówka uszna do odsysania dł. 70 mm wykonana ze stali nierdzewnej w rozm. 2 śr. 1,5 mm, rozm. 3 śr. 1,8 mm, roz. 4 śr. 2,0 mm | szt. | 30
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 25 -Akcesoria dla oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Czujnik Masimo RD SET DCIP, typu klips na palec 10-50 kg, wielorazowy | szt. | 4
2 | Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET MD20 - 05, czerwona wtyczka, złączka typu Mini, 20 PINowa typu RD, długość 365 cm | szt. | 2
3 | Kabel saturacji Masimo RD SET MD14-05 szary, złączka typu Mini, 14 PINowa, typu RD, biała wtyczka, długość 365cm | szt. | 2
4 | Czujnik Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, | szt. | 240
5 | Czujnik Masimo RD SET Inf - dla pacjentów 3 – 20 kg, | szt. | 100
6 | Czujnik Masimo LNCS Ne -3 <3kg >40 kg, dł. 90 cm, jednopacjentowy do inkubatora ATOM | szt. | 40
7 | Linia próbkująca do kapnografii 2m. z dwiema końcówkami typu luer lock, męski-męski | szt. | 350
8 | Czujnik SpO2, wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych w techniologii Masimo SET LNCS do kardiomonitora Infinity Delta XL | szt. | 8
9 | Czujnik saturacji Trusignal Allfit, jednopacjentowy, uniwersalny dla pacjentów > 1 kg, do monitora GE (Monitor Anestetyczny) | szt. | 25
10 | Czujnik saturacji Trusignal AP, dla pacjentów > 20 kg. do monitora GE (Monitor Anestetyczny) | szt. | 25
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 26 - Elektrody do koblacji (1)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Jednorazowa, sterylna elektroda do koblacji do użycia przy usuwaniu i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 500 kompatybilna z aparatem Quantum II | szt. | 15
2 | Jednorazowa, sterylna elektroda do koblacji do użycia przy usuwaniu i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 900 kompatybilna z aparatem Quantum II | szt. | 15
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 27 - Nabój gazowy
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Nabój z gazem do palników CV 360 (52 g). Do palników laboratoryjnych. Opakowanie x 6 szt. | op. | 100
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 28 - Maski do komory hiperbarycznej
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Maska tlenowa dla pacjenta pasująca do komory hiberbarycznej Haux-Starmed 2200 | szt. | 10
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 29 - Nakładki
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Nakładki na oczy typu laser-Aid. Opakowanie x 24 szt. | op. | 15
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 30 - Końcówki do tympanometrii
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Koncówki do tympanometrii, rozmiarATE 10,13,16,19,,22 mm,AZE 6,9,15 mm. Opakowanie x 10szt. | op. | 6
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 31 - Końcówki audiologiczne
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Wkładki silikonowe do otoemisji akustycznej. Opakowanie x 20 szt. | op. | 10
2 | Końcówki gąbczaste do badań ABR. Opakowanie x 100 szt. | op. | 10
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 32 - Igły do testów skórnych
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Igły jednorazowe z polimetakrylanu do testów skórnych punktowych, do diagnostyki chorób alergicznch. Opakowanie x 100 szt. | op. | 80
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 33 - Sztyfty do tonometru
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Sztyft do tonometru I Care Pro. Opakowanie x 100 szt. | op. | 8
2 | Sztyft do tonometru I Care IC 100. Opakowanie x 100 szt. | op. | 8
3 | Sztyft do tonometru TAO 1 TIOLAT. Opakowanie x 100 szt. | op. | 8
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 34 - Zestaw infuzyjny do pompy MRI
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu Luer Lock, kompatybilny z pompą infuzyjną MRidium firmy Iradimed, stosowaną w środowisku rezonansu magnetycznego. Opakowanie x 50 szt. | op. | 13
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 35 - Akcesoria anestezjologiczne (2)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Czujnik do pomiaru stężenia tlenu w aparacie do znieczulenia Ohmeda | szt. | 16
2 | Czujnik przepływu wdechu i wydechu do aparatu Ohmeda. Opakowanie x 2 szt. | op. | 12
3 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia dwużyłowy, jedno wyjście z czarną uszczelką, do monitora Datex Ohmeda
a) | dorośli – (granatowy) 23 -33 cm; Zamawiający dopuszcza rozmiar 25-35 cm (brązowy lub czarny). | szt. | 6
b) | dorośli drobnej budowy – (niebieski lub czarny) 17-25 cm; Zamawiający dopuszcza rozmiar 18-26 cm. | szt. | 6
c) | dorośli masywnej budowy – (różowy lub czarny) 31-40 cm; Zamawiający dopuszcza rozmiar 33-47 cm. | szt. | 6
d) | dzieci (zielony, brązowy lub niebieski) – 12-19 cm; Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 10-19 cm w kolorze czarnym. | szt. | 6
4 | Kabel połączeniowy do pulsoksymetru Radical 7 Red PC – 08 Masimo | szt. | 8
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 36 - Akcesoria do spirometru Lungtest
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zamykacz RRS do badań oporów oddechowych do spirometru Lungtest 1000 | szt. | 60
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 37 - Zestawy do ostrej dializy otrzewnowej
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestawy do ostrej dializy otrzewnowej u noworodków i niemowląt CADO, apyrogenne, składajace się minimum z: 1 miejsce do podłączenia płynu do dializ, biurety do napełniania, linii, biurety drenażowej (wszystkie części zestawu kompatybilne z systemem do CADO). | zestaw | 70
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 38 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli - (granatowy) 23-33 cm lub 25-35 cm (kawowy) Czujnik musi działać w technologii Massimo. Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 25-35 cm w kolorze czarnym. | szt. | 6
2 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli drobnej budowy – (niebieski) 17-25cm lub 18-26 cm (kawowy) Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 18-26 cm w kolorze czarnym. | szt. | 6
3 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli masywnej budowy – (różowy) 31 – 40 cm lub 32-40 cm (kawowy) Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 35-44 cm w kolorze czarnym ciemno czerwonym. | szt. | 6
4 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dzieci (zielony) – 12 -19 cm 11-20 cm (kawowy) Zamawiający dopuszcza mankiet w rozmiarze 10-19 cm w kolorze czarnym. | szt. | 6
5 | Kabel połączeniowy do mankietu wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia w monitorze Infinity Delta XL, jednożyłowy, dł.3,7 m | szt. | 4
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 39 - Pętle laryngologiczne do usuwania woszczyny
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, niezawierające lateksu do usuwania woszczyny z uszu z możliwością równoczesnego oglądania przewodu słuchowego rozmiar końcówki 3mm – kolor różowy | szt. | 1000
2 | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, niezawierające lateksu do usuwania woszczyny z uszu z możliwością równoczesnego oglądania przewodu słuchowego rozmiar końcówki 2mm – kolor turkusowy | szt. | 1000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 40 - Sprzęt endoskopowy
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Nożyczki Artroskopowe 3,4-3,5 mm proste dł. 130-140 mm | szt. | 2
2 | Płaszcz Artroskopu do optyki o kanale 4mm, dwa kraniki obrotowe wraz z obturatorem konikalnym | szt. | 4
3 | Światłowód średnica 4,8mm długość 3m, autoklawowalny, na całej długości wzmocniony metalowym oplotem. | szt. | 4
4 | Kleszczyki Artroskopowe niskoprofilowe o wysokości 1,93mm, okienkowe typu „Duckling”, proste, średnica płaszcza 3,4-3,5mm, dł. 120-130mm, prowadnica narzędzia o proskokątnym profilu otwartym od góry. Zamawiający dopuszcza bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm. | szt. | 2
5 | Optyka Artroskopowa średnica 4mm, 30 stopni, dł 175-180 mm, autoklawowalna do 137⁰C. ciśnienie do 3 barów | szt. | 2
6 | Optyka Laparoskopowa 0 stopni śred.10mm, dł. 347-420 mm, autoklawowalna do 137⁰C. Ciśnienie do 3 barów Zamawiający dopuszcza optykę dł. 341 mm, lub 425 mm, pozostałe paramtery bez zmian. | szt. | 2
7 | Optyka laparoskopowa, o średnicy 10,00mm, 30 stopni i dł. 310-347 mm, autoklawowalna do 137⁰, spawana laserowo, szafirowe okienko obiektywu | szt. | 2
8 | POJEMNIKI do sterylizacji i przechowywania optyk laparoskopowych, o wymiarach 470x82x74mm, wykonane z anodowanego aluminium,Każda na 2 optyki, zamki ze stali nierdzewnej, miejsce na dwie kolorowe etykiety aluminiowe do identyfikacji, silikonowe pozycjonery podpierające optyki w 5 miejscach w pojemniku w 4 w pokrywie. Do wyboru 6 kolorów pokrywy. | szt. | 2
9 | POJEMNIKI do sterylizacji i przechowywania optyk artroskopowych, o wymiarach 275 x 70 x 65mm, wykonane z anodowanego aluminium, Każda na 2 optyki, zamki ze stali nierdzewnej, miejsce na dwie kolorowe etykiety aluminiowe do identyfikacji, silikonowe pozycjonery podpierające optyki w 3 miejscach w pojemniku w 2 w pokrywie. Do wyboru 6 kolorów pokrywy. | szt. | 2
10 | Kleszczyki artroskopowe typu Grasper z ząbkiem z blokadą, dł.130mm, śr.3,4-3,5mm | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 41 - Trokary jednorazowe do laparoskopii
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, długość kaniuli 75mm; kaniule z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania troakora. Zamawiający dopuszcza zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, długość kaniuli 75mm; kaniule z zaworem gazowym, obturator z separatorem tkankowym, jeśli w grocie znajduję się otwór pozwalający na insuflację podczas wprowadzania troakara, oraz kaniula posiada balonik z dyskiem retencyjnym. | zestaw | 50
2 | Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniule o długości 100mm; z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. Zamawiający dopuszcza zestaw składający się z dwóch osobo pakowanych trokarów - trokara optycznego o średnicy 5mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 100mm; kaniule z balonikiem i dyskiem dociskowym, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i z przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm. Zamawiający dopuszcza zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniule o długości 100mm; kaniule z zaworem gazowym, obturator z separatorem tkankowym, jeśli w grocie znajduję się otwór pozwalający na insuflacje podczas wprowadzania troakara, oraz kaniula posiada balonik z dyskiem retencyjnym. | zestaw | 50
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 42 -Zestawy rur do respiratorów
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Oxylog 3000, 3 m. Zamawiający dopuszcza, aby oferowane układy posiadały ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra oraz były wykonane z materiału z ochroną przeciwdrobnoustrojową o udowodnionej w badaniach skuteczności. | szt. | 100
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dzieci do respiratora Oxylog 3000, 1,9 m. Zamawiający dopuszcza, aby oferowane układy posiadały ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra oraz były wykonane z materiału z ochroną przeciwdrobnoustrojową o udowodnionej w badaniach skuteczności. | szt. | 100
3 | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Oxylog 3000, 1,5 m (dopuszcza się układ o dł. 1,6 m). Zamawiający dopuszcza, aby oferowane układy posiadały ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra oraz były wykonane z materiału z ochroną przeciwdrobnoustrojową o udowodnionej w badaniach skuteczności. | szt. | 200
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 43 - Fartuchy sterylne na bloki operacyjne
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7 cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60 x 60 cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40 cm z włókniny wiskozowej. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie typu "folia- papier". Fartuch nie zawiera lateksu naturalnego. Odporność fartucha na przenikanie cieczy min. 49 cm H2O±1%. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Rozmiar M-XXXL Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim. Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny z oznaczeniem rozmiaru w postaci kolorowej lamówki i nadruku z rozmiarówką. Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi w rozmiarze 30 x 30 cm. Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny z 4 etykietami do archiwizacji danych. | szt. | 5000
2 | Barierowy jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej grama - turze 40g/m². Odporność na przeniknie cieczy w obszarze krytycznym - min. 215 cm H2O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów nie - zawierające bawełny o długości min. 7 cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwa - rantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60 cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 30x40 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę do- stawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Rozmiar M-XXXL Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim. Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny z oznaczeniem rozmiaru w postaci kolorowej lamówki i nadruku z rozmiarówką. Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi w rozmiarze 30 x 30 cm. Zamawiający dopuszcza jałowy fartuch chirurgiczny z 4 etykietami do archiwizacji danych. | szt. | 5000
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 44 - Dreny do pompy artroskopowej
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Zestaw drenów jednorazowych, pakowanych sterylnie, pasujących do posiadanej przez szpital pompy artroskopowej 10k firmy ConMed Linvatec | szt. | 300
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 45 - Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 3,4mm, długość 130mm, proste, agresywne | szt. | 2
2 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 2,74-2,80 mm, długość 130mm, 45 stopni prawe | szt. | 2
3 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 2,74-2,80 mm, długość 130mm, 45 stopni lewe | szt. | 2
4 | Narzędzie do artroskopowego obcinania supermocnych nici lub taśm, otwarte bocznie | szt. | 2
RAZEM:
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji | Pakiet nr 46 - Elektrody do koblacji
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Elektrody do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawów, wyprofilowane pod kątem50 lub 90 stopni,do wyboru,kompatybilne z generatorem Quantum II | szt. | 60