Zał. nr 3 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia: Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży do posiewów krwi dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich , ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie”

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Nazwa urządzenia (podać typ):  …………………………….……………………..……………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………

Producent:	  ………………………………………………….……………………..……………………………….

Kraj wytwórcy: 	……………………………………………….……………………..……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:	.……………………………….……………………..……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
|  | Analizator do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych. Rok produkcji nie starszy niż 2011 r. | Tak, podać |  |
| PARAMETRY – ANALIZATORA, WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu | Tak, podać |  |
|  | Ilość miejsc w aparacie minimum 80 | Tak, podać |  |
|  | możliwości wymiany analizatora na większy, jeżeli liczba badań wzrośnie, bez zmiany opłaty dzierżawnej | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością rozbudowy o kolejny moduł inkubacyjny bez dodatkowego komputera zarządzającego | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia czasu pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. | Tak |  |
|  | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych | Tak |  |
|  | Komputer wbudowany z oprogramowaniem w wersji graficznej / minimum rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zachowuje ciągłość pomiarów oraz utrzymuje stabilną temperaturę, Brak procedury codziennego rozruchu aparatu | Tak |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej sygnał dźwiękowy i świetlny | Tak |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS. | Tak, podać |  |
|  | Analizator wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy z zachowaniem wszystkich parametrów oraz ciągłości badanych próbek w okresie do 60 minut | Tak, podać |  |
|  | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik | Tak, podać |  |
|  | Butelki nietłukliwe z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne | Tak, podać | Pozycja punktowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ TAK-8 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Butelki z podłożem w którym znajduje się inhibitor antybiotyków | Tak, podać |  |
|  | Opinia co najmniej 4 polskich użytkowników danego systemu. | Tak, podać |  |
|  | RODO- dane pacjentów po zakończeniu dzierżawy pozostają własnością zamawiającego, a pamięć w analizatorze zostanie wykasowana. | Tak, podać |  |
|  | Wizualna wyraźna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie zmiany zabarwienia po preinkubacji butelko, przed włożeniem jej do analizatora | TAK/NIE podać | Pozycja punktowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ TAK-6 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość wyłączenia pojedynczej celi w przypadku jej awarii oraz możliwość zaprogramowania pojedynczej celi hodowlanej na dowolny czas inkubacji w zależności od | TAK/NIE podać | Pozycja punktowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ TAK-8 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Hodowla grzybów w oddzielnym podłożu | TAK/NIE podać | Pozycja punktowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ TAK-8 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Dostępność 48- godzinnego opóźnienia wkładania butelek z inaktywatorem antybiotyków do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu w temperaturze pokojowej | TAK/NIE podać | Pozycja punktowania zgodnie z pkt. 13 SIWZ TAK-10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Mile widziane menu w języku polskim. | Podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. (z wyłączeniem odczynników niezbędnych do analizatora wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ ) | Tak |  |
|  | Czas dostarczenia analizatora od dnia podpisania umowy wynosi 2 tygodnie | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu dzierżawy, w tym bieżącą konserwację aparatu oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu w całym okresie trwania dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. | Tak, podać |  |
|  | Koszt przeglądów i utrzymania sprawności urządzenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Dane osoby odpowiedzialnej za serwis przedmiotu dzierżawy po stronie Wykonawcy | Tak, podać dane kontaktowe w sprawie serwisu i awarii | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W okresie trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, w tym celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe ( inne ), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy | Tak |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Serwis telefoniczny dostępny jest 24 godz.7 dni w tygodniu. | Tak, podać | w godz. .......... |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. | Tak, podać |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Folder producenta potwierdzający oferowane parametry – na wezwanie | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych. (zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym zał. 1 zostaną przekazane Zamawiającemu przy zawarciu umowy) | Tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem zamówienia dla uczestników szkolenia. | Tak, podać |  |

###### Uwaga: 	Dzierżawiony aparat musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

###### Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty, za wyjątkiem ocenianych parametrów. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)