## Pakiet 1
SPECYFIKACJA ASORTMENTOWO-CENOWA - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
DOSTAWA ŹRODEŁ RADIOAKTYWNYCH DLA SP ZOZ ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
Pakiet 1 - Źródło punktowe do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta
1. | 1. Źródło testowe dedykowane do automatycznej kontroli parametrów fizycznych posiadanego przez szpital urządzenia hybrydowego SPECT/CT „Symbia T6” firmy Siemens, 2. Ilość: 1 sztuka, 3. Rodzaj źródła: źródło zamknięte, punktowe, 4. Rodzaj radionuklidu: Co-57, 5. Kształt oraz wymiar źródła: zgodne ze specyfikacją producenta urzadzenia, 6. Aktywność nominalna: 50 µCi (1,85 MBq), 7. Data kalibracji: aktywność nominalna na maj 2023 r. | sztuka | 1
2. | Transport zestawu źródeł z poz. 1 | transport | 1 |  |  |  |  | nie dotyczy
RAZEM:
UWAGA: W rubryce VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT. Okres gwarancji: 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne dostarczanego źródła, niekontrolowane rozszczelnienie źródła w trakcie prawidłowego użytkowania, utrata jednorodności źródła. Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania w zakresie wymaganym przez Zamawiającego bez żadnych dodatkowych inwestycji. Oświadczamy, iż zaoferowane źródło jest kompatybilne i przeznaczone do posiadanego przez szpital urządzenia hybrydowego SPECT/CT Symbia T6 firmy Siemens.
……………………………………..………………..
data, podpis

## Pakiet 2
SPECYFIKACJA ASORTMENTOWO-CENOWA - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
DOSTAWA ŹRODEŁ RADIOAKTYWNYCH DLA SP ZOZ ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
Pakiet 2 - Źródło płaskie do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta
1. | 1. Źródło testowe, dedykowane do kontroli parametrów fizycznych posiadanego przez szpital urządzenia hybrydowego SPECT/CT „Symbia T6” firmy Siemens, 2. Ilość: 1 sztuka, 3. Rodzaj źródła: źródło zamknięte, płaskie, nie elastyczne (typu Feather Lite Model), 4. Rodzaj radionuklidu: Co-57, 5. Kształt oraz wymiar źródła: prostokąt, tolerancja wymiaru źródła płaskiego (Source Activity Dimention) powinna mieścić się w zakresie: 553-610 mm x 387-445 mm (21-24 in x 15,25-17,5 in), 6. Aktywność nominalna: 10 mCi (370 MBq), 7. Data kalibracji: aktywność nominalna na maj 2023 r. | sztuka | 1
2. | Transport zestawu źródeł z poz. 1 | transport | 1
RAZEM:
UWAGA: W rubryce VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT. Okres gwarancji: 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne dostarczanego źródła, niekontrolowane rozszczelnienie źródła w trakcie prawidłowego użytkowania, utrata jednorodności źródła. Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania w zakresie wymaganym przez Zamawiającego bez żadnych dodatkowych inwestycji. Oświadczamy, iż zaoferowane źródło jest kompatybilne i przeznaczone do posiadanego przez szpital urządzenia hybrydowego SPECT/CT Symbia T6 firmy Siemens.
……………………………..………………..
data, podpis

## Pakiet 3
SPECYFIKACJA ASORTMENTOWO-CENOWA - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
DOSTAWA ŹRODEŁ RADIOAKTYWNYCH DLA SP ZOZ ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
Pakiet 3 - Zestaw zamkniętych źródeł promieniotwórczych do testów skanera PET/CT - Biograph mCTs (64) 3R
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta
1a | 1. Źródło testowe, dedykowane do automatycznej kontroli parametrów fizycznych posiadanego przez szpital urządzenia hybrydowego PET/CT „Biograph mCTs (64)3R” firmy Siemens, 2. Ilość: 1 sztuka, 3. Rodzaj źródła: źródło zamknięte, w postaci jednorodnego fantomu cylindrycznego, 4. Rodzaj radionuklidu: Ge-68, 5. Kształt oraz wymiar źródła: cylinder o wymiarach 20 cm (średnica) x 27 cm (długość), 6. Aktywność nominalna: w zakresie od 2,0 mCi do 2,5 mCi (od 74 MBq do 92,5 MBq), 7. Data kalibracji: aktywność nominalna na czerwiec 2023 r. | zestaw | 1
1b | 1. Źródło testowe, dedykowane do automatycznej kontroli parametrów fizycznych posiadanego przez szpital urządzenia hybrydowego PET/CT „Biograph mCTs (64)3R” firmy Siemens, 2. Ilość: 2 sztuki (1 komplet), 3. Rodzaj źródła: żródło zamknięte, w postaci podwójnego źródła liniowego (komplet), 4. Rodzaj radionuklidu: Ge-68, 5. Kształt oraz wymiar źródła: zgodne ze specyfikacją producenta urzadzenia, 6. Aktywność nominalna: w zakresie od 1,0 mCi do 1,25 mCi (od 37 MBq do 46,25) każde, 7. Data kalibracji: aktywność nominalna na czerwiec 2023 r.
2. | Transport zestawu źródeł z poz. 1 | transport | 1 |  |  |  |  | nie dotyczy
RAZEM:
UWAGA: W rubryce VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT. W/w źródła winny być dedykowane do wykonania wymaganych procedur kontrolnych w tym testów, konserwacji i rutynowej kontroli parametrów fizycznych skanera hybrydowego PET/CT Biograpf mCTs (64) 3R firmy Siemens. Okres gwarancji: 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne dostarczanego źródła, niekontrolowane rozszczelnienie źródła w trakcie prawidłowego użytkowania, utrata jednorodności źródła. W/w źródła są źródłami zamkniętymi. Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania w zakresie wymaganym przez Zamawiającego bez żadnych dodatkowych inwestycji.
…………………………..………………..
data, podpis