Chorzów, dnia 30.01.2019 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/3.2/2019

- SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)” Numer postępowania: SP ZOZ ZSM ZP/3/2019.

Informujemy, że w trakcie przetargu na zadanie pt. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)” Numer postępowania: SP ZOZ ZSM ZP/3/2019 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 2

Czy Zamawiający dopuści średnice zewnętrzną 5,2 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza średnicę 5,2 mm zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 2: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 15

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: kamera w końcówce videobronchoskopu

w najnowszej technologii CCD

Odp.: Zamawiający dopuszcza kamerę w końcówce videobronchoskopu CCD zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 3: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 24

Czy Zamawiający dopuści Wyjście sygnału video Full HD (szeregowe złącze wideo umożliwiające

podłączenie drugiego monitora) DVI, 3G-SDI, S-Video

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyjście sygnału video Full HD DVI, 3G-SDI, S-video zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 4: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 26

Czy Zamawiający dopuści Kontrast 1000:1?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Monitor o wyższym kontraście, 1500:1 prezentuję obraz wyraźniejszy i czytelniejszy. Jest niezbędny przy specjalistycznych badaniach videobrochoskopowych. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 30

Czy Zamawiający dopuści Lampę zapasowa LED 3W wbudowaną, włączana automatycznie

w przypadku awarii lampy głównej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Lampa zapasowa musi posiadać maksymalnie dużą moc, aby w razie awarii lampy głównej móc nieprzerwanie korzystać z urządzenia. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 32

Czy Zamawiający dopuści optyczno-cyfrowy filtr wąskiego pasma światła?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 34

Czy Zamawiający dopuści pompę powietrza z 5 stopniową regulacji insuflacji?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 35

Czy Zamawiający dopuści Pompa powietrza regulacja w 5 stopniach pracy 0-5?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 9: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 36

Czy Zamawiający dopuści Tryb czasowego maksymalnego natężenia oświetlenia włączanego/wyłączanego na żądanie użytkownika

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 10: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 38

Czy Zamawiający dopuści Automatyczna i ręczna regulacja jasności – w 11 zakresach?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 11 zakresów to  zbyt mały zakres regulacji jasności natężenia światła.

Pytanie 11: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 39

Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania indywidualnych ustawień użytkownika?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 12: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 40

Czy Zamawiający dopuści Rozdzielczość obrazu FULL HD 1920 x 1080 pikseli odpowiadającą

rozdzielczości oferowanego bronchoskopu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 41

Czy zamawiający dopuści wyjścia wideo: 2xDVI,RGB,SDI,S-video, Video out BNC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 14: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 44

Czy Zamawiający dopuści Podłączenie videobronchoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 52

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny dysk 500 GB?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 55

Czy zamawiający dopuści Kompatybilny z Systemem PACS poprzez DICOM, protokół HL7 realizowaną poprzez system do archiwizacji danych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, o ile przesyłanie danych odbywać się będzie bezpośrednio bez udziału innych urządzeń pośrednich zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 17: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 56

Czy Zamawiający dopuści Regulowana przysłona: automatyczna, szczytowa?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 57

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano Funkcja obrazu PIP: Możliwość wyświetlania obrazu rzeczywistego oraz zatrzymanego jednocześnie

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 19: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 58

Czy Zamawiający dopuści możliwość nagrywania zdjęć bezpośrednio na zewnętrzny dysk twardy

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 59

Czy Zamawiający dopuści system do zarządzania pracownią poprzez archiwizację danych wraz z tworzeniem i zapisem raportów badań videobronchoskopowych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 60

Czy Zamawiający dopuści zapis: stanowisko Archiwizacji Danych?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 61

Czy zamawiający dopuści Funkcja powiększania obrazu Zoom min. 3 tryby. Możliwość modyfikacji zakresu powiększenia każdego z nich w przedziale od x1.2, x1.5, x2.0?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zbyt mały zakres powiększenia.

Pytanie 23: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 64

Czy Zamawiający dopuści Tryb regulacji poziomu tonu kolorów niebieskiego i czerwonego. Możliwość regulacji zakresu poszczególnych zakresów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 65

Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisywania wykonywanych badań poprzez system

do archiwizacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 25: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 66

Czy Zamawiający dopuści tryb zmiany indywidualnych ustawień użytkowników?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 67

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na blokadzie konektora zabezpieczającej przed przypadkowym wysunięciem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 72

Czy Zamawiający dopuści tryb zmiany ustawień kolorów na panelu głównym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 28: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 74

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny intuicyjny panel sterujący?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 29: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 79

Czy Zamawiający dopuści Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora z możliwością regulacji

Odp.: Zamawiający dopuszcza ruchomy wysięgnik do mocowania monitora z możliwością regulacji w 8 zakresach. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 80

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające możliwością montażu wieszaka na 2 endoskopy z prawej lub lewej strony wózka zapewniające całkowite bezpieczeństwo dla ułożenia endoskopu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 31: Dotyczy pakietu nr 2 – zestaw z videobronchoskopem – opis przedmiotu zamówienia – tabela lp. 81

Czy zamawiający dopuści wagę wózka 70 kg, co zapewnia stabilność całej kolumny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Niższa waga wpływa na większą mobilność i zwrotność kolumny.

Pytanie 32: Dotyczy zapisów umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w projekcie tj. § 6 ust. 15 o poniższej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia urządzenia wynikłe wskutek:

a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą tj. powódź, zalania pożar.”

Pytanie 33: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Naprawa powinna być wykonana w terminie 3 dni roboczych od dnia zdiagnozowania usterki, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie 5 dni roboczych od dnia zdiagnozowania usterki.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego istotnego elementu lub podzespołu uprawniają do wymiany danego elementu/podzespołu na nowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35: Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt a), b), c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,4% na 0,2% ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36: Dotyczy zapisów umowy § 8

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie sprzętu zastępczego zniweluje naliczanie kar umownych w przypadku przedłużającej się naprawy / opóźnień?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Z poważaniem,

Otrzymali:

- http://zsm.com.pl/

- a/a