Dotyczy zadania pt.: „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla Poradni Przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/87/2018.

| FOTEL OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
|  | ## Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | ## Leże fotela min. 3-segmentowe: segment pleców, segment siedziska, segment nóg | TAK |  |
|  | ## Fotel osadzony na kolumnie o przekroju kwadratu gwarantującej stabilność fotela. | TAK |  |
|  | ## Segmenty leża wykonane z zastosowaniem pianki poliuretanowej i niepalnej antystatycznej tapicerki odpornej na mycie i dezynfekcją. Kolorystyka tapicerki dostępna w min. 30 kolorach | TAK |  |
|  | ## Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. 550-750mm realizowana z pilota przewodowego | TAK, podać |  |
|  | ## Regulacja segmentu pleców w zakresie min. -50/+950 wspomagana sprężyną gazową | TAK, podać |  |
|  | ## Segment nóg z możliwością wypoziomowania wyposażony w podparcie stóp wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | ## Wysuwana podpórka stóp regulowana w zakresie min. 250mm | TAK, podać |  |
|  | ## Możliwość obrotu siedziska względem podstawy fotela o kąt 3600. Blokada obrotu siedziska. | TAK |  |
|  | ## Szerokość siedziska 500-600mm | TAK, podać |  |
|  | ## Długość segmentu pleców 500-600mm | TAK, podać |  |
|  | ## Długość segmentu nóg 400-500mm | TAK, podać |  |
|  | ## Obciążenie robocze min. 150kg | TAK, podać |  |
|  | ## Waga fotela max. 50kg | TAK, podać |  |
|  | ## Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | ## Pobór mocy: max. 140 VA | TAK, podać |  |
|  | Podstawa fotela czteroramienna, stabilna, o wymiarach 600x700mm wyposażona w stopki z możliwością wypoziomowania fotela | TAK |  |
|  | ## Wyposażenie: ## - odejmowane tapicerowane podpórki rąk - wielopozycyjny tapicerowany podgłówek laryngologiczny regulowany w trzech płaszczyznach, regulacja kąta odchylenia podgłówka 0/-900, regulacja wysokości podgłówka w zakresie min. 250mm | TAK, podać |  |

| KOZETKA LEKARSKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Konstrukcja wykonana ze stali węglowej, lakierowana proszkowo |  | TAK |  |
|  | ## Leże 2-segmentowe, tapicerowane pianką poliuretanową i materiałem zmywalnym typu skaj |  | TAK |  |
|  | ## Szerokość leża 550-600mm |  | TAK, podać |  |
|  | ## Długość leża 1850-1950mm |  | TAK, podać |  |
|  | ## Wysokość 500-550mm |  | TAK, podać |  |
|  | ## Regulacja kąt pochylenia podgłówka w zakresie min. -400/ + 400 |  | TAK, podać |  |
|  | ## Obciążenie robocze min. 180kg |  | TAK, podać |  |
|  | ## Wyposażenie: - uchwyt na podkład jednorazowy pod segmentem pleców, - podłokietnik do wkłucia dostawiany do 1 szt. kozetki wykonany ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości w zakresie min. 500 do 800mm osadzony na tworzywowej podstawie 5-cio ramiennej o średnicy 500mm, podpora pod rękę osadzona na przegubie kulowym, profilowana w kształcie litery „U” wykonana z poliuretanu regulowana w 3 płaszczyznach – 1szt. |  | TAK |  |

| LAMPA ZABIEGOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Lampa zabiegowa na statywie jezdnym |  | TAK |  |
|  | ## Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy |  | TAK |  |
|  | ## Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość |  | TAK |  |
|  | ## Średnica kopuły do 30 cm (dopuszcza się średnicę czaszy do 33 cm) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Kopuła wyposażona w uchwyt brudny |  | TAK |  |
|  | ## Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) |  | TAK |  |
|  | ## Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu |  | TAK |  |
|  | ## Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej |  | TAK |  |
|  | ## Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED) (dopuszcza się 19 białych diod ledowych) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy |  | TAK |  |
|  | ## Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux |  | TAK, podać |  |
|  | ## Wgłębność oświetlenie L1+L2: 130 cm (dopuszcza się wgłębność w zakresie od 130 cm do 175 cm) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 (dopuszcza się współczynnik Ra =95) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Temperatura barwowa: 4.400 K (dopuszcza się 4.300 K) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach |  | TAK, podać |  |
|  | ## Pobór mocy max. 19 W (dopuszcza się pobór mocy max. 28W) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Waga do 35 kg |  | TAK, podać |  |
|  | ## Żywotność źródła światła min 40.000 godz. |  | TAK, podać |  |
|  | ## Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |  | TAK |  |
|  | ## Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 |  | TAK |  |

| STÓŁ ZABIEGOWY/ DO BADAŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Konstrukcja stołu nośna wykonana ze stali węglowej, lakierowana proszkowo, oparta na systemie ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu |  | TAK |  |
|  | ## Leże 2-segmentowe, tapicerowane pianką poliuretanową o grubości min. 60mm oraz niepalną tapicerki z powłoką winylu. Materiał tapicerski przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny odporny na pleśń i plamy. Kolorystyka tapicerki dostępna w min. 30 kolorach. Kształt materaca obły o zaokrąglonych rogach. |  | TAK |  |
|  | ## Szerokość leża 650mm (+/- 50mm) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Długość leża 1950mm (+/- 50mm) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Długość segmentu pleców 770mm (+/-30mm) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Długość segmentu głównego 1100-1200mm |  | TAK, podać |  |
|  | ## Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min. 550-900mm realizowana za pomocą dźwigni nożnych w podstawie stołu po obu stronach leża |  | TAK, podać |  |
|  | ## Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0/+800 wspomagana sprężyną gazową, dźwignia blokady sprężyny gazowej dostępna z obu stron stołu |  | TAK, podać |  |
|  | ## Podstawa stołu z możliwością jego poziomowania przy nierównościach podłoża wyposażona w 4 regulowane stopki |  | TAK |  |
|  | ## Podstawa wyposażona w 4 podwójne koła ułatwiające przesuwanie stołu, z systemem ich podnoszenia i opuszczania w czasie bieżącej eksploatacji. Dźwignie systemu kół umieszczone w podstawie po obu stronach stołu od strony segmentu pleców. |  | TAK |  |
|  | ## Obciążenie robocze min. 220kg |  | TAK, podać |  |
|  | ## Waga stołu max 60kg |  | TAK, podać |  |
|  | ## Zasilanie: 230V, 50Hz |  | TAK |  |
|  | ## Wyposażenie: - uchwyt na podkład jednorazowy pod segmentem pleców, |  | TAK |  |

- Uwaga: Oferowany sprzęt musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

- Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w/w dokumentów.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)